| 季 刊 总第3 8期 2007年7 月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京北三环中路2号 邮编：100011 审核管理部：010-62379330 市场服务部：010-62358380 技术质量部：010-62368716 综合部： 010-62013856 传 真： 010-62013872 网址：http://www.cmdc.com.cn | 目 录 企业贯标认证经验交流 用标准规范管理 用质量铸造品牌.............. - 强化标准执行力 提高贯标有效性.............. CMD动态 CMD苏州办公室成立，暨医疗器械认证研讨会召开 5个标准的制修订的起草工作即将完成............ CMD培训信息.................................. 关于进行07年度CMD认证服务满意程度调查的通知 标准实施与研讨 全面认识YY/T0287/ISO13485标准的贯标认证目的和 意义，不断增强企业质量管理体系的能力.......... 小型企业不需要考虑战略吗？................... 过程确认活动的有效实施和审核................. 法规要求 2007年第二季度国家食品药品监督管理局发布的相关医疗器械通知及规范清单..................... 卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知 CMD关于在贯标认证过程中贯彻国家食品药品监督管理局《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》等规范性文件的函................................... 2007版医疗器械风险管理标准的主要变化......... 国际动态 ISO9000族新版标准有望2009年问世.............. 2005年度全球ISO9001认证调查及分析（下）....... 认证公告..................................... | ( 2 ) ( 7 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 19 ) ( 22 ) ( 26 ) ( 27 ) ( 28 ) ( 29 ) ( 35 ) ( 35 ) ( 37 ) |
| --- | --- | --- |

企业贯标认证经验交流

用标准规范管理    用质量铸造品牌

重庆山外山科技有限公司

[编者按] 重庆山外山科技有限公司介绍了自己用标准规范管理取得的业绩和五条主要经验，条条发人深省。比如，“按文件办事，用数据说话”，不仅质量管理体系需要这样，企业其它方面的正确决策也须臾离不开；文中提出“质量不是制造出来的，而是设计出来的”，又显示了作者对“预防是质量管理体系的精髓”这一命题的独到思考和理解。

重庆山外山科技有限公司是专业从事数字医疗设备研发、生产、销售和服务的高新技术企业，属国家重点扶持的医疗设备生产企业，是国内最大的血液净化设备研发和生产基地。

公司拥有一大批来自国内知名科研院所和海外归来的专业技术和管理人才；于2003年被市科委评为“高新技术企业”，被重庆市药品食品监督管理局评为“A级医疗器械生产企业”；2004年公司获国家科技部和信息产业部立项及专项基金支持。

从2001年创业至今已5年有余，已成功研发并生产的SWS-2000、SWS-2000A型血液灌流机和SWS-3000型血液净化系统含多项技术专利和发明专利；分别被评为“高新技术产品”和“优秀软件产品”；并被列入“国家火炬计划”和“国家重点新产品”。SWS-4000型血液透析滤过机已通过国家型式试验和临床试验，并申报国家注册。

年销售数量和销售收入逐年翻番，已在全国设有20余个营销中心和售后服务中心，为各地用户提供快捷周到的全方位服务，并得到用户的好评，获得“电子行业用户满意产品”、“重庆高科技明星企业”奖牌。

公司质量保证体系健全，管理规范。2004年3月首次通过GB/T19001和YY/T0287质量体系认证；CMD每年度监督审核均合格。2005年12月，换YY/0287-2003标准成功转版。

[按文件办事，用数据说话]“按文件办事，用数据说话”是各部门工作座佑铭。

公司管理文件齐套，尤其是建立和运行质量管理体系以来，建立并完善质量手册、程序文件和第三层管理文件共计44种，并按季度分部门组织学习、交流，明确各岗位各部门职责，保持作业程序协调一致。为确保质量工作得到有

序管理和产品质量的可追溯性，根据公司生产经营状况及产品性能特性，我们设计并运用了近100种质量记录，涵盖了人力资源、设计和开发、生产过程、检验试验、生产设备和计量器具、不合格品控制、质量内审、数据统计等各过程，确保人人工作有依据，考评有标准。

作为科技创新企业，我们尤其强调严谨的工作作风和科学的工作态度。在设计开发阶段，按设计输入要求提交输出文件，必须有试验报告，它是验证设计输入和评审设计输出的必要条件。只有充分大量的试验并提供试验全过程的历次试验条件及试验数据，模拟各种试验条件，通过数据分析，才能确定设计输出满足设计输入要求，验证设计输入的正确性；如果在试验中不能获得所需要求的结果，不能获得相应的设计输出，应及时提出设计方案的重新评审甚至修改方案，避免设计缺陷，节约前期设计开发成本。

在供方的选择和各类试验和检验过程中，也处处体现以“用数据说话”的工作原则。在选择和评价新供方时，对样件及首次小批供货均根据技术要求拟定试验方案，试验合格后方可列入合格供方名单。对生产过程中出现的质量问题或故障，也需要做试验来验证或找出解决问题的方法。

按规定周期，各部门对相关质量记录进行数据统计，并将分析结果传递到分管领导及部门，发现改进机会或提出项目建议。我们的SWS-2000A和SWS-3000A的部分改进项目均来自生产过程和服务过程的数据分析结果。

通过“按文件办事，用数据说话”的工作作风的培训和养成，各部门工作秩序井然，既利于管理，又利于培养员工的工作责任心和积极性。

[用标准规范管理 确保设计质量]产品的质量不是制造出来的，而是设计出来的。设计赋予了产品固有质量，为确保产品质量，我公司严格执行ISO13485和ISO9001中7.3款和YY/T0316标准的各项要求，确保产品设计质量。

设计开发之前，根据收集到的产品信息和市场需求，生产过程中质量信息反馈等，转化为产品技术要求，提出项目建议书，并拟定初步开发方案，经过

反复研讨评审制定设计方案，确定设计开发输入要求，明确设计开发输出项目，并经评审和责任设计开发人员认可签字，然后开展设计开发工作。设计开发任

务以系统工程师为主进行项目管理，适时指导和控制设计开发进度及方案执行。设计输出既包括必需的设计文件和技术说明、样件/机，还包括试验报告。这些技术文件经三级审签、标审、批准，完整的设计输出文件既是设计开发任务的考核指标，也是责任设计人绩效考核的内容之一，与奖惩挂钩。

在设计和开发过程中，强调充分试验和安全风险分析。按产品标准或设计开发输入要求进行试验设计和试验，证明产品或样品/件在规定的条件和寿命周期内能正常运转，满足或超越标准要求。安全风险管理和评价贯穿设计开发各过程。公司设有技术状态管理机构，按技术状态分类归档，控制技术更改，确保现行文件统一，避免不同状态文件混用造成的矛盾。

用标准规范管理设计开发全过程，做好充分试验，确保设计成果的合理性、继承性、协调性、工艺性、完整性、可靠性、维修性、安全性和经济性，充分保障设计质量。

[严格过程控制，确保生产质量]高科技企业电子元件、部件、结构件大部分靠外购外协得到，它们的质量占整机生产质量的60-70%，因此积极开展供方辅导和进货检验检测工作，是确保整机质量的重要工作之一。

根据产品特性，我们已形成各型产品全套质量检验文件，包括进货检验规程、组部件检验规程、重点工序检验规程、成品检验规程、成品运行规程、出厂检测规程等。其中进货检验规程中包括标准件外购件、电子元器件和机械外协零部件检验规程，针对产品特性及技术要求，细化各项检验要求，对元器件用到的性能参数及特性要求必检，确保进线物料100%合格。对检验中发现的不合格，及时传递给供方，并提出纠正和预防措施，甚至下到供方现场分析指导，提高其合格率。

工序质量控制是过程质量控制的重要内容，尤其是重点工序质量的监视。在完成产品设计开发后，根据产品工艺总方案及工艺流程，针对产品特性及产品标准要求，确定重点工序，编制重点工序质量文件，检验人员严格实施重点工序监控。在工序各过程，明确作业装检要求及署名传递要求，实施自检、互

检和专检的检验制度。

在生产作业规范和检验规程中，明确规定各岗位职责，详细描述装配要求、调测指标、产品老化和成品运行等要求。尤其是部件及成品老化试验，明确规定了各试验状态及试验条件，在线充分暴露缺陷，排除质量隐患，确保出厂产品质量稳定可靠。

[严格操作培训，培养质量意识]血液透析滤过设备是集计算机、电子、机械、流体动力、生物化学、光学、声学等多学科的复杂系统，正确、熟练操作机器相当重要。

新产品开发完成后小批量生产之前，设计人员根据试产需求和产品推介需求，组织相关人员进行系统培训，包括同类产品比较、产品性能、治疗原理、结构组成、操作使用、故障排除等，为生产、检验、营销、培训做准备。产品操作培训及血液净化基础理论培训是每个员工的必修课，做到人人懂产品，个个会操作。

与此同时，对质量意识培训我们也相当重视。质量意识的形成不是天生的，而是靠坚持不懈的质量培训与教育。质量意识培训不仅是入职培训的重要内容之一，也是各部门定期举行的培训课程。针对质量培训工作，首先是深入学习和领会“质量是企业的生命” “质量第一”、“质量在我手中”的思想，树立产品质量人人有责的意识。其次，是质量管理技术知识的普及宣传和教育，增加相关岗位人员的质量管理知识，便于质量工作日常管理和相互沟通；第三，是岗位业务技能教育与培训，把质量管理工作与自身岗位结合起来，积极开展岗位技能学习和竞赛，直接体现岗位工作质量的重要性。上述三方面培训工作均能有效地推行质量管理，是保证与提高产品质量所必不可少的基础。

第三，产品上市前，负责售后服务及临床指导人员先行深入临床试用工作，熟悉产品的临床使用及故障处理。用户购机后，严格按产品使用说明书及维修

维护手册进行点对点培训，要求用户正确使用本公司产品，并根据用户使用及推广情况进行临床使用指导，确保用户充分使用并发挥产品的全部功效，确保医患满意。

[导入6S现场管理，促进质量体系有效运行]我公司在建立并运行质量管理体

系过程中，成功导入6S管理，对实施ISO13485和ISO9001起到有效的促进作用。

因为6S管理与员工的日常工作息息相关，而企业有效实施ISO9001管理需要每个员工积极参与，需要营造一种"人人积极参与，事事符合规则"的良好氛围，而6S恰好符合上述要求，比较容易调动员工的参与感和成就感，从而带动全员质量意识的整体氛围。ISO13485和ISO9001的效果是长期的，对于不同理解层次的员工而言，短时期内很难将日常工作与产品质量的持续提高联系起来，而6S现场管理的成果体现及时，有利于建立长期推行的信心。

同时6S倡导从小事做起，做每件事情都要讲究，而产品质量正是与产品相关各项工作质量的总和，如果每位员工都养成做事讲究的习惯，产品质量自然没有不好的道理。反之，即使ISO13485和ISO9001标准或工作程序再完整，没有良好的做事风格作保障，产品质量也不一定能够得到很大提升。因此，6S管理是长期推行ISO13485和ISO9001的基础，是提升质量品质的必要途径，我们也有信心把6S长期推行下去，以达到促进质量管理体系的健康运行。

[结束语]公司经过建立和运行ISO13485和ISO9001质量管理体系以来，管理有序，作业规范，现场整洁，产品质量获得持续提升。通过贯标认证，已建立起有效的自我约束、自我诊断、自我改进和自我发展的运行机制，确保产品的安全有效。虽然我们的产品与世界先进产品存在一定差距，我们的管理也不尽完美，但我们相信，只要坚持不懈地用标准来规范企业管理，用质量铸造品牌，营造追求卓越的企业文化，注重岗位规范、日常礼仪、良好习惯养成，未来之路会越走越好。

公司秉承“创世界一流医疗器械公司，振兴民族医疗器械产业”宗旨，坚持“站得更高，看得更远，做得更好”的奋斗精神，为社会提供一流的血液净化设备和一流的售后服务，让生命价值获得最大体现。通过不懈努力，我们的目标一定能实现。

- 强化标准执行力 提高贯标有效性

常州市康辉医疗器械有限公司

[编者按]质量管理体系标准是个好东西，但如何结合企业实际提高贯标有效性是个难题。常州市康辉医疗器械有限公司提出应以强化贯标执行力为突破口，并阐述了其思路，值得重视。有个著名的说法，企业成功，三五年靠领导和机遇，十年二十年靠结构和制度，百年靠文化。文中提出“贯标认证是建设和培育企业文化的最好契机和载体”，真可谓远见卓识。

常州康辉医疗器械有限公司是一个专门从事骨科医疗器械生产、经营的高新技术企业。而医疗器械产品是人类救死扶伤的特殊商品，是与人的生命和健康是息息相关的商品。医疗器械产品质量不但需要有产品的技术规范保障，而且需要医疗器械生产企业有效的质量管理体系来实现。我国政府非常重视医疗器械产品质量，重视医疗器械的监督管理工作。早在十年前，国家食品药品监督管理局组织编写并发布了我国医药行业标准YY/T0287标准。标准不仅明确了文件化要求，强调了风险管理要求，而且融入国家医疗器械法规要求，因此，强化标准执行力，提高贯标的有效性显得尤为重要。

提高有效性，是贯彻标准，建立和运行质量管理体系的永恒话题。尤其对于贯标多年的企业，人们早已从贯标初期的热情、朦胧，变得冷静、清醒、注重实效。不难想象，一个医疗产品生产企业如不执行标准，或标准运行流于形式，生产的医疗器械能救死扶伤吗？广大患者能放心使用吗？能通过CDM认证、CE认证、FDA审查认可吗？回答是肯定的，不能。产品也就不能推向国内市场，更进不了国际市场。企业的生存与发展缺乏依据，企业就没有了生命力。而能严格按标准建立和运行质量体系的企业，时刻保持质量体系的有效性，上下齐心，企业就能常立于医疗器械企业行业之林，不仅能将国内市场做大、做强、做优，而且能走出国门，远销海外。究其原因 , 执行力的强弱是一个非常重要的因素。强化贯标执行力，必须引起企业的共同关注和致力解决，以持续提高质量管理体系有效性。为强化标准执行力，提高标准的有效性，我们认为应做好以下几方面的工作。

一、创建学习型企业   提高自觉执行标准意识

认知是行为的先导，要提高企业员工自觉执行标准的意识，就需要熟悉标准，深刻领会标准的内涵，进而，学习医疗器械法律法规，学习过程方法。创建学习型企业是认知的关键。当前社会科技日新月异、市场瞬息万变，为适应

形势，标准内涵不断充实，国家法律法规不断完善，世界各国行政法规、技术法规等法规体系也在不断的发生变化。只有我们不断学习，正确理解标准的思想、理念与要求，掌握国家法规新要求，研究企业在标准贯彻中出现产新问题，如在新品开发、工艺改进、新材料应用等工作开展中出现的问题，才能确保贯彻标准的有效性。引导员工以积极的心态对待学习与工作，树立不学习将被时代所淘汰的危机感和紧迫感。

一是学习与工作相结合，切实提高学习的效果。岗位人员对岗位工作的认知程度、岗位要求的满足程度，直接决定体系的运行和有效性。不同岗位人员在贯标认证中担任着不同的角色，肩负着不同的职责，岗位知识、岗位要求也不尽相同。对不同岗位人员进行专业性的培训，如企业管理者、技术人员、质量工程师、检验人员、内审员、洁净室操作人员等，企业通过委外、自培、自学等方式进行专业性培训。公司聘请了有关专家对员工进行医疗知识培训，委外培养了十多位合格的内部审核员，菌检员、计量员、无菌包装人员等岗位人员均得到专业培训。使各岗位人员深知，本岗位应做什么？何时做？何地做？为什么要做？和如何做？学习的内容，在平时的工作中用得到，有利于提高岗位员工执行标准的有效性，员工也非常乐于参加。

二是搭建交流的平台，相互促进，共同提高。无论是委外培训与学习，还是自学，在实际执行中由于理解深度不同，会有一些差异，通过交流，能巩固好的做法，找出存在的问题和差距，提高执行标准的自觉性和有效性。企业抓住一切机会，通过走出去或请进行来的方式，让企业员工能进行同行间的交流；企业内部通过召开会议、组织座谈、日常沟通等方式进行交流。

三是在实战中完善自我，深化对标准的理解。学习不是培养纸上谈兵的能力，关键在提高实际操作与执行的能力。通过以老带新、虚心请教、企业锻炼机会提供等，使新员工在工作中成熟，老员工在工作中提高。

二、 营造良好企业文化   加强执行力培育

成功的企业都有各具特色的企业文化，而贯标认证是建设和培育企业文化的最好契机和载体。YY/T0287标准所阐述的满足法规必须性、提高医疗器械的安全有效性以及以顾客为关注焦点、领导作用、全员参与、基于事实的决策方

法、互利的供方关系等，与企业文化培育和要求的理念和行为是一致的。培育良好的企业文化，将会对质量管理体系的有效性起到有力推动作用。

在企业文化建设中，执行力的培育是非常重要的。执行，是企业最基本的常态。执行力，就是实现策划完成任务的能力。 企业要有执行的文化，而不能是纸上谈兵。贯标的企业，都建立了文件化的质量管理体系，关键在执行，在落实。 企业在执行中体现出的态度、能力、时效、理念等因素的优劣，将成为质量管理体系有效性的决定性力量。成功的医疗器械企业都必然是执行好的企业。我公司能发展到今天，也是高执行力的回报。执行力往往是医疗器械企业成败的决定性因素，因为只有执行力才会真正生产出符合产品质量标准、满足法规要求，且为安全的医疗器械。企业通过编制管理手册、程序文件、规章制度等明示的规定，把质量管理体系标准的通用要求转化为反映本组织特点并且有运行性质的法规性文件。 有优秀执行力的企业，上下一心，立即行动，认真落实执行，使企业更加欣欣向荣，充满生机 。而一些执行力低下的企业，不重理性和规则，不重落实，执行随意，则难以生产出使患者放心的医疗器械，也不能体会到贯标认证带来的成功和喜悦。一种重获证书，轻实际效果；重表面文章，轻基础管理的企业发展之路将越走越窄，直至走向“哈药二厂”境地。

强化执行力，关键在于透过企业文化影响员工的行为。企业文化建设中，要灌输把 “执行”作为所有行为的最高准则。在理念和行为上强化企业管理的法制化、规范化、标准化，以认真执行企业制度、规范、程序为荣， 用心做事，求真务实，讲究效率、讲究质量、讲究细节和讲究纪律。 在企业文化的建设上，“领导作用”的原则至关重要，强化执行力，一定要注重管理者的导向作用。在确定并形成企业文化的风格上，要防止停留在漂亮的口号、格言、形式上，要营造重在执行的企业文化。管理者要以身作则， 亲力亲为，创造全员参与的氛围，让所有员工从意识深处习惯并认同公司倡导的执行观念和执行方式，促使每一位员工全心全意地投入到自己的工作中。那样，质量管理体系标准要求

就能得到扎扎实实的落实，贯标的有效性得到充分的体现。

三、强化部门工作策划   提高系统管理有效性

公司各部门分别是YY/T0287标准相关条款的主要责任部门 ,在各自的职

责范围内负有系统管理的职能。执行力是一个含意很广的概念，不仅仅是简单的“力度”，还应包含实现目标和职责的策划的能力，不仅包括照章办事，更应包括创造性的执行。识别过程，运用过程方法和实施PDCA管理，是标准的基本要求。在执行公司的方针、目标和总体工作部署上，各部门要按照分工和职责进行策划，这是有效落实的前提。包括年、月工作的策划和重点工作、重要活动的策划。要依据体系文件的要求和部门职责，把主管的工作和开展的活动识别全面，策划到位。防止因考虑不周全而造成遗漏。

贯标工作的策划是多层面的，公司在开发无菌产品时，公司需要策划，从质量手册、程序文件到组织机构、部门与人员职责权限的策划；从产品实现到人力资源配备、基础设施配置；从过程识别到生产过程控制等。而各部门，无论是技术部、生产部、质保部，还是人力资源部，从依据体系文件的要求和部门职责，进行职责范围内工作的策划，人力资源从岗位识别、岗位能力要求到人员配置、岗位能力培训，需进行策划。通过层层策划，确定人员职责、明确工作目标、方法、要求与工作进度时间表；通过策划，清晰本部门需做的工作与需相关部门协调的工作；通过策划，防止了因考虑不周，造成部分工作无人做或无人问，严重影响系统管理贯标的有效性，即便有最高的执行力，也无法实现贯标的有效性。

贯标工作的策划是提高系统管理有效性的第一步，一部好的法规，只有执行了才被显现。在策划到位的同时，控制也必须到位。公司各部门负责人既是“策划部长”，也是“组织部长”，在策划的基础上，集中精力组织策划的实施和监控 ，注重落实的效果。要在每个部门内部形成重在执行，立即行动的氛围，各负其责，团结协作，讲究效率和讲究质量。在系统管理上，应策划好监控点、监控方法和频次，做好对贯标工作的监控和指导。要注重数据分析，寻找改进的机会，使部门和系统的管理工作经常出现新意，不断取得新的绩效。

四、提倡团队精神  注重标准执行整体有效性

企业的贯标工作不是企业内某个部门或某个人的事，而是全员的事。生产出满足要求的产品，才是我们贯标的成功，体系运行的有效。杜绝有的企业将贯标工作交某一部门，部门的贯标工作，交部门某一个人，不能把贯标和日常

工作融为一体的做法。只有把企业员工建设成一个具有强大执行力的团队，才能使贯标要作切实有效。

贯标工作是一个庞大的系统工程，需要各部门、各岗位人员的密切配合，而团队的前提，一是“自主性”，贯标工作不是累赘，而是工作的必须。不能把贯标工作与日常管理工作割裂开来，认为是形式，认为生产这么紧张，还贯什么标，把内外审当成了“卫生大检查”，“贯标的又要来了”，匆忙应付补资料，做样子，审核过后依然如故，不合格报告的关闭拖拉应付，下次审核照样存在。这样何谈贯标的有效性。二是“思考性”，为贯标而贯标，对标准条款不求甚解，生搬硬套，文件执行貌似实不是，机械的执行。而团队就需要有思考的习性，善于思考，掌握标准的真实内涵，在文件执行中，善于发掘问题点，对问题点寻求对策，对贯标工作不断提出改善建议，提高贯标工作有效性。三是“合作性”，企业内的每位员工，不仅要在本职工作中各展其才，各尽所能，而且要相互支持、相互配合，信息共享，做到上下沟通、平行沟通，善于协作。在沟通与协作中，不推诿、不扯皮、不搞个人英雄主义，携手共创，才能使贯标工作有效执行。

五、营造契合的管理氛围    保持标准执行的持久性

医疗器械企业的贯标不仅是行业的要求，本质上更是对企业管理所进行的一场具有深层次、广延性意义的变革，这场变革的发动和推进均依存于特定的企业管理氛围。保持执行YY/T0287标准的持久性，取得标准执行的预期成效，就必须使贯标工作与企业管理契合。企业的管理素质必须在如下五个领域达到基准要求：（1）经营管理理念在组织内部得到认同、理解和运用，特别是领导层的态度和员工的参与；（2）经营管理体系的运转协调有序，特别是组织结构的重整或优化，职责分工明确合理；（3）过程识别到位，过程控制及文件执行状况良好；（4）资源配置充足、适宜和有效；（5）组织内部就推行YY/T0287标准的必要性、严肃性达成了共识。

公司营造管理与YY/T0287标准相契合的管理氛围，主要抓住以下两个重点：一是自上而下地认识、理解、宣传YY/T0287标准，组织学习医疗器械相关的法律法规，阐明贯标的必须性及贯标与企业发展的关系，因为任何管理模式

的建立及管理方法的创新，都必须由管理者发起和推动，没有各级管理者起带头和示范作用，贯标难以达到预期的效果；二是使医疗器械产品是“关爱生命，支撑健康”的特殊商品的管理理念渗透、贯穿于全体员工的日常工作之中，成为全体员工共同的价值观念和行为准则，力求避免贯标过程浮在表面或留于形式。

我国医疗器械生产企业数量得到确认

据《中国医药报》报道，从国家食品药品监督管理局于2007年7月6日在北京召开的全国食品药品监管工作座谈会获悉，我国医疗器械监管对象的底数初步摸清，截至2007年4月底全国医疗器械生产企业共12242家，其中一类生产企业3085家，二类生产企业7081家，三类生产企业2076家。

经过初步核实，12242家医疗器械生产企业中国家重点监管生产企业720家，省重点监管企业833家。截至2007年5月底，共有有效医疗器械注册证45717个。

CMD动态

CMD苏州办公室成立，暨医疗器械认证研讨会召开

5月18日，CMD苏州办公室成立暨医疗器械认证研讨会在苏州举行。江苏省、南通市、无锡市、苏州市食品药品监督部门的有关领导、南京办公室以及相关方代表、企业来宾等40多人出席了会议。

江苏省食品药品监督管理局邵元领副处长、苏州食品药品监督管理局童小平副局长共同为CMD苏州办公室揭牌，CMD陈志刚总经理为CMD苏州办公室主任郭新海授牌。CMD医疗器械认证研讨会下午举行。

苏州欣荣博尔特医疗器械公司、苏州双羊医疗器械有限公司、苏州兴达医械制造有限公司、创生医疗器械（江苏）有限公司、常州奥斯迈医疗器械有限

公司、常州康辉医疗器械有限公司、苏州林华医疗器械有限公司，以及常熟海纳塑胶有限公司、奥咨达（广州）管理顾问有限公司、通州通灵卫生器材公司、连云港天诺光学仪器厂、江苏苏云云医疗器材有限公司、江苏登冠医疗器械有限公司、江苏康进医疗器材有限公司、镇江富林医疗器械有限公司、贝克曼库尔特（苏州）实验系统有限公司、苏州晶乐高分子医疗器械有限公司、常州康辉医疗器械有限公司、张家港锦洲医械制造有限公司，还有苏州医疗器械质量协会、苏州医药科技公司等单位代表参加了会议。会上，CMD总经理陈志刚就深入贯标、提高企业管理水平以及CMD改进认证服务、提高贯标认证有效性作了发言；江苏省食品药品监局邵处长对CMD对江苏省医疗器械监管的支持表示感谢，围绕医疗器械监管实现法律化、科学化谈了重要意见。苏州市食品药品监督管理局童副局长就如何发挥苏州医疗器械产业特色、针对不同类型企业做好医疗器械质量监管、促进苏州地区医疗器械发展做了讲话，此外苏州食品药品监督管理局沈沁处长、南通食品药品监督局吕增强处长和法规处沈豪处长、无锡食品药品监督管理局王亚宝等参加了会议并先后发言。随后，由CMD召集与会企业进行座谈。会上，CMD南京办公室主任何国柱讲解了《医疗器械生产企业质量管理规范植入性医疗器械实施细则》有关要求，回答了大家的提问。与会者交流了贯标经验及存在的问题。

CMD市场服务部

5个标准的制修订的起草工作即将完成

全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会的秘书处和CMD将在2007年7月完成以下5个标准的制修订和起草工作并提交SAC/TC221委员会审定：

1、ISO 14971：2007《医疗器械 风险管理对医疗器械的应用和国际标准》（推荐性国际标准） 取代YY/T 0316--2003 idt ISO 14971:2000

2、ISO 15223-1：2007《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：总要求》取代YY 0466--2003 idt ISO 15223:2000

3、ISO/TS 19218：2005《医疗器械——不良事件类型和原因的编码结构》

4、IEC 62304：2007《医疗器械软件 软件生存周期过程》

5、IEC 62366：2007《医疗器械 适用性工程对医疗器械的应用》

CMD技术质量部

CMD培训信息

2007年第二季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485：2003标准内审员培训班14期，风险管理培训班1期。

其中内审员培训班：北京地区1期、沈阳药监局1期、深圳市医疗器械协会2期、宁波市医疗器械协会1期、南京市医疗器械协会1期、重庆医疗器械协会1期、CMD南京办公室2期、CMD杭州办公室1期、CMD重庆办公室1期、CMD上海办公室1期、CMD武汉办公室1期、CMD四川办事处1期。

风险管理培训班：CMD上海办公室1期。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办内审员培训班、风险管理培训班、环氧乙烷灭菌确认培训班、内审员再培训以及各种专题培训班等，更好地为企业服务。

CMD培训服务部

关于进行2007年度CMD认证服务满意程度调查的通知

各认证组织：

我机构在开展认证服务过程中，始终把贯彻“公正、客观、诚信、优质、高效”的质量方针，把不断满足顾客的要求作为我们工作的宗旨。为了更好的

推动认证工作。了解顾客的需求，改进我们的服务，我们将开展2007年度顾客满意度调查工作。本期通讯中随附《CMD认证服务满意度调查表》，真诚欢迎各认证组织对我们的工作提出意见和建议。

联系人：叶道彰、米兰英    电  话：010-62368716传  真：010-62013872

调查表格可以通过公司网站http://www.cmdc.com.cn下载，并可以通过电子邮件报送，E-mail：cmdc@cmdc.com.cn

CMD 技术质量部

标准实施与研讨

全面认识YY/T0287/ISO13485标准的贯标认证

目的和意义，不断增强企业质量管理体系的能力

再谈提高贯标认证的有效性

YY/T0287/ISO13485标准贯标认证已经十多年了，对提高医疗器械企业管理水平，保障医疗器械安全有效，提升医疗器械实物质量发挥了重要作用，取得了进步和成绩。但当前贯标认证工作也存在不少问题，有的医疗器械企业贯标认证有效性不高，没有达到预期的效果和目的。有的贯标认证多年的医疗器械企业质量管理体系停滞不前，甚至出现了老化、退化、疲劳的倾向。有的医疗器械企业，管理者对贯标认证的热情和信任度也在下降，面临着企业管理层面上管理模式的选择、彷徨、无所适从，甚至使企业陷入困境。社会上有些招标方、发包方对认证证书的信誉度产生怀疑，有些顾客和相关方也对贯标认证的公信力提出了质疑，这些问题的出现又一次向我们提出贯标认证的目的、意义的问题，尽管贯标认证存在问题的原因是一个复杂的多方面因素造成的，但是进一步全面认识YY/T0287/ISO13485标准贯标认证的目的、意义，对于增强企业质量管理体系的能力，提高贯标认证工作的有效性无疑是有着十分重要的现实意义的。

在学习和贯彻YY/T0287/ISO13485标准的过程中，CMD和医疗器械企业都需要不断明确，全面认识贯标认证的目的和意义。YY/T0287/ISO13485标准体现了现代管理的理论，通过贯标，要求企业树立以顾客为关注焦点等8项质量管理原则的理念，用先进管理思想武装企业员工的头脑，明确应使所有相关受益方（顾客、员工、所有者、供方、社会）满意的价值观，以当代管理思想指导企业的管理，不断开拓管理思路，提升管理能力。

通过贯标使企业建立标准提出的以过程为基础的质量管理体系模式，运用PDCA方法，按照标准对质量管理体系四大过程提出的系统的具体的要求，在组织的战略、方针、目标、管理职责、包括人力资源建设在内的资源管理、产品实现过程、测量分析和改进过程的整个价值链和供应链全过程采取有效控制和

不断改进，以达到企业预期的目标。

通过贯标，提升企业的持续提供满足顾客和法规要求的医疗器械产品的能力，不断满足顾客要求，确保医疗器械法规贯彻实施，保障医疗器械的安全有效，提高产品实物质量，不断取得良好的绩效，为人民群众防病治病，生命的安全健康做出贡献。

通过贯标，医疗器械企业要建立自我诊断、自我约束、自我完善、自我发展的机制和诚信的机制以及不断改进的机制，建设适应医疗器械企业内外环境生存和发展的团队及适宜的其他资源，促使医疗器械企业在日益激烈的市场竞争中得以生存和发展。

通过贯标实施认证证实质量管理体系的符合性和有效性，并不断保持和改进有效性，企业和认证机构一起促使企业实现标准提出的目标和要求，推动企业的进步和发展。

通过贯标认证向顾客、向社会提供信任，有利于企业参与全球化经济的市场竞争。

虽然以上有关贯标认证的目的和意义是众所周知的老生常谈，但真正地指导贯标认证，将全面正确的认识和思想不动摇地转化到企业的实际行动，是需要进行艰苦的努力，付出辛勤劳动甚至经历曲折的道路才能取得成效。CMD认证企业中有很多是优秀企业，有的是世界500强企业，有的优秀企业规模也不大，但都有一个共同特点就是能够正确全面认识贯标认证的目的和意义。这些企业贯彻YY/T0287/ISO13485标准极其认真，积极按标准要求树立先进的管理理念，运用过程方法，建立良好运行机制，认认真真地学习理解标准，老老实实地实施标准，在贯标有效的基础上结合企业实际，有的放矢地运用6西格玛、5S甚至卓越绩效模式等当代先进的管理方法工具和模式，并取得实实在在的效果，这些企业和认证机构积极合作提出贯标中的问题，寻找改进的机会和方法，不断加大贯标力度，推进贯标的深度，持续提高贯标认证的有效性，形成了符合标准要求的思维方式、工作习惯、和谐氛围和企业文化，真正培育了企业的质量管理体系的能力。这种质量管理体系的能力对企业的发展将会发挥积极作用，并具有长远的意义。

但是有些医疗器械企业管理者对贯标认证的目的和意义存有认识上的片面，思想上的差距，理解上的误区，行动上的偏离，因而阻碍和影响了贯标认证有效性，有的甚至产生负面效应，造成不良后果。这是因为许多医疗器械企业贯标认证工作不是管理者推动的，而是市场推动的。认证制度的推行，市场将认证证书作为招标和投标的资格要求，产品销售的资质证明，有些国家和地区作为市场准入的必备条件，因此造成有些企业将获取认证证书，保持认证证书作为贯标的唯一目的。当然通过贯标通过认证，将认证证书用于市场准入，用于产品销售是正确的，也是无可非议的，但如果将其作为贯标认证的出发点和归宿点，就有片面性，就大大弱化了贯标认证的目的和意义，从而不同程度地出现为急于求成取得证书贯标走过场的局面，出现生搬硬套，照抄照搬别人的质量管理体系文件的现象，出现标准和实际运行两张皮的倾向，就会在认证时把很大的精力用在应付认证机构的审核上，就会出现认证证书一旦到手，质量管理体系运行又放在一边，导致“质量管理体系说起来重要，做起来次要，忙起来不要”的倾向，没有在保持和改进质量管理体系上下功夫的现象，这就偏离了贯标认证的正确轨道和方向以及标准的本意，也使认证证书价值缩水。因此一旦市场准入，投标招标的政策的变化，有的企业退出贯标认证工作也就不足为奇了。尽管上述现象是少数企业，但其问题也不得不引起我们的高度重视。决不希望看到认证证书仅成为企业会议室墙上放在镜框里的一块招牌，而对企业没有真正的实效。

有些医疗器械企业的管理者也有通过贯标认证提高管理水平的良好愿望，但由于对贯标认证的目的意义和作用认识不够全面，机械地表面地套用标准，存有和企业实际联系不紧密的倾向，导致贯标认证的有效性差，反映了贯标认证思路和方法方面的问题。特别是当前各种新管理工具和方法不断涌现，媒体也在讨论推广各种时尚的管理方法，的确有着巨大诱惑力，有的企业见到别的企业运用了某种新管理方法就忙于追赶，甚至把贯彻YY/T0287/ISO13485标准这一基本的基础管理模式放在一旁，盲目投入人力物力财力实施新管理方法和工具，其结果有的企业不理想，有的企业反而弄巧成拙，收到不良后果。以上的倾向一方面反映有的企业对贯标认证的目的和意义的认识存有片面性，另一

方面也有些咨询机构、认证机构的不规范违规运作和误导，咨询、审核中存有的形式化、教条化现象以及将标准学习和实施停留在文件和记录上的倾向，也

是促使企业产生为认证而认证，以及标准与实际运行相脱离的现象。

YY/T0287/ISO13485标准和ISO9001标准都对企业提出了符合质量管理体系要求的能力问题。标准反复强调企业的质量管理体系的能力。这种质量管理体系的能力要能满足顾客要求和法规要求，充分体现了标准鲜明的针对性和法规要求的重要性，这种质量管理体系的能力突出了保持和不断改进质量管理体系的有效性以满足顾客当前和不断发展变化的需求，满足新的和修订医疗器械法规的要求，实现增进顾客满意。这种质量管理体系的能力是企业在贯标认证实践中精心培育的结果，这种质量管理体系的能力是企业在总结贯标认证正反两方面的经验体会过程中逐步形成的。因此企业紧紧抓住增强质量管理体系的能力这一根本问题，确保企业能在激烈的国内外市场竞争的环境中比较经得起各种风浪的严峻考验，能够持续地生存和发展。

CMD将坚持我们的方针和服务方向，和各认证企业一起充分发挥CMD认证保障医疗器械安全有效的质量保证作用，充分发挥CMD认证促进企业符合有效增值发展的推动作用，进一步全面认识贯标认证的目的的意义和作用，不断培育和增强企业质量管理体系的能力，推动企业贯标认证工作健康地向前发展。

CMD陈志刚

小型企业不需要考虑战略吗？

有人说：“战略是大企业的事。我们不到百人的小厂，把产品搞好，能生存就行。碰上机会再谈发展。”果真如此吗？其实，他说的后半部分：“谋求生存，伺机发展”，已经属于战略的范畴了。

一提企业战略，人们往往会想到是一部洋洋洒洒的宏文大作。其实战略首先是一种思想，是对企业生存发展的全局性的谋划。它的初始原型可能就在一

把手的头脑中。企业不分规模大小，都需要进行战略谋划。从某种意义上讲，小企业可能比大企业更需要考虑战略。俗话说：“船大经风险，船小好掉头”，大企业有惯性，抗风险能力强，而小企业身轻力薄，经不起折腾，但机动灵活，容易捕捉机会。所以小船在商海航行，更应该密切关注风云变幻、调准航向、借风助力、驶向目标。尽管ISO9001、ISO13485未要求编制企业战略；但并不等于企业不需要战略，质量方针和质量目标就是企业战略的组成部分。一个和企业整体战略脱离的质量方针和目标，是无源之水、无本之木，往往流于口号。

小企业一开始不要把“战略”想得神秘化，不一定要从MBA教材和案例出发。应从战略的朴素概念和企业现实开始。战略的本义是通过深谋远虑达到长治久安的效果。它可以针对企业、国家、组织、个人或项目。古语形容战略“洞达利害，兼览始终”，“计事于未有，理事于未形，决策于不见，立功于不知”。企业战略首先要根据内部实力，适应外部环境，从长期稳定、发展出发，为制定并实现战略目标，而开展的一整套事关全局的战略性谋划与活动。

战略具有全局性、长远性、针对性和应变性的特点。所以企业战略是高层管理者的职责。小型企业的最高管理者可能是总经理，他不仅对企业的今天负责；还要考虑企业的明天。理所当然要制定企业战略。在所有者和经营者分离的情况下，可能由董事长或大股东负责制定企业战略，也可能委托总经理制定；董事会批准。医疗器械行业小企业较多，经济体制不一，股份、合作、家族、个体，不管哪种情况，一定要明确战略制定的职责。不能含糊，这既是责任又

是权利。最高管理者可以指定某个职能部门或组织专业组跨职能负责战略管理工作，但由最高管理者参加并领导，高管决策层悉数包括，也可外聘管理专家参与。三国时刘备的战略雏形不就是诸葛亮未出茅庐在隆中制定的吗？但也不能迷信“外来和尚好（或会）念经”，要以自己为主。亲自摸爬滚打运作过企业的人，了解企业的历史、文化、资源、产品、顾客和大小环境，这本身就是信息源，而且感性素材丰富，企业内部人完全具备制定企业战略的主客观条件。

战略制定要从企业内外部环境现实出发，不能拍脑袋、想当然。要搜集大量信息和数据。如：—与生产经营产品有关的顾客和市场需求；

—竞争对手的情况和优劣势对比；行业标杆水平；本公司历史最好水平；

—资源占有和对比（人力、技术、资金、设备、管理、供应商、品牌等）；

—外部环境、政策、社会、进出口、税收等的影响；

—本行业产品的发展历程、兴衰大事件；

—未来的走向、机会和风险。

在尽可能充分、客观的数据和信息的基础上，结合当前情况，解放思想、创新求实、发挥才智、充分想象、多谋善断。集思广益，但最后一个人说了算。千万不要照顾方方面面，拼凑一个缺乏魅力，四平八稳，既无风险又无挑战的“集体创作，集体负责的文章”。作为高管位子上的经理人，要主动培养个人的战略头脑。要高瞻远瞩、勇于创新、想象丰富、居安思危、敢冒风险。

典型的企业战略大概包括三个内容：

—战略制定：确定方针和战略目标；

—战略部署：把方针和目标转换成规划，展开为产品开发、市场营销、资源配置、过程改进的目标的时间表；

—战略进展的跟踪、测量和调整。

战略制定要确定企业经营总方针、长短期（如五年、两年）的总体战略目标。并在主要职能方面分解展开。如在产品与技术、目标市场、资源建设、发展规模、财务结果达到的目标。这些目标要体现对相关方（顾客、员工、所有者、供应商、社会）利益的照顾和平衡。

至于战略部署、进展测评是战略的落实部分，有大量资料可供参考。这里

推荐和国家标准《卓越绩效评价准则》配套的GB/T19579《卓越绩效评价准则实施指南》可作参考。其中4.2 章节专讲“战略”，是现代管理典型的战略制定的实施方案。

总之，和许多创意策划必经的“3个I”过程（information—imagine—idea）一样，企业战略制定同样要经过收集、掌握必要的信息（information）；进行加工处理，构思、创意、想象（imagine）；最后形成主见、主意和办法（idea）。这也体现了质量管理八项原则之一，基于事实的决策方法。

CMD 李惠民

过程确认活动的有效实施和审核

[编者按]本文是作者参加2006年中国合格评定国家认可委员会组织举办的“认证有效性”征文的获奖论文。文章集中论述了过程确认应该完整地试运行该过程才能获得有效的证据，同时对需要确认的过程与其常规控制之间的关系进行了清晰的界定。由于篇幅所限，经作者同意，本刊现摘要发表。对于省略的段落，保留了其标题。

一. 引言（略）

二. 本文术语

影响过程的因素：指其作用方式和程度对需要确认的过程的运行效果具有直接影响的因素，本文尤其倾向于指那些具有客观内在关系的因素。

完全受控方案：指对于与需要确认的过程作用效果有关的因素都进行了系统的识别，并对其作用方式和程度进行了适当的设定。

完整地试运行：指在完全受控方案下为取得确认分析所需的结果而对产品或模拟产品进行的该需要确认的过程的实际运行，这些产品或模拟产品不用于向顾客的提供和交付。

产品：指经过了需要确认的过程之前的所有生产工序，只待经需要确认的过程处理的实物。

模拟产品：指代替产品经历需要确认的过程处理以证实该需要确认的过程的能力的实物，其等效性应经过证明并形成文件。

常规控制方案：依据取得满意的过程确认结果时的完全受控方案而确定的该需要确认的过程的常规运行时的控制方案。

三.“确认应证实过程实现所策划的结果的能力”是过程确认的核心要求（略）

四.  过程确认应完整地试运行该过程以提供具有客观性的证实

既然“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”是过程确认的核心

要求，那么过程确认如何进行才能令人满意和信服呢？作者认为，针对该过程所加工的产品（或模拟产品）完整地试运行该过程并对获得的数据加以科学的

分析，直到确定该过程能够达到预期的结果，这是过程确认的必然方式。下面

就此作一些分析。

1.从过程确认的核心要求看，确认应该完整地试运行该过程

GB/T19001-2000《质量管理体系  要求》7.5.2中“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”究竟如何体现呢，下面进一步讨论其内涵。

“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”，显然，确认是要证实这些过程的能力，然而，有两点需要注意，第一，任何一个过程都有其一定的能力，确认不仅仅是显示其具有一定能力，还必须对这种能力合乎要求的程度（例如灭菌过程运行后产品上的微生物存活概率，也即无菌水平）做出判断，也即必须要证实“能”实现策划的结果；第二，能不能实现策划的结果的这个“证实”理所当然是客观的证据，而不能是纯粹主观的评价；第三，一个能够表明“实现策划的结果”的“客观证据”必然是完整地试运行该过程后取得的结果。试想，没有完整地试运行该过程，没有获得相应的客观数据，就说此过程能实现策划的结果，是不是太主观了，是不是不能体现“基于事实的决策方法”？！所以，确认应该完整地试运行该过程，并通过对其运行结果的科学客观的分析得出准确、公正、有效的结论。

2.从GB／T 19000－2000《质量管理体系  基础和术语》对“确认”的定义看，确认需要完整地试运行该过程（略）

3.从实际确认过程的综合性看，确认需要完整地试运行该过程

根据第三点要求对确认和再确认做出安排时，必定涉及该过程“适用”的与确认和再确认的效果相关的内容（因素），诸如设备的认可，人员资格的鉴定，特定的方法和程序等。这些内容（因素）与第二点的关系如何，它们之间的相互作用关系如何，综合作用的效果如何，这是实施过程确认所必须认识和正面回答的。

显然，这些内容（因素）之间的关系，可能存在可以分别地识别、认可的情形，但归根结底毕竟该过程所塑造的产品特性是上述因素同时综合作用的结

果。如果确认仅仅是罗列需要控制的资格和工作条件等，仅仅做单个因素的（主观）评价（即使名之曰各个影响因素的分别确认），而没有完整地试运行该过

程，没有对结果的科学分析，那它就割裂了这些因素之间的内在作用关系，提

供不了实际的综合运行的结论。其意义实质上就局限于过程的常规控制了，其效果也只不过是使该过程达到某种受控程度而已。由于未经实证确认，其控制效果是否达到策划的结果所需要的水平也是存在疑问的。

不仅如此，即使就第三点识别和安排的内容是否可行、有效而言，也需要以对第二点的要求有无实质影响来做出判断和取舍。自然地，这也表明最终有效的过程确认的完成必须以所有过程影响因素得到有效识别为前提。

总之，过程的确认中，可以有分列的单个过程影响因素的识别、确认，但不能以全部单一因素的确认作为整个过程的确认；最终必须有一个所有因素都得到识别和确认后并在有效控制下的针对实际待加工产品的过程运行，即完整地试运行该过程，这样才能获得所有因素有效控制和综合作用下的实际过程运行的客观结果及其结论，才能有效证明过程确认的合理可行。这个满足要求的过程确认不但提供了过程合格放行的依据，也完成了对所有需要控制因素及其控制程度的认可，而相应的完全受控方案也成为了制定常规控制方案的依据和基础。

4.通过完整地试运行进行过程确认与质量管理八项原则的一致性（略）

5. 从GB18279-2000《医疗器械  环氧乙烷灭菌   确认和常规控制》（以下简称《灭菌》）标准看，确认需要完整地试运行该过程。

《灭菌》标准明确指出“确认”包含“试运行”、“物理性能鉴定”和“微生物学性能鉴定”三大内容。这三项要求的内容是逐步深入的，“试运行”即“安装验证”，是对设备空载运行能力的确认，“物理性能鉴定”是对设备能带载保持所需物理参数的能力的确认，而“微生物学性能鉴定”则是对有效过程控制下实际灭菌效果的确认。做微生物学性能鉴定离不开实际被灭菌的产品（或模拟产品），可见过程确认需要完整地试运行该过程。

五.过程确认的意义和特点

质量管理体系的两大目标之一即为“证实其（组织）有能力稳定地提供满

足顾客和适用的法律法规要求的产品”，而需要确认的过程由于其复杂性、必要性，其自身运行的稳定性在体系中具有重要的地位。有效的过程确认不但证实

了该过程的运行能力和稳定性，也为体系运行的稳定性提供了强有力的保障，

这样的过程和体系才能够大量地、低成本地制造满足要求的产品。所以，过程确认具有重要的经济意义。

关于过程确认，有必要进一步归纳其特点。第一，过程确认应该完整地试运行该过程，获得客观数据并以此做出可靠的结论。第二，过程确认必须根据资料、经验或试验，结合企业自己产品、设备等因素的特点，系统充分地识别影响过程的因素及合理的量值范围，然后设定一个完全受控方案，比如，与灭菌过程相关的因素有：微生物的数量和种类，灭菌前和灭菌过程中微生物所处的环境，产品的摆放方式，温度，灭菌剂浓度，压力，湿度，作用时间等。第三，由于确认需要证实过程的稳定性（可重复性），确认活动一般需要连续数次进行均取得满意的结果方可，例如，当环氧乙烷灭菌确认进行微生物学性能鉴定内容时，可采用半周期法，此时确认活动应连续三次完整地试运行该过程均取得满意的结果。第四，必要时对完全受控方案进行合理修订，在此基础上确定常规控制方案，例如，当环氧乙烷灭菌确认进行微生物学性能鉴定内容而采用半周期法时，要将完全受控方案中的环氧乙烷灭菌作用时间至少延长一倍（加强灭菌过程的可靠性水平）同时其它控制参数保持不变，作为常规控制方案。

六.结论

过程确认的核心要求是“确认应证实这些过程实现所策划的结果的能力”。识别影响过程的因素是过程确认的必要前提。针对该过程所加工的产品（或模拟产品）完整地试运行该过程以取得过程运行的客观结果，并对获得的数据加以科学的分析，直到确定该过程能够达到预期的结果，这是过程确认的必然方式。达到策划的结果的完全受控方案下的过程的实际运行，不但提供了该过程确认和放行的合理依据，而且也提供了该过程的常规控制方案。

CMD 叶道彰

法规要求

第二季度国家食品药品监督管理局发布的相关医疗器械通知及规范

2007.04.02《关于医疗器械注册证书延期事宜的通知》国食药监办[2007]63号

2007.04.05《关于开展骨接合用无源金属植入医疗器械产品市场专项检查的通知》 国食药监市[2007]197号

2007.05.14 《关于印发医疗器械行业标准制修订工作规范（试行）的通知》  国食药监械[2007]238号

2007.04.19 《关于印发张敬礼副局长在2007年全国医疗器械监督管理工作会议上讲话（摘要）的通知》 国食药监办[2007]231号

2007.04.19 《关于印发体外诊断试剂注册管理办法（试行）的通知》 国食药监械[2007]229号

2007.04.28 关于印发《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》和《体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核评定标准（试行）》的通知   国食药监械[2007]239号

2007.04.28 关于印发《体外诊断试剂临床研究技术指导原则》及《体外诊断试剂说明书编写指导原则》的通知   国食药监械[2007]240号

2007.06.01《关于开展体外循环管道类产品再评价工作的通知》  国食药监械[2007]314号

2007.06.27  国家食品药品监督管理局印发《医疗器械生物学评价和审查指南》

2007.04.16《国家食品药品监督管理局要求对硅橡胶充填式人工乳房产品开展再评价》 国食药监械[2007]203号

2006.06.18国药局医疗器械技术审评中心网站开通www.cmde.org.cn

国家食品药品监督管理局网址：http://www.sda.gov.cn

卫生部关于进一步加强医疗器械集中采购管理的通知

卫生部近日通知(卫规财发[2007]208号)要求，进一步加强医疗器械集中采购管理工作。各级政府、行业和国有企业举办的所有非营利性医疗机构，均应参加医疗器械集中采购，任何医疗机构均不得规避集中采购。

通知强调，医疗器械集中采购按属地化管理原则，以政府为主导，分中央、省和地市三级，以省级为主组织实施。

卫生部负责政府项目医疗器械集中采购。心脏起搏器、心脏介入类等高值医用耗材临床应用的临床机构少，各地采购价格差异大，价格虚高问题较为突出，由卫生部统一负责组织。乙类大型医用设备，以及除心脏起搏器、心脏介入类等以外的高值医用耗材，应纳入省级集中采购范围，由省级负责组织集中采购。其他医疗设备和耗材，由省级卫生行政部门根据实际情况，具体研究制定本地区省级和地市级集中采购目录。未列入集中采购目录但单批次采购金额较大的也应该集中采购，具体采购限额标准由省级卫生行政部门确定。大型医用设备必须先取得配置许可证，方可列入集中采购计划。通知要求 ，实行评标专家回避与监督评价制度，与采购项目存在利害关系的专家一律不得参与评审工作。不能公正、廉洁履行职责的专家应坚决取消其评标资格，并从专家库中清除。

CMD关于在贯标认证过程中贯彻国家食品药品监督管理局

《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》等规范性文件的函

各认证企业：

国家食品药品监督管理局二○○七年四月二十八日发布了“国食药监械[2007]239号”《关于印发《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》和《体外诊断试剂生产企业质量管理体

系考核评定标准（试行）》的通知》，同时发布了《体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）》《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》和《体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核评定标准（试行）》等规范性文件。按照YY/T0287-ISO13485标准要求认证的体外诊断试剂生产企业，应该符合国家法规要求，为此CMD和各认证企业一起学习和贯彻国家食品药品监督管理局发布的上述规范性文件。为确保认证企业质量管理体系满足相关法规要求，现将有关事宜函告如下：

  - 各获证体外诊断试剂生产企业要学习和贯彻上述规范性文件，安排培训，并抓紧实施；

  - 各获证体外诊断试剂生产企业在质量管理体系内审时应包括上述规范性文

件要求的内容，也可安排针对上述规范性文件要求的专项内审，评价企业实施规范性文件的符合性。对内审中发现的不合格或问题，应采取纠正/纠正措施；

  - CMD现场审核也将包括上述规范性文件要求的内容，并适时组织对上述规

范性文件的研讨，促使企业满足顾客要求和法规要求；

  - 在贯标认证审核过程中，实施上述法规文件有什么问题，可与CMD联系。

CMD

2007年5 月 21 日

2007版医疗器械风险管理标准的主要变化

一 概况

2007年3月1日ISO发布了第二版的ISO 14971《医疗器械  风险管理对医疗器械的应用》国际标准，取代了ISO 14971:2000。这是一个高水平的先进标准，除了风险管理过程的框架基本相同外，它总结了2000版发布以来世界各国有关企业和部门实施该标准的经验，吸取了他们的修改意见，并且根据需要，增加了许多新鲜的内容。除了标准本文的修改以外，还补充了大量的附录，以提供经验和知识，增加标准的可操作性。从篇幅上来看，也从2000版的31页（英文版），增加到2007版的82页。标准的起草单位仍然是ISO/ TC210和IEC/SC62A。此外，还特地由ISO/TC 212临床试验室试验和体外诊断试验系统技术委员会，编写了标准的附录H《体外诊断医疗器械风险管理指南》，笔者认为：标准内容丰富，与实际结合紧密。 限于篇幅，将几个主要的变化分列如下。

二 新术语或术语引用

在新版ISO 14971中有七个术语不是取自于其他标准的定义。它们是“寿命周期”、“生产后”、“风险控制”、“风险评价”、“风险估计”、“风险管理”、和“风险管理文档”。其中主要新修改或引用术语列出如下：

1风险评价 risk evaluation

在第一版中，风险评价的定义使用了术语“现行社会价值观”。 但是新标准认为：“现行社会价值观”是一个不严密的术语。因此将定义改为：“将估计的风险和给定的风险准则进行比较，以决定风险可接受性的过程。”

2 最新技术水平 state of the art——引用术语

引自于GB/T 1.1-2000标准的3.6 ，它的定义是“在一定时期内，产品、过程和服务等技术能力的发展程度，根据相关科学、技术和经验的综合成果进行判定”。

- 3 使用错误 use error

由于一个动作或动作的忽略，而造成超出制造商预期或用户期望的不同的医疗器械反应。

- 适用性 usability——引用术语

是一种用户接口特性，它确立了有效性、效率、用户易学和用户满意。

注意：此定义要和术语可信性（见 GB/T 19000-2000 3.5.3）中的可用性 availability-相区别：

可用性 availability-在要求的外部资源得到保证的前提下，产品在规定的条件下和规定的时刻或时间区间内，处于可执行规定功能状态的能力。（见 《统计方法应用标准化

三 危害和危害处境

- 危害 hazard

损害的潜在源。

[ISO/IEC 指南51:1999，定义3.5]

- 危害处境 hazardous situation

人员、财产或环境处于一个或多个危害之中的境遇。

[ISO/IEC 指南 51:1999，定义 3.6 ]

新版说明：按照定义，危害不可能造成损害，直至事件序列或者其他状况导致危害处境。故障并不总是造成危害处境，并且危害处境也并不总是造成损害。其含义以下图说明：

风险

损害发生概率

损害严重度

P1×P2

暴露（P1）

危害

事件

序列

危害处境

P2

损害

- P1 危害处境发生概率

- P2  危害处境导致损害的概率

损害的发生概率为P1×P2

举例如下：

| 危害 | 可预见的事件序列 | 危害处境 | 损害 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电磁能(静电 ESD) | (1) 带静电的患者触摸输注泵 (2) 静电导致泵和泵报警失效 (3) 胰岛素没被输送给患者 | 不知道胰岛素没有输送给高血糖患者 | 轻微的器官损坏意识减退昏迷，死亡 |

四 最高管理者和最新技术水平

1 标准对医疗器械企业和监管部门以及认证机构提出了更高的要求：

在3．2 条“管理职责”中，将2000版的制造商改为“最高管理者”。要求：最高管理者应在下列方面对风险管理过程的承诺，例如提供适当的资源、人员等，提供证据。最高管理者还应：规定一个确定风险可接受性准则的方针并形成文件，按照计划的间隔评审风险管理过程的适宜性，以保证风险管理过程的持续有效性，如果制造商具有适当的质量管理体系，这些评审可作为制造商质量管理体系评审的一部分。

2 要求制造商在执行标准时考虑最新技术水平

标准要求在下列方面考虑“最新技术水平”：

- 最高管理者应规定一个确定风险可接受性准则的方针并形成文件，准则是基于适用的国家或地方法规和相关的国际标准，并考虑可用的信息，例如通常可接受的最新技术水平和已知的利益相关方的关注点。

- 对于每个风险管理计划制造商应当选择适当的风险可接受性准则。

以国家或地区法规以及相关的国际标准为基础，而且要考虑可用信息，例如通常可接受的最新技术水平和受益者的关注（见3.2）。建立此项准则的指南参考D.4.

- 使用生产和生产后信息，制造商也应当将最新技术水平和对其应用的可行性考虑在内。信息也应当用于改进风险管理过程。使用生产后的信息，风险管

理过程才能真正成为一个迭代的闭环过程。

- 可以使用不同的方法决定“最新技术水平”。例如：

— 相同或类似器械所使用的标准；

— 在其他相同或类似型号所使用的最好规范；

— 已采用的科学研究成果。

但是，最新技术水平不意味着最先进技术的解决办法。

五 风险估计和风险评价

1 风险估计

估计危害处境的风险：只有在产生危害处境并因而引起或导致损害的事件序列发生时，医疗器械才造成损害。所以应研究可能造成危害处境的合理可预见的事件序列或组合。判定先前未认出的危害处境可以使用覆盖特定情况的系统性方法，例如故障树分析的方法。

a概率估计：

按照希望的概率估计置信度，需要把概率水平分成多少，置信度越高，可使用的概率水平数目越多。至少应当使用三个概率水平来简化决策。

对于其损害危害发生概率不能加以估计的危害处境，应编写一个危害的可能后果的清单，例如：软件失效、对医疗器械蓄意破坏或闹情绪、很少了解的异常危害；如牛海绵状脑病（BSE）病原体的传染性。

估计概率的方法由三种增加为七种：

— 利用相关的历史数据，

— 利用分析方法或仿真技术预示概率，

— 利用试验数据；

— 可靠性估计

— 生产数据

— 生产后信息

— 利用专家判断。

在损害可能是由于不同的危害处境造成时，通常用单个概率的结合来决定综合剩余风险损害的概率。故障树分析是导出损害的组合概率的适用的方法。

b.风险估计

风险是损害发生概率和该损害严重程度的结合。但新标准对于许多制造商目前使用的用两个数字相乘的方法并不提倡。标准指出：“这并不意味着两个因素相乘而得到风险值”。因为此相乘的数字并不能确切地反映风险水平，甚至可能造成对于风险水平的误解。所以用二维风险图的方法描述风险和将此定义的含义形象化。

- 风险的定性估计：

定性的严重度水平

| 定 | 可忽略 | 中等 | 严重 |
| --- | --- | --- | --- |
| 高 | R1 | R2 |  |
| 中 |  | R4 | R5, R6 |
| 低 |  | R3 |  |

性

的

概

率

水

平

定性的3×3风险矩阵示例

- 风险的半定量估计：

因为只有概率水平可以是定量的或是半定量的，并且是可比较的。对于严重度水平，只能是定性的，只能做出相对量值的判断，但不意味着规定了数字比例，因为把死亡与永久性残疾、或者要求医疗介入的伤害，做数值比较是不切实际的。此处给出半定量分析的示例：

定性的严重度水平

| 概 | 可忽略 | 轻度 | 严重 | 临界的 | 灾难性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经常 |  |  |  |  |  |
| 有时 | R1 | R2 |  |  |  |
| 偶然 |  | R4 |  | R5 | R6 |
| 很少 |  |  |  |  |  |
| 非常少 |  |  | R3 |  |  |

率

半

定

量

水

平-

5×5半定量风险矩阵示例

- 风险评价

取消了以广泛可接收区、ALARP区（合理可行降低区）和不容许区为代表

的三区域风险图，而代之以定性或半定量的包括可接受风险和不可接受风险的两区域风险评价矩阵。

标准未规定可接受的风险，此决定留给制造商。决定可接受风险的方法包括如下各项：

— 使用已执行的有规定要求的适用标准；

— 和已在使用中的医疗器械明显的风险水平进行比较；

— 评价临床研究资料，特别是对于新技术或新的预期使用。

在决定准则时，要考虑到最新技术水平和可得到的信息。

六 标准增加了附录

2000版医疗器械风险管理标准有七个附录，而2007版医疗器械风险管理标准增加为十个附录，分别为：

附录 A （资料性附录）各项要求的理由

附录 B （资料性附录）医疗器械风险管理过程综述

附录C （资料性附录）用于判定医疗器械与安全性有关特征的问题

附录D （资料性附录）用于医疗器械的风险概念

附录E （资料性附录）危害、可预见的事件序列和危害处境示例

附录F （资料性附录）风险管理计划

附录G （资料性附录）风险管理技术资料

附录H （资料性附录）体外诊断医疗器械风险管理指南

附录I  （资料性附录）生物学危害的风险分析过程指南

附录J  （资料性附录）安全性信息和剩余风险信息

这有利于标准的理解和实施。

七  结束语

标准的内容非常丰富，笔者理解只是初步，本文的目的是引起医疗器械行业的人士的关注，以便共同学习，加深理解。与GB 9706.1以及GB/T 9001-2000等比较，本标准要求高而内容抽象，实施难而必须具体，这就需要企业、监管部门、医疗器械使用部门、以及认证机构、检测机构等有关方面做出极大的努力，才能取得成效。

CMD武俊华

国际动态

ISO9000族新版标准有望2009年问世

ISO9000族标准四项核心标准中，ISO9001将作小幅修订，ISO9004将有较大变化。新版ISO9004将以日本工业标准JJS Q9005/9006为蓝本，除了修改、删除一些内容外，将增加3个方面的新内容，包括：第4章，以可持续性为目的导向的运营管理：第9章，测量和分析；第10章，学习、改进和革新。根据计划，2007年6月ISO将在赫尔辛基完成ISO9004的CD2（委员会草案）工作，2008年1月，再卡塔尔的多哈完成DIS（国际标准草案）阶段的工作，FDIS（最终国际标准草案）将在2008年11月完成，2009年5月国际标准将正式发布。另据介绍，2012年以后，再ISO9001与ISO14001标准融合时，ISO9000族标准将会有“大手术”。

2005年度全球ISO9001认证调查及分析（下）

[编者按]本文续第37期《CMD认证通讯》中的文章，介绍ISO13485的全球发展状况（不包括中国的数据）。

1、全球范围内的ISO13485：2003认证统计分析

截止到2005年12月，全球67个国家（或经济体）中至少颁发了5065张ISO13485：2003认证证书。与2004年相比2005年增加了2662张证书（增长了111%）。历年的调查结果如下：

本年度认证数量居前十位的国家

| 国家 | 美国 | 英国 | 德国 | 瑞士 | 日本 | 法国 | 加拿大 | 巴基斯坦 | 以色列 | 瑞典 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 数量 | 1310 | 973 | 824 | 367 | 211 | 153 | 146 | 114 | 107 | 85 |

前十位中美国增加540张，仍旧保持第一名，英国由2004年的第三名上升到第二名，增加了425张；德国由2004年的第四名上升到第三名，增加了647

张；瑞士从2004年的第五名上升到第四名，增加了206张证书；日本从2004年的十名之外，上升到第五名，增加了190张证书；法国保持了第六的名次，增加了6张证书；加拿大由2004年的第九名上升到第七名，增加了89张证书；巴基斯坦由2004年的第十名上升到第八名。增加了110张证书；以色列从2004年的第十名上升到第九名，增加了53张证书；瑞典由2004年的第八名下滑到第十名，增加了18张证书。

从2004年和2005年ISO13485：2003证书在全球六大地区分布来看，欧洲地区最为活跃，北美次之。两地区之和站到了全球的87.49%,表明这两个区域仍是全球ISOS13485:2003活动较为集中的区域。

CMD 赵涧

认证公告

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第三十八号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

北京市

初次认证企业：

北京洲际资源环保科技有限公司

体系注册编号：04707Q10000124

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：GRDJ型氧化电位水生成器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

体系注册编号：04707Q10119R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：GRDJ型氧化电位水生成器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

北京中科新拓仪器有限责任公司

体系注册编号：04707Q10000152

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：数字脑电图仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10147R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：数字脑电图仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

北京康拓医疗仪器有限公司

体系注册编号：04707Q10155R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：KT-CH-Q

牵引床;KT-CH系列医用床：KT-CH-Z型（诊查床）、KT-CH-P型（平床）、KT-CH-D型（单摇床）、KT-CH-S型(双摇床)、KT-CH-Y型（三摇床）的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

体系注册编号：04707Q10154R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用车、医用柜、医用台的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

体系注册编号：04707Q10000159

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：KT-CH-Q

牵引床;KT-CH系列医用床：KT-CH-Z型（诊查床）、KT-CH-P型（平床）、KT-CH-D型（单摇

床）、KT-CH-S型(双摇床)、KT-CH-Y型（三摇床）的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

北京华叶生物工程有限公司

体系注册编号：04707Q10000163

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：宫颈液基薄层细胞处理试剂盒、痰液液基薄层细胞处理试剂盒、消化道液基薄

层细胞处理试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

体系注册编号：04707Q10159R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：宫颈液基薄层细胞处理试剂盒、痰液液基薄层细胞处理试剂盒、消化道液基薄

层细胞处理试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

北京冠舟科技有限公司

体系注册编号：04707Q10000175

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：强脉冲光治疗仪（商品名：Beautiful 彼特芙）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

体系注册编号：04707Q10171R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：强脉冲光治疗仪（商品名：Beautiful 彼特芙）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

复评企业：

北京积水创格医疗科技有限公司

体系注册编号：04707Q10114R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：ST系列一次性使用真空采血管、一次性使用真空采血针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月13日至2010年4月12日

体系注册编号：04707Q10000119

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：ST系列一次性使用真空采血管、一次性使用真空采血针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月13日至2010年4月12日

北京科霖众医学技术研究所

体系注册编号：04707Q10000121

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：遥控自动驱动式γ射线后装设备、放射性粒子源植入治疗计划系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月13日至2010年4月12日

体系注册编号：04707Q10116R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：遥控自动驱动式γ射线后装设备、放射性粒子源植入治疗计划系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月13日至2010年4月12日

北京福基阳光科技有限公司

体系注册编号：04707Q10000144

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：阳光N系列支架（食道、气道、胆道）、阳光B系列血管内支架及输送系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

体系注册编号：04707Q10136R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：阳光N系列支架（食道、气道、胆道）、阳光B系列血管内支架及输送系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

北京万东鼎立医疗设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000154

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机、移动式C形臂X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10149R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机、移动式C形臂X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

北京福爱乐科技发展有限公司

体系注册编号：04707Q10000148

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：福爱乐医用胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10143R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：福爱乐医用胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

北京伏尔特技术有限公司

体系注册编号：04707Q10151R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用气体过滤器、一次性使用精密过滤输液器（带针）、一次性使用避

光输液器（带针）、一次性滴定管式输液器、一次性使用避光滴定管式输液器（带针）、

一次性使用精密药液过滤器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

体系注册编号：04707Q10000156

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用气体过滤器、一次性使用精密过滤输液器（带针）、一次性使用避

光输液器（带针）、一次性滴定管式输液器、一次性使用避光滴定管式输液器（带针）、

一次性使用精密药液过滤器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

北京博晖创新光电技术股份有限公司

体系注册编号：04707Q10000157

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：原子吸收光谱仪专用稀释液、原子吸收光谱仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

体系注册编号：04707Q10152R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：原子吸收光谱仪专用稀释液、原子吸收光谱仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

北京金恒威科技发展有限公司

体系注册编号：04707Q10162R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

体系注册编号：04707Q10000166

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

北京航天中兴医疗系统有限公司

体系注册编号：04707Q10000172

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机、数字化低剂量医用诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

体系注册编号：04707Q10168R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机、数字化低剂量医用诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

扩大企业：

北京金山川科技发展有限公司

体系注册编号：04706Q10169R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微生物快速动态检测系统、革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒、真菌（1-3）-β-D

葡聚糖检测试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年5月10日至2009年5月9日

体系注册编号：04706Q10000195

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微生物快速动态检测系统、革兰阴性菌脂多糖检测试剂盒、真菌（1-3）-β-D

葡聚糖检测试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年5月10日至2009年5月9日

北京普朗新技术有限公司

体系注册编号：04705Q10179R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：酶标分析仪、电脑洗板机、半自动生化分析仪、凝血－纤溶多功能分析仪、双通道血凝仪、单通道血凝仪、自动PCR扩增仪、全自动血沉动态分析仪、尿液分析仪、PLN(10)尿液分析试纸条、体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年6月10日至2008年6月9日

体系注册编号：04705Q10000115

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：酶标分析仪、电脑洗板机、半自动生化分析仪、凝血－纤溶多功能分析仪、双通道血凝仪、单通道血凝仪、自动PCR扩增仪、全自动血沉动态分析仪、尿液分析仪、PLN(10)尿液分析试纸

条、体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年6月10日至2008年6月9日

普鲁斯外科植入物（北京）有限公司

体系注册编号：04706Q10000246

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：骨水泥柄、卡式双动头、EPF-PLUS压配式球形臼、TC-Dynamic膝关节、聚乙烯臼、PLUS-FIT压配式球形臼、TC-Dynamic标准型膝关节、APL非骨水泥柄、球头、钴铬钼合金人工髋关节、EPF-PLUS压配式球形臼、PLUS-TS非骨水泥柄、陶瓷球头、骨水泥枪及塑料套件的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月23日至2009年6月22日

体系注册编号：04706Q10204R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：骨水泥柄、卡式双动头、EPF-PLUS压配式球形臼、TC-Dynamic膝关节、聚乙烯臼、PLUS-FIT压配式球形臼、TC-Dynamic标准型膝关节、APL非骨水泥柄、球头、钴铬钼合金人工髋关节、EPF-PLUS压配式球形臼、PLUS-TS非骨水泥柄、陶瓷球头、骨水泥枪及塑料套件的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月23日至2009年6月22日

北京冠儒医疗器械有限公司

体系注册编号：04705Q10131R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用带、医用护托器、医用护腰带、充气式颈椎牵引器、磁可贴、负压罐、GR系列医用磁可贴（商品名称：颈肩贴、颈椎贴、腰间盘贴、骨关节贴）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年4月22日至2008年4月21日

体系注册编号：04705Q10000080

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用带、医用护托器、医用护腰带、充气式颈椎牵引器、磁可贴、负压罐、GR系列医用磁可贴（商品名称：颈肩贴、颈椎贴、腰间盘贴、骨关节贴）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年4月22日至2008年4月21日

北京普利生仪器有限公司

体系注册编号：04705Q10212R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全自动血液流变仪、自动血液流变仪、高性能血凝仪、自动显微平台系统、自动全景病理图文显微平台系统、自动扫描尿沉渣分析显微平台系统、血小板聚集仪、全自动动态血沉测试仪、自动加样机、全自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年7月8日至2008年7月7日

体系注册编号：04706Q10000251

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全自动血液流变仪、自动血液流变仪、高性能血凝仪、自动显微平台系统、自动全景病理图文显微平台系统、自动扫描尿沉渣分析显微平台系统、血小板聚集仪、全自动动态血沉测试仪、

自动加样机、全自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年7月8日至2008年7月7日

北京康大泰科医学科技有限公司(原北京鄂尔多斯泰科医学科技有限公司）

体系注册编号：04705Q10149R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年5月13日至2008年5月12日

体系注册编号：04705Q10000093

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年5月13日至2008年5月12日

北京中科理想科技有限公司（原：北京中科恒业创新科技有限公司）

体系注册编号：04705Q10167R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：显微图像分析系统、数字医疗信息系统、直接数字化X射线成像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年6月3日至2008年6月2日

体系注册编号：04705Q10000108

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：显微图像分析系统、数字医疗信息系统、直接数字化X射线成像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年6月3日至2008年6月2日

体系注册编号：04706Q10000030

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外冲击波碎石机（液电式）、体外冲击波碎石机（电磁式）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年1月13日至2009年1月12日

体系注册编号：04706Q10028R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外冲击波碎石机（液电式）、体外冲击波碎石机（电磁式）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年1月13日至2009年1月12日

江苏省                           初次认证企业：

张家港高力特医疗器械有限公司

产品注册编号：047074810009R0S

认证单元：一次性使用去白细胞滤器

有 效 期：	2007年4月13日至2011年4月12日

江苏金鹿集团医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10120R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属接骨板、金属直型接骨板、颈椎前路钢板、金属接骨螺钉、金属接骨螺钉（钛合金）、加压鹅头钉、胫、股骨带锁髓内钉、G系列金属股骨颈固定钉、脊柱固定器（不锈钢）、JZ系列脊柱固定器（钛合金）、髓内针、扎丝、椎板咬骨钳、髓核钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

体系注册编号：04707Q10000125

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属接骨板、金属直型接骨板、颈椎前路钢板、金属接骨螺钉、金属接骨螺钉（钛合金）、加压鹅头钉、胫、股骨带锁髓内钉、G系列金属股骨颈固定钉、脊柱固定器（不锈钢）、JZ系列脊柱固定器（钛合金）、髓内针、扎丝、椎板咬骨钳、髓核钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

苏州海欧斯医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10000138

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属直型接骨板、金属接骨螺钉、金属解剖型接骨板、金属套筒接骨板、金属钩状接骨板、金属脊柱接骨板、空心螺钉、脊柱矫形器、绞锁式髓内钉、空心螺钉成套手术器械、动力髋（髁）螺钉成套手术器械、脊柱矫形器安装成套手术器械、接骨板成套手术器械、绞锁式髓内钉安装成套手术器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10132R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属直型接骨板、金属接骨螺钉、金属解剖型接骨板、金属套筒接骨板、金属钩状接骨板、金属脊柱接骨板、空心螺钉、脊柱矫形器、绞锁式髓内钉、空心螺钉成套手术器械、动力髋（髁）螺钉成套手术器械、脊柱矫形器安装成套手术器械、接骨板成套手术器械、绞锁式髓内钉安装成套手术器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

南通市伊士生物技术有限责任公司

体系注册编号：04707Q10128R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：妊娠诊断检测试剂盒（商品名：早早孕检测试纸）、促黄体激素诊断试剂盒〔商品名：排卵（LH）试纸〕、胆碱酯酶活性测定试纸的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10000134

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：妊娠诊断检测试剂盒（商品名：早早孕检测试纸）、促黄体激素诊断试剂盒〔商品名：排卵（LH）试纸〕、胆碱酯酶活性测定试纸的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

南通医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10139R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：眼科手术台、电动产床、牵引床、电动三折床、多功能头架、头部操纵式综合手术台、普通手术台、骨科牵引床、妇科诊察床、婴儿床、病床、万能骨科牵引架（台）、担架车、侧面操纵式综合手术台、机械颈、腰椎牵引床、电动手术台、综合产床、坐卧分娩台、普通产床、脊柱手术托架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

体系注册编号：04707Q10000145

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：眼科手术台、电动产床、牵引床、电动三折床、多功能头架、头部操纵式综合手术台、普通手术台、骨科牵引床、妇科诊察床、婴儿床、病床、万能骨科牵引架（台）、担架车、侧面操纵式综合手术台、机械颈、腰椎牵引床、电动手术台、综合产床、坐卧分娩台、普通产床、脊柱手术托架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

波音特生物科技（南京）有限公司

体系注册编号：04707Q10000168

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

体系注册编号：04707Q10164R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

复评企业：

徐州亚太科技有限公司

体系注册编号：04707Q10000118

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：二尖瓣球囊扩张导管、一次性使用封堵器输送导管、心脏起搏临时电极的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10113R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：二尖瓣球囊扩张导管、一次性使用封堵器输送导管、心脏起搏临时电极的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

徐州市彭康电子设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000127

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：PK-310型红外乳腺诊断仪、PK-200型脑电地形图仪、PK-300型妇科光谱治疗仪、PK-66型医学影像处理系统、PK-320系列耳鼻喉综合检查台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

体系注册编号：04707Q10122R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：PK-310型红外乳腺诊断仪、PK-200型脑电地形图仪、PK-300型妇科光谱治疗仪、PK-66型医学影像处理系统、PK-320系列耳鼻喉综合检查台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

常州市延陵电子设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000142

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频手术器、一次性使用高频电刀笔、上肢关节康复器、下肢关节康复器、随弃式导电粘胶极板、自动气压止血带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

体系注册编号：04707Q10137R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：高频手术器、一次性使用高频电刀笔、上肢关节康复器、下肢关节康复器、随弃式导电粘胶极板、自动气压止血带的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

南京普朗医用设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000149

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：XF型血红蛋白仪、电解质分析仪及试剂包、XF9030系列自动血液细胞分析仪、血气酸碱分析仪及应用试剂、稀释液、PLH无氰血红蛋白校准液、无氰溶血剂的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

体系注册编号：04707Q10140R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：XF型血红蛋白仪、电解质分析仪及试剂包、XF9030系列自动血液细胞分析仪、血气酸碱分析仪及应用试剂、稀释液、PLH无氰血红蛋白校准液、无氰溶血剂和清洗液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

扬州华东医疗器械实业有限公司

体系注册编号：04707Q10000146

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用头皮夹、电子泵、医用敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10141R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用头皮夹、电子泵、医用敷料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

徐州市瑞奥电子仪器厂

体系注册编号：04707Q10169R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：便携式B型超声诊断仪和推车式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

体系注册编号：04707Q10000173

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：便携式B型超声诊断仪和推车式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

扩大企业：

扬州市凯达医疗设备有限公司

体系注册编号：04705Q10141R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全自动生化分析仪、半自动生化分析仪、自动洗胃机、电动吸引器、电动流产吸引器、尿液分析仪的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2005年4月29日至2008年4月28日

体系注册编号：04705Q10000088

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全自动生化分析仪、半自动生化分析仪、自动洗胃机、电动吸引器、电动流产吸引器、尿液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年4月29日至2008年4月28日

南京亿高微波系统工程有限公司（南京亿高医疗设备有限公司）

体系注册编号：04705Q10328R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多功能微波手术治疗仪、ECO-100系列冷循环微波刀、ECO-600B半导体激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年9月16日至2008年9月15日

体系注册编号：04705Q10000229

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多功能微波手术治疗仪、ECO-100系列冷循环微波刀、ECO-600B半导体激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年9月16日至2008年9月15日

广东省                              初次认证企业：

深圳市荣创实业有限公司

体系注册编号：04707Q10000115

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿多参数监护仪、电子宫腔镜影像系统、数码电子阴道镜、红外乳腺诊断工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10110R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿多参数监护仪、电子宫腔镜影像系统、数码电子阴道镜、红外

乳腺诊断工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

珠海经济特区海泰生物制药有限公司

体系注册编号：04707Q10123R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

体系注册编号：04707Q10000128

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

深圳市盛力康实业发展有限公司

体系注册编号：04707Q10135R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：数字心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

体系注册编号：04707Q10000141

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：数字心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

深圳市科曼医疗设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000143

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿/病人多参数监护仪、心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

体系注册编号：04707Q10138R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿/病人多参数监护仪、心电图机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月25日至2010年5月24日

珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司

体系注册编号：04707Q100161R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用分子筛制氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10000165

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用分子筛制氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

广州市羊城医疗器械厂

体系注册编号：04707Q10144R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：超短波电疗机、颈椎牵引机、自动牵引床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

深圳市纽泰克电子有限公司

体系注册编号：04707Q10160R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：掌式脉搏血氧仪、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

体系注册编号：04707Q10000164

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：掌式脉搏血氧仪、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

复评企业：

深圳希复康医疗技术有限公司

体系注册编号：04707Q10000117

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：立体定位高强聚焦超声肿瘤治疗系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10112R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：立体定位高强聚焦超声肿瘤治疗系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

扩大企业：

深圳市百瑞达科技有限公司

体系注册编号：04706Q10000191

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：便携式多参数监护仪、半自动生化分析仪、电解质分析仪、血凝分析仪的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2006年5月19日至2009年5月18日

体系注册编号：04706Q10166R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：便携式多参数监护仪、半自动生化分析仪、电解质分析仪、血凝分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年5月19日至2009年5月18日

深圳市威尔德电子有限公司

产品注册编号：047064810006R2M

认证单元：便携式B型超声诊断仪

有 效 期：	2006年1月13日至2010年1月12日

浙江省

初次认证企业：

浙江科惠医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10109R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属直型接骨板、金属角度型接骨板（不锈钢）、金属接骨螺钉、金属股骨固定钉产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10000114

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属直型接骨板、金属角度型接骨板（不锈钢）、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

余姚市宇峰医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10000130

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用供氧器、浮标式氧气吸入器、供氧系统氧气吸入器、负压吸引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

体系注册编号：04707Q10125R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用供氧器、浮标式氧气吸入器、供氧系统氧气吸入器、负压吸引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

复评企业：

杭州桐庐尖端内窥镜有限公司

体系注册编号：04707Q10133R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：腹腔镜及其附件、调焦式喉内窥镜、子宫腔内窥镜、腹腔镜手术器械、鼻腔手术器械、电动子宫切割器、直肠、乙状结肠镜、内窥镜图像显示仪、尿道切开镜、医用内窥镜冷光源、喉科综合手术器械、椎间盘镜、胸腔镜、胸腔镜手术器械、椎间盘镜手术器械、泌尿外科手术器械、关

节手术器械的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

体系注册编号：04707Q10000139

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：腹腔镜及其附件、调焦式喉内窥镜、子宫腔内窥镜、腹腔镜手术器械、鼻腔手术器械、电动子宫切割器、直肠、乙状结肠镜、内窥镜图像显示仪、尿道切开镜、医用内窥镜冷光源、喉科综合手术器械、椎间盘镜、胸腔镜、胸腔镜手术器械、椎间盘镜手术器械、泌尿外科手术器械、关节手术器械的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

杭州桐庐尖端医光器械总厂

体系注册编号：04707Q10000140

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尿道膀胱镜、鼻窦镜、膀胱碎石镜、鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、耳科手术器械、支撑喉镜、小儿支气管镜、耳内窥镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

体系注册编号：04707Q10134R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：尿道膀胱镜、鼻窦镜、膀胱碎石镜、鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、耳科手术器械、支撑喉镜、小儿支气管镜、耳内窥镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月18日至2010年5月17日

德清县新德意医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10000155

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用滴定管式输液器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用输液用连通管、一次性使用无菌溶药注射器 带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10150R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用滴定管式输液器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用输液用连通管、一次性使用无菌溶药注射器 带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

浙江大吉医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10167R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用病床、多用妇科床、普通手术剪、敷料镊、一次性使用无菌阴道扩张器、双翼阴道扩张器、流产吸引管、子宫颈扩张器、放取环器械包、止血钳、电动吸引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月22日至2010年6月21日

体系注册编号：04707Q10000171

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用病床、多用妇科床、普通手术剪、敷料镊、一次性使用无菌阴道扩张器、双翼阴道扩张器、流产吸引管、子宫颈扩张器、放取环器械包、止血钳、电动吸引器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月22日至2010年6月21日

扩大企业：

启发医疗科技（宁波）有限公司

体系注册编号：04706Q10208R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用电动转移车、多功能产床、妇科诊疗台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月16日至2009年6月15日

体系注册编号：04706Q10000252

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用电动转移车、多功能产床、妇科诊疗台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月16日至2009年6月15日

浙江广慈医疗器械有限公司

体系注册编号：04705Q10000174

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：CYY型骨科单侧多功能外固定器、钢针螺钉、脊柱可调固定架、加压螺钉、弯头

多用加压内固定架、金属接骨螺钉、骨科用髓内钉、金属接骨板、单侧多功能组合式骨外

固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年8月5日至2008年8月4日

体系注册编号：04705Q10264R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：CYY型骨科单侧多功能外固定器、钢针螺钉、脊柱可调固定架、加压螺钉、弯头

多用加压内固定架、金属接骨螺钉、骨科用髓内钉、金属接骨板、单侧多功能组合式骨外

固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年8月5日至2008年8月4日

宁波美生医疗器材有限公司

体系注册编号：04705Q10257R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用采血针、一次性使用子宫颈取样拭子、腹壁撑开器、细胞处理试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年8月5日至2008年8月4日

体系注册编号：04705Q10000170

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用采血针、一次性使用子宫颈取样拭子、腹壁撑开器、细胞处理试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年8月5日至2008年8月4日

天津市

初次认证企业：

天津康丽医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10126R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：病床、医用柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10000132

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

复评企业：

天津汇康医用设备有限公司

体系注册编号：04707Q10000116

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：人工心肺机（血泵）、人工心肺机（水箱）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10111R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：人工心肺机（血泵）、人工心肺机（水箱）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月6日至2010年4月5日

天津市人立骨科器械有限公司

体系注册编号：04707Q10115R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：髋关节假体（含无菌）、钛质接骨板（含无菌）、加压或保护型钢板、支持型钢板、角度型钢板、脊柱前路钢板、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、金属髓内针、金属矫形用钉、不锈钢丝、金属矫形用棒和骨科手术器械的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月13日至2010年4月12日

体系注册编号：04707Q10000120

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：髋关节假体（含无菌）、钛质接骨板（含无菌）、加压或保护型钢板、支持型钢板、角度型钢板、脊柱前路钢板、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、金属髓内针、金属矫形用钉、不锈钢丝、金属矫形用棒和骨科手术器械的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月13日至2010年4月12日

天津市华剑骨科器械有限公司(原天津骨科器械一厂）

体系注册编号：04707Q10000122

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属接骨板（加压和保护性接骨板）、金属接骨板（支持接骨板）、金属脊柱固定板、金属接骨板（DHS、DCS板）、人工髋关节假体、金属直型接骨板、金属支持和保护型接骨板、金属角度型接骨板、接骨螺钉、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、股骨颈钉、脊柱螺钉、髓内针、脊柱侧弯矫正棒、医用钢丝、脑动脉瘤夹的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

体系注册编号：04707Q10117R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属接骨板（加压和保护性接骨板）、金属接骨板（支持接骨板）、金属脊柱固定板、金属接骨板（DHS、DCS板）、人工髋关节假体、金属直型接骨板、金属支持和保护型接骨板、金属角度型接骨板、接骨螺钉、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、股骨颈钉、脊柱螺钉、髓内针、脊柱侧弯矫正棒、医用钢丝、脑动脉瘤夹的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

天津市万木医疗设备技术有限公司

体系注册编号：04707Q10000126

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：放射治疗模拟机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

体系注册编号：04707Q10121R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：放射治疗模拟机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

天津博朗科技发展有限公司

体系注册编号：04707Q10000158

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尿道膀胱镜诊疗器械、膝关节镜（XG）、胸腔镜、腹腔镜、喉镜诊疗器械、鼻窦镜诊疗器械、支撑喉镜诊疗器械、耳镜诊疗器械、医用内窥镜冷光源、内镜图像显示仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

体系注册编号：04707Q10153R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：尿道膀胱镜诊疗器械、膝关节镜（XG）、胸腔镜、腹腔镜、喉镜诊疗器械、鼻窦镜诊疗器械、支撑喉镜诊疗器械、耳镜诊疗器械、医用内窥镜冷光源、内镜图像显示仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

天津市新中医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10163R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：颈椎内固定器、矫形空心螺钉、金属骨针、组合式外固定架产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

体系注册编号：04707Q10000167

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：颈椎内固定器、矫形空心螺钉、金属骨针、组合式外固定架产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

上海市

初次认证企业：

上海鑫运医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10146R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：遥控X线透视机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10000151

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：遥控X线透视机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

复评企业：

上海华源生命科学研究开发有限公司

体系注册编号：04707Q10000123

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

体系注册编号：04707Q10118R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月20日至2010年4月19日

德赛诊断系统（上海）有限公司（原上海申能－德赛诊断技术有限公司）

体系注册编号：04707Q10124R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：甘油三酯液体试剂盒、总胆固醇液体试剂盒、碱性磷酸酶液体试剂盒、葡萄糖液体试剂盒、肌酐液体试剂盒、白蛋白液体试剂盒、总蛋白液体试剂盒、无机磷液体试剂盒的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

体系注册编号：04707Q10000129

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：甘油三酯液体试剂盒、总胆固醇液体试剂盒、碱性磷酸酶液体试剂盒、葡萄糖液体试剂盒、肌酐液体试剂盒、白蛋白液体试剂盒、总蛋白液体试剂盒、无机磷液体试剂盒的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2007年4月27日至2010年4月26日

上海瑞邦生物材料有限公司

体系注册编号：04707Q10145R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：自固化磷酸钙人工骨的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10000150

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：自固化磷酸钙人工骨的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

上海科华实验系统有限公司

体系注册编号：04707Q10148R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：酶标仪、洗板机、半自动生化分析仪、单道可调移液器、实时荧光定量PCR仪、核酸提取

仪、全自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10000153

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：酶标仪、洗板机、半自动生化分析仪、单道可调移液器、实时荧光定量PCR仪、核酸提取仪、全自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

扩大企业：

上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂

体系注册编号：04706Q10000163

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：附件所列产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年4月28日至2009年4月27日

体系注册编号：04706Q10148R2L

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：附件所列产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年4月28日至2009年4月27日

上海医疗器械工业(集团)公司医用吸引器厂

产品注册编号：047054810070R2M

认证单元：电动吸引器

有 效 期：	2005年10月21日至2009年10月20日

四川省

初次认证：

武汉中旗电子有限责任司

体系注册编号：04707Q10000160

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：ZQ-880系列B型超声诊断仪、ZQ-12系列数字式心电图机、ZQ-108系列旋磁光子热疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

体系注册编号：04707Q10157R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：ZQ-880系列B型超声诊断仪、ZQ-12系列数字式心电图机、ZQ-108系列旋磁光子热疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

复评企业：

重庆华伦医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10000111

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：自热式柔性TDP灸疗贴（多克自热炎痛贴）、特定电磁波（TDP）治疗器、高频医用诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月2日至2010年4月1日

体系注册编号：04707Q10105R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：自热式柔性TDP灸疗贴（多克自热炎痛贴）、特定电磁波（TDP）治疗器、高频医用诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年4月2日至2010年4月1日

成都市新津事丰医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10129R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用袋式输液器、一次性使用精密过滤袋式输液器、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器、一次性使用无菌胰岛素注射器（带针）、一次性使用输液器 带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、自毁式一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌加药器、一次性使用无菌产包、一次性使用导尿包、医用脱脂纱布、一次性使用换药包、一次性使用无菌手术衣、医用输液贴、一次性使用无菌手术包、一次性使用PE手套、一次性使用手术洞巾、一次性使用

医用枕套、一次性使用医用单、一次性使用医用脚套、一次性使用医用被套、一次性使用口腔包、一次性使用引流袋、一次性使用护理垫、普通脱脂纱布口罩、一次性使用备皮包、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用静脉血样采集容器、医用皮肤表面缝合器、医用一次性防护服、医用防护口罩、医用橡皮膏、冲洗器、一次性使用真空采血针、医用口罩、医用帽子、医用脱脂棉球、医用棉签、纱布绷带、医用脱脂纱布块、医用脱脂夹棉纱布块的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10000135

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用袋式输液器、一次性使用精密过滤袋式输液器、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输血器、一次性使用无菌胰岛素注射器（带针）、一次性使用输液器 带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、自毁式一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌加药器、一次性使用无菌产包、一次性使用导尿包、医用脱脂纱布、一次性使用换药包、一次性使用无菌手术衣、医用输液贴、一次性使用无菌手术包、一次性使用PE手套、一次性使用手术洞巾、一次性使用医用枕套、一次性使用医用单、一次性使用医用脚套、一次性使用医用被套、一次性使用口腔包、

一次性使用引流袋、一次性使用护理垫、普通脱脂纱布口罩、一次性使用备皮包、一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用静脉血样采集容器、医用皮肤表面缝合器、医用一次性防护服、医用防护口罩、医用橡皮膏、冲洗器、一次性使用真空采血针、医用口罩、医用帽子、医用脱脂棉球、医用棉签、纱布绷带、医用脱脂纱布块、医用脱脂夹棉纱布块的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

四川旭康医疗电器有限公司

体系注册编号：04707Q10085R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声诊断仪、医学影像工作站、半自动生化分析仪、电脑红外光综合治疗仪

产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

体系注册编号：04707Q10000091

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声诊断仪、医学影像工作站、半自动生化分析仪、电脑红外光综合治疗仪

产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

四川康宁医用器材有限公司

体系注册编号：04707Q10000169

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器

带针、一次性使用袋式输液器、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针的设计开

有 效 期：	2007年6月22日至2010年6月21日

体系注册编号：04707Q10165R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器

带针、一次性使用袋式输液器、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针的设计开

有 效 期：	2007年6月22日至2010年6月21日

扩大企业：

内江西南医用设备有限公司

体系注册编号：04706Q10195R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机、数字摄影线扫描X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月23日至2009年6月22日

体系注册编号：04706Q10000235

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机、数字摄影线扫描X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月23日至2009年6月22日

甘肃省

初次认证企业：

天水庆华电子科技有限公司

体系注册编号：04707Q10130R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：场效应治疗仪、多功能治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10000136

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：场效应治疗仪、多功能治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

复评企业：

天水市飞鸿医疗电器有限公司

体系注册编号：04707Q10000162

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：玄极治疗仪、场效应治疗仪、前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

体系注册编号：04707Q10158R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：玄极治疗仪、场效应治疗仪、前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月18日至2010年6月17日

湖北省                               初次认证企业：

湖北蓝光科技发展有限公司

体系注册编号：04707Q10000137

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：八卦穴位治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10131R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：八卦穴位治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

广西壮族自治区

初次认证企业：

南宁市三科医疗器械有限责任公司

体系注册编号：04707Q10142R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：整体反射式冷光手术无影灯、冷光孔式手术无影灯、冷光单孔手术照明灯、视

力表灯箱、X射线胶片观察灯、紫外线消毒车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

体系注册编号：04707Q10000147

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：整体反射式冷光手术无影灯、冷光孔式手术无影灯、冷光单孔手术照明灯、视

力表灯箱、X射线胶片观察灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月1日至2010年5月31日

河南省

初次认证企业：

河南省华氏实业有限公司

体系注册编号：04707Q10000133

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用半导体亚低温治疗仪、医用亚低温治疗仪、YZK医用智能低温治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10127R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用半导体亚低温治疗仪、医用亚低温治疗仪、YZK医用智能低温治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年5月11日至2010年5月10日

山东省

复评企业：

龙口市双鹰医疗器械有限公司

体系注册编号：04707Q10000161

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用X射线防护系列制品、医用X射线防护装置（防护室、防护屏、防护椅）、防护服和性腺防护器具（防护手套、防护裙、连指防护手套、性腺防护帘、辅助防护帘）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

体系注册编号：04707Q10156R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用X射线防护系列制品、医用X射线防护装置（防护室、防护屏、防护椅）、防护服和性腺防护器具（防护手套、防护裙、连指防护手套、性腺防护帘、辅助防护帘）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月8日至2010年6月7日

辽宁省

复评企业;

辽宁爱母医疗科技有限公司

体系注册编号：04707Q10000174

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：Mcu功能性宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

体系注册编号：04707Q10170R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：Mcu功能性宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月29日至2010年6月28日

山西省

复评企业：

山西奥瑞生物材料有限公司

体系注册编号：04707Q10166R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：同种骨植入材料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月22日至2010年6月21日

体系注册编号：04707Q10000170

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：同种骨植入材料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年6月22日至2010年6月21日

河北省

扩大企业：

新奥博为技术有限公司

体系注册编号：04706Q10187R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：超声光散射乳腺成像系统、永磁开放式核磁共振成像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月16日至2009年6月15日

体系注册编号：04706Q10000220

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：超声光散射乳腺成像系统、永磁开放式核磁共振成像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年6月16日至2009年6月15日

吉林省

扩大企业：

长春迪瑞实业有限公司

体系注册编号：04705Q10243R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：H系列尿液分析仪、N系列尿液分析仪、尿液分析试纸条、尿液分析质控液、BCC

系列半自动血球计数仪、溶血剂、稀释液、清洗液、DR-7000系列半自动生化分析仪、生化

分析试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年7月29日至2008年7月28日

体系注册编号：04705Q10000162

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：H系列尿液分析仪、N系列尿液分析仪、尿液分析试纸条、尿液分析质控液、BCC

系列半自动血球计数仪、溶血剂、稀释液、DR-7000系列半自动生化分析仪、生化分析试剂

（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年7月29日至2008年7月28日

北京国医械华光认证有限公司

注销认证证书公告

（2007年7月）

苏州林华医疗器械有限公司

体系注册编号：04706Q10000098

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌溶药注射器、一次性使用冲洗器、一次性使用吸痰管、一次性使用静脉采血针、一次性使用静脉留置针、一次性使用肝素帽、一次性使用吸氧管、一次性使用引流袋、一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年3月3日至2009年3月2日

体系注册编号：04706Q10099R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌溶药注射器、一次性使用冲洗器、一次性使用吸痰管、一次性使用静脉采血针、一次性使用静脉留置针、一次性使用肝素帽、一次性使用吸氧管、一次性使用引流袋、一次性使用无菌注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年3月3日至2009年3月2日

江苏亿乐医疗用品有限公司

体系注册编号：04704Q10370R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌注射器、一次性使用安全自毁式注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用静脉输液针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2004年12月22日至2007年12月21日

体系注册编号：04704Q10000043

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器、一次性使用安全自毁式注射器、一次性使用输液器、一次性使用输血器、一次性使用静脉输液针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2004年12月22日至2007年12月21日

新疆威高医用高分子制品有限公司

体系注册编号：04705Q10110R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针）、一次性使用输液器、一次性使用静脉

输液针、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用齿科器械盒产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年4月1日至2008年3月31日

体系注册编号：04705Q10000064

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针）、一次性使用输液器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用齿科器械盒产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年4月1日至2008年3月31日

广州大禹重离子医疗器材有限公司

体系注册编号：04705Q10000270

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用离子膜过滤输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用避光输液器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月4日至2008年11月3日

体系注册编号：04705Q10375R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用离子膜过滤输液器、一次性使用精密过滤输液器、一次性使用避光输液器产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年11月4日至2008年11月3日

北京福田电子医疗仪器有限公司

产品注册编号：047064810014R2S

认证单元：中央监护系统

有 效 期：	2006年3月7日至2010年3月6日

新乡市磁疗器械厂

体系注册编号：04705Q10507R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：麻醉机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年3月18日至2008年3月17日

体系注册编号：04706Q10000233

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：麻醉机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年3月18日至2008年3月17日

潍坊市康华生物技术有限公司

体系注册编号：04705Q10028R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：洗板机、胶体金诊断试剂系列、生化试剂系列、干化学试剂系列（具体产品见

附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年1月31日至2008年1月30日

体系注册编号：04705Q10000009

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：洗板机、胶体金诊断试剂系列、生化试剂系列、干化学试剂系列（具体产品见

附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年1月31日至2008年1月30日

英山通乐电子科技有限公司

体系注册编号：04705Q10455R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：低频电子治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年12月9日至2008年12月8日

体系注册编号：04705Q10000344

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：低频电子治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年12月9日至2008年12月8日

北京金文医疗设备有限公司

体系注册编号：04706Q10000046

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用小型制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年2月10日至2009年2月9日

体系注册编号：04706Q10045R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用小型制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2006年2月10日至2009年2月9日

丹东天华科技发展有限公司

体系注册编号：04705Q10041R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：中低频电磁综合治疗仪、天华磁疗拔罐器系列产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年1月31日至2008年1月30日

体系注册编号：04705Q10000036

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：中低频电磁综合治疗仪、天华磁疗拔罐器系列产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年1月31日至2008年1月30日

依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以上认证注册资格注销的企业应及时按通知要求交回认证证书。

北京国医械华光认证有限公司

撤销认证证书公告

（2007年7月）

沈阳润丰医疗器械有限公司

产品注册编号：047054810032R0M

认证单元：一次性使用无菌注射器(配套自用无菌注射针）

有 效 期：	2005年4月15日至2009年4月14日

产品注册编号：047054810033R0M

认证单元：一次性使用输液器（配套自用静脉输液针）

有 效 期：	2005年4月15日至2009年4月14日

体系注册编号：04705Q10124R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针）、一次性使用输液器（配套自

用静脉输液针）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年4月15日至2008年4月14日

体系注册编号：04705Q10000074

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器（配套自用无菌注射针）、一次性使用输液器（配套自

用静脉输液针）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2005年4月15日至2008年4月14日

依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以上认证注册资格注销的企业应及时按通知要求交回认证证书。