CMD 认证服务满意程度调查表

| 序号 | 调查项目 | 很满意 | 满意 |  | 一般 | 不满意 | 很不满意 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证信息提供 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 认证受理及时性 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 认证审核及时性 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 认证程序方便性 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 认证工作人员的服务态度（受理、调度、文审、证书发放、收费等） |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 认证审核组服务态度 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 认证审核组工作效率 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 认证审核组审核能力（标准的理解、专业能力、审核方法、技巧） |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 认证审核组职业道德 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 认证决定评定及时性 |  |  |  |  |  |  |
| 意见和要求（包括认证对企业管理及业绩的影响）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 日期： 电话： |  |  |  | 负责人： 日 期： （公章） |  |  |  |

注：1、对于“不满意”“很不满意”请在“意见和要求”栏内填写具体内容，以便改进。

2、请将此表填好后按下列地址邮回CMD

3、为方便邮寄，可将下联CMD通讯地址剪下贴在信封上。

4、尚未进行现场审核的企业，请填写第1、2、4、5调查项目

地址：北京北三环中路2号（100011）   北京国医械华光认证有限公司  技术质量部收

| 季 刊 总第43期 2008年10月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京北三环中路2号 邮编：100011 审核管理部：010-62379330 市场服务部：010-62358380 技术质量部：010-62368716 综合部： 010-62013856 传 真： 010-62013872 网址：http://www.cmdc.com.cn | 目 录 企业贯标认证经验交流 浅谈企业在质量管理体系运行中的几点误区 CMD认证 助推蓝韵发展..... 标准实施与研讨 如何有效实施验证........................... 如何依据《体外诊断试剂生产实施细则》附录A的要求制定洁净厂房的环境要求与控制文件........... 法规要求 国家3季度发布的与医疗器械相关的政策法规参考目录 关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知 CMD动态 CMD2008年第2次市场工作会议召开 CMD培训信息 最终灭菌包装研讨会议会议介绍 认证公告 | ( 2 ) ( 6 ) ( 9 ) ( 13 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) |
| --- | --- | --- |

企业贯标认证经验交流

浅谈企业在质量管理体系运行中的几点误区

浙江玉升医疗器械股份有限公司  王  勋

编者按：本文针对企业质量管理体系实际运行中容易发生的问题，提出了应识别质量管理体系运行中存在的误区的观点。的确，避免误区能够帮助我们有效做好工作。认证的根本目的是取得持续良好的经济效益和社会效益，认证组织的长远目标应该是建立质量效益型的企业。对于应用质量管理体系标准这一管理工具不顺手的企业，确实应该分析一下可能存在的误区，掌握标准精神实质，结合企业及产品特点，变套用为结合实际量身打造，以取得切实效果。

随着我国加入ＷＴＯ，国内产品质量和质量管理正面临着激烈的国际竞争。正如朱兰博士曾预言的那样，２１世纪是质量的世纪。在此大环境下，质量管理体系在国内各行业的运用正如火如荼，通过质量管理体系认证的企业数量也居世界第一，然而企业对质量管理体系理解还存在诸多不足，特别是不少中小型企业对其认识和运行还存在多项误区，主要表面在以下几方面。

- 管理体系运行适宜性认识的误区

质量管理体系是国外工业化生产一百多年沉积的产物，其产生及不断地完善的过程与文化环境、人文意识有着千丝万缕的密切相关。我们采用质量管理体系方式，不是生搬硬套过来就能解决问题的，不是制订几个文件、制度，几张表，写写记录就行的。我们必须根据企业自身的实际情况，结合国内文化的大环境与企业内部文化环境，来制订、删除及增补有关质量管理体系文件。

质量管理体系的运行本身是一个过程，因而在实施时就应采用PDCA的过程方法，并结合公司的情况使文件、制度尽量量体裁衣以达到具体化，可操作化，可监视与测量化，对不同的部门、环节要因地制宜，使体系适宜自运转越来越有效，越来越完善。

若照搬的东西对自己企业都适宜，那把沃尔玛公司、GE公司的质量管理模式拷贝，岂非个个企业都成了沃尔玛、通用。有些公司把同行业其他公司的文件、制度、操作规范照抄照搬过来，殊不知别人生产过程是自动化设备，监视与检测是先进的方式与设备，人员素质经过长期培训而较高，而自己公司是以手工为主的落后生产方式，人员对这些抄来的东西并不理解。这样企业体系运行下来没有明显效果，甚至运行越来越难，在日常工作中仍然表现出很多问题，如职责权限不明确、部门间扯皮现象经常发生、执行力下降、产品质量问题老是事后补救而得不到预先防止等等，并且最高管理者感觉管理成本越来越高，甚至对ISO9000标准产生怀疑，并逐渐失去信心。所以，这就要求企业在运行质量管理体系时应注意自己公司的文化环境、生产设备、监视与测量方式，培养与转变员工对体系的理解与认识，逐渐改进与完美，使质量管理体系与公司的硬软环境适宜从而循序渐进地运行起来，就像有许多运行良好的公司说得那样，“对ISO9000标准的实施与运行是越来越有意思，越来越有味道”。体系标准只是个框架，里面环环相联的内容需要我们根据各自企业的不同特点去填补、改进，再填补、再改进。

二、对质量管理体系认证理解的误区

部分企业对认证理解存在误区。典型的如，高层领导认为实施质量管理体系的主要目的就是为了认证证书，拿到证书就感觉大功告成。完全脱离了质量管理体系实施的目的与意义。对实施管理体系给企业带来多少益处、是否提高企业管理水平并不关心，最关心的是认证时能否通过、什么时候能拿到证书，在建立管理体系的过程中对管理体系的团队评价的指导思想近似于“不管白猫黑猫，能通过认证就是好猫”。其原因主要在于两点：高层领导片面地强调证书是进入市场的第二营业执照；在同行业未通过认证的公司面前炫耀以此来抬高自己企业形像。

有什么样的高层领导必然有什么样基层员工，他们把日常质量控制工作都认为是应付第三方审核而做。在这些员工的操作下，文件、制度要求的记录的真实性就很难讲了。

这样的团队，其管理体系顶多有质量管理体系之名而无其实。

要改变以上对质量管理体系认证的认识误区，主要要靠三方面来改变。首先、这些企业应对质量管理体系进行较深的学习与理解；其次、第三方认证的审核人员应从多方面对这些企业进行正确的引导；再次，通过市场竞争、感知，企业自己逐渐成熟起来，自觉向正确方向靠近。

- 对参与体系运行的人员配置误区

企业对人员配置的误区主要表现在人员数量与素质上。“人力资源”是“资源管理”的重要组成部份，而很多企业决策者认为只要精力“够”，一个人做几个人的事又怎么不行呢，为了降低人力资源成本，对人员数量配置不够漠不关心，很多岗位采取兼任，既是品保经理又是试验室主任，还兼检验员，有时一个人兼几个部门的负责人，组织机构安排完全是讲形式，应付第三方或第二方审核。也有的企业认为“只要人数够多，达到‘一个萝卜一个坑’就行了”。这些认识都是不正确的。

体系标准明确对参与人员的“能力、意识和培训”有所要求，因而需要对体系涉及到的所有员工均有一定的素质要求，这种素质就是要求每个员工知道质量管理体系是怎么回事，知道为什么要开展日常的工作，怎么样做才行，怎么做不行。不同的岗位必定要有不同素质的人员。人员素质的培训是一个永衡的话题。如果企业为了减少培训费用，对培训采取走过场，甚至过场都不走，员工对质量管理体系的基本概念都不知道，又怎能真正做到“全员参与”？！这样的体系又怎能持续有效地运转越来呢？！俗话说“事在人为”，人的问题解决好，其它问题也就迎刃而解了。

- 对质量控制与质量改进的认识误区

目前，国内大多数企业都把精力放在质量控制上，而忽略了质量改进的重要性，笔者个人认为质量控制相当于质量管理的基础层次，质量改进相当于质量管理的高层次。国内很多企业的质量管理能力目前还处在基础层次。

ISO9000标准对质量控制与质量改进均有明确的定义。质量控制，是质量管理的一部分，致力于满足质量要求；质量改进，是质量管理的一部分，致力于增强满足质量要求的能力。由此可以看出，质量控制是通过试验，检测等这些日常活动来预防、排除问题，使质量保持在预期控制水平，而质量改进是通过持续的预防及纠正措施来提高企业的质量管理能力，使质量一直处在不断的提高中，是现有质量管理水平的系统提升。

质量控制的重心是维持，质量改进的核心是提升。要进行质量改进，就必须先做好质量控制，质量控制是质量改进的前提与基础，质量控制没有做好就去做质量改进，结果只会浪费公司的人力、物力、财力，正所谓皮之不存，毛将焉附。反过来看，一个企业只重视质量控制而无质量改进，那产品质量永远都保持在这个水平，其结果不用细说，迟早会被别人更好质量水平的产品所淘汰。

在市场竞争日益激烈的今天，企业应正确全面地认识质量管理体系，并不断地改进与增进质量管理能力，以提高产品质量水平，增强市场的竞争能力。

CMD认证  助推蓝韵发展

深圳市蓝韵实业有限公司

编者按：通过管理评审平台对公司发展方向和管理改进提供支持、引导；采用过程方法理念，在过程分析和业务分析的基础上实施合理的流程化管理；通过沟通机制的建立、完善，提升客户沟通的效率、质量，实现始于顾客要求，终于顾客满意的质量管理体系根本目标。应该说，这三点就是本文传达给我们的关于质量管理和质量认证活动如何助推企业发展的最可宝贵的启示。

蓝韵公司是一家总部设在深圳的医疗设备行业高新技术企业、致力于医学影像设备和医院信息化管理系统的研究、开发、生产和销售。1994年成立以来，共向市场逐步推出了超声、PACS、放射产品，部分产品获得了省级新产品奖、国家级科学进步奖。目前，蓝韵已发展成为专业医学影像设备制造商，产品涵盖超声、PACS、放射、生化、心电监护五大类产品。并与全球著名跨国集团在技术、市场、服务等领域建立了长期的战略伙伴关系。

公司总部拥有20000平米的办公、研发、生产基地。通过了CMD和TUV的ISO13485和ISO9001质量管理体系认证，通过CMD和CE 认证的产品以及完善的蓝韵阳光服务确保客户买得放心，用得舒心。
　　蓝韵建立了强大的营销网络，在中国各大城市设有28个直属办事处，拥有近300家国内分销商，海外拥有100余家国际分销伙伴，蓝韵通过完善的营销网络为全球客户提供最新的高品质的产品，目前有8000家客户在使用蓝韵的产品，蓝韵产品遍及20多个国家和地区。蓝韵已成为全球市场颇具知名度的品牌之一。

2005年蓝韵公司顺利通过CMD YY/T0287-2003和YY/T19001-2000质量管理体系认证和相关产品认证，取得了质量管理体系和产品认证证书。取得认证证书只是一个结果，而源于CMD指导、审核、监督之下的蓝韵公司质量管理体系建立、推行、维护改进的每个过程、每个细节则是蓝韵公司质量管理水平、产品质量提升的质的积累和飞跃。几年来，蓝韵公司取得了突飞猛进的发展，CMD认证有力地助推了蓝韵的发展。

助推企业形象提升

CMD在国内医疗器械行业的影响力和其严谨的认证方式，可为获得CMD的质量体系认证和产品认证的公司提高企业知名度和产品可信赖性，蓝韵公司借助CMD认证有力的显示了公司的实力和产品质量水平，对于公司国内市场的开拓、形象提升和产品市场推广提供了有力的证据，为创立蓝韵品牌战略奠定基础。ISO系列标准正是在积累和总结世界发达国家先进管理经验的基础上形成的，它有利于提高企业的管理水平和产品（产品和服务）质量，能够向顾客和第三方提供足够的保证 和信任。蓝韵公司通过CMD和TUV的体系认证，表明其产品具有可靠的质量和稳定的质量保证能力，在多次的国内医疗设备招标项目中屡屡中标，也使得本公司产品遍布全国各地，在国内市场占有重要的地位；同时蓝韵产品远销几十个国家和地区，为蓝韵的海外市场战略打下坚实的基础。蓝韵公司致力于打造国内领先、国际一流的医疗器械专业公司，为人类的医疗事业作出卓越贡献。

助推管理水平提高

众所周知，CMD在医疗器械行业的审核、管理经验对于每个企业来说都是一笔财富，实施质量管理体系以来，CMD的认证审核、监督审核和各位审核员的大量建议和意见，都为公司的管理、控制提供了改进方向。蓝韵公司正是通过不断的吸引各方面的意见和建议，致力于持续改进，从而有力的提升了企业的管理水平。

企业现代管理的基础首先是建立完善的组织管理架构，实施质量管理体系建设以来，促进了公司职能的划分和权责的明确。建立各部门、各岗位职责、权限，使得公司全体员工各司其职，协同作战，质量体系的推行使公司的职能、权责得到了明确，提高了企业的运作管理能力。

CMD和德国TUV公司对本公司进行的外部质量审核，内、外部质量审核期间，都能严格而又公正地对所有与质量有关的过程和相关职能部门进行审核，审核过程中如发现体系运行过程中存在的问题与不足，就提出来使企业改进。如此年复一年的贯彻执行，审核一次，完善一次，提高一次。持续改进对企业的综合管理能力和管理水平有了明显的提高和改进。

开展管理评审是企业最高管理者组织的质量管理活动，是最高管理者直接主持召开的对质量管理体系进行的客观评价，以检查质量管理体系运行的符合性和适宜性的质量管理活动，可以识别质量管理体系需要改进的机会，为提高管理活动配备适宜的资源等。对于蓝韵公司，管理评审工作不简单是一次质量管理体系的运行有效性和持续性的评审，更是一次对蓝韵公司总体管理和产品、服务质量的一次大检阅，是对蓝韵公司工作成果的一次评价。每年度的管理评审，公司高层领导都亲力亲为，各部门认证总结经验教训，管理评审是蓝韵公司的一次大阅兵，尤为重要的是每次的管理评审都对公司发展方向和管理改进提供了有力的支持，是蓝韵公司管理的一个重要平台。

蓝韵公司质量法规中心通过推动质量体系的建设，致力于提高公司内部管理水平的提升，三年来，在外审、内审、管理评审、产品审核等各类质量管理方法下，推进公司各层面的管理提升，为蓝韵公司的发展提供了有效的推动工具。

助推客户沟通延伸

客户沟通包括内部客户沟通和外部客户沟通，CMD质量体系认证和产品认证，促进沟通机制的建立和提升客户沟通的效率、质量。质量体系的推行，形成了对沟通的具体流程和要求，通过内部的沟通提高产品质量和工作效率，通过与外部客户的沟通，了解客户的需求、解决客户提出的质量问题，提高客户满意度，围绕着客户满意目标不断提升公司产品和服务质量。蓝韵公司建立客户服务中心和阳光服务模式，24小时接收客户的反馈并及时予以解决，公司客户满意度逐年递升。内部沟通更多的是一种管理的提升，同过质量体系的开展和实施，在公司内部建立稳定有效的沟通渠道，对于快捷解决问题和提升公司运营效率都带来了显著的效益。

助推流程管理打造

蓝韵公司的迅速发展，规模迅速的扩大，规模化企业的管理必然走向流程管理之路。小规模的企业可以依靠管理层的直接管控能力、员工责任心来保证公司业务的开展，而规模化的企业无论是从业务种类还是产品的数量都大幅增加，简单的依靠人的管理和责任心很难有效的实施企业管理，无法保证业务的顺利开展，不可避免产生业务交叉扯皮等管理浪费现象。规范企业应在过程分析和业务分析的基础上实施流程化管理。质量管理体系提供了有效的流程分析方法和流程建立方法，其过程方法的理念很好的用于流程分析，策划、分析、评审等方法用于流程的建立更是有力工具。借助于CMD质量体系认证，蓝韵公司正逐步实施流程分析和流程建立工作，为促进公司流程化管理，使公司的业务工作建立了流程化文件化，使公司的各类业务加以规范和衔接，员工之间沟通顺畅；将大大提高工作质量及产品质量稳定。

今日之蓝韵公司正行驶在企业发展的快车道，从一家小规模的医疗器械产品代理公司已发展为中等规模包含研发、生产、销售一体化的医疗器械高科技企业，蓝韵公司致力于自主研发、不断创新，以支持其快速发展，在企业的快速发展过程中，质量管理体系正发挥着越来越大的作用，CMD认证也正对蓝韵公司的发展提供强大的助推力。

标准实施与研讨

如何有效实施验证

CMD   贾新艳

在ISO13485标准和医疗器械GMP的实施细则中有不少涉及到确认或验证的内容，从笔者多次参加现场审核的经验看，确认或验证是不少企业的一个薄弱点，如何有效实施，需要形成什么文档等等问题，一直困扰着生产企业和审核员。本文试从下述几个方面阐述如何有效开展验证活动。

一、验证和确认的概念：

确认(Qualification)和 验证(Validation)的词意较难区别。有关专家认为这两个词系同义词。“确认”这个词往往用在有技术规格及运行参数的设备或系统中，当设备或系统获得产品或接近最终结果阶段时，才使用“验证”这个词。通常指的是设备或系统安装确认(1Q) 及运行确认(OQ)的内容，性能确认(PQ)则进入工艺验证的范畴，如一洗瓶机，运行确认（OQ）只涉及它的空车运行试验，PQ则须验证设备按设定的清洁程序运行时能否达到预期的清洁效果。需要指出的是，ISO9001和ISO13485标准中验证（verification）、确认（validation）与药品GMP中的确认(Qualification)、验证(Validation)，中英文译法及其定义不完全一致。本文中，笔者为了与GMP要求对应，引用了药品GMP中的定义、译法。在实际工作中，应当注意不要将设备与工艺截然分开，我们也不要把注意力过多放在词义上。

二、基本概念：

1．Installation Qualification (IQ) /安装确认： 客观证据证明，过程设备和附属系统安装的所有主要方面都符合生产企业的核准规格，并证明适当考虑了设备供应方的建议。主要指机器设备安装后进行的各种系统检查及技术资料文件化工作。

2．Operational Qualification (OQ) ／运行确认：客观证据表明，按照过程控制限度和行为生产出来的产品符合所有预先设定的要求。为证明设备或系统达到设定要求而进行的各种运行试验及文件化工作。

3．Performance Qualification (PQ) ／性能确认：客观证据证明，在预期条件下，过程生产出来的产品始终能够满足预先设定的要求。为证明设备或系统达到设计性能的试验，就生产工艺而言也可以指模拟生产试验。

4．Validation Protocol ／验证方案：一个阐述如何进行验证并确定验证合格标准的书面计划。

举例来说，某一生产工艺的验证应说明所用的设备、关键工艺参数或运行参数的范围、产品的性状、取样计划、应当收集的数据、验证试验的次数和验证结果可以认可的标准。同批生产记录相类似，验证方案通常由三大部分组成：一是指令，阐述检查、校正及试验的具体内容，二是设定的标准，即检查及试验应达到什么要求；三是记录，即检查及试验应记录的内容、结果及评估意见。

5．Validation Report ／验证报告：对验证方案及已完成验证试验的结果、漏项及发生的偏差等进行回顾、审核并作出评估的文件。

三、实施验证：

1. 开始

应考虑成立一个验证管理小组和验证实施小组，验证管理小组负责计划和监督验证工作，验证实施小组负责验证工作的具体实施。上述验证小组成员可以分别包括以下人员：质量保证和质量控制、生产、研发、临床、实验室、技术服务等。

2. 验证方案的起草

制订详尽的验证实施方案是充分保证过程必不可少的环节，基于产品/过程的要求，对于IQ，OQ，PQ三个阶段，需要

确定测量什么

确定如何测量

确定有多少需要测量/核实

确定何时进行测量/核实

确定合格接受/拒绝的标准

确定所需的文件

3．安装确认

安装确认(IQ)是对供应商所供技术资料的核查，对设备、备品备件的检查验收以及设备的安装检查，以确证其是否符合GMP、厂商的标准及企业特定技术要求的一系列活动。

从原则上看，安装确认包括两方面的工作。其一是核对供应商所提供的技术资料是否齐全，如设备、仪表、材料的合格证书、设备总图、零部件图纸、操作手册、安装说明书、备品备件清单等，并根据所提供资料与设备核对，检查到货与清单是否相符，是否与订货合同一致；其二是根据工艺流程、安装图纸检查设备的安装情况，如设备的安装位置是否合适，管路焊接是否光洁，所配备的仪表精度是否符合规定要求，安装是否符合供货商提出的安装条件等。应在安装确认的实施过程中做好各种检查记录，收集有关的资料及数据，制订设备或系统标准操作规程的草案。

4．运行确认

运行确认(OQ)试验系指通过按草拟的标准操作规程(SOP)进行单机或系统的运行试验，俗称试车。运行确认是证明设备或系统各项技术参数能否达到设定要求的一系列活动。

在运行确认的过程中需考虑设备运行的各项参数是否稳定，各步作业功能与标准是否一致，仪表是否可靠，运行中安全性是否有保证等因素。

运行确认应注意以下各点。

①．计量器具检定／校准

②．功能测试

③．设备操作及设备维修人员均应接受适当的培训，人员的培训应予考核。培训的内容、学员、教师、培训考核结果均应记录归档。

5．性能确认

性能确认(PQ)是为了证明设备、系统是否达到设计标准和GMP有关要求而进行的系统性检查和试验。

对辅助系统而言，经过安装确认、运行确认后再进行性能确认，性能确认即是辅助系统验证的终点。如：压缩空气系统、净化空调系统等，他们的性能确认既是系统试车，没有模拟生产可言。

就生产设备而言，性能确认系指通过系统联动试车的方法，考察工艺设备运行的可靠性、主要运行参数的稳定性和运行结果重现性的一系列活动。故其实际意义即指模拟生产。

性能确认中应注意以下各点：

- ①制订详细的取样计划、试验方法和试验周期，并分发到有关部门或试验室；

- ②性能确认时至少应草拟好有关的SOP(Standard Operating Procedure ，标准操作规程)和BPR(Batch Production Record ，批生产记录)草案，按照草案的要求操作设备，观察、调试、取样并记录运行参数；

- ③将验证数据和结果直接填入方案的空白记录部分，或作为其附件，避免转抄。人工记录和计算机打印的数据作为原始数据。数据资料必须注明日期、签名，并具有可溯性。

6.最终验证报告

- 验证结束后应形成最终报告，报告中需要涉及有关过程验证的结论，最终报告需要经过验证管理小组和相关管理部门的审阅和批准。

四、验证文档：

- 如同质量体系文件在质量管理中的地位和作用一样，验证文件在验证活动中起着十分重要的作用。它是实施验证的指导文件，也是完成验证，确立生产运行各种标准的客观证据。验证文件主要包括以下内容：

- 验证计划：

①简介——概述被验证系统或子系统验证计划的内容；

②背景——对待验证的系统进行描述，最好结合图文说明系统的关键功能及操作步骤；

③目的——阐述系统所要达到的验证要求，如符合GMP 的要求，设备的材质、结构、功能、安装等应达到的各种标准；

④验证的有关人员及其职责；

⑤验证内容——分别介绍进行IQ、OQ、PQ时所需进行的试验／调试或检查；

⑥验证进度计划；

⑦附录，如相关文件、表格等。

- 验证方案

验证方案的内容包括：简介、背景、验证范围、实施验证的人员、试验项目、验证实施步骤、可接受的准则、漏项与偏差以及附录。

3．验证实施记录

验证方案包括指令及记录两大部分，即除了规定了应当如何做、达到什么标准以外，还规定了应当完成的记录．验证过程中必然会出现一些没有预计到的问题、偏差，甚至出现无法实施的情况，这种情况称为漏项。它们均应作为原始记录在记录中详细说明。

原始记录中还有一些是设备的自动记录。这类记录只有实施验证的人员在记录上作出必要的说明，签名并签注日期后，才能成为文件，进入原始记录。

4．验证报告和小结

① 简介：概述验证总结的内容和目的。

② 系统描述：对所验证的系统进行简要描述，包括其组成、功能以及在线的仪器仪表等情况。

③ 人员及职责说明：参加验证的人员及各自的职责，特别是外部资源的使用情况。

④ 验证可接受的准则：可能的情况下标准应用数据表示。如系法定标准、药典标准或规范的通用标准(如洁净区的级别)，应注明标准的出处，以便复核。

⑤ 验证的实施情况：预计要进行哪些试验，实际实施情况如何，

⑥ 验证实施的结果：各种验证试验的主要结果，可能时应有一汇总表。如以灭菌程序的验证为例，可列出各个产品灭菌程序的挑战性试验结果，共进行了多少次，最高及最低标准灭菌时间等。有时，此项也可与上一项合并起来写。

⑦ 偏差及措施阐述验证实施过程中所发现的偏差情况以及所采取的措施。

总之，验证是医疗器械生产及质量管理中的一项重要的质量活动，是GMP的重要组成部分，特别是试剂、一次性无菌产品、植入类等Ⅲ类医疗器械生产企业，生产工艺和规程的确立应以验证的结果为基础，并需定期进行再验证，确保达到预期的结果。

如何依据《体外诊断试剂生产实施细则》附录A的要求

制定洁净厂房的环境要求与控制文件

CMD 张   兵

自2007年6月1日《体外诊断试剂生产实施细则》（以下简称《细则》）实施一年多来，笔者在对体外诊断试剂生产企业的审核过程中体会到，企业为全面贯彻《细则》要求做了大量的工作，包括新建净化厂房、增添制水设备、回顾性地补充技术资料等，并取得了一定的成效，部分企业已顺利通过了国家或地方药监部门的体外诊断试剂生产实施细则的体系考核。但是笔者在审核过程中也发现，一些企业在环境、工艺用水、包括验证在内的技术资料等方面存在对《细则》的相关要求理解不全面、形成的文件要求不明确等现象，尤其表现在《细则》中附录A的环境与控制要求方面。为给企业在理解环境要求与控制方面有所启示，笔者结合自身的学习和理解，写出本文以供企业在制定环境要求与控制文件时参考。

《细则》的“第十九条”和“第二十条”已对生产体外诊断试剂产品的环境明确了要求。如果产品生产环境需要有空气净化等级要求的，则企业应按附录A的要求进行配备、实施并加以控制；如果不需要净化级别要求的，则必须满足《细则》的第二十条清洁环境的要求并据此加以实施。因清洁环境的要求比较明确且易控制，故以下重点介绍如何制定净化级别厂房的环境要求与控制的文件，并在本文附录中简述体外诊断试剂生产实施细则》附录A中的环境要求与YY0033-2000标准的关系。

综合《细则》附录A的环境要求，个人归纳了以下制定环境要求与控制文件的流程：

1、明确净化级别

2、规定洁净环境监控的项目

3、规定项目的指标要求

4、规定项目的监控方法、频次

5、初步形成洁净厂房的环境要求与控制文件

6、对环境的控制是否满足规定的控制要求进行验证，并保留验证报告，

7、形成最终的环境控制文件

通过以上归纳的流程，我们可以把制定体外诊断试剂的环境要求的文件分为七个步骤，以下我们分别对此七个步骤加以说明：

- 明确净化级别：

企业首先应识别并明确生产体外诊断试剂产品应符合的生产环境的净化级别，并在相应的文件中加以明确，如《工作环境控制程序》或《洁净厂房的管理制度》中等。净化级别的要求参见《细则》附录A的第二条。即

“企业应当明确工艺所需的空气净化级别，进入洁净室(区)的空气必须净化。

阴性血清、阳性血清、质粒或血液制品的处理操作应当在至少10，000级环境下进行，与相邻区域保持相对负压，并符合防护规定。

酶联免疫吸附试验试剂、免疫荧光试剂、免疫发光试剂、聚合酶链反应（PCR）试剂、金标试剂、干化学法试剂、细胞培养基、校准品与质控品、酶类、抗原、抗体和其他活性类组分的配制及分装等产品的配液、包被、分装、点膜、干燥、切割、贴膜、以及内包装等工艺环节，至少应在100，000级净化环境中进行操作。无菌物料的分装必须在局部百级。

普通化学类诊断试剂的生产应在清洁环境（符合本细则第二十条规定）中进行。”

需要注意的是：如果在生产过程中涉及多个净化级别的，应分别予以明确，包括控制方法。如培养基试剂，可能存在不同工序下的十万级和百级的洁净环境。

- 规定洁净环境监控的项目：

《细则》的附录A中已对净化厂房的环境监控项目进行了规定，具体为：

  - 《细则》附录A的第一条中，已对不同洁净区的洁净度级别的尘埃粒子数和

微生物限度提出了要求；如下表：

| 洁净度级别 | 尘粒最大允许数/立方米 |  | 微生物最大允许数 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ≥0.5μm | ≥5μm | 沉降菌数/皿 |
| 100级 | 3,500 | 0 | 1 |
| 10,000级 | 350,000 | 2,000 | 3 |
| 100,000级 | 3,500,000 | 20,000 | 10 |

  - 《细则》的第十五条“空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕，洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕，应配备监测静压差的设备，并定期监控。”，对空气洁净级别不同的相邻房间之间、洁净室(区)与室外大气的静压差提出了要求；

  - 细则的第二十九条 “企业应当在验证的基础上明确规定洁净区环境监测的项目和频次，在静态检测合格前提下，企业应当按照规定进行洁净室(区)内空气温湿度、压差、风速、沉降菌和尘粒数的定期监测，并保存监测记录。”其中，对洁净室（区）内的空气温湿度、压差、风速提出了监控的要求。

综合以上三条，《细则》中对体外诊断试剂的洁净环境需进行监控的项目应为：“空气温湿度、压差、风速、沉降菌和尘粒数”

3、规定项目的指标要求：

在第二步骤中，既然确定了监控的项目，那么理所当然应明确其项目的指标要求：

- 同第2步骤中的a,其表中已规定了尘粒数和沉降菌的指标；

- 同第2步骤中的b,其条款中已规定空气洁净级别不同的相邻房间之间的静压差应大于5帕，洁净室(区)与室外大气的静压差应大于10帕的指标要求；

- 温湿度的要求在《细则》中没有明确规定，主要考虑因体外诊断试剂的种类繁多，生产工艺过程中可能存在有在不同温度或湿度环境要求下进行生产的情况，如胶体金试剂、酶联免疫试剂的工序中可能存在的干燥环境，且《细则》中的第二十九条也规定了“对空气有干燥要求的操作间内应当配置空气干燥设备，保证物料不会受潮变质。应当定期监测室内空气湿度。”所以，如何具体规定洁净间里的温湿度，应充分考虑产品生产工艺的需要。

- 风速的要求在《细则》中也没有明确规定，是考虑不同试剂的生产环境以及不同级别的洁净环境需要的风速有不同的要求。如阴阳性血清试剂的生产需在万级下进行生产，而金标试剂等则需在10万级洁净环境下生产，那么为达到万级或10万级的监控项目指标的要求（从附录A的第一条对万级和10万级的尘粒和沉降菌数的指标中可以看出，二者间存在明显的区别，而要达到这些指标，与换气次数即新送风量有密切的关系），换气次数就有区别；而换气次数与风速间存在转换关系，则风速就有区别。所以，如何具体规定洁净间里的风速（换气次数），满足其净化级别的需要是首要因素。

换气次数与风速的转换关系如下：

风速（m/s）×送风口面积(m2)×3600

换气次数（次/小时）=

房间容积(m3)

以上c、d条涉及项目的具体指标将在第5步和第6步进一步说明。

4、规定项目的监控方法频次：

在附录A中的第十五条和第二十九条中均提出了需对“压差”和“空气温湿度、压差、风速、沉降菌和尘粒数”进行定期监测，但未明确具体监测的频次。

如何确定监控的频次，应对以下几方面的因素进行综合考虑：

    - 环境对不同产品生产过程影响的风险大小；

    - 产品的符合性；

    - 企业的能力和成本。

笔者仅建议企业在规定监测频次时参考YY 0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》附录C要求中关于监测频次的规定方法。

对于规定的频次是否满足环境控制的要求，应予以验证，具体见第6步说明。

5、初步形成洁净厂房的环境要求与控制文件：

洁净厂房的环境要求与控制应形成文件。（如《细则》附录A中的第18、26、27、28条均规定了应建立的相关制度要求）

综合附录A的环境与控制要求，笔者提出如下参考文件：

a ）、洁净厂房的管理制度，内容至少应包括：

①、环境级别以及监控项目、指标及频次（参见《细则》附录A中的第1、2、15、16、29条，以十万级净化厂房为例说明）：

|  | 监控项目 | 项目指标要求 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度 | 18-28℃ | 每班一次 |
| 2 | 相对湿度 | 30-70% | 每班一次 |
| 3 | 风速 | 可由以下换气次数代替 | 每两个月一次 |
| 4 | 换气次数 | 万级：≥20次；十万级：≥15次 |  |
| 5 | 静压差 | 不同洁净间＞5Pa;与外界＞10Pa | 每班一次 |
| 6 | 尘埃粒子数 | ≥0.5μm，3500000 | 每季一次 |
|  |  | ≥5μm，20000 |  |
| 7 | 沉降菌数 | ≤10 CFU | 每两个月一次 |
| 注：表中数据仅为举例，不代表企业可以直接使用其数值 |  |  |  |

- 使用规定：如每天的什么时间开机、关机；每天的消毒何时进行等等；

- 设施要求：参见《细则》附录A中的第3、4、5、7、8、9、10、11、13、16、17、18（物流的清洁程序）、19、20、30、31条；应在相关具体实施的条款中加以明确规定；

设施的要求一般都应在文件中表述，但个别设施要求不必表述，如附录第二条“厂房应当具有防止昆虫和其他动物进入的设施”，因为这条要求在厂房设施建设时即已考虑、满足。除非需要单独安装灭蚊仪等设施的情况，则也应在文件中加以规定。

重要的设施应制定相应的维护保养规定，如空调系统等的维护保养。

- 培训要求：《细则》附录A中的第28条

b）、洁净厂房的卫生管理制度,包括

①、空气消毒，工作台、屋内墙面、工位器具清洗消毒，洁具管理要求等，参见《细则》附录A中的第6、12、14、27条。

- 工作服的清洁消毒要求，参见《细则》附录A中的第21、22条

应至少规定每个步骤的具体实施方法，频次，使用消毒剂以及更换频次等；

c）、洁净室人员的卫生管理制度，参见《细则》附录A中的第23、24、25、26条，其内容应至少规定每个条款具体要求的具体实施方法，包括频次等；

d）、环境监测实施管理规定：

应能明确规定净化厂房的每一监测项目的具体实施办法以及每一项目监测结果的阶段性统计分析等。如尘埃粒数的检测方法等。具体的监测方法可参考JGJ 71-1990标准。

需要强调的是，尘埃粒子、沉降菌的检测均应有平面示意图。同时，笔者认为，对于细则附录A中的环境要求和控制形成的文件不在于多少，更重要的是，形成的文件中是否均包括了附录A中的全部要求以及这些要求的具体实施办法。

6、对环境的控制是否满足规定的控制要求进行验证：

在附录A中的第二十九条要求中提出：“企业应当在验证的基础上明确规定洁净区环境监测的项目和频次，在静态检测合格前提下，企业应当按照规定进行洁净室(区)内空气温湿度、压差、风速、沉降菌和尘粒数的定期监测，并保存监测记录通过验证确定监督频次和项目，并保存监测记录。”那么如何实施验证呢？

通过第5步骤后，在形成初步的环境控制文件要求下进行洁净厂房的试运行，并策划多种情况下对环境的监控项目进行监测，以验证监测的结果是否满足规定监控指标的要求，尤其是未明确的温湿度、风速（即换气次数）的指标以及这些监控项目的监控频次。

策划监测（即验证方案）时，应考虑：

  - 连续运行状态下；

  - 暂停多长时间（如二天、七天），重新启用状态下；

  - 静态下；

  - 动态下；

  - 实施验证的期限（与频次相关）；

  - 其它，如换气次数在低限、适中、高限区域内的环境监测结果等，以通过验证的结果明确最佳的换气次数。

验证时应制定验证方案，验证过程的记录应予以记录和保存，并形成验证报告。至于验证报告的格式要求可参考细则中的第39-42条的内容要求。

一般而言，通过验证的证实中应有自检和有资质的第三方检测合格的报告。

如果监测的结果不能满足规定的监控指标，则：

- 评价按要求实施是否受控；并采取改进措施；

- 评价环境控制的要求是否合理；并采取改进措施；

- 评价规定的指标是否合理；并采取改进措施。

如果监测的结果满足规定的监控指标，不但最初规定的监控项目的指标和频次均已得到验证，且所有环境要求和控制措施均可以得到确认。

对于原已有洁净厂房并实施相应控制的，且满足细则附录A的要求，可通过回顾性的验证方式进行验证，形成验证报告。

7、形成最终的环境要求与控制文件：

通过第6步骤的过程，如果监测的结果满足规定的监控指标的要求，则将第5步初步形成的环境要求与控制文件经批准后确定为最终的要求文件，并在以后的环境控制过程中按此要求加以实施和控制。

当然，如果随着环境要求和控制的因素相应变化，则应对变化的因素进行评价，必要时重新进行验证，满足要求后，确定最终的环境要求和控制文件。

附：《体外诊断试剂生产实施细则》附录A中环境要求与YY0033-2000标准的关系

审核中发现，有些体外诊断试剂（IVD）的生产企业的环境要求规定按YY0033-2000《无菌医疗器具生产管理规范》标准实施，但控制情况却不尽符合其标准的要求。那么，这二者之间到底有什么关系呢？我们通过二者间对环境的监控项目及其指标、频次来加以比较，见下表：（仍以10万级净化级别为例）

|  | 监控项目 |  | 监控指标 |  | 监控频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | YY0033-2000 | IVD | YY0033-2000 | IVD | YY0033-2000 | IVD |
| 1 | 温度 | 相同 | 18-28℃ | 有要求，但未规定指标 | 1次/ 班 | 有要求，无具体频次规定 |
| 2 | 相对温度 | 相同 | 45-65% |  | 1次/ 班 |  |
| 3 | 风速 | 相同 | 无 |  | 1次/ 月 |  |
| 4 | 换气次数 | 相同 | 十万级：≥15次 |  | 1次/ 月 |  |
| 5 | 静压差 | 相同 | 不同洁净间≥5Pa; 与外界≥10Pa | 相同 | 1次/ 月 |  |
| 6 | 尘埃粒子数 | 相同 | ≥0.5μm，≤3500000 | 相同 | 1次/ 季 |  |
|  |  | 相同 | ≥5μm，≤20000 |  |  |  |
| 7 | 浮游菌数 | 无 | 十万级≤500CFU | 无要求 | 1次/ 季 |  |
| 8 | 沉降菌数 | 相同 | 十万级≤10CFU | 相同 | 1次/ 周 |  |

通过以上表格内容的对比，我们可以发现：

- 监控项目：IVD要求中少YY0033-2000中的浮游菌数项目的要求；

- 监控指标：IVD要求中仅规定了三个具体指标，而其他4个指标均未规定；需由企业在验证的基础上自行规定；

- 监控频次：IVD中没有具体规定，仅要求定期进行监测，需由企业在验证的基础上自行规定监测的频次。

同时，YY0033-2000标准中对生产环境、设施及布局、设备与工装、卫生管理等的要求也比IVD中的相关要求更具体，且要求更多，因为毕竟这个标准是对无菌医疗器械的生产提出的要求。

总之，体外诊断试剂的生产企业，应结合产品情况、环境控制情况，按细则附录A中的环境要求制定净化厂房的环境和控制要求（必要时，也可引用YY 0033-2000标准中的相关条款）；如果企业声称按YY0033-2000标准要求对环境实施控制，则应符合其标准的全部要求。

国家3季度发布的与医疗器械相关的政策法规参考目录

关于培养基类产品分类界定的通知

国食药监械[2008]535号

关于清理医疗器械注册管理文件有关问题的通知

国食药监械[2008]518号

国家质量监督检验检疫总局、国家食品药品监督管理局2008年第94号公告《关于部分进口医疗器械市场准入有关问题的公告》

卫生部办公厅关于公布2008年度全国高值医用耗材集中采购成交候选品种目录的通知

卫办规财函〔2008〕584号

关于梅毒临床诊断试剂等体外诊断试剂及其相关产品分类界定的通知

国食药监械[2008]537号

关于一次性前列腺治疗套件等产品分类界定的通知

国食药监械[2008]587号

国家质量监督检验检疫总局《关于批准JJG18-2008《医用注射器检定规程》等11个国家计量技术法规的公告》2008年第112号

法规要求

关于印发进一步加强和规范医疗器械注册管理暂行规定的通知

国食药监械[2008]409号

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局），中国药品生物制品检定所，国家食品药品监督管理局药品评价中心、医疗器械技术审评中心：

为了进一步加强和规范医疗器械注册管理，巩固医疗器械专项整治成果，保障公众用械安全有效，根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》，结合医疗器械注册管理实际，国家食品药品监督管理局制定了《关于进一步加强和规范医疗器械注册管理的暂行规定》，现印发给你们，请遵照执行。

国家食品药品监督管理局

二○○八年七月二十三日

关于进一步加强和规范医疗器械注册管理的暂行规定

为了进一步加强和规范医疗器械注册管理，巩固医疗器械专项整治成果，保障公众用械安全有效，根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械注册管理办法》，结合医疗器械注册管理实际，作出如下规定。

一、生产企业在提交注册申报资料（包括首次注册、重新注册、涉及标准变化的变更申请以及说明书备案）时，应同时提交产品注册标准及说明书的电子文本（Word格式），其内容须与纸质文件的内容相一致。

二、技术审评部门对注册申报资料进行审评后，需要补充资料的，应当一次性告知生产企业，生产企业应当按照《医疗器械注册管理办法》的要求一次性补充完备。技术审评部门在收到境内第三类和进口医疗器械注册补充资料后，应当在45个工作日内完成技术审评。

三、对未按规定的注册形式进行申请、注册申报资料内容与申请项目明显不符、根据申报资料无法进行安全有效性评价以及其他不能确保安全有效的申请项目，相应的注册管理部门应当作出不予注册的决定。

四、对于产品、产品标准和说明书均没有变化的重新注册项目，生产企业应当提交没有变化的声明，不再提交注册产品标准、注册检测报告和说明书，经批准予以重新注册的，仍执行原注册产品标准和说明书。对于产品、产品标准或说明书有变化的重新注册项目，生产企业除按有关规定提交申报资料外，还应当提交产品、产品标准或说明书变化前后的对照表以及相应的支持性资料。对发生严重不良事件且经再评价确认难以保证安全有效的医疗器械，不予重新注册。体外诊断试剂仍按《体外诊断试剂注册管理办法》的规定执行。

五、对于已注册的医疗器械，如有涉及该医疗器械的国家标准或者行业标准发布实施，生产企业可在注册证书有效期届满前6个月申请重新注册。涉及强制性标准的发布实施，生产企业应当自新标准开始实施之日起按照新标准组织生产。由于安全性原因，对医疗器械提出重新注册要求的，国家食品药品监督管理局将在标准实施通知中作出规定。

六、对于已注册的医疗器械，其管理类别由高类别调整为低类别的，在有效期内的医疗器械注册证书继续有效。生产企业应当在医疗器械注册证书有效期届满前，按照改变后的类别到相应的食品药品监督管理部门申请重新注册；其管理类别由低类别调整为高类别的，生产企业应当按照有关规定申请变更重新注册。

七、各检测机构要充分发挥技术支撑作用，在进行产品注册检测时，应当对生产企业提交的拟申请注册产品的标准进行评价，对存在问题的，应当向生产企业提出修改建议。检测机构在向生产企业出具医疗器械注册检测报告时还应当在检测报告备注栏中注明对该标准的评价意见。

八、各省（区、市）食品药品监督管理部门在质量管理体系考核过程中，要对生产企业拟提交的第二、三类医疗器械首次注册申请资料（重点是临床试验报告）和样品生产过程的真实性组织核查。生产企业在提出体系考核申请时，应当同时递交相关资料。对承担临床试验的医疗机构不在生产企业所在省（区、市）辖区内的，生产企业所在地的省（区、市）食品药品监督管理部门可以委托承担临床试验的医疗机构所在地的省（区、市）食品药品监督管理部门组织核查，并出具核查意见。国家食品药品监督管理局根据需要对第三类医疗器械首次注册申请资料真实性的核查情况进行抽查。

九、未在中国境内设有办事机构的境外医疗器械生产企业应当在中国境内指定独立法人机构作为其代理人。境外医疗器械生产企业变更代理人，应当按照《医疗器械注册管理办法》的有关规定及时办理注册证书变更。境外医疗器械生产企业在中国境内的办事机构或其代理人应当承担与相应注册管理部门、境外生产企业的联络，收集上市后医疗器械不良事件信息并向相应注册管理部门报告，医疗器械上市后的产品召回，生产企业保证产品质量和售后服务的连带责任。

十、境外医疗器械生产企业对其中国境内代理人的委托书以及申请资料真实性的自我保证声明，应当经其所在国（地区）公证机构公证。

十一、本规定自发布之日起施行。

CMD动态

## CMD2008年第2次市场工作会议召开

7月29-30日，CMD2008年第2次市场工作会议在苏州召开。CMD李朝晖常务副总经理、郑一菡副总经理以及市场服务部有关同志出席了会议，重庆办公室、杭州办公室、广州办公室、上海办公室、南京办公室、武汉办公室、济南办公室、苏州办公室、四川办事处的负责人及江西、东北地区联络员参加了会议。

这次会议的主要任务是总结CMD省市办公室上半年工作，落实全年的市场任务目标；进行市场调研分析，讨论市场服务部改进工作的意见及提出完成市场服务、开拓、市场维护任务目标的措施；开展CE认证工作交流，讨论如何做好产品认证工作和延伸服务工作；加强省市办公室组织建设和CMD市场网络建设问题等。

会议由市场服务部经理卫志刚主持，CMD李朝晖副总经理首先介绍了CMD转型及CE认证受理工作的情况，在这次会议上将与大家共同研讨市场问题，提出创新思路，完善市场机制，满足市场需求。郑一菡副总经理发言中强调CMD将发展大市场的观念，她介绍了国家认可委对认证机构CC01体系转换、两阶段审核的新要求，提出要加大认证机构分支机构的管理，进一步扩大认证受理范围，为认证企业服务，今年重点做好风险管理贯标工作。卫志刚总结了市场服务部上半年的工作以及任务目标完成情况，报告了今年市场服务部、省市办公室在市场建设、相关方联系、顾客信息反馈、市场宣传及规范管理等方面工作，提出在今年下半年的工作中，适应形势变化、转变观念、抓住机遇、重视网络建设、树立品牌战略，通过CMD市场转型，更好满足认证企业国内外二个市场的需要，努力完成部门年度质量目标。与去年同期相比，市场任务考核增长的单位有济南办公室、苏州办公室、杭州办公室、四川办事处，会议给予表扬。其他办公室任务完成量与去年同期基本持平。会上通报了有关医疗器械招投标的信息和要求。

省市办公室代表随后纷纷发言，大家讨论的主要关注点涉及CMD受理流程要适应市场要求，报送CMD的申请认证企业材料的有关问题；办公室工作要关注已认证机构维护和延伸服务，做好认证企业搬迁、改制中的延伸服务工作，解决企业困难；市场与发展的问题应引起注意，要考虑CMD整体发展战略；产品认证应告知企业需要准备的材料如认证规则、清单和检测要求；要加强同监管部门的联系；积极走访本地区企业，与相关方合作，策划培训思路，CMD发挥了市场服务的作用。

会议研究了市场工作中的存在的一些问题，在市场分析的基础上讨论了市场工作的对策，提出了市场网络建设方案。

李朝晖副总经理在会议结束前的讲话中提出，我们市场工作的主要问题是要创造需求，CMD下一步准备成立专家委员会，汇集行业内有影响的人，开展相应的工作，增加CMD的影响力。产品认证要有市场策划，要去创造需求。

市场服务部进行了会议总结，明确了省市办公室下半年任务目标，交流了市场工作经验，坚定了信心。会议要求省市办公室抓住细节、抓住机遇、抓好落实，完成今年的年度质量目标，开创市场工作新局面。       CMD市场服务部

CMD培训信息

2008年第三季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485：2003标准内审员培训班13期，风险管理培训班3期，内审员再培训学习班2期，无菌医疗器械及其包装研讨会1次，另外赴企业培训7期。

其中内审员培训班：北京3期，CMD济南办公室2期、辽宁省药监局1期、河北省药监局1期、烟台市药监局1期、深圳医疗器械协会1期、CMD苏州办公室1期、CMD杭州办公室1期、CMD南京办公室1期、CMD四川办事处1期。

风险管理培训班：CMD苏州办公室1期、CMD杭州办公室1期、CMD广州办公室1期。

内审员再培训学习班：CMD上海办公室1期、CMD广州办公室1期。

赴企业培训的课程包括：内审、风险管理、环氧乙烷灭菌确认、体外诊断试剂生产实施细则、YY0033-2000标准等。

2008年CMD将推出一些新的培训课程，如：

    - 医疗器械内审员再培训（融入《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）要求）；

    - YY/T0595、YY/T0287与《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）；

    - 洁净车间有关卫生和微生物；

    - 环氧乙烷灭菌确认；

    - 灭菌包装确认；

6、YY0033-2000无菌医疗器械生产管理规范；

7、美国FDA510（k）上市申请培训班；

8、CE认证培训

其中“医疗器械内审员再培训（融入《医疗器械生产企业质量管理规范》（GMP）要求）”主要内容：

①认证组织领导层在贯标过程中需要理解和解决的一些问题，②质量管理体系运行中几个重要的环节－质量管理体系的管理中注意的一些问题，③实施质量管理体系，融入医疗器械GMP过程中的几个关注点。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办各种培训班，并欢迎各企业提出培训要求，到企业现场进行培训，更好地为企业服务。

CMD培训服务部

最终灭菌包装研讨会议会议介绍

2008年7月30日-2008年8月1日北京国医械华光认证有限公司与杜邦、毕玛时联合组织的最终灭菌包装研讨会在美丽的苏州举办，苏州市食品药品监督管理局童小平副局长、美国AMMI的执行成员和副主席苏乐博士、壳力勃勃（KB）公司的销售经理朱传群先生、上海施洁公司的徐庆技术总监和外方的技术专家ben doud以及毕玛时公司的技术顾问和相关监管机构，企业近80余人参加。

CMD李朝辉副总经理致欢迎辞。苏州局童副局长就苏州的医疗器械行业的发展情况进行了专题发言，苏州由8年前的124家医疗器械企业，年销售收入17个亿元发展到2007年的430家企业，年销售收入70亿元；世界500强企业有很多入住。在苏州医疗器械是发展性、朝阳性的行业，特别是植入和无菌类器械均有美好的发展前景。

杜邦公司的苏乐博士介绍了ISO11607标准的发展历程，自1992年的汉堡会议至发布已经标准发布已经14年的时间，ISO11607最新标准为2006版。介绍了标准的第1部分和第2-0部分的基本情况。

壳力勃勃KB公司的销售经理朱传群介绍了他们公司的产品“医疗器械片材”的要求；

毕玛时公司的技术顾问介绍了目前《医疗器械包装可持续发展的一些考虑》及《保封效的包装革命》。

上海施洁公司徐庆技术总监和外方的技术专家ben doud介绍了电子束、г射线和EO灭菌的技术。

在会议期间专家和与会的成员就最终灭菌包装的问题进行了深入的探讨，问题的研讨涉及面很广，如产品的加速老化、无菌屏障系统、性能测试、稳定性测试等试验，会议取得圆满的成效。

北京华光认证有限公司

培训服务部

认证公告

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第四十三号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

获证企业名录

广东

初次

佛山市高明诺雅医疗科技有限公司

体系注册编号：04708Q10248R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：牙科综合治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

体系注册编号：04708Q10000241

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牙科综合治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

深圳市普康电子有限公司

体系注册编号：04708Q10000238

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全自动血细胞分析仪、全自动生化分析仪、稀释液、溶血剂的设计开发、生产

和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

体系注册编号：04708Q10246R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全自动血细胞分析仪、全自动生化分析仪、稀释液、溶血剂、清洗液的设计开

发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

先健科技(深圳)有限公司

体系注册编号：04708Q10245R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：动脉导管未闭封堵器、输送鞘、房间隔缺损封堵器、室间隔缺损封堵器、腔静

脉滤器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

体系注册编号：04708Q10000239

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：动脉导管未闭封堵器、输送鞘、房间隔缺损封堵器、室间隔缺损封堵器、腔静

脉滤器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

广州花山医用塑料厂

产品注册编号：04708P10036R0S

认证单元：一次性使用输液器 带针

有 效 期：	2008年9月5日至2012年9月4日

产品注册编号：04708P10035R0S

认证单元：一次性使用无菌注射器 带针

有 效 期：	2008年9月5日至2012年9月4日

深圳市金科威实业有限公司

产品注册编号：04708P10032R0M

认证单元：病人监护仪

有 效 期：	2008年8月22日至2012年8月21日

深圳市联特实业发展有限公司

体系注册编号：04708Q10220R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全电脑多功能汽疗机、全电脑多功能低频脉冲治疗机（商品名：联特电熏仪）

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10000213

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全电脑多功能汽疗机、全电脑多功能低频脉冲治疗机（商品名：联特电熏仪）

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

珠海市嘉润亚新医用电子科技有限公司

产品注册编号：04708P10033R0S

认证单元：数字式单道心电图机

有 效 期：	2008年8月22日至2012年8月21日

产品注册编号：04708P10034R0S

认证单元：数字式多道心电图机

有 效 期：	2008年8月22日至2012年8月21日

体系注册编号：04708Q10218R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：数字式心电图机、心电工作站软件系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10000212

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：数字式心电图机、心电工作站软件系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

广州粤信医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10169R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用中心负压吸引系统、医用中心供氧系统的生产、安装和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000162

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心负压吸引系统、医用中心供氧系统的生产、安装和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

再认证

佛山市雅博士医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10247R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：牙科综合治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

体系注册编号：04708Q10000240

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牙科综合治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

广州市润杰医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000230

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：大脑生物反馈治疗仪、医用事件相关电位仪(商品名:大脑认知功能检测仪)的设

计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10237R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：大脑生物反馈治疗仪、医用事件相关电位仪(商品名:大脑认知功能检测仪)的设

计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

深圳华康生物医学工程有限公司

体系注册编号：04708Q10227R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：精浆果糖定量检测试剂盒、精液白细胞过氧化物酶染色试剂盒、精浆中性α

-葡糖苷酶定量检测试剂盒、精液乳酸脱氢酶X同工酶定量检测试剂盒、精浆弹性硬蛋白酶

定量检测试剂盒、精浆锌定量检测试剂盒、精子膜表面抗体IgG检测试剂盒、精子顶体酶活

性定量检测试剂盒、精子染色检测试剂盒、精子核蛋白组型检测试剂盒、精子膜检测试剂

盒、EB病毒VCA抗体（IgA）诊断试剂盒、精浆酸性磷酸酶定量检测试剂盒、精浆柠檬酸定

量检测试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000220

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：精浆果糖定量检测试剂盒、精液白细胞过氧化物酶染色试剂盒、精浆中性α

-葡糖苷酶定量检测试剂盒、精液乳酸脱氢酶X同工酶定量检测试剂盒、精浆弹性硬蛋白酶

定量检测试剂盒、精浆锌定量检测试剂盒、精子膜表面抗体IgG检测试剂盒、精子顶体酶活

性定量检测试剂盒、精子染色检测试剂盒、精子核蛋白组型检测试剂盒、精子膜检测试剂

盒、EB病毒VCA抗体（IgA）诊断试剂盒、精浆酸性磷酸酶定量检测试剂盒、精浆柠檬酸定

量检测试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

佛山施泰宝外科植入物有限公司

体系注册编号：04708Q10216R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：脊椎接骨板、脊椎接骨螺栓(钉)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

深圳市迈科龙医疗设备有限公司（原深圳市迈科思美智能设备有限公司）

体系注册编号：04708Q10000205

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：生殖感染智能识别系统(商品名:迈科龙)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10210R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：生殖感染智能识别系统(商品名:迈科龙)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

封开县培鑫医用材料有限公司

体系注册编号：04708Q10000167

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用弹力绷带、平纹弹性绷带的生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10174R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用弹力绷带、平纹弹性绷带的生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

广州迪克医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10176R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微创外科专用切除组织取出器、一次性使用气腹针、一次性使用套管穿刺器和

医疗废液收集装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000171

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微创外科专用切除组织取出器、一次性使用气腹针、一次性使用套管穿刺器和

医疗废液收集装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

深圳市凯特生物医疗电子科技有限公司

体系注册编号：04708Q10163R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：半自动生化分析仪、全自动临床电解质分析仪、急诊生化分析系统、洗板机、

酶标分析仪、电解质分析仪用试剂、电解质专用试剂包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10000157

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：半自动生化分析仪、全自动临床电解质分析仪、急诊生化分析系统、洗板机、

酶标分析仪、电解质分析仪用试剂、电解质专用试剂包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

深圳市蓝韵实业有限公司

体系注册编号：04708Q10185R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全数字超声诊断系统、医学影像档案传输、处理软件系统（PACS）、全数字化

超声诊断系统、医用X射线装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10000180

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全数字超声诊断系统、医学影像档案传输、处理软件系统（PACS）、全数字化

超声诊断系统、医用X射线装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

江苏

初次

盐城市腾龙医疗器材有限公司

体系注册编号：04708Q10163R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：正畸托槽、正畸带环和橡皮圈的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10000158

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：正畸托槽、正畸带环和橡皮圈的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

张家港市双银医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10249R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：组织钳、子宫颈钳、医用舌钳、持针钳、止血钳、医用剪、医用镊、海绵钳、

丁字式开口器、医用拉钩、帕巾钳、清创缝合器械包、人工流产手术器械包、接生器械包

、妇女结扎器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

体系注册编号：04708Q10000242

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：组织钳、子宫颈钳、医用舌钳、持针钳、止血钳、医用剪、医用镊、海绵钳、

丁字式开口器、医用拉钩、帕巾钳、清创缝合器械包、人工流产手术器械包、接生器械包

、妇女结扎器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

江苏润德医用材料有限公司

体系注册编号：04708Q10000218

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：注射液用卤化丁基橡胶塞、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞、药用合成聚异

戊二稀垫片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10225R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：注射液用卤化丁基橡胶塞、注射用无菌粉末用卤化丁基橡胶塞、药用合成聚异

戊二稀垫片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

常州市钱璟康复器材有限公司

体系注册编号：04708Q10171R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微电脑牵引治疗仪、语言障碍诊治仪、平衡功能检查训练系统、微电脑上肢关

节被动训练器、微电脑下肢关节被动训练器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000164

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微电脑牵引治疗仪、语言障碍诊治仪、平衡功能检查训练系统、微电脑上肢关

节被动训练器、微电脑下肢关节被动训练器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

江苏康进医疗器材有限公司

体系注册编号：04708Q10221R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用避光输液器

带针、一次性使用精密过滤输液器

带针、一次性使用静脉营养输液器、一次性使用袋式输液器

带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射器

带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌溶药注射器、一次性使用无菌溶药注射针

、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用活体取样钳、一次性使用体外引流袋、一次性

使用无菌灌肠器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月29日至2011年8月28日

体系注册编号：04708Q10000215

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用避光输液器

带针、一次性使用精密过滤输液器

带针、一次性使用静脉营养输液器、一次性使用袋式输液器

带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射器

带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌溶药注射器、一次性使用无菌溶药注射针

、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用活体取样钳、一次性使用体外引流袋、一次性

使用无菌灌肠器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月29日至2011年8月28日

宿迁市春明医疗器材有限公司

体系注册编号：04708Q10000187

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

体系注册编号：04708Q10192R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

再认证

扬州康泰医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10243R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机、X射线诊断设备（商品名：X射线诊断设备）的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2008年9月12日至2011年9月11日

体系注册编号：04708Q10000236

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机、X射线诊断设备（商品名：X射线诊断设备）的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2008年9月12日至2011年9月11日

常州迪恩医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10234R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属带锁髓内针、金属接骨螺钉、胸腰椎后路内固定器、金属接骨板、中空螺

钉、金属接骨板－加压和保护性板、金属支持接骨板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000227

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属带锁髓内针、金属接骨螺钉、胸腰椎后路内固定器、金属接骨板、中空螺

钉、金属接骨板－加压和保护性板、金属支持接骨板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

江苏海伦隐形眼镜有限公司

体系注册编号：04708Q10000169

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：隐形眼镜除蛋白护理液产品的生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

南京神州英诺华医疗科技有限公司

体系注册编号：04708Q10172R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：ER系列酶标仪、B系列全自动生化分析仪、BS系列半自动生化分析仪、D系列全

自动生化分析仪、HB系列全自动血细胞分析仪、CL系列血凝分析仪、SINO系列电解质分析

仪及配套试剂、体外诊断试剂盒（具体产品见附件）产品的设计开发、生产和服务。

1	天门冬氨酸氨基转移酶(AST/GOT)试剂盒

2	α-淀粉酶(α-AMY)试剂盒

3	磷(P)试剂盒

4	尿素(Urea)试剂盒

5	直接胆红素(DBIL)试剂盒

6	肌酸激酶(ck)试剂盒

7	γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)试剂盒

8	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)试剂盒

9	白蛋白(ALB)试剂盒

10	钙(Ca)试剂盒

11	尿酸(UA)试剂盒

12	乳酸脱氢酶L-P法(LDH)试剂盒

13	葡萄糖(GLU)试剂盒

14	甘油三脂(TG)试剂盒

15	碱性磷酸酶(ALP/AKP)试剂盒

16	总胆红素(TBIL)试剂盒

17	胆固醇(ChoL)试剂盒

18	总蛋白(TP)试剂盒

19	丙氨酸氨基转移酶(ALT/GPT)试剂盒

20	肌酐(Crea)试剂盒

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000165

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：ER系列酶标仪、B系列全自动生化分析仪、BS系列半自动生化分析仪、D系列全

自动生化分析仪、HB系列全自动血细胞分析仪、CL系列血凝分析仪、SINO系列电解质分析

仪及配套试剂、体外诊断试剂盒（具体产品见附件）产品的设计开发、生产和服务。

1	天门冬氨酸氨基转移酶(AST/GOT)试剂盒

2	α-淀粉酶(α-AMY)试剂盒

3	磷(P)试剂盒

4	尿素(Urea)试剂盒

5	直接胆红素(DBIL)试剂盒

6	肌酸激酶(ck)试剂盒

7	γ-谷氨酰基转移酶(γ-GT)试剂盒

8	α-羟丁酸脱氢酶(α-HBDH)试剂盒

9	白蛋白(ALB)试剂盒

10	钙(Ca)试剂盒

11	尿酸(UA)试剂盒

12	乳酸脱氢酶L-P法(LDH)试剂盒

13	葡萄糖(GLU)试剂盒

14	甘油三脂(TG)试剂盒

15	碱性磷酸酶(ALP/AKP)试剂盒

16	总胆红素(TBIL)试剂盒

17	胆固醇(ChoL)试剂盒

18	总蛋白(TP)试剂盒

19	丙氨酸氨基转移酶(ALT/GPT)试剂盒

20	肌酐(Crea)试剂盒

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

南京盛光光电医疗仪器有限责任公司

体系注册编号：04708Q10170R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：XW系列冷光源微循环显微检查仪、XWL系列电子光源微循环显微检查仪的设计开

发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000163

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：XW系列冷光源微循环显微检查仪、XWL系列电子光源微循环显微检查仪的设计开

发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

南京长城信息系统有限公司

体系注册编号：04708Q10238R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微波治疗仪、diPlatform数字影像信息管理系统、图像显示仪、DVP系列医学影

像处理系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000231

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微波治疗仪、diPlatform数字影像信息管理系统、图像显示仪、DVP系列医学影

像处理系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

南京亿高微波系统工程有限公司（南京亿高医疗设备有限公司）

体系注册编号：04708Q10223R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微波治疗仪、ECO-100系列冷循环微波刀、ECO-600B型半导体激光治疗仪的设计

开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月29日至2011年8月28日

体系注册编号：04708Q10000216

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微波治疗仪、ECO-100系列冷循环微波刀、ECO-600B型半导体激光治疗仪的设计

开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月29日至2011年8月28日

无锡竹虎护理用品有限公司

体系注册编号：04708Q10219R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：压舌板、手术洞巾、护理睡衣、颈圈、腰带、腹带、骨伤固定架、石膏套、棉

棒(以上产品仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月29日至2011年8月28日

体系注册编号：04708Q10000214

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：压舌板、手术洞巾、护理睡衣、颈圈、腰带、腹带、骨伤固定架、石膏套、棉

棒(以上产品仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月29日至2011年8月28日

徐州市宝兴医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10214R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：BX-8100系列影像工作站、BX-9100系列显微影像工作站、BX-2100系列肛肠治疗

仪、RY-1100系列红外乳腺诊断仪、微波治疗仪、数码电子阴道镜、BX-6系列B型超声诊断

仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10000209

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：BX-8100系列影像工作站、BX-9100系列显微影像工作站、BX-2100系列肛肠治疗

仪、RY-1100系列红外乳腺诊断仪、微波治疗仪、数码电子阴道镜、BX-6系列B型超声诊断

仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

徐州市科诺医学仪器设备有限公司

体系注册编号：04708Q10000210

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：KN-601系列多参数床边监护仪、KN-2000+系列多参数母亲/胎儿监护仪、KN-220

0型阴道镜数码成像系统、KN-3000系列白癜风治疗仪、KN-2200+型宫腔镜数码诊断系统、K

N-2600系列可视人流系统、KN4000系列紫外线光疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10215R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：KN-601系列多参数床边监护仪、KN-2000+系列多参数母亲/胎儿监护仪、KN-220

0型阴道镜数码成像系统、KN-3000系列白癜风治疗仪、KN-2200+型宫腔镜数码诊断系统、K

N-2600系列可视人流系统、KN4000系列紫外线光疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

徐州市信达医疗电子设备有限公司

体系注册编号：04708Q10000204

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：XD-6000系列医学影像工作站、XD-8000系列内窥式可视人流系统、XD-9000系列

红外乳腺诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10209R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：XD-6000系列医学影像工作站、XD-8000系列内窥式可视人流系统、XD-9000系列

红外乳腺诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

苏州六六视觉科技股份有限公司

体系注册编号：04708Q10202R3M-1

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：眼科光学器具、眼科手术器械、眼科光学仪器（具体产品见附件）的设计开发

、生产和服务。

苏州六六视觉科技股份有限公司生产产品：

一、	眼科光学器具

后房人工晶体、人工晶体

二、	眼科手术器械

1	玻璃体切割器

2	人工晶体植入器

3	眼内显微手术器械包

4	眼科新型手术器械包

5	眼科普通手术器械包

6	劈核刀

7	白内障小切口手术器械包

8	超声乳化显微手术器械包

9	眼后部显微手术器械包

10	眼科手术器械包

11	青光眼显微手术器械包

12	眼科显微手术器械包

13	人工晶体白内障显微手术器械包

14	实用显微手术器械包

15	显微手术镊器械包

16	人工晶体植入显微手术器械包

17	角膜屈光手术器械包

18	眼科常规手术器械包

19	角膜环钻

20	睑板腺囊肿锐匙

21	显微眼用镊

22	宝石手术刀

23	一次性使用宝石手术刀

24	眼外手术器械包

25	显微手术剪器械包

三、	眼科光学仪器

1	YZ5系列裂隙灯显微镜

2	检眼镜

3	带状光检影镜

4	压陷式眼压计

5	角膜曲率计

6	双目间接检眼镜

7	同视机

8	压平眼压计

9	弧形视野计

10	眼球突出计

11	手术显微镜

12	手持裂隙灯

13	视觉电生理检测系统

14	超声乳化仪

15	医用冷冻治疗器

16	非球面透镜

17	视标投影仪

18	白内障术后视力预测仪

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10000197-1

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：眼科光学器具、眼科手术器械、眼科光学仪器（具体产品见附件）的设计开发

、生产和服务。

苏州六六视觉科技股份有限公司生产产品：

一、	眼科光学器具

后房人工晶体、人工晶体

二、	眼科手术器械

1	玻璃体切割器

2	人工晶体植入器

3	眼内显微手术器械包

4	眼科新型手术器械包

5	眼科普通手术器械包

6	劈核刀

7	白内障小切口手术器械包

8	超声乳化显微手术器械包

9	眼后部显微手术器械包

10	眼科手术器械包

11	青光眼显微手术器械包

12	眼科显微手术器械包

13	人工晶体白内障显微手术器械包

14	实用显微手术器械包

15	显微手术镊器械包

16	人工晶体植入显微手术器械包

17	角膜屈光手术器械包

18	眼科常规手术器械包

19	角膜环钻

20	睑板腺囊肿锐匙

21	显微眼用镊

22	宝石手术刀

23	一次性使用宝石手术刀

24	眼外手术器械包

25	显微手术剪器械包

三、	眼科光学仪器

1	YZ5系列裂隙灯显微镜

2	检眼镜

3	带状光检影镜

4	压陷式眼压计

5	角膜曲率计

6	双目间接检眼镜

7	同视机

8	压平眼压计

9	弧形视野计

10	眼球突出计

11	手术显微镜

12	手持裂隙灯

13	视觉电生理检测系统

14	超声乳化仪

15	医用冷冻治疗器

16	非球面透镜

17	视标投影仪

18	白内障术后视力预测仪

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10000197-3

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10202R3M-2

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：眼像差仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10000197-2

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：眼像差仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10202R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：眼科光学器具、眼科手术器械、眼科光学仪器、医用透明质酸钠凝胶（具体产

品见附件）的设计开发、生产和服务。

苏州六六视觉科技股份有限公司生产产品：

一、	眼科光学器具

后房人工晶体、人工晶体

二、	眼科手术器械

1	玻璃体切割器

2	人工晶体植入器

3	眼内显微手术器械包

4	眼科新型手术器械包

5	眼科普通手术器械包

6	劈核刀

7	白内障小切口手术器械包

8	超声乳化显微手术器械包

9	眼后部显微手术器械包

10	眼科手术器械包

11	青光眼显微手术器械包

12	眼科显微手术器械包

13	人工晶体白内障显微手术器械包

14	实用显微手术器械包

15	显微手术镊器械包

16	人工晶体植入显微手术器械包

17	角膜屈光手术器械包

18	眼科常规手术器械包

19	角膜环钻

20	睑板腺囊肿锐匙

21	显微眼用镊

22	宝石手术刀

23	一次性使用宝石手术刀

24	眼外手术器械包

25	显微手术剪器械包

三、	眼科光学仪器

1	YZ5系列裂隙灯显微镜

2	检眼镜

3	带状光检影镜

4	压陷式眼压计

5	角膜曲率计

6	双目间接检眼镜

7	同视机

8	压平眼压计

9	弧形视野计

10	眼球突出计

11	手术显微镜

12	手持裂隙灯

13	视觉电生理检测系统

14	超声乳化仪

15	医用冷冻治疗器

16	非球面透镜

17	视标投影仪

18	白内障术后视力预测仪

苏州工业园区亮睛医疗器械有限公司生产产品：

眼像差仪

苏州工业园区视瑞清医疗器械有限公司生产产品：

医用透明质酸钠凝胶

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10000197

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：眼科光学器具、眼科手术器械、眼科光学仪器、医用透明质酸钠凝胶（具体产

品见附件）的设计开发、生产和服务。

苏州六六视觉科技股份有限公司生产产品：

一、	眼科光学器具

后房人工晶体、人工晶体

二、	眼科手术器械

1	玻璃体切割器

2	人工晶体植入器

3	眼内显微手术器械包

4	眼科新型手术器械包

5	眼科普通手术器械包

6	劈核刀

7	白内障小切口手术器械包

8	超声乳化显微手术器械包

9	眼后部显微手术器械包

10	眼科手术器械包

11	青光眼显微手术器械包

12	眼科显微手术器械包

13	人工晶体白内障显微手术器械包

14	实用显微手术器械包

15	显微手术镊器械包

16	人工晶体植入显微手术器械包

17	角膜屈光手术器械包

18	眼科常规手术器械包

19	角膜环钻

20	睑板腺囊肿锐匙

21	显微眼用镊

22	宝石手术刀

23	一次性使用宝石手术刀

24	眼外手术器械包

25	显微手术剪器械包

三、	眼科光学仪器

1	YZ5系列裂隙灯显微镜

2	检眼镜

3	带状光检影镜

4	压陷式眼压计

5	角膜曲率计

6	双目间接检眼镜

7	同视机

8	压平眼压计

9	弧形视野计

10	眼球突出计

11	手术显微镜

12	手持裂隙灯

13	视觉电生理检测系统

14	超声乳化仪

15	医用冷冻治疗器

16	非球面透镜

17	视标投影仪

18	白内障术后视力预测仪

苏州工业园区亮睛医疗器械有限公司生产产品：

眼像差仪

苏州工业园区视瑞清医疗器械有限公司生产产品：

医用透明质酸钠凝胶

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10202R3M-3

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

通用电气医疗系统（中国）有限公司

体系注册编号：04708Q10000192

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医疗超声诊断探头、B型超声诊断仪、彩色数字型超声诊断仪、黑白系列全数字

化超声诊断仪、监护仪、永磁体、心电分析系统、超声骨强度仪、麻醉机、医疗放射影像

信息系统软件的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10197R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医疗超声诊断探头、B型超声诊断仪、彩色数字型超声诊断仪、黑白系列全数字

化超声诊断仪、监护仪、永磁体、心电分析系统、超声骨强度仪、麻醉机、医疗放射影像

信息系统软件的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

徐州四方医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10184R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：MJQ系列压力蒸汽灭菌器、医用病床、医用推车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10000178

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：MJQ系列压力蒸汽灭菌器、医用病床、医用推车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

淮安市西格玛医用实业有限公司

体系注册编号：04708Q10000177

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：覆膜食管支架、覆膜气管支架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10182R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：覆膜食管支架、覆膜气管支架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

金坛市金城南瑶塑玻仪器厂

体系注册编号：04708Q10166R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用硬膜外麻醉导管、硬膜外麻醉导管、一次性使用麻醉穿刺包、一次

性使用麻醉废气吸附器、气管插管护口套、QG型麻醉气体过滤器、一次性回路内使用麻醉

气体吸附器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10000160

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用硬膜外麻醉导管、硬膜外麻醉导管、一次性使用麻醉穿刺包、一次

性使用麻醉废气吸附器、气管插管护口套、QG型麻醉气体过滤器、一次性回路内使用麻醉

气体吸附器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

北京

初次4

北京迈迪卡科技有限公司

体系注册编号：04708Q10222R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：生物化学品（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	胆固醇酯酶

2	胆固醇氧化酶

3	葡萄糖氧化酶

4	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶

5	谷氨酸脱氢酶

6	甘油激酶

7	甘油-3-磷酸氧化酶

8	己糖激酶

9	乳酸脱氢酶

10	脂蛋白脂肪酶

11	脲酶

12	黄嘌呤氧化酶

13	牛血清白蛋白

14	APOA1抗体

15	APOB抗体

16	还原型辅酶I

17	氧化型辅酶I

18	对硝基苯磷酸二钠

19	双甘肽

20	磷酸肌酸二钠盐

21	2-氨基-2甲基-1-丙醇

22	3(环己氨)丙基-1-硫磺酸

23	2-（N-吗啡啉）乙磺酸

24	曲拉通X-100

25	聚氧乙烯月桂醚

26	肌酐酶

有 效 期：2008年8月29日至2011年8月28日

北京新网医讯技术有限公司

体系注册编号：04708Q10000202

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：SILVER-PACS4.8新网医讯医学影像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10207R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：SILVER-PACS4.8新网医讯医学影像系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

北京联华创展设备安装工程有限公司

体系注册编号：04708Q10241R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用中心供氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年9月12日至2011年9月11日

体系注册编号：04708Q10000234

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年9月12日至2011年9月11日

北京大恒医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10240R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000233

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

再认证

北京长川医用技术有限责任公司

体系注册编号：04708Q10175R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：侧孔插瓶针、一次性配药用注射针（无菌）、一次性配药用注射器（带针）、

一次性使用无菌穿刺针、自毁式一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射器

带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000170

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：侧孔插瓶针、一次性配药用注射针（无菌）、一次性配药用注射器（带针）、

一次性使用无菌穿刺针、自毁式一次性使用无菌注射器、一次性使用无菌注射器

带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

北京超思电子技术有限责任公司

体系注册编号：04708Q10173R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护系统、便携式多参数监护仪、脉博血氧仪、心电监测仪、指夹式脉

搏血氧仪、血压血氧仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000168

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护系统、便携式多参数监护仪、脉博血氧仪、心电监测仪、指夹式脉

搏血氧仪、血压血氧仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10

北京裕恒佳科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000194

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血管腔内支撑型人工血管送放器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10199R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血管腔内支撑型人工血管送放器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

北京普利生仪器有限公司

体系注册编号：04708Q10187R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：LBY-N6系列全自动血液流变仪、LBY-N系列自动血液流变仪、高性能血凝仪、自

动显微平台系统、自动全景病理图文显微平台系统、自动扫描尿沉渣分析显微平台系统、

血小板聚集仪、全自动动态血沉测试仪、自动加样机、全自动生化分析仪、医学显微图像

应用系统、中医舌色仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

体系注册编号：04708Q10000182

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：LBY-N6系列全自动血液流变仪、LBY-N系列自动血液流变仪、高性能血凝仪、自

动显微平台系统、自动全景病理图文显微平台系统、自动扫描尿沉渣分析显微平台系统、

血小板聚集仪、全自动动态血沉测试仪、自动加样机、全自动生化分析仪、医学显微图像

应用系统、中医舌色仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

北京四维赛洋科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000183

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：光学电子阴道镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

体系注册编号：04708Q10188R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：光学电子阴道镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

北京市威力恒科技开发有限责任公司

产品注册编号：04708P10030R1M

认证单元：红外乳腺检查工作站

有 效 期：	2008年8月1日至2012年7月31日

体系注册编号：04708Q10193R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：光电离子治疗仪、多功能治疗仪、微波/红外治疗仪、妇科不孕症诊疗仪、红外

乳腺检查工作站、数码电子阴道镜、宫颈生理修复仪、电化学血管瘤治疗仪的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

产品注册编号：04708P10029R1M

认证单元：妇科不孕症诊疗仪

有 效 期：	2008年8月1日至2012年7月31日

体系注册编号：04708Q10000188

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：光电离子治疗仪、多功能治疗仪、微波/红外治疗仪、妇科不孕症诊疗仪、红外

乳腺检查工作站、数码电子阴道镜、宫颈生理修复仪、电化学血管瘤治疗仪的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

北京康威电子技术开发公司

体系注册编号：04708Q10233R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：高频电刀、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000226

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频电刀、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

北京伏尔特技术有限公司

产品注册编号：04708P10041R1M

认证单元：精密过滤输注装置：一次性使用避光输液器（带针）

有 效 期：	2008年9月19日至2012年9月18日

产品注册编号：04708P10038R1M

认证单元：精密过滤输注装置：一次性使用精密过滤输液器（带针）

有 效 期：	2008年9月19日至2012年9月18日

产品注册编号：04708P10040R1M

认证单元：精密过滤输注装置：一次性使用避光滴定管式输液器（带针）

有 效 期：	2008年9月19日至2012年9月18日

产品注册编号：04708P10039R1M

认证单元：精密过滤输注装置：一次性使用滴定管式输液器（带针）

有 效 期：	2008年9月19日至2012年9月18日

北京龙慧珩医疗科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10167R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：半导体激光治疗机、半导体激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10000159

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：半导体激光治疗机、半导体激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

北京普朗新技术有限公司

体系注册编号：04708Q10161R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：酶标分析仪、电脑洗板机、半自动生化分析仪、全自动生化分析仪、凝血－纤

溶多功能分析仪、双通道血凝仪、单通道血凝仪、全自动血沉动态分析仪、尿液分析仪、P

LN(10)尿液分析试纸条、体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	总蛋白检测试剂盒（双缩脲法）

2	肌酐检测试剂盒（苦味酸法）

3	尿素氮检测试剂盒（酶促偶联法）

4	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法）

5	总胆红素检测试剂盒（重氮法）

6	直接胆红素检测试剂盒（重氮法）

7	葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法）

8	胆固醇检测试剂盒（终点比色法）

9	甘油三脂检测试剂盒（终点比色法）

10	白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）

11	天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法）

12	乳酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）

13	前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

14	尿酸检测试剂盒（酶法）

15	镁检测试剂盒（比色法）

16	氯检测试剂盒（硫氰酸汞法）

17	无机磷检测试剂盒（磷钼酸还原法）

18	碱性磷酸酶检测试剂盒（速率法）

19	肌酸激酶检测试剂盒（速率法）

20	肌酸激酶同工酶检测试剂盒（速率法）

21	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接测定法）

22	钙检测试剂盒（偶氮砷III法）

23	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接测定法）

24	胆碱酯酶检测试剂盒（速率法）

25	a－羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）

26	a－淀粉酶检测试剂盒（速率法）

27	γ－谷氨酰转肽酶检测试剂盒（速率法）

28	载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法）

29	载脂蛋白A-1检测试剂盒（免疫比浊法）

30	亮氨酸氨基转肽酶测定试剂盒(比色法)

31	肌酐测定试剂盒（氧化酶法）

32	直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）

33	总胆红素检测定剂盒（钒酸盐氧化法）

34	β2-微球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

35	二氧化碳检测试剂盒（PEP-C法）

36	免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法）

37	免疫球蛋白M检测试剂盒（免疫比浊法）

38	免疫球蛋白A检测试剂盒（免疫比浊法）

39	胰腺淀粉酶检测试剂盒（ESP速率法）

40	血氨检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶两点法）

41	总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法）

42	类风湿因子检测试剂盒（免疫比浊法）

43	转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

44	脂肪酶检测试剂盒（酶显色法）

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10000155

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：酶标分析仪、电脑洗板机、半自动生化分析仪、全自动生化分析仪、凝血－纤

溶多功能分析仪、双通道血凝仪、单通道血凝仪、全自动血沉动态分析仪、尿液分析仪、P

LN(10)尿液分析试纸条、体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	总蛋白检测试剂盒（双缩脲法）

2	肌酐检测试剂盒（苦味酸法）

3	尿素氮检测试剂盒（酶促偶联法）

4	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法）

5	总胆红素检测试剂盒（重氮法）

6	直接胆红素检测试剂盒（重氮法）

7	葡萄糖检测试剂盒（氧化酶法）

8	胆固醇检测试剂盒（终点比色法）

9	甘油三脂检测试剂盒（终点比色法）

10	白蛋白检测试剂盒（溴甲酚绿法）

11	天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（速率法）

12	乳酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）

13	前白蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

14	尿酸检测试剂盒（酶法）

15	镁检测试剂盒（比色法）

16	氯检测试剂盒（硫氰酸汞法）

17	无机磷检测试剂盒（磷钼酸还原法）

18	碱性磷酸酶检测试剂盒（速率法）

19	肌酸激酶检测试剂盒（速率法）

20	肌酸激酶同工酶检测试剂盒（速率法）

21	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接测定法）

22	钙检测试剂盒（偶氮砷III法）

23	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接测定法）

24	胆碱酯酶检测试剂盒（速率法）

25	a－羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（速率法）

26	a－淀粉酶检测试剂盒（速率法）

27	γ－谷氨酰转肽酶检测试剂盒（速率法）

28	载脂蛋白B检测试剂盒（免疫比浊法）

29	载脂蛋白A-1检测试剂盒（免疫比浊法）

30	亮氨酸氨基转肽酶测定试剂盒(比色法)

31	肌酐测定试剂盒（氧化酶法）

32	直接胆红素测定试剂盒（钒酸盐氧化法）

33	总胆红素检测定剂盒（钒酸盐氧化法）

34	β2-微球蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

35	二氧化碳检测试剂盒（PEP-C法）

36	免疫球蛋白G检测试剂盒（免疫比浊法）

37	免疫球蛋白M检测试剂盒（免疫比浊法）

38	免疫球蛋白A检测试剂盒（免疫比浊法）

39	胰腺淀粉酶检测试剂盒（ESP速率法）

40	血氨检测试剂盒（谷氨酸脱氢酶两点法）

41	总胆汁酸检测试剂盒（循环酶法）

42	类风湿因子检测试剂盒（免疫比浊法）

43	转铁蛋白检测试剂盒（免疫比浊法）

44	脂肪酶检测试剂盒（酶显色法）

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

北京泰富瑞泽科技有限公司

体系注册编号：04708Q10164R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：激光治疗机、光子嫩肤机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

北京科联升华应用技术研究所

体系注册编号：04708Q10000173

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：SHI系列一次性使用持续注入器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10178R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：SHI系列一次性使用持续注入器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

北京市伦拿创业医疗设备技术开发有限责任公司

体系注册编号：04708Q10000175

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：伦拿创透析器复用机、反渗透水处理机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10180R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：伦拿创透析器复用机、反渗透水处理机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

浙江

初次

宁波市北仑恒达医用敷料厂

体系注册编号：04708Q10179R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：止血纱布片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10000174

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：止血纱布片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

杭州爱普医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10236R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：带线缝合针、医用缝合针、非吸收性外科缝线的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000229

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：带线缝合针、医用缝合针、非吸收性外科缝线的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

嘉恒医疗科技有限公司(原浙江嘉恒医疗器械科技有限公司）

体系注册编号：04708Q10181R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：永磁型磁共振成像系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10000176

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：永磁型磁共振成像系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

再认证

浙江省台州市恒泰染织敷料有限公司

体系注册编号：04708Q10000243

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用脱脂棉、医用棉片、医用绷带、医用脱脂纱布、医用纱布片、医用棉球、

医用棉签的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月26日至2011年9月25日

体系注册编号：04708Q10250R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用脱脂棉、医用棉片、医用绷带、医用脱脂纱布、医用纱布片、医用棉球、

医用棉签的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月26日至2011年9月25日

杭州嘉伟生物制品有限公司

体系注册编号：04708Q10000237

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶(发酵法)(仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

体系注册编号：04708Q10244R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶(发酵法)(仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月19日至2011年9月18日

浙江华健医用工程有限公司

体系注册编号：04708Q10211R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、医用手术室洁净系统、压力蒸汽灭菌

器的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10000206

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、压力蒸汽灭菌器的设计开发、生产安

装和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

海宁市绿健医疗用品有限公司

产品注册编号：04708P10031R1S

认证单元：一次性使用麻醉穿刺包

有 效 期：	2008年8月8日至2012年8月7日

浙江康康医疗器械有限公司

产品注册编号：04708P10027R2M

认证单元：一次性使用输液器 带针

有 效 期：	2008年7月18日至2012年7月17日

产品注册编号：04708P10028R2M

认证单元：一次性使用无菌注射器 带针

有 效 期：	2008年7月18日至2012年7月17日

浙江伊利康生物技术有限公司

体系注册编号：04708Q10000179

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	糖化血清蛋白检测试剂盒	19	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法）

2	免疫球蛋白G检测试剂盒	20	载脂蛋白（APOA1）检测试剂盒

3	免疫球蛋白A检测试剂盒	21	载脂蛋白(APOB) 检测试剂盒

4	免疫球蛋白M检测试剂盒	22	脂蛋白(a)检测试剂盒

5	补体3检测试剂盒	23	尿酸检测试剂盒

6	补体4检测试剂盒	24	尿素检测试剂盒

7	前白蛋白检测试剂盒	25	肌酐检测试剂盒

8	C-反应蛋白检测试剂盒	26	总胆红素检测试剂盒

9	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒	27	总胆汁酸检测试剂盒

10	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒	28	葡萄糖检测试剂盒

11	天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒	29	纤维蛋白原检测试剂盒

12	γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒（γ-谷氨酰-3-羟基--4-硝基苯胺法）	30	抗精子抗体检测试

剂盒

13	碱性磷酸酶检测试剂盒	31	抗子宫内膜抗体检测试剂盒

14	乳酸脱氢酶检测试剂盒	32	尿微量白蛋白检测试剂盒

15	肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒	33	总蛋白检测试剂盒

16	总胆固醇检测试剂盒	34	白蛋白检测试剂盒

17	甘油三酯检测试剂盒	35	α-淀粉酶检测试剂盒

18	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法)	36	肌酸激酶检测试剂盒

19	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法）

20	载脂蛋白（APOA1）检测试剂盒

21	载脂蛋白(APOB) 检测试剂盒

22	脂蛋白(a)检测试剂盒

23	尿酸检测试剂盒

24	尿素检测试剂盒

25	肌酐检测试剂盒

26	总胆红素检测试剂盒

27	总胆汁酸检测试剂盒

28	葡萄糖检测试剂盒

29	纤维蛋白原检测试剂盒

30	抗精子抗体检测试剂盒

31	抗子宫内膜抗体检测试剂盒

32	尿微量白蛋白检测试剂盒

33	总蛋白检测试剂盒

34	白蛋白检测试剂盒

35	α-淀粉酶检测试剂盒

36	肌酸激酶检测试剂盒

37	α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒

38	直接胆红素检测试剂盒

39	抗链球菌溶血素“O” 检测试剂盒

40	类风湿因子检测试剂盒

41	铜检测试剂盒

42	锌检测试剂盒

43	铁检测试剂盒

44	二氧化碳检测试剂盒

45	腺苷脱氨酶检测试剂盒

46	血管紧张素转化酶检测试剂盒

47	甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒

48	钙检测试剂盒

49	无机磷检测试剂盒

50	镁检测试剂盒

51	血氨检测试剂盒

52	抗心磷脂抗体检测试剂盒

53	亮氨酰氨基肽酶检测试剂盒

54	谷氨酸脱氢酶检测试剂盒

55	胆碱酯酶检测试剂盒

56	β2-微球蛋白检测试剂盒

57	5’-核苷酸酶检测试剂盒

58	铜兰蛋白检测试剂盒

59	转铁蛋白检测试剂盒

60	单胺氧化酶检测试剂盒

61	N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒

62	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒

63	天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（液体双试剂，IFCC推荐法）

64	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（液体双试剂，IFCC推荐法）

65	尿酸检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

66	尿素检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

67	载脂蛋白B检测试剂盒（液体双试剂，免疫比浊法）

68	载脂蛋白A1检测试剂盒（液体双试剂，免疫比浊法）

69	总胆固醇检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

70	甘油三酯检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

71	葡萄糖检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10183R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	糖化血清蛋白检测试剂盒

2	免疫球蛋白G检测试剂盒

3	免疫球蛋白A检测试剂盒

4	免疫球蛋白M检测试剂盒

5	补体3检测试剂盒

6	补体4检测试剂盒

7	前白蛋白检测试剂盒

8	C-反应蛋白检测试剂盒

9	α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒

10	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒

11	天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒

12	γ-谷氨酰转移酶检测试剂盒（γ-谷氨酰-3-羟基--4-硝基苯胺法）

13	碱性磷酸酶检测试剂盒

14	乳酸脱氢酶检测试剂盒

15	肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒

16	总胆固醇检测试剂盒

17	甘油三酯检测试剂盒

18	高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒(直接法)

19	低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒（直接法）

20	载脂蛋白（APOA1）检测试剂盒

21	载脂蛋白(APOB) 检测试剂盒

22	脂蛋白(a)检测试剂盒

23	尿酸检测试剂盒

24	尿素检测试剂盒

25	肌酐检测试剂盒

26	总胆红素检测试剂盒

27	总胆汁酸检测试剂盒

28	葡萄糖检测试剂盒

29	纤维蛋白原检测试剂盒

30	抗精子抗体检测试剂盒

31	抗子宫内膜抗体检测试剂盒

32	尿微量白蛋白检测试剂盒

33	总蛋白检测试剂盒

34	白蛋白检测试剂盒

35	α-淀粉酶检测试剂盒

36	肌酸激酶检测试剂盒

37	α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒

38	直接胆红素检测试剂盒

39	抗链球菌溶血素“O” 检测试剂盒

40	类风湿因子检测试剂盒

41	铜检测试剂盒

42	锌检测试剂盒

43	铁检测试剂盒

44	二氧化碳检测试剂盒

45	腺苷脱氨酶检测试剂盒

46	血管紧张素转化酶检测试剂盒

47	甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶检测试剂盒

48	钙检测试剂盒

49	无机磷检测试剂盒

50	镁检测试剂盒

51	血氨检测试剂盒

52	抗心磷脂抗体检测试剂盒

53	亮氨酰氨基肽酶检测试剂盒

54	谷氨酸脱氢酶检测试剂盒

55	胆碱酯酶检测试剂盒

56	β2-微球蛋白检测试剂盒

57	5’-核苷酸酶检测试剂盒

58	铜兰蛋白检测试剂盒

59	转铁蛋白检测试剂盒

60	单胺氧化酶检测试剂盒

61	N-乙酰-β-D氨基葡萄糖苷酶检测试剂盒

62	葡萄糖-6-磷酸脱氢酶检测试剂盒

63	天冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒（液体双试剂，IFCC推荐法）

64	丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒（液体双试剂，IFCC推荐法）

65	尿酸检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

66	尿素检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

67	载脂蛋白B检测试剂盒（液体双试剂，免疫比浊法）

68	载脂蛋白A1检测试剂盒（液体双试剂，免疫比浊法）

69	总胆固醇检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

70	甘油三酯检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

71	葡萄糖检测试剂盒（液体双试剂，酶法）

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

海昌隐形眼镜有限公司

体系注册编号：04708Q10000166

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：软性亲水接触镜、隐形眼镜护理液、润眼液产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

宁波美生医疗器材有限公司

体系注册编号：04708Q10177R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用采血针、一次性使用子宫颈取样拭子、腹壁撑开器、细胞处理试剂

盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

体系注册编号：04708Q10000172

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用采血针、一次性使用子宫颈取样拭子、腹壁撑开器、细胞处理试剂

盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月11日至2011年7月10日

杭州舒友电子科技有限公司

体系注册编号：04708Q10194R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器）、一次性中性电极板、留置针固定贴的

设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

体系注册编号：04708Q10000189

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：彭氏多功能手术解剖器（电凝切割器）、一次性中性电极板、留置针固定贴的

设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

四川/重庆

初次

成都金诺尔医用设备有限公司

体系注册编号：04708Q10200R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微波综合治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10000195

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微波综合治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

重庆新标医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10186R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：移动心电监护系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

体系注册编号：04708Q10000181

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：移动心电监护系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

再认证

绵阳美科电子设备有限责任公司（原四川绵阳灵通电子设备有限责任公司）

体系注册编号：04708Q10000244

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声显像仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月26日至2011年9月25日

体系注册编号：04708Q10251R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声显像仪、载波通信设备及通信网站综合监控系统的设计开发、生产和服

务。

有 效 期：	2008年9月26日至2011年9月25日

绵阳市富安民医疗器械有限责任公司

产品注册编号：04708P10037R1S

认证单元：便携式B型超声诊断仪

有 效 期：	2008年9月5日至2012年9月4日

成都天田医疗电器科技有限公司

体系注册编号：04708Q10208R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：静电吸附式动态空气消毒机、床单位消毒机、臭氧空气消毒机、紫外线杀菌器

、毁形机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10000203

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：静电吸附式动态空气消毒机、床单位消毒机、臭氧空气消毒机、紫外线杀菌器

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

成都康宇医用设备工程有限公司（原成都康宇实业有限公司）

体系注册编号：04708Q10000198

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心吸引系统、医用中心供氧系统产品的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10203R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：天轨输液架、医用中心吸引系统、医用中心供氧系统产品的设计开发、生产安

装和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

四川美生科技有限公司

体系注册编号：04708Q10000196

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：半自动生化分析仪、血液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10201R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：半自动生化分析仪、血液分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

成都美创电子科技有限公司

体系注册编号：04708Q10190R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：高频手术治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

体系注册编号：04708Q10000185

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频手术治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

湖北

初次

武汉市兴康医疗器械有限责任公司

体系注册编号：04708Q10000186

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外冲击波碎石机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

体系注册编号：04708Q10191R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外冲击波碎石机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

再认证

武汉中达生物传感技术有限公司

体系注册编号：04708Q10000161

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：电解质分析仪、ZD血凝分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10168R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：电解质分析仪、ZD血凝分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

湖南

初次

湖南金博科技有限责任公司

体系注册编号：04708Q10000156

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：FRCu200C芙蓉宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10162R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：FRCu200C芙蓉宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

河北

初次

西尔欧（中国）医疗设备有限公司

体系注册编号：04708Q10229R0S-1

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：齿科酸蚀剂、牙齿增白剂、脱敏凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000222

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：齿科酸蚀剂、牙齿增白剂、脱敏凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10229R0S-2

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：塑料制品的生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

再认证

涿州市蓝宇特灯有限公司

体系注册编号：04708Q10217R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：紫外线杀菌灯、强紫外线高压汞灯、碘镓灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

体系注册编号：04708Q10000211

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：紫外线杀菌灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月22日至2011年8月21日

山东

初次

长岛县屿珠光学材料有限责任公司

体系注册编号：04708Q10198R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用射线防护玻璃板、医用诊断X射线辐射防护眼镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10000193

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用射线防护玻璃板、医用诊断X射线辐射防护眼镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

河南

初次

河南辉瑞医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10242R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：J-III系列急救呼吸机、呼吸机(商品名:

HFS3000系列多功能呼吸机)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月12日至2011年9月11日

体系注册编号：04708Q10000235

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：J-III系列急救呼吸机、呼吸机(商品名:

HFS3000系列多功能呼吸机)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月12日至2011年9月11日

广西

初次

南宁一举医疗电子有限公司

体系注册编号：04708Q10226R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断高频X射线机、医用诊断X射线高频高压发生器的设计开发、生产和服

务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000219

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断高频X射线机、医用诊断X射线高频高压发生器的设计开发、生产和服

务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

上海

再认证

上海希格玛高技术有限公司

体系注册编号：04708Q10000232

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：紫外线光疗仪、皮肤检查灯(伍德灯)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月16日至2011年9月15日

体系注册编号：04708Q10239R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：紫外线光疗仪、皮肤检查灯(伍德灯)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月16日至2011年9月15日

美迪森（上海）医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000223

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：凸阵探头、线阵探头的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10230R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：凸阵探头、线阵探头的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

上海医疗器械(集团)有限公司卫生材料厂

体系注册编号：04708Q10195R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：聚丙烯酸酯医用胶布、医用橡皮膏、医用胶布、793型取皮双面胶、护创膏、输

液贴、斑贴试验胶带、一次性使用消毒棉片（含75%酒精）、一次性使用消毒棉球（商品名

：擦擦净）、塑料人工肛门袋、医用棉花球、医用绷带、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、网

纹易撕胶带、医用防水胶带、创可贴、弹性创可贴、透气创可贴的设计开发、生产和服务

。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

体系注册编号：04708Q10000190

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：聚丙烯酸酯医用胶布、医用橡皮膏、医用胶布、793型取皮双面胶、护创膏、输

液贴、斑贴试验胶带、一次性使用消毒棉片（含75%酒精）、一次性使用消毒棉球（商品名

：擦擦净）、塑料人工肛门袋、医用棉花球、医用绷带、医用脱脂纱布、医用脱脂棉、网

纹易撕胶带、医用防水胶带、创可贴、弹性创可贴、透气创可贴的设计开发、生产和服务

。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

上海医疗器械工业(集团)公司医用吸引器厂

体系注册编号：04708Q10196R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：电动吸引器、膜式电动吸引器、内窥镜吸引器、电动吸痰器、小儿吸痰器、急

救吸引器、低压吸引器、低恒压吸引器、低压（大流量）吸引器、低压（羊水）吸引器、

手提式吸痰器、脚踏吸引器、电动流产吸引器、妇科吸引器、电动洗胃机、全自动洗胃机

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

体系注册编号：04708Q10000191

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：电动吸引器、膜式电动吸引器、内窥镜吸引器、电动吸痰器、小儿吸痰器、急

救吸引器、低压吸引器、低恒压吸引器、低压（大流量）吸引器、低压（羊水）吸引器、

手提式吸痰器、脚踏吸引器、电动流产吸引器、妇科吸引器、电动洗胃机、全自动洗胃机

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年8月1日至2011年7月31日

辽宁

再认证

大连大荣魔针有限公司

体系注册编号：04708Q10232R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多功能疾病探测治疗器、QZT-2型治疗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000225

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多功能疾病探测治疗器、QZT-2型治疗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

大连雄伟电子有限公司

体系注册编号：04708Q10000224

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：降压健心仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10231R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：降压健心仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

沈阳市博斯林医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000228

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：前列腺电解治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10235R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：前列腺电解治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

大连大学医学院生物医学研究所

体系注册编号：04708Q10000200

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：冠状动脉金属支架输送系统、药物涂层冠状动脉金属支架系统(商品名:垠艺)的

设计开发和生产。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10205R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：冠状动脉金属支架输送系统、药物涂层冠状动脉金属支架系统(商品名:垠艺)的

设计开发和生产。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

大连垠艺生物材料研制开发有限公司

体系注册编号：04708Q10206R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：三类医用电子仪器设备、植入材料和人工器官、口腔科材料、介入器材的经营

服务的设计开发和提供。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

体系注册编号：04708Q10000201

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：三类医用电子仪器设备、植入材料和人工器官、口腔科材料、介入器材的经营

服务的设计开发和提供。

有 效 期：	2008年8月8日至2011年8月7日

天津

天津市亚坤电子科技发展有限公司

体系注册编号：04708Q10224R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：红细胞沉降压积仪、全自动自控洗胃机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

体系注册编号：04708Q10000217

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：红细胞沉降压积仪、全自动自控洗胃机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年9月5日至2011年9月4日

天津邦盛医疗装备有限公司

体系注册编号：04708Q10000199

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用X射线诊断机、遥控透视X射线机、X射线摄影机、X射线诊断设备、立式摄

影架的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年8月15日至2011年8月14日

体系注册编号：04708Q10204R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用X射线诊断机、遥控透视X射线机、X射线摄影机、X射线诊断设备、立式摄

影架的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2008年8月15日至2011年8月14日

山西

再认证

山西亚森实业有限公司

体系注册编号：04708Q10189R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：半自动尿液分析仪、半自动血液凝固分析仪、全自动血流变分析仪、显微图像

分析系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

体系注册编号：04708Q10000184

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：半自动尿液分析仪、半自动血液凝固分析仪、全自动血流变分析仪、显微图像

分析系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月25日至2011年7月24日

福建

再认证

福建三强生物化工有限公司

体系注册编号：04708Q10131R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：胃幽门螺杆菌诊断试剂盒(尿素酶法)、胃幽门螺杆菌pH指示剂法诊断试剂盒的

设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

体系注册编号：04708Q10000133

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：胃幽门螺杆菌诊断试剂盒(尿素酶法)、胃幽门螺杆菌pH指示剂法诊断试剂盒的

设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月4日至2011年7月3日

北京国医械华光认证有限公司

注销/撤销认证证书公告

（2008年10月）

石家庄市宏运卫生材料厂

体系注册编号：04707Q10000272

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用脱脂绷带、医用橡皮膏的设计开发、生产和

服务。

有 效 期： 2007年10月26日至2010年10月25日

体系注册编号：04707Q10273R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用脱脂棉、医用脱脂纱布、医用脱脂绷带、医用橡皮膏的设计开发、生产和

服务。

有 效 期： 2007年10月26日至2010年10月25日

上海阿洛卡医用仪器有限公司

产品注册编号：04707P10016R2M

认证单元：推车式超声诊断设备

有 效 期： 2007年10月8日至2011年10月7日

产品注册编号：04707P10017R2M

认证单元：便携式超声诊断设备

有 效 期： 2007年10月8日至2011年10月7日

北京五庆航天医学技术有限公司

体系注册编号：04707Q10190R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：WQ系列便携式医用供氧器、WQ系列急救保健箱的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年7月27日至2010年7月26日

体系注册编号：04707Q10000193

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：WQ系列便携式医用供氧器、WQ系列急救保健箱的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年7月27日至2010年7月26日

湖北蓝光科技发展有限公司

体系注册编号：04707Q10000137

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：八卦穴位治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年5月11日至2010年5月10日

体系注册编号：04707Q10131R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：八卦穴位治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年5月11日至2010年5月10日

深圳市荣创实业有限公司

体系注册编号：04707Q10000115

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿多参数监护仪、电子宫腔镜影像系统、数码电子阴道

镜、红外乳腺诊断工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10110R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿多参数监护仪、电子宫腔镜影像系统、数码电子阴道

镜、红外乳腺诊断工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年4月6日至2010年4月5日

徐州亚太科技有限公司

体系注册编号：04707Q10000118

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：二尖瓣球囊扩张导管、一次性使用封堵器输送导管、心脏起搏临时电极的设计

开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年4月6日至2010年4月5日

体系注册编号：04707Q10113R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：二尖瓣球囊扩张导管、一次性使用封堵器输送导管、心脏起搏临时电极的设计

开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年4月6日至2010年4月5日

北京恒江科技有限公司(原北京升物纪元科技有限公司)

体系注册编号：04707Q10000100

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备

、医用X射线设备产品的经营和服务的提供。

有 效 期： 2007年3月16日至2010年3月15日

体系注册编号：04707Q10093R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用电子仪器设备、物理治疗及康复设备、医用光学器具、仪器及内窥镜设备

、医用X射线设备产品的经营和服务的提供。

有 效 期： 2007年3月16日至2010年3月15日

天津市璐明电子技术开发有限公司

体系注册编号：04707Q10000103

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声显像仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年3月16日至2010年3月15日

体系注册编号：04707Q10096R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声显像仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年3月16日至2010年3月15日

烟台开发区宝威生物技术有限公司

体系注册编号：04707Q10094R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：尿夜分析试纸、尿沉渣分析系统、尿液分析仪的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期： 2007年3月16日至2010年3月15日

体系注册编号：04707Q10000101

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尿夜分析试纸、尿沉渣分析系统、尿液分析仪的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期： 2007年3月16日至2010年3月15日

成都星光电工医疗设备有限公司（原国营星光电工总厂医疗设备厂）

体系注册编号：04707Q10000059

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：便携式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年2月2日至2010年2月1日

体系注册编号：04707Q10056R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：便携式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2007年2月2日至2010年2月1日

广东威尔医学科技股份有限公司

体系注册编号：04706Q10314R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：便携式超声诊断仪、推车式超声诊断仪、智能生物电治疗仪、低频电子脉冲扩

宫仪(商品名:WE-9602周氏仿生扩宫仪)、多功能超声诊断仪、红外线全身热疗系统、数字

计生系统产品的设计开发、生产、系统集成和服务。

有 效 期： 2006年10月13日至2009年10月12日

体系注册编号：04706Q10000418

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：便携式超声诊断仪、推车式超声诊断仪、智能生物电治疗仪、低频电子脉冲扩

宫仪(商品名:WE-9602周氏仿生扩宫仪)、多功能超声诊断仪、红外线全身热疗系统产品的

设计开发、生产、系统集成和服务。

有 效 期： 2006年10月13日至2009年10月12日

上海光电医用电子仪器有限公司

产品注册编号：04706P10039R0M

认证单元：便携式除颤器

有 效 期： 2006年8月11日至2010年8月10日

河北国华乳胶制品有限公司

体系注册编号：04706Q10167R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：橡胶医用手套（灭菌和非灭菌）、一次性使用橡胶检查手套（灭菌和非灭菌）

的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2006年5月19日至2009年5月18日

体系注册编号：04706Q10000192

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：橡胶医用手套（灭菌和非灭菌）、一次性使用橡胶检查手套（灭菌和非灭菌）

的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2006年5月19日至2009年5月18日

徐州新世纪康健卫生材料有限公司

体系注册编号：04706Q10000184

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用脱脂棉的生产和服务。

有 效 期： 2006年5月19日至2009年5月18日

体系注册编号：04706Q10162R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用脱脂棉的生产和服务。

有 效 期： 2006年5月19日至2009年5月18日

杭州嘉伟生物制品有限公司

产品注册编号：047054810063R1S

认证单元：医用透明质酸钠凝胶

有 效 期： 2005年9月23日至2009年9月22日

台州市金清医械厂

产品注册编号：04705P10035R0M

认证单元：一次性使用输液器

有 效 期： 2005年4月22日至2009年4月21日

产品注册编号：04705P10034R0M

认证单元：见备注

有 效 期： 2005年4月22日至2009年4月21日

重庆环球医疗器械有限公司

产品注册编号：04705P10024R0S

认证单元：TDP-CQ型特定电磁波治疗器

有 效 期： 2005年3月18日至2009年3月17日

重庆环宇医疗器械有限公司

产品注册编号：04705P10004R0S

认证单元：特定电磁波治疗仪

有 效 期： 2005年1月4日至2009年1月3日

浙江欧健医用器材有限公司

产品注册编号：04704P10159R0M

认证单元：一次性使用无菌注射器

有 效 期： 2004年12月10日至2008年12月9日

产品注册编号：047044810160R0M

认证单元：一次性使用输液器

有 效 期： 2004年12月10日至2008年12月9日

广东威尔医学科技股份有限公司

产品注册编号：04704P10138R1M

认证单元：推车式超声诊断仪

有 效 期： 2004年8月19日至2008年8月18日

产品注册编号：04704P10137R1M

认证单元：便携式超声诊断仪

有 效 期： 2004年8月19日至2008年8月18日

成都星光电工医疗设备有限公司（原国营星光电工总厂医疗设备厂）

产品注册编号：047044810063R1M

认证单元：B型超声诊断仪

有 效 期： 2004年4月15日至2008年4月14日

上海阿洛卡医用仪器有限公司

产品注册编号：047054810066R1M

认证单元：推车式超声诊断设备

有 效 期： 2003年10月8日至2007年10月7日

依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以上认证注册资格注销/撤销的企业应及时按通知要求交回认证证书。