| 季 刊 总第46期 2009年7月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京北三环中路2号 邮编：100011 审核管理部：010-62379330 市场服务部：010-62358380 技术质量部：010-62368716 综合部： 010-62013856 传 真： 010-62013872 网 址： http://www.cmdc.com.cn | 目 录 企业贯标认证经验交流 对客户满意度的追求 浅析“管理评审”的方法及要求 标准实施与研讨 无菌医疗器械生产与洁净厂房的建设 管理评审要重点抓组织体系与生存环境的协调 ——兼谈医疗器械企业如何开展管理评审 法规要求 国家医疗器械质量公告（2009年第1期，总第40期） 消毒产品生产企业卫生规范（2009年版） 2009年2季度发布的与医疗器械相关的政策法规目录 警钟常鸣 2009年二季度ＣＭＤ审核不合格项分布概要通报 CMD动态 台湾医疗器材访问团到CMD交流 人工假体（关节类产品）CE认证的要求研讨会在京召开 关于GB/T19001-2008标准的内审员换版培训 CMD培训信息 国际动态 ISO/TC 210第十四届年会简介 认证公告 | ( 3 ) ( 9 ) ( 12 ) ( 22 ) ( 28 ) ( 29 ) ( 38 ) ( 39 ) ( 40 ) ( 40 ) ( 41 ) ( 41 ) ( 43 ) ( 48 ) |
| --- | --- | --- |

企业贯标认证经验交流

对客户满意度的追求

－－记质量管理认证对成长中的医疗器械售后服务公司的价值

北京中土迈迪科技有限公司    李宇彤

编者按：服务已成为企业竞争力的重要组成因素。在产品同质化程度很高的情况下，提升服务水平尤为重要。作为一家以服务立足、发展、壮大的企业，北京中土迈迪科技有限公司无保留地介绍的成功经验，具有鲜明的特点和积极的示范作用。

让客户满意是所有企业的追求，因为有了满意的客户就证明企业拥有了优秀的员工，搭建起了合理的组织结构，能够有效运行整个企业系统的管理和运营，同时也说明了这个企业所提供的产品（含服务产品）是符合客户需求的，也因此企业能收获生存和发展所需要的利润。

如何让整个企业从一线到后勤方方面面的员工协同配合，保证实现的产出是客户需要的,并在交付过程让客户满意地接受，的确是艰难的挑战。

从2000年五六个人的售后服务部门，发展到今天代理美国强生、美国BARD、美国CDIC、美国SONOSITE、美国美敦利、德国DRAEGER的售后服务和消耗品，并拥有三十人团队的一个专业化服务公司，北京中土迈迪在成长过程中遇到了种种挑战与危机。这些挑战和危机来自终端客户、厂家销售管理者或者产品代理商，甚至是公司内部，包括到货完好与时间、产品功能与合同谈判时的不一致、等待配件其间没有把公司资源状况与客户很好的沟通所产生的矛盾、只顾及处理故障而没有顾及客户的感受、员工没有执行企业标准作业流程规章导致客户感受不专业而投诉等问题。

在这些问题的处理中，我们努力抓过工程师队伍的技术培训、抓配件库的建设、抓工作流程的建设、抓岗位职责的培训、抓员工的责任心教育与团队合作……。但总是哪疼医那，表面上这会压了下去，不知道什么时候又会重犯，加上执行过程操之过急，不量力而为，使得工作没有连贯性与持续性。

所有这些使得公司管理者不知道什么时候就会接到投诉，面对危机和挑战，更为关键的是不知道问题发生的根本在哪里。直到遇上了ISO质量管理体系认证，这种状况才逐步改观。

ISO质量管理体系告诉我们，无论人类那一种类型的组织，要达成其目标使其行为有更高的效率，就需要：策划、行动、记录、检讨分析，再策划、再行动、再记录、再检讨分析,如此坚持不懈，就能进入持续成长的轨道。而根据自己企业当下的资源与市场状况设立信息控制关键数据字段、建设有条件和能力实现的各个服务环节的标准、建立一个应对非常规事件的升级流程和开发出一个系统全面的网络数据库记录管理体系，就能使企业站在一个新平台上起步与发展。

下面对我公司这几年贯彻ISO质量管理体系标准，建立服务质量管理体系的经验作一总结、介绍。为了使大家有真实、准确的了解，我们直接引用了公司信息管理系统的一些内容。

经过反复提炼，我们形成了下面的服务工作基本原则：1、公司选择所开展的业务在市场上是有竞争力的，即有人才、有技术、有配件、有配套管理系统、有产生利润的能力；２、做事的人是经过培训的，到现场的人是有能力的，其覆盖区域的设备服务工作量是经过负荷核算的；３、规范化的标准运行；４、客户满意来自对客户需求准确的把握。

在服务质量管理体系建设过程中，我们着重开展了如下工作：

1、建立对服务工作信息完整、准确记录的信息系统。在这个系统中，设备的信息（图1）、服务内容的信息（图2）、客户的信息（图3）都能及时、准确地找到。

2、狠抓各个服务环节的标准化建设。各种设备会因其特殊的预期用途等而具有不同的特点,一般可以分为以下几种:a)安装、操作培训和临床培训，b)根据厂家规定的各个其间所需要的保养，c)突发故障的紧急维修。围绕这些服务的关键点，我们着力进行这些服务环节的标准化建设。

3、建立监控体系。这个监控体系包括：a)服务请求和派工的统一渠道ＣＡＬＬ　ＣＥＮＴＥＲ，b)服务事件数据库管理体系，c)事件标准升级机制，d)服务记录档案管理机制。

4、建设完善的后勤保障体系。包括：a)人才的选拔标准和机制，b)技术支持渠道，c)基于需求的配件库建设，d)设备数据库信息建设，e)故障现象的统计与预警，f)行业资质管理。

图１－设备的信息

图２－服务内容的信息

图３－客户的信息

结合质量管理体系认证工作，经过数年实践、完善，目前我公司已建成一个由五个服务子系统和实时在线数据库监控管理子系统共同组成的完整的医疗器械售后服务体系框架。这个体系的构成以及有关服务实施子系统的构成见图4—图9。

图4 “中土”医疗器械产品售后服务体系结构

图5 派工单管理系统

图6 服务记录单管理系统

图7  服务工程师管理系统

图8 客户服务需求管理系统

图9  设备送修服务中心

以上就是对这几年一点点努力的经验总结。挑战依然在继续，时代前进的步伐越来越快，客户需求因其发展也在不断快速更新，简单低价的竞争方式注定要升级换代。医疗设备服务是关系治病救人的大事，当下在产业界已经有了这样的共识：医疗设备的管理职责要从着力于设备的资产管理，提升到着重于器械临床应用的质量控制与风险预估管理层面上来。社会的进步与发展必定会对产业各类设备服务树立起准入机制：一定的行业基础技术认证和必配的检修设备资质要求、标准化的服务规范和监督的有效实施。

能在市场竞争中存活的企业必定要创新其产品，使功能更符合客户的实际需求、使服务更方便体贴，在客户需要的时候及时出现。而要成就这个目标，ISO质量管理认证会带动一个体系的系统建设，也是保持一个小企业健康持续稳定成长的关键。

浅析“管理评审”的方法及要求

江苏锦源医疗科技有限公司    唐芬荣

北京国医械华光认证有限公司  段贵宝

编者按：管理评审是质量管理体系运行中的重要环节，如何有效开展管理评审，提升组织的产品战略和体系运行的适宜水平，是一个值得深思的课题。希望本文以及本期的另一篇文章《管理评审要重点抓组织体系与生存环境的协调》能够引发、促进大家的思考。

组织依据YY/T 0287标准建立了质量管理体系以后，“应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性”。

目前通过认证的企业在进行管理评审的活动中，主要存在如下问题：

1）企业虽然按照标准的要求保留了管理评审的计划、输入、输出等资料，但对企业当前存在的问题没有进行有效评审，没有提出针对质量管理体系存在问题的改进决议和措施；

2）标准要求该活动应由“最高管理者”主持，而有些企业则由其它相关人员编写全部资料；

3）几年的管理评审内容基本相同，没有结合企业目前的实际情况。

依据本文江苏锦源企业作者在企业多年开展管理评审活动的经验及CMD作者几年来对管理评审活动的审核经验，提出管理评审活动应注意以下几个方面：

1、管理评审时机及形式：

管理评审活动以与企业年度工作总结一并进行为好，因为这两者都是对企业年度工作的全面总结，结合进行有助于节约企业的资源（两个活动基本相似，可以节约时间、精力等）。在企业遇到“即将开始或已经进行了场地搬迁，出现重大质量事故、重大人事变动、产品及市场的变化”时应当增加评审次数；

评审的方式：可以由企业主管部门或人员协助企业最高管理者起草评审计划、评审会议通知，落实评审时间及场地；在会议之前，各部门的输入资料形成后由主管部门或人员将所有的评审输入资料传递给与会人员，以便于大家提前熟悉、了解各部门的输入资料；按规定的时间由企业最高管理者主持管理评审会议，与会人员就本部门的管理评审输入资料进行汇报发言，其他人员应当踊跃发表意见，充分沟通和交流，就各项输入内容进行评审，最终形成本次管理评审的决议。

2、管理评审计划及输入：

要策划制定切实可行的管理评审计划，在评审计划中应明确该活动主持人、参加人、评审的时间、地点、评审目的，应明确管理评审内容及各部门准备工作要求；管理评审内容包括标准“5.6.2评审输入a）～h）”的8个方面，其中，作为医疗器械企业，要特别关注“h）新的或修订的法规要求”，一般包括相关产品的国家或行业标准（已经或将要实施的标准）、已经出台或即将出台的相关法律法规等（如医用电气类企业的GB 9706.1-2007标准，植入、无菌及IVD产品的实施细则等）。

具体地，评审输入资料可以包括以下几个方面的资料：

- 以往审核的结果：包括外审整改情况，企业自身上次管理评审和内审的跟踪。应该指出的是，企业往往没有对上次管理评审输出形成的改进计划和建议采取的措施效果进行跟踪、评价，以至于只是一年一年的制定计划、措施，但对于其效果不闻不问；

- 体系文件存在的问题及适宜性；

- 物资采购的批次及合格情况；

- 机构设置、人力资源、基础设施状况，以及与企业设计开发、生产和服务要求的差距；

- 产品的生产数量、批次、合格情况及存在的问题。部分组织还可以进一步就工序能力指数进行统计、分析和改进（可参照《工序能力指数的统计分析及改进》JB-T 3736.7-1994进行）。应该说明的是，这是一个对企业过程能力分析、判断的有效方法，但是目前利用该项工具的企业不多，因为产品生产量（样本）过小不能说明问题；许多小型企业没有相关人员，不懂得如何使用此方法；一些企业靠检验把关，不注重过程控制。现在，对于有较大生产量的产品（如注射器、外科植入物、外科手术器械或有一定批量的任何产品），就可以考虑采用这种方法了。

- 顾客反馈情况。应对不同产品、不同的出厂时期、不同的故障现象，以及供货及时情况、包装破损情况、顾客的特殊需求情况等分别进行汇总分析，寻找主要矛盾，评价采取的措施及效果；

- 要对质量方针、质量目标进行评价。质量方针在企业没有特殊事件及大的战略策划情况下一般是不变化的。但对质量目标的完成情况应当定期进行评价，应结合企业当前的实际情况制定新的质量目标；

- 对于面临的“新的或修订的法规要求”要进行评审，查找公司的差距，对法规的实施作出职责、资源和时间进度的安排；

- 对企业即将开始或已经进行了的场地搬迁、出现重大的质量事故、大的人事变动、产品及市场的重大变化应进行充分的评审；

- “预防和纠正措施的状况”的评审应体现在各个部门及各项体系活动上，对以往制定的预防和纠正措施的跟踪、评价，对存在问题提出新的纠正和预防措施的设想。

3、管理评审输出：

- 输出应当就标准中的“a) 保持质量管理体系及其过程有效性所需的改进，b) 与顾客要求有关的产品的改进，c) 资源需求”三个方面，针对对企业目前存在的问题提出改进决策；

- 必要时，可以在评审会议上，也可以在会议之后规定时间内，进一步将改进决策形成具体的改进措施，明确改进的内容、责任部门（或责任者）、完成的期限、考核部门或人员、考核的周期。应当象质量目标一样定期对改进的措施进行监测、考核；

- 管理评审的记录应当保留，如管理评审计划、管理评审会议通知、管理评审输入资料、管理评审会议记录、管理评审报告、管理评审改进建议的措施、整改措施实施的监视与考核记录等。

以上是笔者的粗浅体会，供建立了质量管理体系的企业开展管理评审活动时参考。

标准实施与研讨

无菌医疗器械生产与洁净厂房的建设

CMD郭新海

编者按：郭新海同志的文章以翔实的资料系统介绍了有关无菌医疗器械生产环境与洁净厂房建设使用方面的知识。这对于广大无菌医疗器械生产企业提升产品初始污染控制水平，落实即将全面推广的《医疗器械生产质量管理规范》（GMP）要求具有非常积极的现实意义。本刊分两期登载全文。

2008年初国家食品药品监督管理局分别在无菌和外科植入类医疗器械产品生产企业进行了实施《医疗器械生产质量管理规范》的试点工作。《医疗器械生产质量管理规范》从我国医疗器械产品生产总体水平和特殊要求出发，以严格坚持医疗器械产品安全性、有效性的基本原则为出发点，与国际标准相接轨，督促指导医疗器械生产企业进行规范化、标准化和规模化生产。文件要求医疗器械生产企业在产品实现的全过程中要建立一套科学完整的管理方法和控制措施，并通过规范化的管理和严密的监控来获得预期的产品质量。

无菌医疗器械的生产首先要有一个满足《医疗器械生产企业质量管理规范》要求的基础设施和工作环境等硬件条件。随着《医疗器械生产企业质量管理规范》的实施，无菌医疗器械生产企业洁净厂房的老厂房的改扩建以及新厂房的设计与建设要求越来越得到了行业的关注。

一、无菌医疗器械生产洁净厂房的总体要求

无菌医疗器械生产在条件可能的情况下，厂区应尽量的选择在空气清新、含尘含菌量低、无有害性气体等周围环境较为清洁和绿化较好的地区，不要选在多风沙的地区和有严重灰尘、烟气、腐蚀性气体污染的工业区。若条件不允许，必须位于工业污染或其它人为污染、灰尘较严重的地区时，要在其全年主导风向的上风侧。厂区内的主要路面、消防车道等应平整宽畅，尽量选用坚固、不易起尘的材料建造。洁净厂房应尽量远离铁路、公路、机场等交通干道，且与交通主干道之间的距离不宜小于50m。不论是新建或改建的洁净车间周围都要进行绿化，四周应无积水、无垃圾、无杂草等。

对于洁净厂房的总体布局应遵循以下的原则：厂房位置要尽量设在人流物流较少的地方。洁净室内布局人流方向要由低洁净度级别的洁净室向高一级别的洁净室过渡。在不影响生产工艺流程的情况下，要按照产品实现过程的顺向布置，并尽可能将洁净度要求相同的洁净室安排在一起。为了减少交叉污染和便于系统布置，在同一洁净室内，应尽量将洁净度要求高的工序布置在洁净气流首先到达的区域，容易产生污染的工序布置在靠近回、排风口的位置。在相关设备布局方面，洁净室内只布置必要的生产工艺设备，容易产生灰尘和有害气体的工艺设备或辅机应尽量布置在洁净室的外部。

无菌医疗器械生产企业为了控制污染，或将这种污染的可能性降至最低，必须要有整洁的生产环境及与所生产的产品相适应的厂房设施，包括净化厂房以及相配套的净化空气处理系统、电力照明、工艺用水、工艺用气、卫生清洗、安全设施等，这些都是无菌医疗器械产品生产所必需的环境保证条件。《无菌医疗器械生产管理规范》（YY0033-2000）标准对厂房与设施条件做了具体要求。目前生产企业为了防止来自各种渠道的污染，采取了多方面的降低污染的控制措施，并初步形成了综合性的洁净技术系统作为无菌医疗器械生产控制污染的重要组成部分。

二、无菌医疗器械生产洁净厂房的洁净级别

对于一般的工业洁净厂房的洁净度标准，各个国家都有相关的国家标准，例如美国联邦标准（209B），英国标准（BS5295）等。我国《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）中也对洁净度等级作出了相关的规定。

《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）标准中空气洁净度等级

| 等 级 | 每立方米（每升）空气中＞05微米 | 每立方米（每升）空气中＞5微米尘粒数 |
| --- | --- | --- |
| 100级 | ＜35100（35） |  |
| 1000级 | ＜351000（35） | ＜250（025） |
| 10000级 | ＜3510000（35） | ＜2500（25） |
| 100000级 | ＜35100000（35） | ＜25000（25） |
| 300000级 | ＜35300000（35） | ＜75000（75） |

但作为无菌医疗器械的生产条件，原国家医药管理局从产品的安全性和有效性以及降低风险等方面进行综合考虑，早在1990年就制定了《无菌医疗器械生产管理规范》（YY0033-90）标准，并于2000年由原国家药品监督管理局对该标准进行了重新修订。标准中对洁净厂房的洁净度级别分为100级、10000级、100000级和300000级四个等级，与国际上《GMP》规范对洁净厂房的洁净级别划分基本相同。

《无菌医疗器械生产管理规范》（YY0033-2000）标准中厂房洁净级别

| 洁净级别 | 尘粒数/立方米 | 活微生物数 /立方米 | 沉降菌 | 换 气 次 数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ＞05微米 ＞5微米 |  | /皿 |  |
| 10,000级 | ＜350,000 ＜2,000 | ＜100 | 3 | ＞25次/时 |
| 100,000级 | ＜3,500,000 ＜20,000 | ＜500 | 10 | ＞15次/时 |
| 300,000级 | ＜10,500,000 ＜60,000 |  | 15 | ＞12次/时 |

三、无菌医疗器械生产洁净室的尘粒、微生物控制

《无菌医疗器械生产管理规范》（YY0033-2000）标准规定了无菌医疗器械的生产和与产品接触的包装材料的生产均应在相应的洁净区域内进行。为了对尘粒及微生物的污染进行控制，要求其洁净厂房的建筑结构、设备及其使用的工位器具应有减少对该区域污染源的介入、产生和滞留的功能。这主要是因为尘粒的存在可以导致热原反应、动脉炎、微血栓或异物肉芽肿等，严重的会致人死命，直接危及患者的生命安全。因此在无菌医疗器械生产过程中控制环境中的微尘颗粒，对产品的实现过程是至关重要的。在设计无菌医疗器械生产洁净厂房时，必须对可能产生微粒、尘埃的环节，如室内装修、环境空气、设备、设施、容器、工具等做出必要的规定，此外还必须对进入洁净厂房的人员和物料分为人流通道和物流通道并进行净化处理。

然而，无菌医疗器械生产企业对生产环境洁净度的控制还不仅限于微粒，鉴于产品的特殊作用，在生产环境中除了对微粒要加以限制外，还必须对活性微生物做出必要的控制规定。因为它们对产品的污染要比微粒更甚，不加以控制则对人体造成的危害更为严重。由于微生物在温度、湿度等条件适宜的情况下会不断的生长和繁殖，所以不同环境中微生物数量也不相同。因此，它是“活的粒子”。因而对这些“活的粒子”微生物的控制尤为重要，也更为棘手。正是这些问题和原因的存在，无菌医疗器械生产洁净室必须要同时对生产环境中的尘粒和微生物加以控制。

对尘粒、微生物污染的控制，从洁净技术要求的角度而言，有四个原则：

1）对进入洁净室的空气必须进行充分地除菌或灭菌；

2）使室内微生物颗粒迅速而有效地吸收并被排出室外；

3）不让室内的微生物粒子积聚和衍生；

4）防止进入室内的人员或物品散发细菌，如不能防止，则应尽量限制其扩散。

洁净室操作人员不同状态时的产尘量

| 粒 径 （μm） | 微粒数量 （粒/人·min） | 工作服 | 活动程度 | 说 明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ≥0.5 ≥0.3 | 2×106～3×107 0.63×106 0.85×106 2.7×106 2.8×106 (0.25~0.5)×106 0.27×106 2.6×106 (0.7~3) ×106 | 洁净工作服 布工作服 洁净工作服 | 做广播体操 头部上下左右活动 上体运动 身体弯曲 踏 步 步行,速度约0.8m/s 步行,110步/min 步行, 110步/min 身体蹲立或旋转 |  |

对于洁净室微生物污染的控制效果，与严格的科学管理和限制人员并采取有效的除尘、除菌技术有着密切关系。良好的除尘、除菌措施，控制人流、物流及生产过程中带来的各种交叉污染等均是洁净技术中十分重要的内容。

四、洁净室的空气净化处理措施

无菌医疗器械生产企业洁净室的头等重要任务就是要控制室内空气中浮游的微粒及细菌对生产的污染，使室内生产环境的空气洁净度符合工艺要求。

一般采取的空气净化措施主要有三个：首先，是空气过滤，利用过滤器有效地控制从室外引入室内全部空气的洁净度，由于细菌都依附在悬浮颗粒上，在微粒过滤掉的同时也过滤掉了细菌；其次，是组织气流排污，在室内组织特定形式和强度的气流，利用洁净空气把生产环境中产生的污染物排除出去；再次，是提高室内空气静压，防止外界污染空气从门及各种缝隙部位侵入室内。

进入洁净室的洁净空气不仅要有洁净度的要求，还要有温湿度的要求。洁净室温度一般控制在18～28℃，相对湿度为45%～65%之间。为了保证人员的生理要求，洁净室的新风比不应小于15%，但针对不同地区的独特气候特点或排风要求较高的净化空调系统中可适当提高新风比。在空气净化系统中从吸入新风开始，一般分为三级过滤。第一级使用初效过滤器，第二级使用中效或亚高效过滤器，第三级使用高效过滤器。特殊情况下也可能分为四级，即在第三级之后再增加一级高效过滤器。通常情况下是把不同效率的过滤器配合使用。洁净度为100000级或高于100000级的空气处理应采取初效、中效、高效空气过滤器三级过滤。等于或低于100000级（300000级）空气净化处理，也可采用亚高效空气过滤器代替高效空气过滤器。一般设计初、中效两级过滤器于中央空调机组中，高效过滤器位于洁净室内，送风口把进行高效过滤后的洁净风送入洁净室内。

下面对过滤器做一简要介绍：

1）初效过滤器：主要是滤除大于10微米的尘粒，用于新风过滤和对空调机组作保护，滤料为WY-CP-200涤沦无纺布，初效过滤器用过的滤材可以水洗再生重复使用。

2）中效过滤器：主要是滤除1-10微米的尘埃颗粒，一般置于高效滤器前，风机之后，用于保护高效滤器。一般为袋式中效滤器，滤材为WZ-CP-2涤纶无纺布。

3）亚高效过滤器：可滤除小于5微米的尘埃颗粒，滤材一般为玻璃纤维制品。（一般不选用）

4）高效过滤器：主要用于滤除小于1微米的尘埃颗粒，一般装于净化空调通风系统末端，即高效送风口上，滤材为超细玻璃纤维纸，滤尘效率为9997%以上，高效滤器的特点是效力高、阻力大。高效滤器一般能用2年左右。

各 种 过 滤 器 性 能

| 类 别 | 过滤对象 | 滤 材 | 滤除率 | 阻力㎜H2O | 滤速M/S和安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初 效 | ＞10 | 涤纶无纺布 | ＜20% | ＜3 | 04-12新风过滤 |
| 中 效 | 1-10 | 涤纶无纺布 | 20-50% | ＜10 | 02-04风机后 |
| 亚高效 | ＜5 | 玻璃纤维、短纤维滤纸 | 90-999% | ＜15 | 001-003洁净室送风口 |
| 高 效 | ＜1 | 玻璃纤维、合成纤维 | ＞9991% | ＜25 | 001-003洁净室送风口 |

因空气过滤器是当前空气净化中最重要的手段，正确选用初/中/高效过滤器是洁净度达标的重要因素。据国外最新研究资料显示，高效滤器对细菌（1微米以上的生物体）的穿透率为00001%，对病毒（03微米以上的生物体）的穿透率为00036%，因此对细菌的滤除率基本上是100%，即通过合格高效过滤器的空气可视为无菌。

空气过滤器的性能主要有风量、过滤效率、空气阻力和容尘量，它们是评价空气过滤器的四项主要指标：

1）风量：通过过滤器的风量m3/h=过滤器截面风速（m/s）×过滤器截面积（m2）×3600

2）过滤效率：在额定风量下，过滤器前后空气含尘浓度N1、N2之差与过滤器前空气含尘浓度的百分比称为过滤功率A。

用公式表示为：

N1-N2                            N2

α=100%=(1- )100%

N1                               N1

用穿透率来评价过滤器的最终效果往往更为直观。穿透率K是指过滤器后与过滤器前空气含尘浓度的百分比。

用公式表示为：

N2

K=1-α=  ------100%

N1

K值比较明确地反映了过滤后的空气含尘量，又同时表达了过滤的效果。例如：两台高效过滤器（HEPA）的过滤效率分别是99.99%和99.98%，看起来性能很接近，实则其穿透率相差一倍。

3）阻力：空气流经过滤器所遇的阻力是HVAC系统总阻力的组成部分。阻力随滤速的增高而增大。评价过滤器的阻力须以额定风量为前提，过滤器的阻力又随容尘的增加而升高；新过滤器使用时的阻力叫初阻力，容尘量达到规定最大值时的阻力叫终阻力。一般中效与高效过滤器的终阻力大约为初阻力的2倍。

4）容尘量：是在额定风量下达到终阻力时过滤器内部的积尘量。

因为尘埃粒常作为细菌的载体，就这个意义来说，空气中尘粒愈多，细菌与之接触的机会也愈多，附着于其上的机会当然也就多了，所以洁净室中除菌的措施主要靠空气过滤。控制减少洁净区的微生物，提高洁净度，应尽量减少涡流，避免将工作区以外的污染带入工作区，防止灰尘的二次飞扬，以减少灰尘对工作环境的污染机会。为了稀释空气中的含尘浓度，要有足够的通风换气量；工作区的气流要尽量均匀，风速必须满足工艺和卫生要求，当气流向回风口流动时，要使空气中的灰尘能被有效地带走。总的来说，洁净室的灰尘主要来源于人员，约占80%~90%,来源于建筑物是次要的，仅占10%~15%，来源于净化送风系统的就更少了。

五、洁净室的气流组织形式与换气要求

为了特定目的而在室内造成一定的空气流动状态与分布，通常叫做气流组织。一般来说，空气自送风口进入房间后首先形成射入气流，流向房间回风口的是回流气流，在房间内局部空间回旋的则是涡流气流。为了使工作区获得低而均匀的含尘浓度，洁净室内组织气流的基本原则是：要最大限度地减少涡流；使射入气流经过最短流程尽快覆盖工作区，希望气流方向能与尘埃的沉降方向一致；使回流气流有效地将室内灰尘排出室外。可见洁净车间与一般的空调车间相比是完全不同的。洁净室的气流组织形式和换气次数的确定，应根据热平衡、风量平衡以及净化要求计算而得到，并取最大值。

洁净室的气流组织形式是实现净化环境的重要保证措施。一般气流组织形式有非层流方式或层流方式两种。用高度净化的空气把车间内产生的粉尘稀释，叫做非层流方式（乱流方式）。用高度净化的气流作为载体，把粉尘排出，叫做层流方式。层流方式有垂直层流和水平层流两种。从房顶方向吹入清洁空气通过地平面排出叫垂直层流式，从侧壁方向刮入清洁空气，从对面侧壁排出叫水平层流式。乱流方式由于换气次数的变化洁净度也随之变化，但通常洁净度要求10000级时，换气次数在25～35次/小时范围内；洁净度要求100000级时，换气次数在15～25次/小时范围内；洁净度要求300000级时，换气次数在12～18次/小时范围内。层流方式通常规定了气体流速为025～05M/S。

- 乱流方式的优点：

  - 过滤器以及空气处理简便；

2）设备投资费用较低；

3）扩大生产规模比较容易；

4）与净化工作台联合使用时，可以保持较高的洁净度。

- 乱流方式的缺点：

  - 室内洁净度易受作业人员的影响；

2）易产生涡流有污染微粒在室内循环的可能；

3）换气次数低，因而进入正常运转的时间长、动力费用增加；

3．垂直层流式的优点：

1）不受室内作业人数作业状态的影响，能保持较高的洁净度；

2）换气次数高，几乎在运转的同时就能达到稳定状态；

3）尘埃堆积或再飘浮非常少，室内产生的尘埃随气流运行被除去，迅速从污染状态恢复到洁净状态。

4．垂直层流式的缺点：

1）安装终滤器以及交换板麻烦，易导致过滤器密封胶垫破损；

2）设备投资费用较高；

3）扩大生产规模困难。

5．水平层流方式的优点：

1）因涡流、死角等原因使尘埃堆积或再飘浮的机会相对减少；

2）换气次数高，因而自身净化时间短；

3）室内洁净度不大受作业人数和作业状态的干扰。

4）需要完善的衣帽间、工作服清洗间、更衣室、风淋室等缓冲系统。

6．水平层流方式的缺点：

1）受风面近能保持高洁净度，但接近吸风面，洁净度则随之降低；

2）扩大生产规模困难；

3）设备投资费用较高；

4）需要完善的衣帽间、工作服清洗间、更衣室、风淋室等缓冲系统。

从上述分析可以看出：若把操作室全部净化系统设计成上述层流的方式，则设备和附加工程投入费用较高，因此，在这种情况下可以考虑采用局部层流净化方式。这样对洁净车间大面积的环境洁净级别就可以不需要那么高，而且实际上要使一个洁净车间的全部洁净度均都达到100级是很困难的。

气 流 组 织 形 式

| 空气洁净度 |  | 100级 |  | 10000级 | 100000级 | 300000级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气 流 组 织 型 式 | 气流 流型 | 垂直单向流 | 水平单向流 | 非单向流 | 非单向流 | 非单向流 |
|  | 主 要 送 风 方 式 | 1.顶送(高效过滤器占顶棚面积>60%) 2.侧布高效过滤器.顶棚设阻尼层送风 | 1.侧送(送风墙满布高效过滤器) 2.侧送(高效过滤器占送风墙面积>40%) | 1.顶送 2.上侧墙送风 | 1.顶送 2.上侧墙送风 | 1.顶送 2.上侧墙送风 |
|  | 主 要 回 风 方 式 | 1.格棚地面回风 2.相对两侧墙下部均布回风口 | 1.回风墙满布回风口 2.回风墙局部布置回风口 | 1.单侧墙下部布置回风口 2.走廊回风(走廊内均布回风口或端部集中回风) | 1.单侧墙下部布置回风口 2.走廊回风(走廊内均布回风口或端部集中回风) 3.顶部布置回风(室内粉尘量大或有害物质时除外) | 1.单侧墙下部布置回风口走廊回风(走廊内均布回风口或端部集中回风) 2.顶部布置回风(室内粉尘量大或有有害物质时除外) |

在洁净室内一般采用上送下回的送回风方式。上送上回的送回风方式虽然在某些空态测定中可能达到设计的洁净度级别的要求，但是在动态时很不利于排除污染，所以是不宜推荐的方式，这是因为：

1）上送上回容易形成某一高度上某一区域气流趋向停滞，当使微粒的上升力和重力相抵时，易使大微粒（主要是5μm微粒）停留在某一空间区域，所以对于局部百级情况下不利于排除尘粒和保证工作区的工作风速；

2）容易造成气流短路，使部分洁净气流和新风不能参与室内的全部循环，因而降低了洁净效果和卫生效果；

3）容易使污染微粒在上升排出过程中污染其经过的操作点。导致给产品带来交叉污染。

但是在洁净区走廊中由于没有操作点，如用上送上回则一般不存在这种危险。另外在洁净区其两边房间之间没有特别的交叉污染的条件下，或在30万级的低要求洁净室采用上送上回方式也是可以允许的。

六、洁净室的正压控制

为防止外界污染物随空气从围护结构的门窗或其它缝隙渗入洁净室内，以及防止当门开启后空气从低洁净区倒流向高洁净区，必须使洁净室内的空气保持高于邻区的静压值，这是空气净化中的又一项重要措施。

洁净室正压是通过使净化系统的送风量大于回风量和排风量的方法来达到。维持洁净室正压所需的风量，要根据洁净室密封性能的好坏来确定。当洁净室正压为5pa时，已经能满足洁净度对正压的要求，但这是最低限度的正压值。

洁 净 室 正 压 装 置

| 名 称 | 特 点 | 备 注 |
| --- | --- | --- |
| 回风口装空气阻尼过滤层 | 1．结构简单，经济适用。 2．室内正压有些变化，随着阻尼层阻力逐渐增加而有引起上升。 | 1．适用于走廊或套间回风方式。 2．阻尼层一般用厚5-8mm泡沫塑料或无纺布制作。一般1-2个月清洗一次，以维持室内正压不致过高 |
| 余压阀 | 1．灵敏度较高。 2。安装简单。 3．长期使用后，关闭不严。 | 1．当余压阀全关时，室内正压仍低于预定值，则无法控制。 2．位置一般设在洁净室下风侧的墙上 |
| 压差式电动风量调节器 | 1．灵敏度高，可靠性强。 2．设备较复杂。 3．主要用于控制回风阀和排风阀。 | 当正压低于或高于预定值时，可自动调节回风阀或排负阀，使室内正压保持稳定。 |
| 可开式单层百叶回风口（配带调节阀） | - 结构简单、安装简单。 - 调节方便可靠。 | 位置一般设在洁净室下风侧的墙上，使室内正压保持稳定。 |

针对洁净室内不同洁净级别的房间而言，YY0033-2000标准规定其静压差应≥5Pa（05mmH2O），以及洁净区与非洁净区之间应≥10Pa（10mmH2O）。

参考文献：

1、《医药工业洁净厂房设计规范》（GB50457-2008）

2、《无菌医疗器械生产管理规范》（YY0033-2000）

3、《洁净厂房设计规范》（GB50073-2001）

4、《医药工业洁净室（区）悬浮粒子的测试方法》（GB/T16292-1996）

5、《医药工业洁净室（区）浮游菌的测试方法》（GB/T16293-1996）

6、《医药工业洁净室（区）沉降菌的测试方法》（GB/T16294-1996）

7、《药品生产企业洁净技术与卫生管理》南京出版社（1993）

8、《无菌医疗器械生产与质量管理讲义》国家药品监督管理局（2000）

9、《药厂洁净室设计、运行与GMP认证》同济大学出版社（2002）

10、《医疗器械生产企业质量管理规范》（2007试点修改稿）

管理评审要重点抓组织体系与生存环境的协调

——兼谈医疗器械企业如何开展管理评审

CMD  叶道彰

YY/T0287—2003标准明确规定“最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系”，用标准来规定一项工作必须由最高管理者负责，可见其重要性。事实上，提高管理评审的有效性对组织提高质量管理体系的运行水平至关重要，因为管理评审对公司质量战略方向具有支持、引导、调整意义。但在实际工作中，很多组织往往觉得它是一个比较虚的条款，抽象且不易具体把握，常常做成对前一阶段工作的总结，最后提一点琐细的改进措施，这样做实质上是貌合神离，似是而非，发挥不了管理评审应该具有的对企业产品质量战略支持、引导、调整的作用。为此，我们有必要进一步研讨标准的有关要求。

一、体系与组织环境的协调是组织管理评审关注的中心

标准中关于“5.6  管理评审”的要求分为三部分，即“5.6.1总则 最高管理者应按策划的时间间隔评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应包括评价质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。应保持管理评审的记录。5.6.2  评审输入  管理评审的输入应包括以下方面的信息：a、审核结果；b、顾客反馈；c、过程的业绩和产品的符合性；d、预防和纠正措施的状况；e、以往管理评审的跟踪措施；f、可能影响质量管理体系的变更；g、改进的建议；h、新的或修订的法规要求。5.6.3  评审输出  管理评审的输出应包括与以下方面有关的任何决定和措施：a、保持质量管理体系及其过程有效性所需的改进；b、与顾客要求有关的产品的改进；c、资源需求。”

从“5.6.1总则”中我们知道管理评审要解决的是质量管理体系“持续的适宜性、充分性和有效性”问题。要解决好这个问题，有必要先搞清楚，这里体系持续的适宜性、充分性和有效性的比较对象是什么。如果是体系与体系比较，没有任何意义。如果是将体系与《标准》比较，我们不妨假定原来按照《标准》要求建立的体系与《标准》之间已经解决了“适宜性、充分性和有效性”的问题，那么现在在《标准》版本没有变化的情况下，仍然要求进行管理评审，关注这些特性是否能够“持续”保持，其实际意义也不大，而且与《标准》的比较可以通过内外部审核得到解决，没有必要规定一定要最高管理者亲自主持。反过来，对于原本“适宜、充分、有效”的质量管理体系，现在却规定一定要最高管理者亲自主持管理评审，关注其“持续”性，显然是因为随着时间变化可能出现了新的或者变化了的影响因素。这些因素才是我们有必要评审体系“持续的适宜性、充分性和有效性”的真正原因。那么，它们到底是什么呢？

为了回答上述问题，我将管理评审输入、输出要求按涉及体系内外的情况列出如下表格。“内”表示这些要素属于体系自身，“外”表示属于与体系关联的外部环境方面。

|  | 外 | 内 |
| --- | --- | --- |
| 输入 | b、顾客反馈； f、可能影响质量管理体系的变更； | a、审核结果； c、过程的业绩和产品的符合性； d、预防和纠正措施的状况； e、以往管理评审的跟踪措施； f、可能影响质量管理体系的变更； g、改进的建议； h、新的或修订的法规要求。 另有：质量方针和质量目标变更的需要 |
| 输出 |  | a、保持质量管理体系及其过程有效性所需的改进； （含质量方针和质量目标的变更） b、与顾客要求有关的产品的改进； c、资源需求。 |

应该指出，评审输入中“顾客反馈”所指内容是比较广的，不要限于现在提供的产品，还包括顾客的其它要求或潜在要求，“可能影响质量管理体系的变更”包含的范围就更多了，市场竞争形势、内部环境都在其中。

从上表我们可以直观地看出，管理评审活动对体系本身的运行状况和体系存在的环境及其要求（特别是新的变动）进行了对照，经过分析、决策的评审过程，在管理评审输出中转化为了对体系及其支撑的产品和所需资源的要求。也就是说，通过管理评审，检讨了体系与组织生存所依赖的外界环境的协调水平，在此基础上，对体系运行方向（产品）、方式（体系及其运行所需资源）提出了进行系统调整的要求，最终保证组织体系与生存环境的“持续的适宜性、充分性和有效性”。

可见，管理评审是质量管理体系诸过程中唯一一个在体系建立后对生存环境进行系统评估、对体系做自适应调整的过程，其重点是抓组织体系与组织生存环境的协调性问题。外界环境有哪些变动或变化趋势，对组织有何影响，组织应如何应对，这是组织在管理评审中应优先考虑的。

二、管理评审应将外界环境要求转换为组织的质量战略及其调整

管理评审是解决组织体系与外部环境适应性问题的，是对组织与外部环境接口的管理，是质量战略与经营战略、财务战略等管理的衔接。

由于管理的复杂性，质量管理体系对于体系生存的环境只能提出适时评审的要求和应该加以考虑的方面（即评审输入）。至于如何将环境与体系关系进行深入评价，转换为企业的质量战略（企业经营战略的主要部分）及其调整，进而输入质量管理体系，却不可能规定、统一。因为，这里存在着“惊险一跳”，是一个不确定性决策过程，组织最高管理者及管理层的经历、阅历、视野、境界等不同，其综合作用的结果也必然不同，这也正是各个组织的个性和活力所在。但质量管理体系是确定的，这包括评审的输出必须是确定的，因为对于体系及其支撑的产品的调整将根据管理评审的输出展开。

这里，我们也就明白了为什么标准对于管理评审只给出了输入和输出内容的框架要求，而没有也不可能规定如何展开评审过程。

但组织决不可以因为管理评审活动的展开没有统一要求，而停留、满足于仅仅在形式上列出输入、输出要求的内容，相反，务必对输入的信息展开充分的分析、研究，以保证评审输出的实际效力。为什么企业的产品选的不同，经营策略不同，经营绩效也有很大区别，这与如何做管理评审和评审的深度有很大关系。

组织应该通过管理评审活动，系统地检讨组织环境有哪些变化或那些变化趋势，组织的经营战略有无变动的必要，作为经营战略的基本组成部分，质量战略是否有调整的必要。就是要解决组织的产品是否适应市场（顾客）的要求，有没有必要改进现有的产品或开发新的产品（产品定位的调整），如果要开发新的产品，企业的资源和竞争力支持开发什么样的产品；组织的体系是否存在或出现了与环境不协调的现象或环节，过程有无必要重组或改进（效率、效果不尽如人意，或存在提高的可能）；资源有无必要调整其配置（是否有闲置或不足）。管理评审决不能限于细节的改进，因为一些细节的改进完全可以通过设计更改和纠正预防措施等过程在体系日常运行中得到解决。

三、管理评审的经典案例

关于如何做管理评审，我们可以举两个典型案例说明。

柳传志先生著名的“拐大弯”理论——“看准方向，然后拐大弯，不要临时拐急弯”——就是有效管理评审思维的一个经典案例。管理评审就是要顺应环境趋势，看清大方向，提出正确的决策，并在随后的管理评审中进一步采取跟踪措施，落实、调整，稳妥地实现和保持体系整体及其输出产品和服务与环境的协调、适应。联想迄今所取得的成功，验证了柳传志先生“拐大弯”理论，这种管理评审模式的正确性。

IBM对产品和服务方向的调整也是如何开展管理评审工作的一个经典案例。首先在PC机上，由于对摩尔定律、总线兼容技术等关键技术变革的趋势和影响判断错误，结果计算机的历史不再属于IBM，而转为微软和英特尔的历史，从质量管理上讲，这时候相关的管理评审决策是个败笔。但IBM陷入危机后，新的掌门人郭士纳从当时现实出发，转而以系统集成服务为重点，这个调整兼顾了公司的历史、核心技术，又避开了PC机领域的不利局面，这个管理评审决策又非常正确、有效。

总之，组织应该通过管理评审优先考虑深层次的问题，对体系做出前瞻性的战略性的调整，始终保持体系及所支撑的产品和服务与市场的总体协调。

四、医疗器械企业如何开展管理评审

下面就医疗器械企业如何做好管理评审，提出自己的设想，供有关企业参考。

- 管理评审的形式可以灵活多样

  - 评审内容方面，可以有专题评审，特别是产品、外部环境某一方面出现重大变化时（如产品发现重大风险、法规变化），也可以适当时针对全部输入进行评审；

  - 时间方面，可以有定期的系统评审，也可以有不定期的评审，这样可以保证评审的及时性、针对性；

  - 评审参加人员方面，可以灵活掌握，与评审内容需要一致；

  - 结果方面，必要时，评审输出应在适当范围内保密一定时间。

- 一定周期内评审输入应充分，要覆盖全部输入要求

要责成有关部门或个人，提交相应的管理评审输入和初步的分析，一定周期内应该覆盖全部评审输入要求。具体地：

- 审核结果:汇总内外审结果，关注产品、资源、体系总体评价的意见，特别是关于改进的意见；

- 顾客反馈：顾客对现有产品和服务的意见，顾客需求动向；

- 过程的业绩和产品的符合性：成本、效率情况，产品与规定要求的符合水平，产品与市场的适应性等。特别需要强调的是，由于医疗器械生产许可证、产品注册证存在有效期管理问题，所以对这方面工作情况也应定期评审。

- 以往管理评审的跟踪措施:以往输出的实施进展情况，当时的决策是否完全合理，有没有调整的必要；

- 可能影响质量管理体系的变更：有无高效的新工艺或新的管理方式，产品相关核心技术的变动方向，市场对产品要求的变化趋势，国际接轨进展，市场竞争形势动态等；

- 改进的建议：所有员工的建议；

- 新的或修订的法律法规要求。要有人负责收集新的或修订的法律法规，新法规往往有过渡期，要及时收集，及早宣贯、准备。

- 要强调评审的深度和有效性

对上述输入内容，在评审会上参加人员应充分开展民主讨论等等，在此基础上，围绕保持质量管理体系及其过程有效性所需的改进，与顾客要求有关的产品的改进，资源需求三个方面做出决策，形成管理评审的输出。最后，如果体系或产品有较大调整，有必要将管理评审的输出转为5.4.2（如流程重组）和7.1（产品的较大改进）的输入进一步系统策划、落实。

- 要关注管理评审输出的跟踪、落实

对于管理评审输出，特别是对于事关重大、长期的决策，要跟踪落实，甚至在随后的管理评审中做出适当调整，确保决策的正确性、有效性。

法规要求

国家医疗器械质量公告（2009年第1期，总第40期）

为加强医疗器械监督管理，保障医疗器械产品使用安全有效，国家食品药品监督管理局组织对输液泵/注射泵、软性角膜接触镜3个产品进行了质量监督抽验。现将抽验结果予以公告。

一、输液泵/注射泵

此次共抽验北京、上海、江苏、浙江、湖北、广东、广西7个省（区、市）24批产品。涉及14家生产企业17批产品，6家进口经营单位7批产品。依据GB9706.1-1995《医用电气设备第一部分：《安全通用要求》、GB9706.27-2005《医用电气设备第二部分：输液泵和输液控制器安全专用要求》及注册产品标准进行检验。检验项目为：外部标记、不带灯按钮颜色、随机文件、使用说明书、危险输出的防止、网电源熔断器和过流释放器的要求、报警功能、供电电源中断的防止、可听和可视报警等64项指标。

经检验，11批产品被抽验项目合格，13批产品被抽验项目不合格，其中生产企业不合格11批，经营单位不合格2批（见附表1）。不合格产品的主要问题是“外部标记”、“随机文件”“使用说明书”、“报警功能”、“供电电源中断的防止”、“不带灯按钮颜色”和“网电源熔断器和过流释放器的要求”项目不符合标准要求。　     二、软性角膜接触镜

此次共抽验北京、上海、广东、江苏、浙江、重庆6个省（市）67批产品。涉及15家生产企业32批产品，19家经营单位35批产品。

依据GB11417.2-89《软性角膜接触镜》等相关标准和注册产品标准进行检验，检验项目为：顶焦度、总直径、中心区内曲率半径、边缘、杂质和表面缺陷、折射率、透过率、透氧系数或透氧量8项指标。

经检验，65批产品被抽验项目合格，2批产品被抽验项目不合格，其中生产企业不合格1批，经营单位不合格1批（见附表2）。不合格产品的主要问题是“总直径”、“后顶点曲率半径”和“折射率”项目不符合标准要求。

消毒产品生产企业卫生规范（2009年版）

第一章  总则

第一条  为规范消毒产品生产企业卫生管理，保证消毒产品卫生质量和使用安全，根据《中华人民共和国传染病防治法》及《消毒管理办法》等法律法规的有关要求，制定本规范。

第二条  凡中华人民共和国境内从事消毒产品生产（含分装）的单位和个人应遵守本规范。

第二章  厂区环境与布局

第三条 厂区选址卫生要求：

（一）与可能污染产品生产的有害场所的距离应不少于30米。

（二）消毒产品生产企业不得建于居民楼。

（三）厂区周围无积水、无杂草、无生活垃圾、无蚊蝇等有害医学昆虫孳生地。

第四条  厂区环境整洁。厂区非绿化的地面、路面采用混凝土、沥青及其他硬质材料铺设，便于降尘和清除积水。

第五条  厂区的行政、生活、生产和辅助区的总体布局应合理，生产区和生活区应分开。

第六条  厂区应具备生产车间、辅助用房、质检用房、物料和成品仓储用房等，且衔接合理。

第七条  厂区的生产和仓储用房应有与生产规模相适应的面积和空间。生产车间使用面积应不小于100平方米，其中分装企业生产车间使用面积应不小于60平方米；生产车间净高不低于2.5米。

第八条  厂区内设置的厕所应采用水冲式，厕所地面、墙壁、便槽等应采用易清洗、不易积垢材料。

第九条  动力、供暖、空调机房、给排水系统和废水、废气、废渣的处理系统等设施应不影响产品质量。

第三章   生产区卫生要求

第十条 生产区内设置的各功能间（区）应按生产工艺流程进行合理布局，工艺流程应按工序先后顺序合理衔接。人流物流分开，避免交叉。

第十一条  生产区各功能间（区）应配置有效的防尘、防虫、防鼠、通风等设施。

第十二条 消毒剂、化学（生物）指示物、抗（抑）菌制剂、隐形眼镜护理用品、卫生湿巾、湿巾的生产企业生产车间包括：配料间（区）、制作加工间（区）、分（灌）装间（区）、包装间（区）等。

分装企业生产车间至少包括：分（灌）装间（区）、包装间（区）等。

第十三条 生产区内应设更衣室，室内应配备衣柜、鞋架、流动水洗手等设施，并保持清洁卫生。

消毒剂和卫生用品生产企业更衣室内还应配备空气消毒设施和手消毒设施。洁净室（区）应设置二次更衣室。使用的消毒产品应符合国家有关规定。

第十四条  皮肤粘膜消毒剂（用于洗手的皮肤消毒剂除外）、皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）、隐形眼镜护理用品等产品的生产区应根据各自的洁净度级别按生产工艺和产品质量要求合理布局。同一生产区内或相邻生产区间的生产操作，不得相互污染，不同洁净度级别的生产车间避免交叉污染。

洁净区的设计、建筑、维护和管理等应符合现行有关标准、规范的规定。

第十五条  物料的前处理、提取、浓缩等生产操作工序与成品生产应在不同生产车间（区）或采取隔离等其他防止污染的有效措施。

第十六条  生产区通道应保证运输和卫生安全防护需要，不得存放与生产无关物品。生产过程中的废弃物、不合格品应分别置于有明显标志的专用容器中，并及时处理。

第十七条 生产车间地面、墙面、顶面和工作台面所用材质应便于清洁。对于有特殊卫生要求的产品，其生产车间还应符合下列要求：

(一)隐形眼镜护理用品生产（包装除外）、分装应在10万级空气洁净度以上净化车间进行。

(二)皮肤粘膜消毒剂（用于洗手的皮肤消毒剂除外）、皮肤粘膜抗（抑）菌制剂（用于洗手的抗（抑）菌制剂除外）等产品配料、混料、分装工序应在30万级空气洁净度以上净化车间进行。

净化车间应符合《洁净厂房设计规范》（GB50073）的要求。

第十八条  消毒剂和卫生用品生产企业应当根据产品生产的卫生要求对生产车间环境采取消毒措施，所使用的消毒产品应符合国家有关规定。

洁净室（区）应定期进行消毒处理。采用的消毒方法对设备不得产生污染和腐蚀，对原辅料、半成品、成品及包装材料不得产生污染，对生产操作人员的健康不得产生危害。

第十九条  卫生用品生产车间的环境卫生学指标应符合《一次性使用卫生用品卫生标准》（GB15979）及其他国家有关卫生标准、规范的规定。

净化车间的洁净度指标应符合国家有关标准、规范的规定。

第四章   设备要求

第二十条  生产企业应具备适合消毒产品生产特点和工艺、满足生产需要、保证产品质量的生产设备和检验仪器设备，生产设备应符合本规范附件1的要求。

第二十一条  生产设备的选型、安装应符合生产和卫生要求，易于清洗、消毒，便于生产操作、维修、保养。

生物指示物应采用专用的生产设备加工、生产。

第二十二条  在生产过程中与物料、产品接触的设备表面应光洁、平整、易清洁、耐腐蚀，且不与产品发生化学反应或吸附作用。

第二十三条  制水设备、输送管道和储罐的材质应无毒、耐腐蚀。管道应避免死角、盲管。

纯化水等生产用水在制备、储存和分配过程中要防止微生物的滋生和污染。

第二十四条  使用、维护和保养设备所用的材料不应对产品和容器产生污染。

第二十五条  根据产品不同的卫生要求，对在生产过程中使用的管道、储罐和容器应定期清洗、消毒或灭菌。

第二十六条  生产和检验的设备应由专人管理，并定期维修、保养、校验，记录备查。

第二十七条  用于生产和检验的仪器、仪表、量具、衡器等，其适用范围和精密度应符合生产和检验要求，应有合格标志，计量器具根据国家规定定期检定。不合格的设备应移出生产区，未移出前应有明显标志。

第二十八条 分装企业可以根据具体情况适当调整生产设备。

第五章  物料和仓储要求

第二十九条  生产所用物料应能满足产品质量要求，符合相关质量标准和卫生行政部门的有关要求，并能提供相应的检验报告或相应的产品质量证明材料。

第三十条  消毒产品禁止使用抗生素、抗真菌药物、激素等物料。

第三十一条  生产用水的水质应符合以下要求：

隐形眼镜护理用品的生产用水应为无菌的纯化水；

灭菌剂、皮肤粘膜消毒剂和抗（抑）菌制剂的生产用水应符合纯化水要求；

其他消毒剂、卫生用品的生产用水应符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749）的要求。

第三十二条  仓储区应保持清洁和干燥，有通风、防尘、防鼠、防虫等设施，并有堆物垫板，货物架等。其中挥发性原材料储存时还应注意避免污染其他原材料。

易燃、易爆的消毒产品及其原材料的验收、储存、保管、领用要严格执行国家有关的规定。仓储应符合防雨、防晒、防潮等要求。

通风、温度、相对湿度等的控制应满足仓储物品的存储和卫生要求。

第三十三条  仓储区内应分区、分类储物，有明显标志。

储物存放应离地、离墙存放不小于10厘米、离顶不小于50厘米。

物料和成品应当分库（区）存放,有明显标志。

待检产品、合格产品、不合格产品应分开存放，有易于识别的明显标志。

第三十四条  仓储区应有专人负责物料、成品出入库登记、验收，并记录备查。

第三十五条  菌（毒）种的验收、储存、保管、发放、使用、销毁应执行国家有关病原微生物菌（毒）种管理的规定。

第六章  卫生质量管理

第三十六条  生产企业法定代表人（负责人）或授权负责人对产品质量和本规范的实施负责。

灭菌剂、皮肤粘膜消毒剂（用于洗手的皮肤消毒剂除外）、化学（生物）指示物、隐形眼镜护理用品生产企业应设置卫生质量管理部门，负责对产品生产全过程的卫生质量管理。

其他消毒产品生产企业应设立专兼职卫生管理员，负责对产品生产全过程的卫生质量管理。

第三十七条  生产企业应建立和完善消毒产品生产的各项标准操作规程和管理制度。

管理制度包括：人员岗位责任制度、生产人员个人卫生制度、设备采购和维护制度、卫生质量检验制度、留样制度、物料采购制度、原材料和成品仓储管理制度、销售登记制度、产品投诉与处理制度、不合格产品召回及其处理制度等。

第三十八条  生产企业同一生产线生产相同工艺不同产品时，应制定生产设备和容器的操作规程、清洁消毒操作规程和清场操作规程。

第三十九条  生产企业应建立健全并如实记载生产过程的各项记录，包括物料采购验收记录、设备使用记录、批生产记录、批检验记录、留样记录等内容。

各项记录应完整，保证溯源，不得随意涂改，妥善保存至产品有效期后3个月。

第四十条  生产企业应按本规范要求建立与其生产能力、产品自检要求相适应的卫生质量检验室。根据产品特点和出厂检验项目的要求设置理化和/或微生物检验室。

微生物检验室应符合实验室设置的有关要求，并满足出厂检验项目的需要。

对有特殊要求的仪器、仪表，应安放在专门的仪器室内，其室内温度、相对湿度、静电、震动等环境因素应能满足仪器的特殊要求。

第四十一条  消毒剂、抗（抑）菌制剂有效成分含量检测需要使用气相色谱、高效液相色谱等仪器设备的，可委托通过计量认证的检验机构进行检验。

第四十二条  生产企业应根据产品特点对产品卫生质量进行自检，不同产品出厂检验项目应符合下列要求：

（一）消毒器械生产企业应对每个产品消毒作用因子强度进行检测；无特定消毒作用因子强度检测方法的消毒器械生产企业，应建立能保证该产品质量的相应技术参数、检测指标及方法，并对每个产品进行检测。

（二）化学（生物）指示物生产企业应建立能保证该产品质量的相应技术参数、检测指标及方法，并对每个投料批次产品进行检测。

（三）消毒剂、抗（抑）菌制剂生产企业应对每个投料批次产品的pH值、有效成分含量、净含量和包装密封性进行检测；无特定有效成分含量检测方法的皮肤粘膜消毒剂、灭菌剂、抗（抑）菌制剂不能进行有效成分含量检测的，应作pH值、相对密度、净含量和包装密封性指标测定。

（四）隐形眼镜护理用品生产企业应根据产品质量特点对每个投料批次生产的产品按照《隐形眼镜护理液卫生要求》（GB19192）进行理化指标、微生物污染指标和细菌、霉菌等消毒效果指标检测；无特定有效成分含量检测方法的，应对有效成分含量除外的其他理化指标进行检测。

（五）其他一次性使用卫生用品生产企业应当对每个投料批次的产品进行微生物指标和包装完整性检测，湿巾还应进行包装密封性检测，卫生湿巾还应进行有效成分含量、包装密封性检测。

生产企业有微生物检验条件的可以接受其分装企业、另设分厂（车间）的委托，对产品微生物指标进行检验。

生产企业无微生物检验条件的应委托通过计量认证的检验机构对产品微生物指标进行检验。

纸杯的批次还应符合《纸杯》（QB 2294）的规定。

第四十三条  每批产品投放市场前应按本规范的自检项目和产品企业标准出厂检验进行卫生质量检验，合格后方可出厂。企业标准中的卫生指标及其检验方法应符合国家有关卫生标准、技术规范和规定的要求。

第四十四条  有净化要求的生产企业应对净化车间进行以下项目检测：温度、相对湿度、进风口风速、室内外压差、空气中≥0.5μm和≥5μm尘埃粒子数、工作台表面、装配与包装车间空气细菌菌落总数。

有净化要求的卫生用品生产企业应对生产车间工人手表面进行细菌菌落总数和致病菌检测，并有检验报告。

其他卫生用品生产企业应对生产车间的工作台表面、生产车间空气细菌菌落总数，工人手表面细菌菌落总数和致病菌进行检测，并有检验报告。

第七章   人员要求

第四十五条  企业应配备适应生产需要的具有专业知识和相关卫生法律、法规、标准、规范知识的专职或兼职卫生管理人员、质量管理人员，并经培训合格上岗。

质量检验人员应具有检验相关中专以上文化程度以及与本职工作相适应的检验专业知识和实践经验，并经培训合格上岗。

生产操作人员上岗前应经过相关知识的培训，合格上岗。

第四十六条 直接从事消毒产品生产的操作人员,上岗前及每年必须进行一次健康体检,取得预防性健康体检合格证明后方可上岗。

患有活动性肺结核、病毒性肝炎、肠道传染病患者及病原携带者、化脓性或慢性渗出性皮肤病、手部真菌感染性疾病的工作人员，治愈前不得从事消毒产品的生产、分装或质量检验。

第四十七条 企业应建立相关卫生法律、法规、标准、规范和专业技术等知识的培训计划和考核制度。培训计划应与企业当前和预期的生产相适应。

企业应保留所有人员的教育、培训档案。

第四十八条 非洁净室（区）区域生产操作人员和未经批准的人员不得进入洁净室（区）。

第四十九条 生产人员在生产过程中应穿戴工作服，并不得有进食、吸烟等影响产品卫生质量的活动。

净化车间和卫生用品生产车间工作人员在操作前应进行洗手消毒；在生产过程中应穿戴工作服、鞋和帽，不得穿戴工作服、鞋和帽等进入非生产场所，不得戴首饰、手表以及染指甲、留长指甲等。净化车间的工作人员还应戴口罩。

第八章  附 则

第五十条  本规范下列用语的含义：

消毒产品：是指纳入卫生部《消毒产品分类目录》中的产品。

抗（抑）菌制剂：是指直接接触皮肤粘膜的、具有一定杀、抑菌作用的制剂（栓剂、皂剂除外）。抗菌制剂在使用剂量下，对检验项目规定试验菌的杀灭率≥90%（杀灭对数值≥1.0）；抑菌制剂在使用剂量下，对检验项目规定试验菌的抑菌率≥50%。

物料：包括原料、辅料、包装材料等。

洁净区：指由洁净室所组成的区域。

生产区：指由仓储库、生产车间和辅助生产车间等组成的区域。

净化车间：按控制区、洁净区严格分区设计，室内环境、用具采用无脱尘、易清洗、消毒的材料，通过物理过滤除尘、定向通风使室内微小气候达到相应洁净度的生产车间。

10万级洁净度净化车间：生产过程中室内环境应达到以下要求：温度18℃-28℃，相对湿度45%-65%，进风口风速≥0.25米/秒，室内外压差≥4.9帕，空气中≥0.5μm尘埃粒子数≤3,500,000个/立方米，≥5μm尘埃粒子数≤20,000个/立方米，空气细菌菌落总数≤500cfu/立方米，物体表面细菌菌落总数≤10cfu/皿。

30万级洁净度净化车间：生产过程中室内环境应达到以下要求：温度18℃-28℃，相对湿度45%-65%，进风口风速≥0.25米/秒，室内外压差≥4.9帕，空气中≥0.5μm尘埃粒子数≤10,500,000个/立方米，≥5μm尘埃粒子数≤60,000个/立方米，物体表面细菌菌落总数≤15cfu/皿。

生产用水：是指产品生产工艺中使用的水，包括生活饮用水、纯化水等。

纯化水：通过蒸馏法、离子交换法、反渗透法或其他适宜的方法制得的符合《中华人民共和国药典》二部中“纯化水”项下规定，且不含任何添加剂的水。

投料批：是指计划在特定的限制内有一致的特性和质量，并在同一个制造周期内根据一个制造指令生产的消毒产品或其物料的具体数量。

第五十一条  本规范由卫生部负责解释。

第五十二条  本规范自2010年1月1日起施行。2000年卫生部发布的《消毒产品生产企业卫生规范》同时废止。

附件：1.消毒产品生产企业基本生产设备清单（试行）

2.消毒剂生产企业现场监督审核表

3.有净化要求的消毒剂生产企业现场监督审核表

4.消毒器械生产企业现场监督审核表

5.卫生用品生产企业现场监督审核表

6.有净化要求的卫生用品生产企业现场监督审核表

附件1

消毒产品生产企业基本生产设备清单（试行）

- 消毒剂类

1.1复配消毒液

1.称量装置

2.配料装置

3.反应装置

4.储存装置

5.灌装设备

6.水处理装置（外购生产用水除外）

7.打码设备

8.包装设备（封口机/旋盖机、打包机）

1.2复配消毒粉、粒

1.称量装置

2.配料装置

3.混料装置

4.粉碎装置

5.包装设备（封口机、打包机）

6.打码设备

7.通风、防尘设备

8.造粒机（限于颗粒剂产品）

9.振动筛（限于颗粒剂产品）

1.3复配消毒片

1.称量装置

2.配料装置

3.混料装置

4.粉碎装置

5.压片装置

6.包装设备（封口机、打包机）

7.打码设备

8.通风、防尘设备

1.4合成类消毒粉、粒

1.称量装置

2.反应装置

3.合成装置

4.中间釜/槽

5.离心机

6.干燥装置

7.储存装置

8.包装设备

9.通风、防尘设备

10.打码设备

11.造粒机（限于颗粒剂产品）

12.振动筛（限于颗粒剂产品）

13.监控系统

2.消毒器械类

2.1二氧化氯发生器

1.机壳制造设备（外协件除外）

2.焊接设备

3.组装设备

4.空气压缩机

5.喷涂设备（外协件除外）

2.2臭氧发生器、食具消毒柜

1.机壳制造设备（外协件除外）

2.万用电表

3.组装设备

4.喷涂设备（外协件除外）

2.3环氧乙烷灭菌柜

1.CO2焊机、点焊机、氩弧焊机、电焊机

2.车床、刨床、冲床

3.切割机

4.剪板机、电动Y剪机

5.电动试压泵

6.压力机

7.卷板机

8.压缩机

9.落地铣镗床

10.抛光机

11.折弯机

12.台钻

13.套丝机

14.行车

15.整形机

16.抛光机

17.下料机

18.探伤机

19.喷涂设施

2.4热风循环消毒柜、压力蒸汽/戊二醛灭菌柜

1.剪扳机

2.折弯压力机

3.氩弧焊机

4.电焊机

5.点焊机

6.车床

7.探伤机（限于压力蒸汽/戊二醛灭菌柜）

2.5紫外线杀菌灯

1.排气装置

2.接管机

3.压封机

4.老练台

5.灯工操作台

6.点焊机

7.真空泵

8.扩散泵

9.酸洗池

10.玻璃切割机

11.球磨机

12.封口机

13.电泳仪

14.电火花真空检测器

2.6次氯酸钠发生器

1.热塑性塑料焊接机

2.剪板机

3.板材折弯机

4.冲床

5.空气等离子切割机

6.台钻

7.电焊机

8.喷涂设施

9.磨光机

10.空气压缩机

2.7静电空气消毒机

1.漏电流测试仪

2.程控绝缘电阻测试仪

3.耐压测试仪

4.万用表

5.台虎钳

6.砂轮机

7.台钻

8.声级计

9.风速仪

10.高压测试仪

2.8紫外线消毒器

1.注塑机

2.焊接烙铁

3.万用表

4.空气压缩机

5.烘箱

6.电泳仪

7.装架机

8.排气装置

9.老练台

2.9化学指示物

1.裁剪设备

2.搅拌设备

3.丝印设备

4.干燥设备

5.称量装置

6.包装设备

7.打码设备

2.10灭菌包装物

1.印刷机*

2.无溶剂复合机

3.分切机

4.制袋机

注：*委托印刷加工的除外

3.卫生用品类

3.1纸巾（纸）

1.压花机

2.分切机/切纸机

3.包装设备（封口机、打包机）

4.打码设备

3.2卫生巾/护垫/尿布等排泄物卫生用品

1.生产线（含热熔胶机、粉碎设备）

2.集尘设备

3.称重设备

4.空气压缩机

5.包装设备（封口机、打包机）

6.打码设备

3.3纸质餐饮具

1.全自动纸制餐饮具成型机（含塑胶熔接机）

2.切线压痕机

3.胶印机

4.切割设备

5.包装设备（封口机、打包机）

6.打码设备

3.4抗（抑）菌制剂

1.称量装置

2.配料装置

3.反应或混合装置

4.乳化装置 （限于膏霜类、凝胶类产品）

5.冷冻装置（限于凝胶类产品）

6.储存装置

7.水处理装置（外购生产用水除外）

8.干燥装置、过滤器、蒸馏锅（限于有植物提取物前处理工艺的企业）

9.包装设备（封口机、打包机）

10.打码设备

3.5隐形眼镜护理用品

1.配料装置

2.充填机

3.加塞机

4.水处理装置 （外购生产用水除外）

5.充填缓冲罐

6.旋盖机

7.称量装置

8.消毒灭菌设备

9.包装设备

10.打码设备

3.6化妆棉

1.裁断机

2.浸渍机

3.烘干机

4.水处理设施 （外购生产用水除外）

5.消毒灭菌装置（消毒级产品必备）

6.封口机

7.打包机

8.打码设备

3.7湿巾/卫生湿巾

1.折叠机

2.水处理装置（外购生产用水除外）

3.配液装置

4.搅拌设备

5.液体喷淋装置

6.切割装置

7.空气压缩机

8.包装设备（封口机、打包机）

9.打码设备

4.分装企业生产设备

1.分装器具（限于消毒剂类）

2.包装设备

3.打码设备

2009年第2季度国家发布与医疗器械相关的法规目录

国家医疗器械质量公告（2009年第1期，总第40期）  2009年04月20日

关于加强医用防护口罩、医用防护服、呼吸机等医疗器械监管工作的通知

食药监办械[2009]39号

国家食品药品监督管理局认可杭州医疗器械质量监督检验中心二氧化碳激光治疗机等448个产品和项目检测资格关于印发体外诊断试剂质量管理体系考核范围有效覆盖判定原则及认定程序的通知  国食药监械[2009]320号

关于网上征求《体外诊断试剂分析性能评估系列指导原则（征求意见稿）》意见的通知

助听器注册产品标准中需要注意的问题国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心

国家工商行政管理总局、中华人民共和国卫生部、国家食品药品监督管理局令第 40 号《医疗器械广告审查发布标准》

卫生部办公厅关于公布第一批卫生部心血管疾病介入诊疗培训基地名单的通知  2009-05-31

卫生部办公厅关于印发《2009年-2011年全国乙类大型医用设备配置规划指导意见》的通知  卫办规财发〔2009〕67号

卫生部关于公布第二批甲类大型医用设备管理品目的通知 卫规财发[2009]43号

卫生部关于印发《医疗技术临床应用管理办法》的通知 卫医政发〔2009〕18号

卫生部关于印发《医疗质量控制中心管理办法（试行）》的通知 卫医政发〔2009〕51号

卫生部医政司关于公布第一批心血管疾病介入诊疗培训基地负责人名单的通知

卫生部关于印发《消毒产品生产企业卫生规范（2009年版）》的通知

卫生部关于印发《医疗机构校验管理办法（试行）》的通知 卫医政发〔2009〕57号

警钟常鸣

2009年二季度ＣＭＤ审核不合格项分布概要通报

| 2009年二季度CMD审核中，共提出不合格项715项。在发生问题比较集中的前10个条款上发现的不合格项达516项，占不合格项总数的72.17％，主要分布情况见下表。序号 | 标准条款及名称 | 不合格项数量 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.2.4 产品的监视和测量 | 111 | 15.52% |
| 2 | 7.5.1 生产和服务提供的控制 | 80 | 11.19% |
| 3 | 4.2.3 文件控制 | 51 | 7.13% |
| 4 | 7.4.1/7.4.2 采购过程和采购信息 | 51 | 7.13% |
| 5 | 7.3.3 设计和开发输出 | 49 | 6.85% |
| 6 | 7.5.3 标识和可追溯性 | 42 | 5.87% |
| 7 | 7.6 监视和测量装置的控制 | 41 | 5.73% |
| 8 | 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 | 32 | 4.48% |
| 9 | 7.1 产品实现的策划 | 30 | 4.20% |
| 10 | 6.4 工作环境 | 29 | 4.06% |

从不合格项的分布情况看，产品监视和测量、生产服务提供过程的受控性依然是最值得关注的环节。这反映了企业应重视产品检验工作，对于出厂检验项目和要求应精心策划、坚决实施，还要保留产品合格的证实；对于生产过程的控制要求也要精心策划、精心组织实施，不留漏洞，训练一线员工养成良好的质量意识和工作习惯。

另外，对于广大认证企业，最近一个时期外来文件方面变化信息较多，要引起注意。比如，GB/T19001-2008标准已经发布、实施，企业应及时收集并组织宣贯，为在规定时间内换版做好准备，也要抓好YY/T0316-2008标准的学习、宣贯，有效控制产品风险，确保医疗器械安全、有效；对于GB9706.1-2007标准给医用电气设备产品带来的影响也要引起充分重视。

以上CMD审核不合格信息和简要分析供读者参考。愿相关企业能引以为戒，提高质量管理水平，巩固产品实物质量。                    （ CMD  专业管理部）

CMD动态

台湾医疗器材访问团到CMD交流

2009年6月12日，以台湾口腔生物科技暨医疗器材产业发展促进会赖振雄理事长为团长的台湾医疗器材访问团一行十余人来到北京国医械华光认证有限公司进行了工作访问。代表团成员以口腔生产企业、医疗器械研究单位为主。

台湾医疗器材访问团是在北京首先参加了《第十四届中国国际口腔设备材料展览会暨技术交流会》后来到CMD的。交流会上，CMD管理层介绍了CMD和国内医疗器械生产企业认证现况，大家围绕口腔医学的发展和专业生产进行交流，另外，大家对办理台湾医疗器材的准入注册进行了广泛的探讨和交流。台湾方面赖振雄理事长介绍了台湾口腔生物科技暨医疗器材产业发展促进会的情况和台湾口腔医疗器材生产情况。双方对以后的相互合作和技术交流表示了兴趣、达成了共识。6月12日下午，CMD市场服务部人员陪同台湾医疗器材访问团同行参观了CMD认证企业——位于北京昌平科技园的北京蒙太因医疗器械公司和企业的骨科假体研究所，参观了骨科关节假体生产线，与管理层围绕骨科关节假体材料、关节面磨损测试、假体疲劳/断裂试验等进行了交流。挪威船级社共同参与了接待和交流活动。

（CMD  市场服务部）

人工假体（关节类产品）CE认证的要求研讨会在京召开

2009年6月8日，由CMD、DNV（挪威船级社）共同主办的“欧盟对人工假体（关节类产品）申请CE认证标准要求研讨会”在CMD总部召开。
　　来自CMD、DNV以及北京蒙太因医疗器械有限公司、江苏省常州市康辉医疗器械有限公司、北京市春立正达科技开发有限公司、创生医疗器械（江苏）有限公司、北京爱康宜诚医疗器材有限公司等企业的专业人士共30多名代表参加了此次专业研讨会。
　　研讨会上DNV蒋纬新主任审核员就人工假体（关节类产品）CE认证涉及的相关指令93/42/EEC、2007/47/EC、2005/50/EC等进行重点讲解；与会企业代表对人工假体（关节类产品）CE认证产品重新分类范围、欧盟管控要求及2005/50/EC要求的过渡期期限有了进一步的了解；并对人工假体（关节类产品）CE认证涉及相关协调标准、测试要求和临床试验的要求进行了介绍。

各与会的专业人士围绕人工假体（关节类产品）材料要求、肩关节协调标准、产品疲劳/断裂测试，关节面耐磨性测试；临床试验的要求和产品的风险点（如：受力复杂性、长期耐腐蚀性等）等议题展开了广泛的交流和热烈的讨论。大家还对目前国内技术现状和面临的问题进行了客观的研讨；取得良好的反映和达到了预期效果。参会企业均要求主办方经常主办这类认证问题研讨，从而提高整体的行业技术水平，促进企业更好的发展。（CMD市场服务部 ）

关于GB/T19001-2008标准的内审员换版培训

CMD关于GB/19001-2008标准的培训于2009年4月开始进行，新的内审员培训全部发放新版标准证书。到目前为止，已陆续发放培训证书1470张。单独举办的内审员换版培训2期，苏州和深圳各一期。

目前，各地要求进行换版培训的很多，为满足企业的需求，CMD联合各地药监局、行业协会、CMD办公室等将在各地陆续举办。因YY/T0287-2003标准建立的基础是GB/T19001-2000，并增加了医疗器械的相关专用要求。GB/T19001-2008标准换版有利于加深对标准理解和实施，新增的要求不是很多，所以，希望企业先组织自我学习加深理解，修订相关的手册和程序文件，提高QMS的有效性，迎接标准换版的审核。CMD积极组织GB/T19001-2008标准的内审员培训，逐步颁发GB/T19001-2008标准内审员证书。

CMD市场服务部

CMD培训信息

2009年第二季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485：2003标准内审员培训班19期，风险管理培训班10期，GB/T19001-2008标准换版培训班1期，无菌（植入）医疗器械检（化）验员培训班1期。

其中内审员培训班：新疆药监局1期、吉林药监局1期、沈阳药监局1期、北京2期、 宁波医疗器械协会1期、天津医疗器械协会1期、深圳医疗器械协会1期、北京医药行业协会丰台分会1期、CMD济南办公室3期、CMD广州办公室2期、CMD杭州办公室1期、CMD重庆办公室1期、CMD上海办公室1期、CMD苏州办公室1期、CMD南京办公室1期。

风险管理培训班：河北药监局1期、无锡药监局1期、北京1期、宁波医疗器械协会1期、南京医疗器械协会2期、天津医疗器械协会1期、CMD广州办公室1期、CMD苏州办公室1期、CMD武汉办公室1期。

GB/T19001-2008标准换版培训班1期：CMD苏州办公室1期。

无菌（植入）医疗器械检（化）验员培训班1期：CMD苏州办公室1期。

另外赴企业培训15次，培训的课程包括：内审、风险管理、环氧乙烷灭菌确认、灭菌包装确认、GB/T19001-2008标准换版、洁净间的控制管理、无菌医疗器械生产质量管理规范等。

GB/T19001-2008已经发布并于2009年3月1日开始实施， 2009年4月份开始内审员培训加入2008版标准的内容，考试合格颁发2008版标准的内审员证书，同时，已取得证书的内审员换版工作也陆续进行。

2009年下半年CMD将继续举办无菌（植入）医疗器械检化验员培训班。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办各种培训班，并欢迎各企业提出培训要求，到企业现场进行培训，更好地为企业服务。

CMD市场服务部

2009.07

国际动态

ISO/TC 210第十四届年会简介

2009年5月11日～15日，ISO/TC 210（医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会）在美国新奥尔良市举行了第十四届年会。为此，在SFDA（国家食品药品监督管理局医疗器械司）和SAC（国家标准化管理委员会）的领导下，SAC/TC221（全国医疗器械质量管理和通用要求标准化技术委员会）和CMD（SAC/TC221秘书处挂靠单位——北京国医械华光认证有限公司）积极组团参会。准备赴美参会的代表共10名，分别来自北京、上海和沈阳的国家和省市食品药品监督管理局、检测机构和医疗器械企业，各位代表在参会之前对会议内容和行程进行了充分的准备并订购了机票。由于当时甲型H1N1流感在北美的蔓延并产生严重的危害后果，为避免给我国带来疫情传播的可能危害，经研究并报SFDA和SAC相关部门批准，最终未组团参加本届年会。

ISO/TC210第十四届年会召开后，SAC/TC221秘书处与CMD积极从ISO网站收集有关会议信息，现简介如下：

ISO/TC210第十四届年会在美国新奥尔良市如期召开，由于甲型H1N1流感等原因，该次年会的参会代表大大少于以往的年会参会人数，30个成员国中仅有13个欧美国家的60多人参加了会议。

会议共分四个工作组进行，第一工作组(WG1)主要研究议题为“质量管理体系对医疗器械的应用”，第三工作组(WG3)主要研究议题为“用于医疗器械的符号和命名”，第一联合工作组（JWG1）主要研究议题为“风险管理对医疗器械的应用，第四联合工作组（JWG4）主要研究议题为“小孔径连接器”。下面分别介绍我们所关注的标准情况：

- 关于ISO13485：2003 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》标准

该标准属于WG1小组的工作范畴，而我国已于2003年等同采用转化为医药行业标准YY/T0287-2003。会议首先报告在泰国曼谷于2007年召开的ISO/TC210十三届年会上ISO13485:2003和ISO/TR14969:2004标准将保持不作修改。由于ISO于2008年发布ISO9001：2008（GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008《质量管理体系 要求》）标准替代ISO9001：2000标准，因此会议重点讨论了ISO/TC210 于2009年3月发布的ISO13485：2003的勘误表问题，并考虑联合ISO/TC176/SC2和GHTF/SG3的有关进一步修订标准工作，其主要内容如下：

1）YY/T 0287-2003 idt ISO13485：2003 《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》和YY/T0595-2006idtISO/TR14969：2004《医疗器械质量管理体系YY/T 0287-2003应用指南》在2015年前将继续保持而不作修改。

2）ISO13485：2003的ISO勘误表（在会议期间由WG1和GHTF/SG3修订）的发

布。该勘误表说明ISO13485: 2003与新版ISO9001：2008之间的关系（见附

件1）。最初包括在勘误表里的表格经ISO/TC176/SC2（国际标准组织/质量管

理和质量保证技术委员会/质量体系分技术委员会）评审作为白皮书发布在

ISO/TC210网站上。该表格逐项对比ISO9001：2008与ISO13485: 2003之间

的差异。

3）ISO/TC210加强与ISO/TC176/SC2和GHTF/SG3的联系，WG1和GHTF/SG3成

员为ISO13485：2003的进一步修订开始确定候选人，并关注ISO/TC176/SC2

的工作和SC2的修订过程。

二  关于医疗器械的符号和命名类标准

这类标准属于WG3的工作范畴，WG3 研究议题为“用于医疗器械的符号和命名”。早在2007年11月SAC/TC221将ISO15223-1：2007《医疗器械  用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号第一部分：通用要求》和ISO/TS19218《医疗器械 不良事件类型和原因的编码结构》形成报批稿上报国家食品药品监督管理局医疗器械司标准处，但这两个标准还未批准发布。本次WG3会上讨论了以上几个标准的进一步修订情况，主要内容如下：

1）ISO15223《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信息的符号》标准分为

第一部分和第二部分两个标准，ISO/15223-1：2007《医疗器械  用于医疗器

械标签、标记和提供信息的符号 第一部分：通用要求》继续修订，其DIS

稿已经发布，ISO/DIS15223-2《医疗器械 用于医疗器械标签、标记和提供信

息的符号 第二部分：符号的制定、选择和确认》经WG3 会议期间修订，将

进入FDIS投票阶段。

2）ISO/TS19218分为两部分（第1部分：事件编码和第2部分：原因编码）。发

行ISO/DTS19218-1《医疗器械 不良事件编码》用于评论。

3）ISO/15225：2000《命名用于管理资料交流的医疗器械命名系统规范》继续修

订，其FDIS稿已经发布，由ISO/CS（委员会秘书处）进行下一步工作。

三、风险管理对医疗器械的应用类标准

这类标准属于JWG1的工作范畴，JWG1研究议题为“风险管理对医疗器械上的应用”。会议首先简要回顾了2008年12月JWG1在美国的会议，然后回顾了ISO/IEC指南63：1999《在医疗器械国际标准中制定并包含安全性要求的指南》的修订所接到的评论意见，接下来报告了IEC/DTR80002-1《ISO14971应用于医疗器械软件的指南》的进展。主要内容如下：

1）ISO/TC210秘书处将他们会议上修订的ISO/IEC指南63（JWG1 N163）草案作

为委员会草案提交给ISO/TC210和IEC/SC62A （国际电工委员会/ 医用电气

设备通用要求分技术委员会）的成员团体征求意见。此外，ISO/TC210同意

将该文件提交给相关联的委员会征求意见，以便获得指南草案内容的较宽泛

馈。

2）JWG1制定的战略（具有来自WG1的输入）用于标明ISO31000《风险管理-原

则和指南》的可能出版会引起的任何问题，合并企业风险管理和健康与安全

风险管理，考虑发展ISO关于管理体系标准（MSS）的战略。

3）IEC/DTR80002-1ISO14971有待于第三联合工作组（JWG3）的2009年5月份

会议之后进展到下一个阶段，JWG3的主要研究议题为“医疗器械软件”。

四、小孔径连接器系列标准

这一系列标准属于新成立的JWG4的工作范畴，JWG4研究议题为“小孔径连接器”。这是ISO/TC210秘书处在2007年十三届年会上提议，会后经各成员国投票后由ISO/TMB（国际标准组织的技术管理委员会）批准新增加的工作内容。会议就关于体外循环管路的小孔径连接器问题进行讨论，讨论的关键点是包含在单一系统中的大量小孔径连接点。会上重点讨论关于ISO80369《应用于卫生保健的液体和气体小孔径连接器》的新工作项目，主要内容如下：

1）ISO/80369-1《用于卫生保健的液体和气体小孔径连接器 第1部分：通用要

求》的DIS稿已经发布，由ISO/CS（委员会秘书处）进行下一步工作。

ISO/80369-2《用于卫生保健的液体和气体小孔径连接器 第2部分：应用于

呼吸系统的连接器》、ISO/80369-3《用于卫生保健的液体和气体小孔径连接

器 第3部分：应用于肠道的连接器》、和ISO/80369-4等标准的草案尚未发

布。

2）开发新工作项目ISO80369-5《用于卫生保健的液体和气体小孔径连接器 第5

部分：应用于Limb cuffs的连接器》，并发行投票。

- 开发新工作项目ISO80369-6《用于卫生保健的液体和气体小孔径连接器 第6

部分：应用于Neuraxial 的连接器》，并发行投票。

- 任务组标明用于穿刺和储存容器的连接器问题，ISO/TC76（国际标准组织/ 医用输液器具技术委员会）参与该过程。

另外我国SFDA已于2003年将ISO/TR16142：1999等同转化为医药行业标准YY/T0467-2003《医疗器械 保障医疗器械安全和性能公认基本原则的标准选用指南》，本次年会上ISO/TC210 还讨论了ISO/TR16142：2006的进一步修订。在ISO/TR16142：2006出版时建立任务组使得ISO/TR16142：2006的修订版与GHTF/SG1文件相结合，ISO/TC210 秘书处建立与GHTF/SG1（全球协调工作组/研究组1上市前评价）的联系。

最后大会同意ISO/TC210第十五届年会暂定于2011年的第一季度举行，具体日期和地点确定后将通知各国成员团体。

SAC/TC221 秘书处和CMD将继续收集有关ISO/TC210活动的信息，并尽可能和ISO/TC210 秘书处联系，届时将予以上报。  二00九年七月十三日

附件1

YY/T0287-2003idtISO/TC13485-2003勘误表

0引言

勘误表已经出版，提供YY/T0287-2003和GB/T19001-2008之间关系的说明。

ISO 13485：2003预期作为全世界的质量体系法规模型，已经以一种形式或另一种形式在许多国家和地区的法规体系中采用。ISO/TC210 WG1工作组决定重申该标准在当前的评审周期内没有基准变化，以便提供基于该标准的法规有效性的进一步评价。

1 与通用标准的关系

本标准是一个以YY/T0287为基础的独立标准。

YY/T0287-2003的0.3条解释了YY/T0287中以宋体字体从GB/T19001-2000中直接引用没有变化的章和条。这些无变化出现的条款的实际情况在该标准的附录B中注明。YY/T0287的文本和GB/T19001-2000的文本不同，文本中包含的变化的句子或排版格式全部以楷体字表示（电子版中以蓝色楷体字表示）。文本更改的性质和原因在该标准的附录B中注明。

很遗憾，YY/T0287-2003的0.3条中的楷体字的说明明确地提到GB/T19001而不是GB/T19001-2000。包含在0.3条中的参考通常解释为GB/T19001的最新版本的参考。由于GB/T19001的文本已经更改，有下划线的文本并不准确地遵循文本中0.3条解释的那样。

勘误表推荐YY/T0287-2003标准的用户应按如下理解解释0.3：

…“那些从GB/T19001-2000中直接引用没有变化的章和条是宋体字。这些无变化出现的条款的实际情况在附录B中注明。

本标准的文本和GB/T19001-2000文本的不同之处，包含该不同文本的句子或含义作为整体以楷体字表示（电子版中以蓝色楷体字表示）。文本变化的性质和原因在附录B中注明。               （ CMD 技术质量部 ）

认证公告

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第四十六号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

广东

初次

广东省假肢康复中心/广东省假肢康复中心医务室

体系注册编号：04709Q10151R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：肢体康复医疗服务的设计开发和提供。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10150R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：假肢矫形器、假肢通用件、腋拐、拐杖、座便椅、便凳的设计开发、生产和服

务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

深圳市美侨医疗科技有限公司

体系注册编号：04709Q10119R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：尿液化学分析仪、尿液沉渣分析仪、干化学尿液分析试纸条的设计开发、生产

和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

体系注册编号：04709Q10000116

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尿液化学分析仪、尿液沉渣分析仪、干化学尿液分析试纸条的设计开发、生产

和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

深圳市科曼医疗设备有限公司

产品注册编号：04709P10010R0S

认证单元：多参数监护仪

有 效 期： 2009年6月5日至2013年6月4日

产品注册编号：04709P10009R0S

认证单元：心电图机

有 效 期： 2009年6月5日至2013年6月4日

广州白云山医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10104R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B超定位水囊式体外冲击波碎石机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

中山市创艺生化工程有限公司

体系注册编号：04709Q10155R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血细胞分析仪用稀释液、血细胞分析仪用清洗液、血细胞分析仪用溶血剂、血

细胞分析仪用鞘液的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

珠海普利德医疗设备有限公司

体系注册编号：04709Q10115R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000113

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

珠海经济特区益民生物工程制品厂

体系注册编号：04709Q10120R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：支原体培养、鉴定、药敏试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

体系注册编号：04709Q10000118

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：支原体培养、鉴定、药敏试剂盒的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

再认证

梅州康立高科技有限公司（原深圳市康立高科技有限公司梅县分公司）

体系注册编号：04709Q10166R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：总二氧化碳分析仪、电解质分析仪、血气电解质分析仪的设计开发、生产和服

务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

体系注册编号：04709Q10000160

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：总二氧化碳分析仪、电解质分析仪、血气电解质分析仪的设计开发、生产和服

务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

业聚医疗器械（深圳）有限公司

体系注册编号：04709Q10167R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用导引导管、一次性使用冠状动脉双导丝球囊扩张导管、一次性使用

冠状动脉球囊扩张导管的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000161

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用导引导管、一次性使用冠状动脉双导丝球囊扩张导管、一次性使用

冠状动脉球囊扩张导管的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

广州骏丰医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10117R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：骏丰频谱水治疗保健仪、骏丰频谱健康浴宝的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

体系注册编号：04709Q10000117

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：骏丰频谱水治疗保健仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

汕头市超声仪器研究所有限公司(原汕头超声仪器研究所）

体系注册编号：04709Q10096R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：便携式超声显像诊断仪（含全数字）及超声换能器、推车式超声显像诊断仪（

含全数字）及超声换能器、全数字彩色多普勒超声诊断系统及超声换能器的设计开发、生

产和服务。

有 效 期： 2009年4月3日至2012年4月2日

体系注册编号：04709Q10000096

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：便携式超声显像诊断仪（含全数字）及超声换能器、推车式超声显像诊断仪（

含全数字）及超声换能器、全数字彩色多普勒超声诊断系统及超声换能器的设计开发、生

产和服务。

有 效 期： 2009年4月3日至2012年4月2日

深圳安科高技术股份有限公司

体系注册编号：04709Q10105R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：磁共振成像系统、多参数病人监护仪、Anke

PACS/RIS系统、彩色超声影像系统、X射线计算机体层摄影系统、手术导航系统、乳腺X线

机、射频热凝器、高压注射器、高精度脑立体定向仪、立体定向手术计划系统的设计开发

、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

体系注册编号：04709Q10000104

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：磁共振成像系统、多参数病人监护仪、Anke

PACS/RIS系统、彩色超声影像系统、X射线计算机体层摄影系统、手术导航系统、乳腺X线

机、射频热凝器、高压注射器、高精度脑立体定向仪、立体定向手术计划系统的设计开发

、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

湖北

初次

武汉国灸科技开发有限公司

体系注册编号：04709Q10097R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：冠心病灸、哮喘灸、腹泻灸、前列腺灸、咳嗽灸、便秘灸、强肾灸、感冒灸、

胃痛灸、颈痛灸、肩痛灸、腰痛灸、风湿灸、痛经灸、镇痛灸的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

体系注册编号：04709Q10000097

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：冠心病灸、哮喘灸、腹泻灸、前列腺灸、咳嗽灸、便秘灸、强肾灸、感冒灸、

胃痛灸、颈痛灸、肩痛灸、腰痛灸、风湿灸、痛经灸、镇痛灸的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

湖北沃尔克医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10114R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：髋关节假体（骨水泥固定）、髋关节假体（非骨水泥固定）的设计开发、生产

和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000110

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：髋关节假体（骨水泥固定）、髋关节假体（非骨水泥固定）的设计开发、生产

和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

武汉超信电子工程有限公司

体系注册编号：04709Q10153R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声显像诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000149

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声显像诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

武汉兰宝石医疗设备有限公司

体系注册编号：04709Q10132R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：高频电刀电凝综合治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000132

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频电刀电凝综合治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

再认证

湖南康利来医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10171R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器 带针、一次性使用输血器

带针、一次性使用袋式输液器 带针、一次性使用吊瓶式输液器

带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌加药器的设计开

发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

体系注册编号：04709Q10000166

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器 带针、一次性使用输血器

带针、一次性使用袋式输液器 带针、一次性使用吊瓶式输液器

带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌加药器的设计开

发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

武汉市江汉医疗制药设备有限公司

体系注册编号：04709Q10125R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用药物车、病床、清洗消毒器、卧式矩形压力蒸汽灭菌器、脉动真空压力蒸

汽灭菌器、婴儿床、骨科牵引床、产床、推床、贮槽、超声波清洗机、过氧化氢低温等离

子灭菌器、医用柜台架类的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000123

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用药物车、病床、清洗消毒器、卧式矩形压力蒸汽灭菌器、脉动真空压力蒸

汽灭菌器、婴儿床、骨科牵引床、产床、推床、贮槽、超声波清洗机、过氧化氢低温等离

子灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

北京

初次

北京盈佳伟业医疗用品有限公司

体系注册编号：04709Q10099R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：倍柔情高级人体润滑剂的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月3日至2012年4月2日

体系注册编号：04709Q10000099

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：倍柔情高级人体润滑剂的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月3日至2012年4月2日

北京松上技术有限公司

产品注册编号：04709P10006R0S

认证单元：全自动生化分析仪

有 效 期： 2009年5月8日至2013年5月7日

北京航天宏宇医用设备有限公司

体系注册编号：04709Q10122R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：ZY系列医用分子筛制氧设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

体系注册编号：04709Q10000120

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：ZY系列医用分子筛制氧设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

再认证

北京北辰亚奥科技有限公司

体系注册编号：04709Q10174R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用保健制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

体系注册编号：04709Q10000169

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用保健制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

北京易思医疗器械有限责任公司

体系注册编号：04709Q10000162

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：妊娠高血压综合征监测系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

体系注册编号：04709Q10168R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：妊娠高血压综合征监测系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

北京蒙太因医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10152R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：JT系列髋关节假体(钛合金和钴铬钼合金)(无菌或非无菌提供)和膝关节假体(钴

铬钼合金)(无菌或非无菌提供)的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000148

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：JT系列髋关节假体(钛合金和钴铬钼合金)(无菌或非无菌提供)和膝关节假体(钴

铬钼合金)(无菌或非无菌提供)的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

产品注册编号：04709P10008R3M

认证单元：JT系列髋关节假体

有 效 期： 2009年6月5日至2013年6月4日

北京速迈医疗科技有限公司（原北京博达高科技有限公司）

体系注册编号：04709Q10149R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：超声眼科乳化治疗仪、超声骨科手术仪、超声手术系统的设计开发、生产和服

务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000147

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：超声眼科乳化治疗仪、超声骨科手术仪、超声手术系统的设计开发、生产和服

务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

北京美高仪软件技术有限公司

体系注册编号：04709Q10142R3S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：动态心电记录器、有线式心电放大转换器、蓝牙式心电运动负荷系统和动态血

压监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月22日至2012年5月21日

体系注册编号：04709Q10000140

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：动态心电记录器、有线式心电放大转换器、蓝牙式心电运动负荷系统和动态血

压监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月22日至2012年5月21日

北京世帝科学仪器公司

体系注册编号：04709Q10136R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：全自动凝血因子分析仪、全自动生化分析仪、血小板聚集凝血因子分析仪、血

细胞变形聚集测试仪、凝血因子分析仪、凝血酶原时间测定试剂盒、凝血酶时间测定试剂

盒、活化部分凝血活酶时间测定试剂盒、纤维蛋白原含量测定试剂盒、血液粘度仪质控物

、非定值质控血浆、非牛顿流体粘度标准物质的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

体系注册编号：04709Q10000134

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全自动凝血因子分析仪、全自动生化分析仪、血小板聚集凝血因子分析仪、血

细胞变形聚集测试仪、凝血因子分析仪、凝血酶原时间测定试剂盒、凝血酶时间测定试剂

盒、活化部分凝血活酶时间测定试剂盒、纤维蛋白原含量测定试剂盒、血液粘度仪质控物

、非定值质控血浆的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

北京中勤世帝科学仪器有限公司

体系注册编号：04709Q10137R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：动态血沉/压积测试仪、血液粘度仪的设计开发、生产和服务

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

体系注册编号：04709Q10000135

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：动态血沉/压积测试仪、血液粘度仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

北京拓普分析仪器有限责任公司

体系注册编号：04709Q10106R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：自动洗板机、自动包被机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

体系注册编号：04709Q10000105

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：自动洗板机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

上海

初次

上海申丁实业有限公司

体系注册编号：04709Q10164R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：精细组织剪、精细组织镊：头、弯头、持针钳双弯、组织牵开器、颌骨分离钳

、头皮夹持钳、颌骨剪、显微合拢器、显微止血夹、显微组织镊、显微组织剪、显微持针

钳、正颌外科手术器械包、性器官修复手术器械包、鼻部美容手术器械包、唇腭裂修复手

术器械包、毛发移植手术器械包、乳房整形手术器械包、颜面整容手术器械包、眼睑整形

手术器械包、腋臭切除手术器械包、SDS手部外科手术器械包、脂肪抽吸器的设计开发、生

产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000158

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：精细组织剪、精细组织镊：头、弯头、持针钳双弯、组织牵开器、颌骨分离钳

、头皮夹持钳、颌骨剪、显微合拢器、显微止血夹、显微组织镊、显微组织剪、显微持针

钳、正颌外科手术器械包、性器官修复手术器械包、鼻部美容手术器械包、唇腭裂修复手

术器械包、毛发移植手术器械包、乳房整形手术器械包、颜面整容手术器械包、眼睑整形

手术器械包、腋臭切除手术器械包、SDS手部外科手术器械包、脂肪抽吸器的设计开发、生

产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

上海浦茂包装材料有限公司

体系注册编号：04709Q10111R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用灭菌封盖纸和医用灭菌包装产品的生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

上海医疗器械股份有限公司

体系注册编号：04709Q10109R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血压计（表）及其保健盒系列、电子血压计、呼吸机系列、麻醉机、手术台系

列（含产床、妇科床）、整体反射系列手术无影灯、孔式系列手术无影灯、诊断照明灯、

听诊器系列、医用空气压缩机、氧气吸入器系列、墙式吸引器、气压止血带的设计开发、

生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000108

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血压计（表）及其保健盒系列、电子血压计、呼吸机系列、麻醉机、手术台系

列（含产床、妇科床）、整体反射系列手术无影灯、孔式系列手术无影灯、诊断照明灯、

听诊器系列、医用空气压缩机、氧气吸入器系列、墙式吸引器、气压止血带的设计开发、

生产和服务。 有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

再认证

上海华线医用核子仪器有限公司

体系注册编号：04709Q10156R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：手提式压力蒸汽灭菌器、卧式圆形压力蒸汽灭菌器、移动式(床旁)X射线机的设

计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000151

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：手提式压力蒸汽灭菌器、卧式圆形压力蒸汽灭菌器、移动式(床旁)X射线机的设

计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

上海医疗器械（集团）有限公司手术器械厂

体系注册编号：04709Q10157R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：附件所列产品的设计开发、生产和服务。

1 牙用丝

2 多功能单侧外固定支架

3 电动骨钻

4 金属带锁髓内钉

5 银夹

6 钢针螺钉

7 鹅头钉钢板

8 微型整形板

9 骨科钢针

10 髋关节假体

11 人工股骨头

12 微型整形螺钉

13 金属接骨螺钉

14 金属接骨板（直型）

15 异型金属接骨板

16 空心螺钉

17 脊柱前路内固定系统

18 髓内针

19 台式低速离心机

20 台式高速离心机

21 台式高速冷冻离心机

22 微量血液离心机

23 电池式自停颅骨钻

24 电池式电动骨钻

25 电池式电动钻锯

26 心内吸引器

27 开颅手术器械包

28 颅脑外科急救手术器械包

29 耳鼻喉科基础手术器械包（丁包）

30 气管切开手术器械包

31 普外科急救手术器械包（丙包）

32 胸科急救手术器械包

33 脑外科急救手术器械包（甲包）

34 骨科急救手术器械包（乙包）

35 小儿心血管手术器械包

36 肾移植手术器械包

37 痔疮环切辅助器械包

38 骨手术电动工具包

39 小儿普外科特殊手术器械包

40 手术剪

41 持针钳

42 止血钳

43 头皮夹

44 显微持针钳

45 显微刮匙

46 显微取瘤叉 47 显微剥离器

48 肿瘤摘除钳

49 异物钳（脑）

50 神经钩

51 脑自固定牵开器

52 脑用镊

53 脑膜钩

54 肿瘤摘除镊

55 脑刮匙

56 脑骨膜剥离器

57 垂体刮

58 无损伤钳

59 无损伤止血钳

60 腔静脉钳

61 心房钳

62 无损伤阻断钳

63 凹凸齿止血夹

64 二尖瓣扩张器

65 咬骨钳

66 电动胸骨锯

67 活体取样钳（脑）

68 缝合器组件

69 扎丝

70 线锯条（无菌）

71 游离钳

72 心耳钳

73 神经根拉钩

74 环锯

75 有槽探针

76 吻合器组件

77 吻合器

78 垂体窥镜

79 脑用针

80 三叉神经剪

81 脑室腹腔通条

82 鞍隔刀

83 荷包缝合针

84 缝合器

85 电凝镊

86 气管套管

87 一次性使用管型吻合器

88 I类基础外科手术器械

89 髓核钳

90 I类神经外科手术器械

91 I类显微外科手术器械

92 I类眼科手术器械

93 I类耳鼻喉科手术器械

94 I类口腔科手术器械

95 I类胸腔心血管外科手术器械

96 I类腹部外科手术器械

97 I类泌尿肛肠外科手术器械

98 I类矫形外科（骨科）手术器械

99 I类妇产科手术器械

100 I类计划生育手术器械

101 I类烧伤（整形）科手术器械

102 电凝手术钳

103 电凝手术剪

104 微创电凝器械

105 肺切除手术器械包

106 椎板咬骨钳

107 敷料镊

108 组织镊

109 心脏手术剪

110 施夹钳

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日 体系注册编号：04709Q10000152

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：附件所列产品的设计开发、生产和服务。

1 牙用丝

2 多功能单侧外固定支架

3 电动骨钻

4 金属带锁髓内钉

5 银夹

6 钢针螺钉

7 鹅头钉钢板

8 微型整形板

9 骨科钢针

10 髋关节假体

11 人工股骨头

12 微型整形螺钉

13 金属接骨螺钉

14 金属接骨板（直型）

15 异型金属接骨板

16 空心螺钉

17 脊柱前路内固定系统

18 髓内针

19 台式低速离心机

20 台式高速离心机

21 台式高速冷冻离心机

22 微量血液离心机

23 电池式自停颅骨钻

24 电池式电动骨钻

25 电池式电动钻锯

26 心内吸引器

27 开颅手术器械包

28 颅脑外科急救手术器械包

29 耳鼻喉科基础手术器械包（丁包）

30 气管切开手术器械包

31 普外科急救手术器械包（丙包）

32 胸科急救手术器械包

33 脑外科急救手术器械包（甲包）

34 骨科急救手术器械包（乙包）

35 小儿心血管手术器械包

36 肾移植手术器械包

37 痔疮环切辅助器械包

38 骨手术电动工具包

39 小儿普外科特殊手术器械包

40 手术剪

41 持针钳

42 止血钳

43 头皮夹

44 显微持针钳

45 显微刮匙

46 显微取瘤叉 47 显微剥离器

48 肿瘤摘除钳

49 异物钳（脑）

50 神经钩

51 脑自固定牵开器

52 脑用镊

53 脑膜钩

54 肿瘤摘除镊

55 脑刮匙

56 脑骨膜剥离器

57 垂体刮

58 无损伤钳

59 无损伤止血钳

60 腔静脉钳

61 心房钳

62 无损伤阻断钳

63 凹凸齿止血夹

64 二尖瓣扩张器

65 咬骨钳

66 电动胸骨锯

67 活体取样钳（脑）

68 缝合器组件

69 扎丝

70 线锯条（无菌）

71 游离钳

72 心耳钳

73 神经根拉钩

74 环锯

75 有槽探针

76 吻合器组件

77 吻合器

78 垂体窥镜

79 脑用针

80 三叉神经剪

81 脑室腹腔通条

82 鞍隔刀

83 荷包缝合针

84 缝合器

85 电凝镊

86 气管套管

87 一次性使用管型吻合器

88 I类基础外科手术器械

89 髓核钳

90 I类神经外科手术器械

91 I类显微外科手术器械

92 I类眼科手术器械

93 I类耳鼻喉科手术器械

94 I类口腔科手术器械

95 I类胸腔心血管外科手术器械

96 I类腹部外科手术器械

97 I类泌尿肛肠外科手术器械

98 I类矫形外科（骨科）手术器械

99 I类妇产科手术器械

100 I类计划生育手术器械

101 I类烧伤（整形）科手术器械

102 电凝手术钳

103 电凝手术剪

104 微创电凝器械

105 肺切除手术器械包

106 椎板咬骨钳

107 敷料镊

108 组织镊

109 心脏手术剪

110 施夹钳

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

沪鸽齿科材料有限公司

体系注册编号：04709Q10108R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：合成树脂牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000107

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：合成树脂牙的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

上海索康医用材料有限公司

体系注册编号：04709Q10103R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：膨体聚四氟乙烯外科补片（商品名：Tisuthes）、膨体聚四氟乙烯外科防粘连

膜、膨体聚四氟乙烯人工血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

体系注册编号：04709Q10000103

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：膨体聚四氟乙烯外科补片（商品名：Tisuthes）、膨体聚四氟乙烯外科防粘连

膜、膨体聚四氟乙烯人工血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

上海贝琼齿材有限公司

体系注册编号：04709Q10127R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：义齿基托树脂、合成树脂牙、牙科基托/模型蜡的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000125

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：义齿基托树脂、合成树脂牙、牙科基托/模型蜡的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

上海振浦医疗设备有限公司

体系注册编号：04709Q10129R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用药液过滤器、一次性使用空气过滤器、一次性使用血液过滤器的设

计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000127

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用药液过滤器、一次性使用空气过滤器、一次性使用血液过滤器的设

计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

江苏

初次

泰兴江航供氧设备有限公司

体系注册编号：04709Q10138R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：JH系列医用供氧器、JH系列医用分子筛制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

体系注册编号：04709Q10000136

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：JH系列医用供氧器、JH系列医用分子筛制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

常州康鼎医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10101R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用钻头、医用剪棒器、颈椎撑开器器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

体系注册编号：04709Q10000101

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用钻头、医用剪棒器、颈椎撑开器器械包的设计开发、生产和服务。

再认证

南京瑞麦科技开发有限公司

体系注册编号：04709Q10146R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：AYW8000系列半自动凝血分析仪、AYW9000系列全自动凝血分析仪的设计开发、

生产和服务。

有 效 期： 2009年6月8日至2012年6月7日

体系注册编号：04709Q10000144

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：AYW8000系列半自动凝血分析仪、AYW9000系列全自动凝血分析仪的设计开发、

生产和服务。

有 效 期： 2009年6月8日至2012年6月7日

海门市恒盛供氧设备有限公司

体系注册编号：04709Q10144R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用中心供氧装置、医用中心吸引装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000142

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心供氧装置、医用中心吸引装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

常州市武进金兴达医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10143R2S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：交锁髓内钉、金属接骨螺钉、金属骨针、金属接骨板系列产品的设计开发、生

产和服务。

有 效 期： 2009年5月22日至2012年5月21日

体系注册编号：04709Q10000141

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：交锁髓内钉、金属接骨螺钉、金属骨针、金属接骨板系列产品的设计开发、生

产和服务。

有 效 期： 2009年5月22日至2012年5月21日

淮安市万佳医用器械有限公司

体系注册编号：04709Q10160R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用缝合针、带线缝合针、非吸收外科缝合线的设计开发、生产和服务。(以上

产品均为仅供出口)

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000154

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用缝合针、带线缝合针、非吸收外科缝合线的设计开发、生产和服务。(以上

产品均为仅供出口)

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

徐州市凯信电子设备有限公司

体系注册编号：04709Q10131R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：便携式B型超声诊断仪、推车式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000129

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：便携式B型超声诊断仪、推车式B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

苏州市日月星塑胶有限公司

体系注册编号：04709Q10124R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：负压引流装置、一次性使用胃管、一次性使用鼻镜、一次性使用鼻氧管、一次

性使用引流瓶装置、一次性使用引流管、一次性使用吸痰管、一次性使用换药包、一次性

使用口腔包、一次性使用清创器、一次性使用手术刀、一次性使用备皮包、一次性使用吸

引管、一次性使用负压引流球、一次性使用负压引流器、一次性使用灌肠冲洗器、一次性

使用胃包、一次性使用导尿包、一次性使用导尿管、一次性使用引流袋、一次性使用无菌

阴道扩张器、一次性使用猪尾巴型导尿管的设计开发、生产和服务

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000122

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：负压引流装置、一次性使用胃管、一次性使用鼻镜、一次性使用鼻氧管、一次

性使用引流瓶装置、一次性使用引流管、一次性使用吸痰管、一次性使用换药包、一次性

使用口腔包、一次性使用清创器、一次性使用手术刀、一次性使用备皮包、一次性使用吸

引管、一次性使用负压引流球、一次性使用负压引流器、一次性使用灌肠冲洗器、一次性

使用胃包、一次性使用导尿包、一次性使用导尿管、一次性使用引流袋、一次性使用无菌

阴道扩张器、一次性使用猪尾巴型导尿管的设计开发、生产和服务

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

常州市海达医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10121R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用直线型缝合器、一次性使用肛肠吻

合器、一次性使用直线型切割缝合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

体系注册编号：04709Q10000119

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用直线型缝合器、一次性使用肛肠吻

合器、一次性使用直线型切割缝合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

南京市鼓楼区顺达医疗电子设备厂

体系注册编号：04709Q10118R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：SD-2000系列B超诊断仪探头的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

体系注册编号：04709Q10000115

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：SD-2000系列B超诊断仪探头的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月24日至2012年4月23日

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

徐州雷奥医疗设备有限公司

体系注册编号：04709Q10110R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：LEO-21系列数字电子阴道镜、光电离子治疗仪、乳腺诊断仪、微波治疗仪、高

频红外光治疗仪、LEO-21系列内窥镜诊疗系统、精子质量分析系统、荧光斑点检测仪、信

息化计生服务管理系统、输卵管通液诊断治疗仪、全数字超声诊断仪、酶标生化分析仪、

超声治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000112

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：LEO-21系列数字电子阴道镜、光电离子治疗仪、乳腺诊断仪、微波治疗仪、高

频红外光治疗仪、LEO-21系列内窥镜诊疗系统、精子质量分析系统、荧光斑点检测仪、输

卵管通液诊断治疗仪、全数字超声诊断仪、酶标生化分析仪、超声治疗仪的设计开发、生

产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

扬州市长丰卫生器械有限公司

体系注册编号：04709Q10112R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用气管插管、一次性使

用全麻辅助包、一次性使用导尿包、一次性使用无菌采血针、一次性使用真空采血管的设

计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000109

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用输注泵、一次性使用气管插管、一次性使

用全麻辅助包、一次性使用导尿包、一次性使用无菌采血针、一次性使用真空采血管的设

计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

四川

初次

四川康源医疗设备有限公司

体系注册编号：04709Q10154R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000150

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

成都威力生生物科技有限公司

体系注册编号：04709Q10169R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：透析器复用机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000163

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：透析器复用机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

再认证

内江西南医用设备有限公司

体系注册编号：04709Q10178R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机、数字摄影线扫描X射线机、医用诊断程控X射线机、200mA高

频诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

产品注册编号：04709P10014R0M

认证单元：200mA高频诊断X射线机

有 效 期： 2009年6月19日至2013年6月18日

体系注册编号：04709Q10000172

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机、数字摄影线扫描X射线机、医用诊断程控X射线机、200mA高

频诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

产品注册编号：04709P10013R0M

认证单元：医用诊断程控X射线机

有 效 期： 2009年6月19日至2013年6月18日

成都维信电子科大新技术有限公司

体系注册编号：04709Q10113R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微波综合治疗仪、智能尿流率测定仪、高频电离子手术治疗仪、体外短波电容

场热疗系统、尿动力学分析仪、超声雾化器、气体压缩式雾化器、尿液分析仪的设计开发

、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000111

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微波综合治疗仪、智能尿流率测定仪、高频电离子手术治疗仪、体外短波电容

场热疗系统、尿动力学分析仪、超声雾化器、气体压缩式雾化器、尿液分析仪的设计开发

、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

成都恒波医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10126R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：微波多功能治疗机、多参数监护仪、毫米波治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000124

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微波多功能治疗机、多参数监护仪、毫米波治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

成都华信电子设备厂

体系注册编号：04709Q10165R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：病床、担架车、牵引床、妇科检查床、诊查床、手动腰椎牵引床、普通产床、

担架、药品柜、针剂柜、轻便产床、手术圆凳、自动上车担架车、器械柜、铝合金铲式担

架、牵引椅、急救推车、送药推车、换药推车、护理推车、器械推车、病历夹推车、电动

间隙牵引床的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

体系注册编号：04709Q10000159

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：病床、担架车、牵引床、妇科检查床、诊查床、手动腰椎牵引床、普通产床、

担架、药品柜、针剂柜、轻便产床、手术圆凳、自动上车担架车、器械柜、铝合金铲式担

架、牵引椅、急救推车、送药推车、换药推车、护理推车、器械推车、病历夹推车、电动

间隙牵引床的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

内江市西南医疗器械有限责任公司(内江韦特克斯医疗器械有限公司)

体系注册编号：04709Q10162R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：牙科综合治疗机、牙科X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000156

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牙科综合治疗机、牙科X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10163R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：连体式牙科治疗设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000157

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：连体式牙科治疗设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

浙江

初次

杭州嘉伟生物制品有限公司

产品注册编号：04709P10007R0M

认证单元：医用透明质酸钠凝胶

有 效 期： 2009年5月15日至2013年5月14日

再认证

浙江龙飞实业股份有限公司

体系注册编号：04709Q10170R3M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用制氧机、LFY系列、OX系列医用变压吸附式制氧设备、医用中心供氧系统、

医用中心吸引系统、分体式医用制氧机、便携式制氧器、LF系列制氧机的设计开发、生产

、安装和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

体系注册编号：04709Q10000165

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用制氧机、LFY系列、OX系列医用变压吸附式制氧设备、医用中心供氧系统、

医用中心吸引系统、分体式医用制氧机、便携式制氧器、LF系列制氧机的设计开发、生产

、安装和服务。

有 效 期： 2009年6月12日至2012年6月11日

产品注册编号：04709P10011R2M

认证单元：医用制氧机

有 效 期： 2009年6月12日至2013年6月11日

产品注册编号：04709P10012R2M

认证单元：LFY系列医用变压吸附式制氧设备

有 效 期： 2009年6月12日至2013年6月11日

浙江强盛医用工程有限公司

体系注册编号：04709Q10000153

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10158R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

杭州格林蓝德信息技术有限公司

体系注册编号：04709Q10133R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医学影像存储和通讯软件系统(PACS)、超声图文网络工作站软件、远程诊断系

统软件的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

体系注册编号：04709Q10000130

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医学影像存储和通讯软件系统(PACS)、超声图文网络工作站软件、远程诊断系

统软件的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

杭州正大医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10139R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用锯钻电动系统、脊柱手术托架、上肢关节康复器、下肢关节康复器、电动

石膏锯、电动气压止血仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

体系注册编号：04709Q10000137

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用锯钻电动系统、脊柱手术托架、上肢关节康复器、下肢关节康复器、电动

石膏锯、电动气压止血仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

杭州西湖生物材料有限公司

体系注册编号：04709Q10130R1M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：开口器、弓丝成形器、牙釉质粘合树脂、头帽牵引装置、前方牵引装置、正畸

丝、牙科正畸带环、正畸托槽、磨牙推、螺旋扩弓器、口外弓、牙用根管桩、牙用自攻自

断骨螺纹固位钉的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000128

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：开口器、弓丝成形器、牙釉质粘合树脂、头帽牵引装置、前方牵引装置、正畸

丝、牙科正畸带环、正畸托槽、磨牙推、螺旋扩弓器、口外弓、牙用根管桩、牙用自攻自

断骨螺纹固位钉的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

宁波美康生物科技有限公司

体系注册编号：04709Q10128R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒

2 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒

3 碱性磷酸酶检测试剂盒

4 γ－谷氨酰基转移酶检测试剂盒

5 肌酸激酶检测试剂盒

6 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒

7 乳酸脱氢酶检测试剂盒

8 胆碱酯酶检测试剂盒

9 淀粉酶检测试剂盒

10 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（速率法）

11 腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶比色法）

12 α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法）

13 总胆汁酸检测试剂盒

14 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒

15 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒

16 载脂蛋白A-I检测试剂盒

17 载脂蛋白B检测试剂盒

18 脂蛋白（a）检测试剂盒

19 甘油三酯检测试剂盒

20 总胆固醇检测试剂盒

21 肌酐检测试剂盒

22 尿素氮检测试剂盒

23 尿酸检测试剂盒

24 总胆红素检测试剂盒

25 直接胆红素检测试剂盒

26 C反应蛋白检测试剂盒

27 前白蛋白检测试剂盒

28 总蛋白检测试剂盒

29 白蛋白检测试剂盒

30 β2微球蛋白检测试剂盒

31 抗链球菌溶血素O检测试剂盒

32 葡萄糖检测试剂盒

33 果糖胺检测试剂盒

34 钙离子检测试剂盒

35 镁离子检测试剂盒

36 铜离子检测试剂盒

37 锌离子检测试剂盒

38 无机磷检测试剂盒

39 类风湿因子检测试剂盒

40 胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000126

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1 丙氨酸氨基转移酶检测试剂盒

2 天门冬氨酸氨基转移酶检测试剂盒

3 碱性磷酸酶检测试剂盒

4 γ－谷氨酰基转移酶检测试剂盒

5 肌酸激酶检测试剂盒

6 肌酸激酶MB同工酶检测试剂盒

7 乳酸脱氢酶检测试剂盒

8 胆碱酯酶检测试剂盒

9 淀粉酶检测试剂盒

10 α-L-岩藻糖苷酶检测试剂盒（速率法）

11 腺苷脱氨酶检测试剂盒（酶比色法）

12 α-羟丁酸脱氢酶检测试剂盒（连续监测法）

13 总胆汁酸检测试剂盒

14 高密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒

15 低密度脂蛋白胆固醇检测试剂盒

16 载脂蛋白A-I检测试剂盒

17 载脂蛋白B检测试剂盒

18 脂蛋白（a）检测试剂盒

19 甘油三酯检测试剂盒

20 总胆固醇检测试剂盒

21 肌酐检测试剂盒

22 尿素氮检测试剂盒

23 尿酸检测试剂盒

24 总胆红素检测试剂盒

25 直接胆红素检测试剂盒

26 C反应蛋白检测试剂盒

27 前白蛋白检测试剂盒

28 总蛋白检测试剂盒

29 白蛋白检测试剂盒

30 β2微球蛋白检测试剂盒

31 抗链球菌溶血素O检测试剂盒

32 葡萄糖检测试剂盒

33 果糖胺检测试剂盒

34 钙离子检测试剂盒

35 镁离子检测试剂盒

36 铜离子检测试剂盒

37 锌离子检测试剂盒

38 无机磷检测试剂盒

39 类风湿因子检测试剂盒

40 胱氨酸蛋白酶抑制剂C检测试剂盒

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

浙江玉升医疗器械股份有限公司（原浙江玉升医疗器械有限公司）

体系注册编号：04709Q10123R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用吊瓶式输液器

带针、肠内营养输液器、一次性使用无菌注射器带针、一次性使用无菌避光注射器、一次

性使用自锁无菌注射器(带针)、一次性使用无菌配药器(带针)、一次性使用静脉输液针、

一次性使用无菌注射针、一次性使用采血针、一次性回缩式自毁注射器、微量泵延长管、

一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用精密过滤输液器 带针的设计开发、生产和服务

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000121

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用吊瓶式输液器

带针、肠内营养输液器、一次性使用无菌注射器带针、一次性使用无菌避光注射器、一次

性使用自锁无菌注射器(带针)、一次性使用无菌配药器(带针)、一次性使用静脉输液针、

一次性使用无菌注射针、一次性使用采血针、一次性回缩式自毁注射器、微量泵延长管、

一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用精密过滤输液器 带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

天津

初次

天津市安贝医疗设备技术有限公司

体系注册编号：04709Q10148R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：自动胸外按压心肺复苏器的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000146

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：自动胸外按压心肺复苏器的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

再认证

天津正天医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10179R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：金属接骨板系列、金属接骨螺钉系列、人工髋关节假体(无菌交付和非无菌交付

)、脊柱矫形固定器、带锁髓内钉、金属股骨颈固定钉、金属矫形用钉(骨栓)、梅花形髓内

针、骨元针和骨科手术器械的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

体系注册编号：04709Q10000173

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属接骨板系列、金属接骨螺钉系列、人工髋关节假体(无菌交付和非无菌交付

)、脊柱矫形固定器、带锁髓内钉、金属股骨颈固定钉、金属矫形用钉(骨栓)、梅花形髓内

针、骨元针和骨科手术器械的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

天津市金章科技发展有限公司

体系注册编号：04709Q10107R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性沙保罗琼脂培养基、一次性GC琼脂培养基、一次性伊红美蓝琼脂培养基

、一次性HE琼脂培养基、一次性SS琼脂培养基、一次性麦康凯琼脂培养基、一次性选择性

羊血琼脂培养基、一次性血琼脂培养基、一次性中国蓝琼脂培养基、一次性营养琼脂培养

基、一次性巧克力琼脂培养基、一次性选择性XV琼脂培养基、一次性MH琼脂培养基、一次

性庆大霉素琼脂培养基、一次性需氧血培养基的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000106

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性沙保罗琼脂培养基、一次性GC琼脂培养基、一次性伊红美蓝琼脂培养基

、一次性HE琼脂培养基、一次性SS琼脂培养基、一次性麦康凯琼脂培养基、一次性选择性

羊血琼脂培养基、一次性血琼脂培养基、一次性中国蓝琼脂培养基、一次性营养琼脂培养

基、一次性巧克力琼脂培养基、一次性选择性XV琼脂培养基、一次性MH琼脂培养基、一次

性庆大霉素琼脂培养基、一次性需氧血培养基的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

天津世纪康泰生物医学工程有限公司(原：天津泰达生物医学工程股份有限公司)

体系注册编号：04709Q10159R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：后房人工晶体（爱丁娜）的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000164

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：后房人工晶体（爱丁娜）的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

天津瑞鹏医疗器械有限公司(原天津市瑞鹏器械制剂厂)

体系注册编号：04709Q10098R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：浓缩透析液/透析粉的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月3日至2012年4月2日

体系注册编号：04709Q10000098

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：浓缩透析液/透析粉的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月3日至2012年4月2日

陕西

初次

西安威美医疗器械有限公司

体系注册编号：04709Q10100R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：数码电子阴道镜、臭氧治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

体系注册编号：04709Q10000100

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：数码电子阴道镜、臭氧治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

再认证

陕西秦明医学仪器股份有限公司

体系注册编号：04709Q10175R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：植入式心脏起搏器、植入式心脏起搏器电极导管、一次性使用无菌穿刺导管的

设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

体系注册编号：04709Q10000170

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：植入式心脏起搏器、植入式心脏起搏器电极导管、一次性使用无菌穿刺导管的

设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月19日至2012年6月18日

安徽

初次

合肥金脑人科技发展有限责任公司

体系注册编号：04709Q10147R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：多参数床边/手术监护仪、妊高征监测系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000145

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数床边/手术监护仪、妊高征监测系统产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

重庆

初次

重庆市南桐节育器具厂有限公司

体系注册编号：04709Q10145R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：含铜宫腔形宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

体系注册编号：04709Q10000143

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：含铜宫腔形宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年6月5日至2012年6月4日

江西

初次

南昌宝镭特医用设备科技有限公司

体系注册编号：04709Q10141R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：牙科X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月22日至2012年5月21日

体系注册编号：04709Q10000138

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牙科X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月22日至2012年5月21日

南昌麦迪康医疗器械厂

体系注册编号：04709Q10116R0M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器

带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

体系注册编号：04709Q10000114

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器

带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年4月17日至2012年4月16日

河北

再认证

邯郸医疗器械厂

体系注册编号：04709Q10140R3M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用诊断X射线机OTS伸缩式吊架、医用诊断X射线机升降床的生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

体系注册编号：04709Q10000139

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用诊断X射线机OTS伸缩式吊架、医用诊断X射线机升降床的生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

山东

初次

山东育达医疗设备有限公司

体系注册编号：04709Q10134R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：冷光单孔手术灯、医用观片灯、医用床、电动手术台、电动护理床、整体反射

手术无影灯、三氧消毒杀菌机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

体系注册编号：04709Q10000131

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：冷光单孔手术灯、医用观片灯、医用床、电动手术台、电动护理床、整体反射

手术无影灯、三氧消毒杀菌机的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月15日至2012年5月14日

山东威高集团康利达医用制品有限公司

产品注册编号：04709P10005R0M

认证单元：带针可吸收性外科缝合线

有 效 期： 2009年5月8日至2013年5月7日

河南

初次

新乡市康民卫材开发有限公司

体系注册编号：04709Q10135R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：一次性使用备皮包、医用棉球、医用棉签、一次性使用中单、医用输液贴、医

用绷带、扫床刷套、石膏棉纸、医用被服包、一次性使用无菌阴道扩张器、医用纱布垫、

一次性使用产包、医用敷贴、医用棉垫、医用口罩帽、一次性无菌导尿包、医用口罩、脱

脂纱布块、医用帽、一次性使用手术包、一次性使用手术衣、脱脂棉纱布、一次性无菌缝

合包和凡士林纱布的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

体系注册编号：04709Q10000133

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用备皮包、医用棉球、医用棉签、一次性使用中单、医用输液贴、医

用绷带、扫床刷套、石膏棉纸、医用被服包、一次性使用无菌阴道扩张器、医用纱布垫、

一次性使用产包、医用敷贴、医用棉垫、医用口罩帽、一次性无菌导尿包、医用口罩、脱

脂纱布块、医用帽、一次性使用手术包、一次性使用手术衣、脱脂棉纱布、一次性无菌缝

合包和凡士林纱布的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2009年5月8日至2012年5月7日

山西

再认证

山西埃尔气踢系统工程有限公司

体系注册编号：04709Q10102R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：医用分子筛中心制氧设备、变压吸附制氧、制氮设备的设计开发、生产、安装

和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

体系注册编号：04709Q10000102

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用分子筛中心制氧设备的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期： 2009年4月10日至2012年4月9日

北京国医械华光认证有限公司

注销/撤销认证证书公告

（2009年7月）

企业名录

北京鑫源恒信医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10039R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：牙科学 氟化泡沫(商品名称：氟化泡沫)、牙科学

柯伯脂含氟涂膜(商品名称：氟保护漆)、齿科治疗辅助工具的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2008年2月15日至2011年2月14日

体系注册编号：04708Q10000036

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：牙科学 氟化泡沫(商品名称：氟化泡沫)、牙科学

柯伯脂含氟涂膜(商品名称：氟保护漆)、齿科治疗辅助工具的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2008年2月15日至2011年2月14日

上海医疗器械股份有限公司医疗器械五厂

体系注册编号：04706Q10341R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：孔式系列手术无影灯、整体反射系列手术无影灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2006年11月3日至2009年11月2日

体系注册编号：04706Q10000454

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：孔式系列手术无影灯、整体反射系列手术无影灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期： 2006年11月3日至2009年11月2日

上海医疗器械股份有限公司

体系注册编号：04706Q10284R2M

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：血压计（表）及其保健盒系列、电子血压计、呼吸机系列、麻醉机系列（含蒸发器、监护仪）、手术台系列（含产床、妇科床）、听诊器系列、医用空气压缩机、氧气

吸入器、止血带系列的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期： 2006年9月1日至2009年8月31日

体系注册编号：04706Q10000370

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血压计（表）及其保健盒系列、电子血压计、呼吸机系列、麻醉机系列（含蒸

发器、监护仪）、手术台系列（含产床、妇科床）、听诊器系列、医用空气压缩机、氧气

吸入器、止血带系列的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期： 2006年9月1日至2009年8月31日

依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以上认证注册资格注销/撤销的企业应及时按通知要求交回认证证书。