| 季 刊 总第50期 2010年07月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京市东城区安定门外大街甲88号中联大厦五层 邮编：100011 市场服务部：010-62358380 传 真： 010-62013872 网 址： http://www.cmdc.com.cn | 目 录 企业贯标认证经验交流 具有普爱特色的原材料质量控制机制 谈谈天然胶乳橡胶避孕套生产中的关键工序和特殊过程 浅谈公司内部培训的有效性 标准实施与研讨 过程确认简介 OEM生产企业的质量控制 法规要求 关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查的通知 食药监办械[2010]69号 2010年第2季度国家发布与医疗器械相关的法规目录 警钟常鸣 2010年2季度ＣＭＤ审核不合格项分布概要 CMD动态 CMD/DNV广东地区医疗器械贯标认证座谈会在深圳召开 2010年CMD第二次市场服务工作会议在上海召开 CMD培训信息 认证公告 | ( 2 ) ( 6 ) ( 10 ) ( 14 ) ( 17 ) ( 19 ) ( 25 ) ( 28 ) ( 32 ) ( 41 ) ( 42 ) ( 43 ) |
| --- | --- | --- |

企业贯标认证经验交流

具有普爱特色的原材料质量控制机制

南京普爱射线影像设备有限公司质控部    解德芬

编者按：质量工作能不能出效益？南京普爱射线影像设备有限公司给出了肯定的回答。在专业分工日渐深化，外包活动日益频繁的今天，他们介绍的与供方沟通、协作、改进，共同提升创造价值的能力，进而共同提高效益的经验具有一定的示范意义，也是对“与供方的互利关系”这一质量管理原则的一个良好演示。

南京普爱射线影像设备有限公司是专业从事医学X射线影像设备的研发、生产、销售为一体的高科技企业。公司自成立以来，经济效益稳步上升，产品竞争力和企业知名度不断提高，品牌影响力日渐扩大，市场占有率逐年递增，现已成为国内X射线影像设备制造领跑企业之一。

普爱公司技术实力雄厚，拥有强大的研发队伍，工程师及本科以上研发人员占90%以上，其中质量管理人员近30人。工厂现拥有超过20000平方米的总装车间，拥有近20家配套加工厂，有近20间调试车间，可同时调试各类X射线整机20多台，可年生产各类X射线机5000台以上。公司每年投入大量资金用于产品开发及升级，研制出拥有完全自主知识产权的高频高压X射线发生器和高频逆变电源，其优异的性能顺利地通过了国家检测中心的严格检测，居国内领先水平，为公司的产品配套发挥了极大的作用。公司利用强大的技术优势，开发了多个系列、多种型号的X射线机，公司产品进入市场即得到广大客户的一致好评，其中部分仪器在国内市场同类仪器中技术含量及品牌知名度位居前列，产销量遥遥领先。

普爱公司自2002年贯标以来，先后取得了北京国医械华光认证有限公司（CMD）颁发的ISO 9001、YY/T0287质量管理体系认证证书以及德国 TÜV颁发的ISO 13485质量管理体系认证证书；并于2004、2005年连续获得重合同守信用企业称号； 2006、2007年荣获江苏省医疗器械优秀诚信企业称号，2007年取得江苏省高新企业称号，2009年取得国家高新技术企业称号。同时，公司还建立了完善的销售和售后服务体系，网络覆盖全国及世界各地，全力为客户解除后顾之忧，让所有的客户在选择产品时“买得放心，用得舒心”。

对于普爱公司连续九年的贯标工作，我们深有感触。公司各方面都发生了质的改变，质量与效益是成正比的——质量就是效益！

在此，与大家共同分享我公司在把好原材料的质量关上的几点经验。

- 检验有根有据

1、凡是送到公司的外购件，外包产品零部件供方都必须有真实可信的自检报告。

2、对于机加工外包的供方提交的自检报告的内容应含有以下几项：

（1）交检单位全名称

（2）图号或名称

（3）数量

（4）自检结果

（5）检验员签字

（6）盖单位质检部门章

（7）关键件质控点必须由我公司检验员现场抽样检查确认

（8）关键件必须在我公司指定的厂家加工，同时提供相应的材质报告

（9）零部件外包供应商质量跟踪卡必须规范填写。

3、对于外购的电气元器件采购有四定要求：

（1）定样品，经技术部和生产供应部确认或试用，按样品购买

（2）定供应商

（3）定品牌

（4）定型号规格。此四项缺一不可，需全部做到，检验员也按此要求进行检查。

4、公司检验员根据部门工作手册中的检验流程、检验规则、技术标准、产品图纸、检验文件等进行检验，并做好检验记录。

5、对于检验合格的产品和交检单一起交给供应部进行入库ERP处理。

二、不合格品严格控制

1、对于出现的不合格品，严格按YY/T 0287-2003 idt ISO 13485:2003《医疗器械 质量管理体系 用于法规的要求》中的8.3不合格品控制程序进行操作。做好不合格品的标识、隔离、记录并通知有关部门进行处理。同时开出不合格品处置单，详细记录不合格品的处理情况。对于让步接收的情况依据标准中“组织应确保不合格品仅在满足法规要求的情况下才能实施让步接收，且应保持批准让步接收的人员身份的记录。”本公司让步接收的部件需经过技术部、质控部等部门认真地评审，由主管工程师签字后方可使用。

2、一旦发现厂家产品质量逐步下降或批量不合格现象，检验员将填写《来料质量改善表》要求厂家进行整改，并要求提供整改报告。主管工程师到现场验证整改措施的执行情况，以决定是否有效。如：在09年9月份北京某公司给我公司提供的连接器出现了在生产安装过程中螺钉等金属表面存在锈蚀现象。给厂家传真了一份《来料质量改善表》，厂家相当重视，分析原因并进行了相应的工艺更改，及时来我公司把所有的连接器全部更新到位，经主管工程师签字认可。通过这些沟通方式解决了一些质量问题，同时也让厂家得到了一定的提升。

三、定期数据统计分析及反馈处理

1、检验部依据YY/T 0287-2003的8.4条款，每月底针对外购件、外包件/外协件分类统计一次交检合格率。主要采用直方图的形式进行数据分析，针对于不同的供应商统计出主要的不合格的内容，并进行原因分析，提出适当的处置方式。

2、质控部对于一次交检合格率低的情况组织相关部门的人员要分析原因，提出相应的整改措施。例如：09年5月份南京某公司提供给我公司的电动推杆在整机调试加载时，在升降过程中有异响的现象。经过与厂家沟通，厂家检查后，发现异响是扭簧与蜗轮接触摩擦所致。厂家的技术员将电动推杆进行了设计更改，将扭簧角度由原先的5度调整为10度。厂家并在出厂前做相应的加载试验。通过此次改进，异响的质量问题很快就得到了妥善的解决。从而我们公司的产品质量得到了相应的保证，工作效率也有了大大的提高，增加了供需双方的合作融洽关系，同时增强了供方创造价值的能力。

3、对于公司内部以及顾客反馈的质量信息都能及时以质量信息反馈单的形式进行传递并解决。在09年度质控部共收到内外质量信息反馈单170份，处理完成率100%。其中有关原材料方面的反馈单有近40份。反馈单的内容可能是孤立、单一的问题，但这些信息反馈单能让我们及时地发现了问题，找到问题所在的环节，并寻求解决问题的渠道和方法，消除了很多质量隐患。通过层层把关，让产品质量做得过硬。

四、专门的供应商管理小组

1、在原材料的质量控制中，公司依据YY/T 0287-2003的7.4条款制定了采购控制程序，除了供应部主责部门外，在质控部还专门成立了供应商管理小组。要求供应商管理质量工程师组织各部门对供方进行调查、评价。

2、对新增供方进行监管，对合格供方、一般供方进行动态管理。采用进货一次交验合格率每月汇总，发现偏离较大，与供方沟通，以引起关注或采取措施。

3、每月跟踪进货检验合格率情况，跟踪进货检验的交货期、服务质量情况。确保采购产品的一致性和可靠性。

4、每月依据拟制的供应商等级评定考核规则对供方业绩由公司六个部门参与考评，考评内容包括产品质量情况，供货数量、及时性与付款方式等，对供应商分级管理。

5、监管每份合同的执行状况，技术质量协议的签订，并与厂家沟通。

6、每一种产品都设立了相应的质控点。由质控部组织人员不定期到厂家进行质量抽查，开具现场质量监督检查表，经双方签字确认，若出现不合格情况，经限期整改合格后方可进行供货。

7、对于出现严重的问题或批次质量问题，质控部将编制质量分析报告，进行质量问题的分析处理，与厂家进行产品质量问题的沟通，共同提高质量。在2010年的5月份质控部和检验部在现场巡查时发现，某外协厂家给我们公司加工的连杆座未按图纸加工，做成了焊接件。质控部立即组织人员清查现场，并写出质量分析报告，对厂家提出整改要求，要求必须按图加工。厂家接到质量分析报告后，立即制订整改方案，向我公司质控部提交整改报告，杜绝以后类似的问题再次发生，保证产品质量。

8、制定了完善的奖罚制度，根据质量问题的轻重情况进行适当的处

罚和奖励。行之有效的方法是供方的质保金，用质保金的奖惩作为杠杆进行调节，取得了良好效果。

在对供应商的管理上，我们严格遵循9000标准的八项原则之一的与供方的互利关系，按标准7.4的要求进行控制，目的是供需双方双赢。有一家多年供应商很感慨地对我们质量工程师讲：给普爱供货不容易，要求高，货难交，但也给我们创造了平台和发展的机会，跟着普爱走，我们没掉队。

回首普爱公司走过的历程，质量管理方面已具有一定的成效。所有取得的成绩都离不开CMD对我们公司的帮助和指导，每次外部审核都是对我们的质量管理的监督和提高。我们更相信在大家的共同努力下，具有普爱特色的质量管理体系一定会更加严密、高效，为公司的产品质量保驾护航。普爱公司不会停下前进、攀登的脚步，力争成为享誉世界的医疗器械供应商！

谈谈天然胶乳橡胶避孕套生产中的

关键工序和特殊过程

河北安琪胶业有限公司  曹奇健

编者按：关键工序、特殊过程的识别和管理是质量管理的一个基本问题，它关系到生产和服务提供控制水平的高低，产品和服务质量的高低，需要认真对待。读者应注意的是，关键工序、特殊过程这两个概念之间的关系以按交叉关系理解为妥。

学习了国食药械（2009）833号，2009年12月16日发布的《医疗器械生产质量管理规范（试行）》中的术语“关键工序：指对产品质量起决定性作用的工序。如通过加工形成关键、重要特性的工序，加工难度大、质量不稳定的工序等。特殊过程：指对形成产品是否合格难以通过其后的监视和测量加以验证的过程。”

结合天然胶乳橡胶避孕套的生产实际情况，浸胶工序是避孕套的玻璃模型在生产联动线上经过清洗、干燥、调节温度后浸入浸渍槽的硫化胶乳中形成橡胶薄膜的一个工序，为了减少针孔漏气、薄形等缺陷可进行二次或三次浸渍、干燥，这是产品制造加工成形的工序，是产品加工的关键重要工序。

电检工序是天然胶乳橡胶避孕套成品的检验工序，在避孕套电检机上完成，人工将避孕套套在不锈钢的模具上然后浸入不锈钢的水槽中，使不锈钢金属模具和水槽形成两个电极，当绝缘的橡胶避孕套薄膜存在针孔漏水时，不锈钢水槽中的水渗透过针孔就和金属模型产生短路，给出一个电信号，其后即将该模型上针孔漏水的产品打入废品筐中，为提高检测效果，也可在水槽中加入少量渗透剂，避孕套正品则打入正品筐中，进入下工序进行机包，因此该工序100%逐个进行电检查，剔除针孔漏气的废品工序，是一个对产品质量起决定性作用的关键重要工序。

配胶工序也称前硫化，是将60%氨保存离心浓缩天然胶乳置于硫化罐中，然后加入硫磺、氧化锌、硫化促进剂、抗氧剂等化学助剂进行加热，预硫化，使胶乳成为预硫化胶乳的过程。在配合之前要把非水溶性的硫磺粉、氧化锌、有机促进剂、抗氧剂等化学助剂按照设计好的配合剂分散体的配方，除化学助剂主料外还要加湿润剂（分散剂）、保护剂、碱和软水混合后进行球磨或沙子磨的研磨，经研磨一定时间后分散均匀，不结聚，贮存中防沉降效果佳的稳定水分散体，形状如同天然胶乳，然后按避孕套的产品生产配方所需化学助剂的量，在硫化罐中按天然胶乳重量的一定配方逐个加入上述各种配合剂分散体，进行搅拌、加热、硫化，一般是在硫化罐的夹套中通入一定温度的循环热水，当预硫化胶乳硫化到适当的硫化程度后，放去夹套中的热水，通过自来水降温，保温一定时间后将预硫化胶乳放入停放罐中停放、熟成48小时以上，进行离心除去未反应的粉末、介质，经过离心后的预硫化胶乳送入生产流水线上的贮胶罐中停放、去泡，这个过程就是前硫化，也就是配胶工序。

在橡胶工业中，塑性橡胶转化为弹性橡胶或硬橡胶的过程叫硫化，这个过程也就是常说的交联，是橡胶分子中的聚异戊二烯双键打开，形成单硫键、多硫键架桥所引起的，胶乳的硫化是橡胶硫化的一种很特殊的形式，它是在胶体状态下进行硫化，而且硫化后仍然保持胶体状态，同时胶乳预硫化时采用的硫化促进剂是超促进剂，硫化速度快，硫化温度低，硫化时间短，因此在室温下硫化胶乳还是在继续进行变化，环境温度高时预硫化胶乳的硫化程度会不断地加深，因此制备的预硫化胶乳是在不断地变化的，所以胶乳的硫化是一个极为复杂的过程。配料工序对于天然胶乳橡胶避孕套来说是一个非常重要的工序，而且影响因素很多，硫化助剂的种类、配方数量、分散体的质量、温度、时间等各种工艺参数对其后形成的产品是很难测量和验证的。

硫化工序也称后硫化，是将联动浸渍生产线上脱型下来的天然胶乳橡胶避孕套湿的半成品进行干燥、硫化的过程，是为达到最佳性能进行补充硫化的过程，也称后补硫。实际上胶乳浸渍制品从胶乳配料、加热预硫化开始，预硫化停放、熟成，在联动生产线上的成形、干燥，直至后硫化等整个加工制造环节受热的过程，都是在硫化、交联，后硫化的避孕套成品能否达到正硫化点最佳性能，一般是难以控制的，也很难验证和确认的。在一些避孕套的老生产企业，后硫化有经验的操作老师傅过去是当成品将要完成时，在后硫化干燥转鼓运转中听听声音（避孕套的卷边气泡爆炸声），闻闻硫化的气味，有时从转鼓中取出一些产品看看透明度等方法来判断产品是否熟了、好了，还是生了（欠硫），一台避孕套生产线以每天毛产量40万只估算，每班8小时，后硫化操作工每半小时硫化一筐，则要硫化16筐，每筐约8000只左右避孕套，这一个班的产品是经过16次硫化汇集起来的，个体之间必然存在差异，而要检测避孕套的物理性能是要用抽取一定数量的样品，在样品上截取试片进行扯断强度、扯断伸长率、定伸强度等指标的测定，判断性能的合格和正硫化点情况，也可用爆破压力和爆破容量这种破坏性的检测方法来测量物理性能，因此后硫化过程对于产品质量的影响应该会在产品使用后才会显现出来。

综上所述，按GB/T19001-2008/ISO9001：2008《质量管理体系  要求》7.5.2生产和服务提供过程的确认  当生产和服务提供的过程输出不能由后续的监视或测量加以验证，使问题在产品使用后或服务交付后才显现时，组织应对任何这样的过程实施确认。

过程确认就是在一定的人、机、料、法、量、环等条件下，在适当的工艺或过程参数控制之下做出产品，然后通过检验或试验，甚至破坏性试验，验证该产品中与此过程相关的特性指标是合格的，以便能够按同样过程方法如法炮制，应该也是合格的，这就是过程确认。如焊接、热处理、金属表面处理、无菌产品灭菌和小包装封口，有清洁要求的末道清洗等过程称作需要确认的过程，通常该过程统称“特殊过程”。那么，天然胶乳橡胶避孕套生产中的配料工序和硫化工序应该是“特殊过程”，浸渍工序和电检工序应该是“关键工序”。

参考文献：

1、国食药监械（2009）833号，2009年12月16日发布《医疗器械生产质量管理规范（试行）》。

2、国食药监械（2010）91号，2010年02月26日发布，附件：《天然胶乳橡胶避孕套生产企业监督检查内容及要求》。

3、GB7544-2009/ISO4074：2002天然胶乳橡胶避孕套技术要求与试验方法。

4、GB/T23665-2009 配合胶乳硫化程度的测定。

5、胡又牧关于天然胶乳应用性质的几个基本问题 化学通报

1963年20（总660）

6、橡胶硫化与硫化配合剂（西德）W霍夫曼著 1978年9月石油化学工业出版社出版

7、胶乳应用技术 胡又牧 魏邦柱主编 化学工业出版社 1990年

8、胶乳制品工艺学  袁子成编 华南热带作物学院 1975年

9、胶乳制品配合剂分散体的制备 曹奇健 中国橡胶 2003年第19卷

浅谈公司内部培训的有效性

南京瑞麦科技开发有限公司   马林红

编者按： 大家都清楚，企业的竞争就是人才的竞争。然而抓好人才队伍建设，是一项长期、复杂的工作。通过扎实有效的培训工作提高员工队伍整体素质只是一个方面，企业还要善于发掘、使用创新型人才，借助其创造力，打破禁区，冲破困境，创造新境界，开拓新局面，推动企业向质量效益型转变。

南京瑞麦科技开发有限公司于1996年成立，是国内最早生产血凝仪厂家之一。十多年来，为规范企业内部的质量管理工作程序，依据GB/T19001和YY/T0287标准于2005年公司建立了质量管理体系，并于当年通过CMD的质量体系的认证。在连续五年贯标过程中，使我们深深地体会到，每次认证审核都是对企业贯标、质量管理水平的一次提升，是对我们的帮助、指导。

质量是成功的伙伴，贯标是质量的保障。如今，贯彻标准已被众多企业所看重，成为企业证明自己产品质量、工作质量的一种“护照”。五年的贯标中我们一直坚持将“产品就是人品”作为公司的宗旨，这就意味着好的产品不仅需要好的材料，更要有好的人品才能制造出来。瑞麦的产品能在激烈市场竞争中站稳脚跟13年，并领跑于整个全国的血凝行业，这要归功于南京瑞麦公司有支高素质的专业团队。

在知识经济时代，人才是公司增加竞争力的法宝，就企业的发展来讲，人是企业的第一资源，公司更深知企业的竞争就是人才的竞争。因此，公司重视人才的管理、培训，努力搭建适合每个人的发展平台。按照GB/T19001质量管理体系标准6.2的要求，公司人力资源管理部根据每个部门的需求结合企业工作重点每年制定年度培训计划开展有针对性的人员培训。人员管理从招聘到录用各个环节，都严格按照公司的用人理念。通过与应聘者的交流、沟通，以及笔试成绩，综合考虑，通常录用的不一定是考试分数最高的，而是有可塑性的、综合成绩偏上的人员。在试用期内严格识别考察，对照岗位任职要求标准是否能满足，也是作为公司下一步有针对性培训的内容，并在与产品质量有关的适宜的范围内建立了一个动态的人员考核管理档案。

人员管理和培训的流程分“三部曲” ：①员工入职前考察，主要通过填写简历、简单的沟通等，了解员工言谈举止和待人接物等基本的素质要求。选人——确定员工的基本定位。②入职的培训，主要通过培训的策划安排，进行基本的综合知识培训。育人——确定具体岗位的定位。③岗位的培训和再培训，根据员工考试成绩中的薄弱地方以及岗位的需求进行有针对性的岗前培训。用人——通过半年的工作考察，再寻找和定位培训的方向，提高其岗位的技能。

在培训前，公司领导都会讲培训的目的、要求、考核等，其中每次必讲的是：考试过程要真实，会就会，不会就不会，考试见人品，否则，培训老师就不知你到底是会还是不会，最后得出的评价就会有偏差，这种偏差会在以后的工作中可能会存在潜在的风险，可能会直接影响你从事的产品质量。其中最严厉的培训规定：凡考试有作弊行为，一旦发现离开公司。因此，对每次培训后考核的成绩，都会有不及格的情况，领导和培训教师关心的不仅是哪个人考了满分，还很是关注哪个人考了四五十分，甚至是二三十分，每次培训不及格也是常有的事，教师不只会注意某人哪些题目做对了，而是看那些人还有哪些不会的，不理解的，如何让他们将不理解变为理解，由不懂变懂，这才是我们培训的真正目的。发现问题才能解决问题，如果问题不暴露出来的话就永远不会得到解决。对于不理解的地方，培训教师进行再培训，这就是所谓对症下药才能获得事半功倍的效果。

质量管理体系是一个持续不断的过程，所以企业内部培训也是一个持续不断、摸索创新的过程，也是企业凝聚力和企业文化渗透所不可或缺的。人力资源部力求结合公司特点，围绕公司目标、理念、价值观、职业素质教育、职业技能教育展开一系列的内部培训，将培训效果和评价落到实处，运用到每位员工的实际行动及工作当中，为公司整体发展和员工的职业发展规划提供有力的保障，促进公司培训的良性循环发展。

通过给员工灌输质量思想，并不断地给员工培训的方式让员工意识到了质量是企业的生命，更与每个人息息相关。让每个人都能把自己当成公司的主人，在每个岗位上都发挥着主人翁的作用。培训让员工的质量意识和工作质量提高的同时，产品的质量也得到了稳步提升。

人力资源部自今年起计划逐步完善公司内部培训体系，进行更具针对性的培训，继续实施对人员的潜能开发（用人，标准6.2.2a）的要求）、技能提高（育人，标准6.2.2b/c）的要求）、融入组织和创造价值(留人、标准6.2.2a）的要求)的培训目标，希望通过不断尝试、改进，能够使公司培训工作取得新的突破和进展。实际上，做好人员培训和考核，就是“着眼于人、以人为本”，就是要把合适的人配置到适合的岗位上，那么，标准6.2条款就会得到有效的控制。

标准实施与研讨

过程确认简介

稳健实业（深圳）有限公司    刘金红

- 确认的由来

在人类历史上任何事物或概念的产生都存在一定的社会背景及原因。确认作为一个先进的、科学的理念被人类提出是社会和人类文明进步的产物，是人类文明及科学技术知识发展的必然。

“确认”这一理念最早是在美国被提出。1976年据美国会计总局统计：1965年7月1日至1975年11月10日期间，从市场撤回大容量注射液产品的事件超过600起，410名病人受到伤害，54人死亡；1972年至1986年的15年间，从市场撤回输液产品的事件高达700多起，其中1973年为225起。

频频出现的败血症案例及民众的强烈呼声使美国政府受到了强大压力，以致  FDA成立了特别工作组，对美国的输液及小容量注射液生产厂着手进行全面的调查。调查的结果表明，与败血症案例相关的批并不是由于企业没作无菌检查或是将无菌检查不合格的批号投放了市场而在于无菌检查本身的局限性、设备或系统设计建造的缺陷以及生产过程中的各种偏差及问题。

因为如此FDA当时认为有必要制订一个新的文件，即是1976年6月1日发布的“大容量注射剂GMP规程（草案）”，它首次将确认以文件的形式载入GMP史册。实践证明，确认使GMP的实施水平跃上了一个新的台阶，因此专家认为该规程是GMP发展史上新的里程碑。

二、 确认的基本概念

2.1 确认的定义

目前关于确认的定义有很多，在许多标准或是指南中都有涉及。以下是摘自4个文件中对确认定义的描述，通过不同的文字讲述以便帮助各位理解。

- 证明任何程序、生产过程设备、物料、活动或系统确实能导致预期结果的有文件证明的系列活动。 （中国药品GMP）

- 建立书面的证据，高度保证规定的工艺能始终如一地生产出符合预期标准和质量属性的产品。 （FDA1987）

- 通过客观证据证明过程能持续生产出符合预先设定要求的结果或产品。（GHTF/质量管理体系—过程确认指南:2004 ）

- 通过提供客观证据（3.8.1）对特定的预期用途或应用要求（3.1.2）已得到满足的认定。（GB/T19000）

以上各种描述并不完全一样，但它们有着共同的特点归纳起来简而言之确认指的就是通过有计划有目的地去实施一些试验、测试或检测来证明某一过程在规定条件下能持续生产出符合预定要求的结果或产品,并将在这整个过程中产生的所有资料收集，归纳、整理并保存起来。

2.2 需要进行确认的过程

实践证明企业内并不是所有的过程都需要进行确认，使用前需经过确认的过程为特殊

过程。所谓特殊过程指的是不能由随后的产品检验和试验来经济充分地证实其结果的生产过程。特殊过程的这一特点决定了特殊过程需在使用前进行确认，过程的性能进行常规检测。

有一点需要指出的是目前很多企业混淆了关键过程和特殊过程的定义，认为关键过程

与特殊过程是同一概念，如是关键过程就一定需要进行确认。其实通过对特殊过程及关键过程定义的对比，我们就会发现关键过程与特殊过程并不一定是等同的。

关键过程指的是对形成产品质量起决定作用的过程。一般包括形成关键、重要特性的

过程；加工难度大、质量不稳定、易造成重大经济损失的过程等。所谓关键特性指的是如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。重要特性指的是如果不满足要求，将导致产品不能完成主要任务的特性。由此我们可以看到关键/重要特性的形成与特殊过程的判定并没有直接联系。所以关键过程不一定是特殊过程，特殊过程也不一定是关键过程。如溶液配制，在这一过程中形成了溶液的关键质量特性PH值，但PH值是否符合要求可以通过随后的检验来判定，因此此关键过程并不是特殊过程，不需要事先确认。这是目前很多企业理解的误区，做好特殊过程的识别和与其它非特殊过程的区分，是做好确认工作的前提。

2.3确定工艺是否需要进行确认的方法

以下是GHTF中对判定工艺是否需要进行确认的指导。该模式很直观的描述了制造商在判定一个过程是否有必要进行过程确认的树状图。对企业对特殊过程的判定有着很好的指导作用。

我们知道每个过程都需要有一份规范来描述过程参数和输出要求。制造商应该考虑输出是否可以通过后续的监测和测试来核实判定（A）。如果回答是肯定的，然后就会考虑单一的核实判定是否可以有效的消除所有不可接受的风险以及是否是成本有效的（B）。如是，输出就需要核实判定，并且过程应该进行控制（C）。如果过程的输出不可以通过

续的监测和测试来核实判定，则需要进行过程确认（D）；要不，产品或过程就应当重新

设计来降低不稳定性以及提高过程或产品的稳定性（E ）。

2.4	常见的需进行确认的过程

常见的需要进行确认的过程包括：灭菌过程、无菌填充过程、灭菌包装的封口过程、冻干工艺、热处理过程、电镀工艺、注塑成型工艺

2.5进行过程确认的目的

以上我们介绍了确认的概念以及为什么要进行确认的原因。但确认的目的是什么呢？我们只是为了确认而确认吗？回答当然是否定的。我们进行确认的首要目的肯定是为了保证产品安全有效，保护病人生命及健康、这是我们的社会责任和企业的宗旨，是我们必须要做到的。其次是符合法律法规的要求，如环氧乙烷灭菌我们必须符合ISO11135对灭菌过程确认的要求，最终灭菌医疗器械的包装就必须要符合ISO 11607对封合过程确认的要求等。第三点：通过确认可降低质量成本；第四点：通过确认可进行工艺优化。以上都是我们进行确认的目的，目前中国绝大部分企业的确认还停留在前两点上，后面两点是我们需要努力的方向。

2.6	过程确认的内容包括

针对每个具体的特殊过程，确认的要求、方法和步骤都不尽相同。但基本内容都是一致的。主要包括安装确认Installation qualification (IQ)、操作确认Operational qualification (OQ)及性能确认Performance qualification (PQ)这三个方面的内容。

2.6.1 安装确认(IQ）

通过收集客观证据确定设备的关键性能和辅助系统的安装与制造商规范的一致性，并

和设备供应商的推荐性描述相吻合。简言之，IQ意味着设备是否被正确购买及正确安装？

安装确认要求明确设备是在合适的地点被正确安装的，其中包括是否留有足够的操作空间、水电等附属供应设施是否齐全合适、设备参数是否校准过、设备是否具有应对生产环境参数波动的能力以及这种能力表现的如何、设备的相关软件是否验证更新过、设备操作人员是否培训过、设备的各类图纸和使用说明书是否齐全等内容，可以列表将上述要求的信息一一填入，并逐项检查是否已经完成，若全部完成，则说明IQ完成。其中设备参数校验信息表和操作员工培训表需要以附录的形式在IQ部分后面给出。

2.6.2  操作确认（OQ）

通过客观证据，建立能生产出符合预定要求产品的过程控制警戒限和操作限。在此阶段，过程的参数应该被挑战以确保在任何预期的条件下所生产的产品满足所有特定的要求，例如，最具挑战性的测试。如无菌医疗器械包装验证通过上限及下限参数挑战，以确定工艺操作参数范围。

2.6.3 性能确认（PQ）

通过客观证据，证明在既定条件下能持续生产出满足预定要求的合格产品。在此阶段的关键目标是证明过程在正常操作情况下可以持续生产出合格的产品。以此确保工艺的稳定性。

性能确认要求通过OQ选定的参数空间进行大批量规模生产时能连续稳定地生产出合格产品。当然PQ更像是一个质量部门意义上的产品质量稳定性控制，和工程技术部门关联性不大，而且其本身也比较容易被理解和执行。通常的做法是连续生产三个批次产品。在这三个批次的产品中按照预定好的样品量和接受水平（AQL）取样并按OQ中的检测项目和检测方法进行相关样品检测工作，并结合检测数据得出PQ报告。

三、如何做好确认

3.1 成立确认小组

成立一个多功能团队确认小组是做好确认的前提。确认小组中的成员需包括与确认工作相关的部门和成员。小组成立后每个成员应各尽其职，积极讨论，确保确认准备工作充分，确认实施顺利，确认报告客观，全面及对实际生产有很好的指导作用。

确认小组的成员一般包括：质量保证（部门）、 工程（部门）、 制 造（部门）、 试验室、技术服务、设计开发、法规事务、临床工程部、采购/计划、其他相关部门。

3.2 做好确认的5个要点

3.2.1 充分的确认准备工作

实施确认前，准备应实施充分。需确认所需的系统、设施和设备的检查工作是否已经完成，设备可否满足工艺要求；确认所需所有计量仪表的确认工作是否已经完成，是否均合格有效；确认人员培训是否已经完成；产品质量标准是否已经建立并得到批准；确认抽样方法、检验检测方法及与确认相关的文件是否已经建立。

3.2.2 确认并非试验

我们必须认识到确认并非试验。确认的生产规模应与已定的工业化生产一致，批数

应该充分，能够反映出各工序各工艺参数、质量指标的正常范围和变化趋势，通常情况下，同一工艺生产的最终产品各指标均合格的连续 3 批是可以接受的。同时确认批的测试样品数量和项目应远大于正常生产批，增加额外的检测项目和工艺控制指标是必要的。确认时应覆盖所有工艺参数，对关键工艺参数做重点考查。确认应能反映出工艺最坏情况，最好做挑战性试验。

3.2.3必须对确认工艺深刻理解

对工艺的深刻理解是做好确认的前提和根本。只有对工艺原理及工艺工序熟练掌握，

才能明确确认的目的、范围、方法及步骤；应对确认实施过程中出现的各种问题及正确分析测试/试验结果得出客观、全面及正确的确认结论。

3.2.4 明确责任

确认小组内部成员间必须明确职责，按照各自的分工按计划完成各项工作。同时必

须明确小组负责人，负责跟进小组成员工作的完成情况并从中进行协调，确保整个确认工

作顺利实施。

3.2.5 讨论

及时充分的讨论要始终贯穿于确认准备、确认实施及输出确认报告的整个过程中。个人的力量毕竟有限，只有通过了共同讨论的确认方案才是最全面的；当确认过程中出现问题时共同讨论才能及时找到解决方法。同样只有通过成员的讨论输出的确认结论才能更全面、客观，才能更好地服务于生产。

四、 确认状态的维持

特殊过程的性质决定了特殊过程在使用前必须经过确认，过程性能需进行日常监控。也就是说确认并不是一劳永逸的工作，除了要做好确认，更重要的是要做好确认状态的维持，这就要求我们做好以下几项工作。

4.1 日常监测和控制

过程的趋势应当被监测以确保过程仍然在所设定的参数范围内。当质量特性的监测数据显示出不良的趋势，则需要调查原因，采取纠正措施并且考虑重新确认。

4.2 过程和/或产品的变更评估

过程和/或产品的任何变更，包括程序的变更，设备， 人员等等，都需要评估来确定这些变更的影响和考虑重新确认的范围。

4.3 实行持续控制

在原料和/或加工过程中各种变化均可能出现，这种变化无法监测或者不能直接被评

估。（灭菌就是这种类型的过程。）这些变化可能不断的积累并影响过程确认的状态。此种类型的过程就需要考虑周期性的重新确认。

OEM生产企业的质量控制

CMD翟晓青

什么是OEM？ OEM是英文Original Equipment Manufacturer的缩写,按照字面意思,应翻译成原始设备制造商,指一家厂家根据另一家厂商的要求,为其生产产品和产品配件,亦称为定牌生产或授权贴牌生产。

目前我国加工贸易中主要以OEM贴牌生产为主，主要表现行业是服装、鞋、化妆品、家用电气产品。医疗器械产品近些年来有一些增加，也涉及到了多种类别的产品，医电类产品、护理液产品、一次性无菌产品等。

为其他公司做贴牌生产的企业，在建立质量管理体系方面与自己品牌产品的生产主要过程应该没有大的区别，但委托方和受委托方在合作过程中，一些过程控制还有其特殊性。下面谈谈OEM条件下的委托方与受委托方，在质量管理过程应特别注意的几个问题。

1、相关法规要求

我们都知道医疗器械生产应当取得生产许可证和产品注册证，OEM生产涉及到委托方和受委托方，这两个方面均应具备同样的资质才可以采用这种方式生产。首先应当注意的是受委托方是否有该产品生产资质，同样也要求委托方是否有此产品的资质。受托生产的企业生产许可证应包含所生产的产品范围，有些产品以及一次性无菌产品还要求具备该同类产品的注册证。除此之外，还应注意以下法律问题：委托方提供的商标是不是自己的商标，防止使用第三方的商标； OEM厂商未经委托方同意擅自在市场上销售OEM产品； OEM厂商在销售产品时违反我国《商标法》中的规定，擅自在非委托产品上使用委托方的商标；OEM产品上的标注是否有假冒的厂商、厂址、产地；国内销售的产品上标记是否符合国药局10号令的规定；还应注意此委托生产的产品不能为明令禁止委托生产的产品。

应特别关注的相关法规文件：《医疗器械生产监督管理办法》（12号令）；《医疗器械说明书、标签和包装标识管理规定》（10号令）；《关于发布第一批禁止委托生产的医疗器械目录的通知》（国食药监械[2005]166号）。

2  与顾客有关过程

这时，委托方就是OEM厂商的顾客。顾客需求的识别与评审，仍然是需要的，尽管它不同于一般企业进行市场开发，经销商的选择和管理，但对委托方也应该进行调查和了解，比如委托方资质问题，委托方信誉问题，委托方技术与资金实力问题等等。合作双方还应该签订生产协议书等文件，确定对产品的要求，应注意委托生产产品的期限不能超出产品注册证的有效期。作为受委托方是否开展了对此协议书可行性的评审。受托企业应当了解委托方是否向其当地行政主管部门提出委托生产备案，此备案应由委托方政府主管部门传送至受委托企业主管局。

对于每一订单生产要求，受委托企业也应该开展评审活动，一般从产量能力、交货期、质量要求与事先协议确定的是否一致等方面进行评审。

从发货的过程来看，一般是发到委托方指定的地点。

双方开展的主要活动有：委托方和受委托方都应开展对对方的资质情况进行评价、双方签订协议文件并明确产品接收准则、受委托方应针对每批生产需求开展评审活动等。

3  设计开发过程

对于OEM产品，一般设计开发来自委托企业，受委托企业没有这项产品的设计开发过程。但是，受委托生产企业的技术人员应该了解该产品工作原理、产品技术要求、生产过程控制要求，并经委托方培训（除非原来本企业就生产同类产品）。遇到产品技术问题，本公司的技术人员无法解决时，技术人员应承担与委托方进行技术问题沟通的责任。并且注意不能擅自变更产品设计，如有变更的需要，应由委托方进行变更。

主要活动有：受委托方对委托方技术文件的消化吸收，包括：培训过程和相关工艺文件的完善；委托方应提供完整技术文件；受委托方如需技术变更应经委托方同意。

4  采购过程

通常委托方会指定的供方，受委托方应按照委托方指定的供方采购。但受委托方仍然需要了解和评审供方的能力。并且本公司应当掌握委托方所指定供方产品的技术要求，并且应正常开展进货验证。

相关活动主要有：采购产品是否来自委托方指定的厂家；生产商是否开展了供方评价活动；受委托方是否清楚采购品的接收准则；是否规定了进货产品的验证要求并得到实施。

5  生产和服务过程

对于委托方应调查和了解受委托方是否有能力完成委托的产品生产。对于受托方应能够满足该产品生产条件的规定。双方应确定产品相关技术图纸、工艺文件、检验规程等生产依据类的文件是否具备，这些文件一般由委托方提供，或得到委托方认可的技术工艺文件；了解其生产设备、人员、环境等条件能否满足产品生产需要；标签与包装标识是否符合相关规定，注意销往国内与国外的区别；注意委托生产的医疗器械说明书、标签和包装标识应当标注委托方企业名称、受委托方企业名称和生产地址。

产品的售后服务过程应当有谁来负责？在两个公司合作协议中应该有规定。产品的包装一般按照顾客要求，注意符合性。

主要活动有：生产条件是否具备，包括：产品技术文件、环境、人员、设备；生产过程是否在受控条件下进行。

6顾客财产控制过程

这类企业的顾客财产应当比较明显，象委托方提供的图纸以及其它技术文件、提供的产品部件与原材料、提供的产品标牌等。按照标准对顾客财产的要求进行管理，如：建立接收登记、验收、妥善保存、建立过程记录等。

主要活动有：是否建立了顾客财产管理文件并对顾客财产实施了有效的管理。主要

7产品的检验过程

产品检验的依据来自于委托方提供的产品标准或相关技术文件。注意该公司是否具备其产品的检验能力，如检验设备、人员能力、检验环境等是否可以满足。

主要活动有：产品检验过程是否满足委托方的要求。

法规要求

关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查的通知

食药监办械[2010]69号

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）：

为进一步推进医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作，检查各地工作落实情况，按照《关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知》（国食药监械〔2010〕109号）有关工作安排，国家局决定对部分省（区、市）开展专项检查的有关工作进行督查。现将有关事宜通知如下：

一、指导思想

以科学监管理念为指导，强化监管，落实责任，推进医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作，进一步规范和提高医用分子筛制氧设备注册、生产、经营和使用等环节的安全保障水平。

二、工作目标

通过督查工作确保专项检查的相关要求得到落实，存在的问题得到整改，违法违规行为得到处理，监管能力和安全保障水平进一步提高。

三、督查范围

本次督查在北京等18个省（区、市）进行（见附件1）。

四、督查内容

（一）各地落实国家局《关于开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查的通知》（国食药监械〔2010〕109号）的工作情况。

（二）专项检查工作的成效、存在的薄弱环节和相关问题以及强化医用分子筛制氧设备全过程监管的相关措施建议。

（三）对专项检查工作中查出问题的处理和整改情况。

五、工作方式

（一）听取各地工作汇报，包括：（1）开展医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作进展情况、取得的成效、存在的薄弱环节和下一步强化监管的相关措施和建议；（2）对辖区内医用分子筛制氧设备注册、生产、流通和使用各环节监管采取的措施及工作进展情况。

（二）查看相关文件资料（工作文件、方案、会议记录、检查记录、注册文件等）。

（三）召开座谈会（医疗机构代表3名、生产经营企业代表3名、基层食品药品监管部门代表3-4名）。

（四）随机抽选辖区内3-4家在用分子筛制氧设备医疗机构进行检查（按照医用分子筛制氧设备医疗机构自查表和省局抽查表各选2家检查是否一致）。

六、工作安排

（一）督查组人员组成

本次督查工作由国家局组织，督查组成员分别由国家局医疗器械监管司、政策法规司、稽查局、有关医疗器械检测中心、国家局药品认证管理中心、药品评价中心、医疗器械技术审评中心及部分省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）等单位派员参加，组成6个督查组，每组人员4-5人，组长分别由国家局医疗器械监管司、部分省（区、市）食品药品监督管理局（药品监督管理局）一名司（局）级领导担任，每组设一名联络员。

（二）时间安排

1.督查工作自2010年7月24日开始，8月3日结束，每个检查组负责3个省（区、市）。

2.7月25日在北京召开督查组成员全体会议，进行工作动员。

七、工作要求

（一）各地应当高度重视，积极配合督查工作。各督查组应当严格按通知要求，精心组织督查，在每一地区督查结束后应向被督查省（区、市）局进行反馈。

（二）参与本次督导检查工作的人员应严格遵守政治纪律、组织纪律、廉政纪律，认真执行督导检查工作方案，坚持原则，实事求是，圆满完成督查工作任务。

（三）各督查组督查工作结束后，应于2010年8月7日之前将《医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查表》（附件2）和督查报告提交国家局医疗器械监管司，督查报告内容主要包括：各地开展医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作的总体情况、存在问题整改情况和有关意见建议等。

（四）督查期间，由被检查地省（区、市）局协助安排食宿及行程，但应严格按照廉洁从政有关要求及出差标准执行。国家局将对被检查省份予以专项经费补贴。

国家食品药品监督管理局联系人：岳相辉　吴爱军

联系电话：010-88330515　88330505

传　　真：010-88330515

附件：1．医疗机构在用医用分子筛制氧设备专项检查工作督查分组表

2．医疗机构在用分子筛制氧设备专项检查工作督查表

2010年第2季度国家发布与医疗器械相关的法规目录

关于认可四川省医疗器械检测中心一次性使用无菌注射器等医疗器械检测资格的通知

国食药监械[2010]264号

关于认可四川医疗器械生物材料和制品检验中心根管充填器等医疗器械检测资格的通知

国食药监械[2010]263号

关于发布植入式心脏起搏器等三个医疗器械产品注册技术审查指导原则的通知

食药监办械函[2010]279号

关于认可国家食品药品监督管理局广州医疗器械质量监督检验中心医用电气设备等医疗器械检测资格的通知

国食药监械[2010]262号

2010年二季度CMD审核不合格项分布概要通报

警钟常鸣

2010年二季度CMD审核中，共提出不合格项877项，其中严重不合格12项,在发生问题比较集中的前10个条款上发现的不合格项达562项，占不合格项总数的64.08％，主要分布情况见下表。

| 序号 | 相关标准条款、名称 | 不合格项数量 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.2.4产品的监视和测量 | 101 | 11.51% |
| 2 | 7.5.1生产和服务提供的控制 | 91 | 10.37% |
| 3 | 4.2.3文件控制 | 63 | 7.18% |
| 4 | 7.5.3标识和可追溯性 | 62 | 7.06% |
| 5 | 7.3.3设计和开发输出 | 54 | 6.15% |
| 6 | 7.1产品实现的策划 | 51 | 5.81% |
| 7 | 7.5.2生产和服务提供过程的确认 | 42 | 4.78% |
| 8 | 7.6监视和测量装置/设备的控制 | 39 | 4.44% |
| 9 | 6.3基础设施 | 31 | 3.53% |
| 10 | 6.4工作环境 | 28 | 3.19% |
| 合计 |  | 562 | 64.08％ |

从本季度审核不合格项分布情况以及所占比例看，问题主要集中在：

8.2.4产品的监视和测量（缺少产品检验合格的证实：检验报告中缺少规定的检验项目：无检测数据记录等），7.5.1生产和服务提供的控制(清洗记录无清洗参数：未提供清洗记录：未能提供操作规范，也未能提供设备的清洗规定；注塑现场温度范围不符合文件中的规定等)，7.3.3设计和开发输出（未能提供总装图，零部件图、铭牌图、合格证图和外箱标识图、电原理图、接线图；未明确采购技术标准：未包括风险管理的输出；技术文件中未作相应更改；未保留变更的评审、验证、确认的记录等：），7.5.3标识和可追溯性（缺少产品编号、出厂日期和产品标准号、产品铭牌：注册证中规定的产品型号与产品外包装显示的型号不一致：缺少关键件编号记录的证实：产品铭牌未包含生产地址，外包装箱图未包含产品注册标准中的生产地址、执行标准号、注册证号等，说明书中未包含生产企业许可证编号），7.6监视和测量装置/设备的控制（检验报告结论判定为合格，但无相应的检测设备；未能提供校准和检定的证实；规定了自校规程，但未提供自校的记录；检验设备的检定记录，不满足GB/T9706.1-2007标准相应项目检测要求；检测设备未纳入监视测量设备管理等），4.2.3文件控制（未明确不适用条款；未形成特殊过程EO灭菌、无菌包装等的确认程序：取得了重新注册，但未提供对标签、说明书、检验规程等相关内容的更改记录：外来文件收集不全、文件未按照2008版标准进行修改等），7.1产品实现的策划（对识别风险所采取的措施未能得到验证：没有提供对危害严重度和概率的评价证实，也没有与接收准则相对应的风险识别：缺少进行风险管理的证实等），7.5.2生产和服务提供过程的确认（未提供对参数确认的证实：未提供工艺进行验证的证实等），6.3基础设施（未提供洁净车间的净化设备和制水系统的年度维护计划、维护要求和维护记录；未能提供洁净车间空调系统的维护要求；未明确清洁消毒的频次，不能提供清洁消毒的记录；未明确洁净车间空调系统的初、中、高效清洗或更换时机；未提供十万级净化间空调系统运行记录及过滤器的清洗记录；未提供工艺用水的储罐和输送管道定期清洗及消毒的要求及记录；无菌检测室不符合法规要求等；），6.4工作环境（万级无菌工作服存放在缓冲间；洁净环境进出口未安装防蚊蝇设施，无菌检验准备室有苍蝇；未提供百级净化工作台尘埃粒子和风速检验的证实；未能提供对净化间尘埃粒子、换气次数项目日常监测符合要求的证据。未对百级净化工作台进行风速、尘埃粒子等环境监测；规定清洗用注射用水，现使用纯化水；对消毒剂未提出定期更换的要求；洗手消毒设施放在了洁净车间内部；无洁净工作服清洗、干燥的设施及场所，无专用洁具间；净化间现场无压差表；未能提供无菌化验室环境检测合格的证实；未建立消毒剂的选择及使用规定等）。

出现严重不合格项的主要现象为：尚未配置压差计和温湿度计，未能配置工装清洗和工作服清洗用水的制水设备；缺少完整的技术文件如图纸、采购要求、生产过程记录表单，成品检验记录表单不完整等；作业指导书不符合压力管道监察规程要求；未能提供采购产品的《进货检验规程》；管理评审严重不符合标准要求；成品检验现场用的设备不能满足《成品检验记录》中的项目检验要求，成品检验记录内容与《成品检验规程》要求不一致；未保留技术文档变更的记录，无新文件下发记录和作废文件的作废记录；软件更改未受控；检验员不具备电气安全出厂检验能力；未能提供耐压测试仪、医用漏电流测试仪、测氧仪经校准或检定的证实；公司不具备接地电阻的测试仪器，医用漏电流检测仪器不具备GB9706.1-2007的检测要求；没有提供出对临床意见进行评审的证据，也无作出是否采取纠正措施的规定；未能提供产品批编号的管理规定，未能提供特殊过程控制的作业指导文件；生产过程记录《装配单》中未记录老化、调试等过程的具体参数；查生产现场正在装配、调试的产品均未填写《装配单》。

审核时发现不少无菌和植入产品的生产企业还不具备《医疗器械生产质量管理规范（试行）》要求的硬件环境，如：无菌检测室等，务请企业重视，抓紧时间完成设施升级改造。

以上信息和简要分析仅供读者参考。

（	CMD专业管理部   ）

CMD动态

CMD/DNV广东地区

医疗器械贯标认证座谈会在深圳召开

7月2日，CMD与DNV（挪威船级社）联合在深圳市新桃园酒店多功能会议室召开了CMD/DNV广东地区医疗器械贯标认证座谈会。

深圳市食品药品监督管理局直属分局徐健局长、深圳市食品药品监督管理局医疗器械处袁斌华处长、广东省医疗器械质量监督检验所李伟松副所长、黄秀莲所长助理、富强科长及深圳市医疗器械行业协会蔡翘梧秘书长、深圳市医疗器械检测中心刘红卫主任等出席了会议。CMD认证企业深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司、深圳安科高技术股份有限公司、深圳理邦精密仪器有限公司、深圳威尔德电子技术有限公司、深圳开立科技有限公司、深圳海德医疗设备有限公司、兴明成电子设备（深圳）有限公司、业聚医疗器械（深圳）有限公司、深圳金科威实业有限公司、深圳尊瑞科技有限公司、深圳钮泰克电子有限公司、深圳市凯沃尔电子有限公司、深圳美的连电子科技有限公司、深圳瑞光康泰科技有限公司、深圳市凯特生物电子科技有限公司、深圳雷杜生命科学股份有限公司、深圳宝安医疗用品有限公司、深圳爱杰特医药科技公司、鸿邦电子（深圳）有限公司、深圳盛力康实业发展有限公司、深圳中核海德威生物科技有限公司、深圳施博瑞科技实业有限公司、深圳市科曼医疗设备公司、广州奥科维电子有限公司、广州正宏医疗器械设备有限公司、广州龙之杰科技有限公司、广州市番禺万福卫生用品有限公司、珠海国腾科技发展有限公司、珠海健帆生物科技有限公司、珠海福尼亚有限公司、佛山雅博士医疗器械有限公司、深圳市博恩医疗器材有限公司、佛山市爱迪医疗器械有限公司、佛山南海百合医疗科技公司、潮州凯普生物化学有限公司、汕头市医疗设备厂有限公司等五十多家企业的总经理、管理者代表参加了会议。美国维珍尼亚理工学院风险管理专家陈志雄教授、香港医疗及保健器材行业协会李耀林副主席及香港AGSM公司、深圳华通威国际检测中心的代表等也参加了会议。

CMD广州办公室杨秀朋主任主持了会议。深圳食品药监局直属局徐健局长首先讲话，他表示从事医疗器械监管工作已10多年了，对医疗器械事业很有感情，很愿意参加这次座谈会。深圳地区医疗器械发展很快，在全国有一定地位，CMD做了很多工作，表示感谢。深圳食品药品监管局医疗器械处袁斌华处长就SFDA发布的《医疗器械生产质量管理规范》的实施工作发表了意见，提出加强各方面的合作，包括和第三方认证机构的合作，贯彻实施好“规范”。并认为CMD召开贯标认证座谈会是必要的、及时的，并预祝会议取得成功。广东省医疗器械质量监督检验所李伟松副所长指出，长期以来在与CMD的合作中是受益的。认证在质量工作中起着不可或缺的作用。李所长接着介绍了广东省医疗器械质量监督检验所发展情况和规模，表示要做好医疗器械质量监督检验工作，提供有力的技术支持。深圳医疗器械行业协会蔡翘梧秘书长谈到，深圳医疗器械行业协会和CMD的目标是一致的，要帮助企业提高医疗器械质量、提高企业管理水平。当前要开展好“规范”的培训。今后协会要积极配合深圳药监局工作，对企业实施质量管理体系规范加大信息反馈，促进企业的质量管理体系运行得更好、更有效。深圳市医疗器械检测中心刘红卫也介绍了中心的发展状况和产品检测范围，欢迎与大家更多的开展合作。

CMD陈志刚总经理作了发言，感谢各位领导、同仁在百忙中参加贯标认证座谈会。这次会议，CMD与大家一起研讨、座谈医疗器械贯标认证工作，总结经验，分析存在的问题。CMD将认真听取大家的意见和建议，在医疗器械监管部门的领导下，和认证组织共同推进医疗器械贯标认证事业。

陈志刚总经理回顾了医疗器械贯标认证的发展历程，依据变化的形势，就目前医疗器械贯标认证面临的机遇和挑战，围绕深入应用YY/T0287标准，提升CMD认证服务水平，坚持不断深入学习理解和应用好YY/T0287/ISO13485标准，坚持贯标认证融入法规要求，促使法规的符合性；坚持贯标认证中实施风险管理，将风险控制在可接受水平，保障MD安全、有效和可靠性；重视顾客反馈过程；加强认证队伍建设，不断改进认证审核质量，提高认证审核水平等问题谈了自己的看法。他表示在当前贯标认证中CMD和认证组织一起实施《医疗器械生产质量管理规范》，确保法规要求的符合性。

会议期间，DNV介绍了挪威船级社的发展状况和在中国的认证业务，特别介绍了在国内医疗器械CE认证的发展和业务特点，希望与大家继续合作，为医疗器械企业提供优质CE认证服务。

认证组织代表积极发言，结合自己企业贯标认证实践，围绕企业质量管理，总结经验，交流贯标认证体会，相互学习，开展研讨。深圳迈瑞公司管理者代表、法规质量总监杨龙谈到贯标认证体会时说，在质量体系运行中，我们考核质量指标，用测量系统把领导作用与全员参与调动起来；企业需要做好内审和管理评审，并与质量管理体系持续改进结合起来，适应企业的发展；内审与KPI结合，把YY/T0287/ISO13485做到位，就能发现问题；要进一步优化、改进流程。贯标认证受益者是企业，解决企业的关注点，给企业真实的东西，提高管理水平。通过CMD认证收获大。希望CMD给企业更多更好的建议，包括管理提升、深度培训，希望CMD更好地为企业服务。深圳安科公司管理者代表杨志强副总经理发言时谈到，安科是CMD第一批认证客户，近几年来安科注重质量管理。在产品市场份额上升的同时有效控制企业产品成本，把市场与质量结合起来，CMD认证的推动作用是不可缺少的。因此，领导层关心审核，质量部把质量指标描述得越来越清楚，流程执行的效果越来越好。目前CMD审核中融入“规范”要求，效果很好。深圳理邦精密仪器公司的管理者代表柳永英着重谈到领导对体系的推动作用，充分授权管理者代表做好质量管理体系工作，在新员工入职培训、生产流程等方面承担起责任。并提出加强流程建设、流程技术支撑包括产品可靠性建设、PDCA应用、重视内审和外审、信息化建设等质量管理体系运行的经验体会。深圳凯沃尔公司程文相副总经理指出，CMD认证有三方面的需要：（1）做企业品牌的需要、市场的需要；（2）认证注册的需要，希望CMD进行真实性核查；（3）提高产品品质的需要。希望CMD有更多的增值服务。深圳金科威质量工程师刘吉华谈到本企业的质量管理体系，他强调做好质量管理体系培训、新员工培训、质量意识培训、管理评审策划、领导参与、关注顾客投诉、纠正预防措施的分析系统应用、体系人员提高自身的素质修养等经验体会。深圳开立公司管理者代表陈昌荣认为，质量管理体系成功运行的关键是领导的意识和参与，质管人员要具备耐和磨的精神；通过标准与流程的比对，发现存在的问题；“规范”执行后，CMD认证仍有重要意义，希望得到CMD的建议。深圳威尔德公司管代侯全生希望CMD针对不同认证企业不同的产品建立沟通交流的平台，CMD能指定审核老师帮助企业、解答企业提出的问题。其他认证组织代表也纷纷发言，谈了贯标认证体会和对CMD的意见和建议。

CMD市场服务部卫志刚经理做了会议总结发言。他再次感谢各位领导、各位同仁参加这次座谈会，会议交流了贯标认证的经验体会，研讨了质量管理的问题，提出了许多有关贯标认证好的意见和建议，受益匪浅。CMD将加强和认证组织的紧密合作，建立长期的伙伴关系，加强和认证组织的互动，充分发挥认证组织在贯标认证中的主动作用。加强CMD和认证组织在产业信息、市场信息、企业存在需解决的问题信息沟通交流和理解，不断巩固合作基础。加强和认证组织共同开展质量管理研讨及培训，提高人员素质能力和管理水平。我们将积极主动听取、收集认证组织的抱怨、意见和建议，不断改进认证审核工作，和认证组织一起共同提高认证审核水平。CMD和认证组织在贯标认证事业中共同成长和发展，为追求卓越绩效、促进医疗器械产业发展做出贡献。

市场服务部

2010年7月13日

2010年CMD第二次市场服务工作会议在上海召开

2010年7月4-6日, 2010年CMD第二次市场服务工作会议在上海召开。CMD负责人以及CMD各省市办公室负责人、市场服务部人员参加了会议。

CMD常务副总经理李朝晖介绍了2010年度上半年度公司运行情况和CNAS对CMD评审情况，这次评审结果表明CMD的认证特色比较明确，能够抓住企业和医疗器械产品特点进行审核，开具不符合项重点较为突出，有一定的深度，同时也给CMD提出了改进方向。2010年经CNAS认可，CMD认证范围增加了38大类健康和社会服务类别，从而CMD取得对医疗机构开展质量管理体系认证资质。

市场服务部卫志刚经理总结了2010年上半年的市场服务工作，介绍了各省市办公室任务的完成情况。在CMD全体员工的共同努力下，基本实现了时间过半任务过半的目标要求，市场开拓和认证组织保持工作稳步推进，培训工作在各省市办的推动下取得了可喜成绩。会议对广州办、上海办、杭州办、苏州办及有关人员提出表扬，希望大家继续努力，实现年度任务目标。会议期间，广州办公室介绍了广东地区医疗器械贯标认证研讨会情况，江苏办事处介绍了成立江苏办事处后江苏地区市场服务工作情况，沈阳办公室筹备组介绍了筹备工作情况，上海办公室介绍了新版ISO9004有关内容。各省市办公室分别总结了2010年上半年的工作，提出了下半年的工作安排，讨论了上半年市场工作中存在的问题和改进的措施。与会代表认为在当前形势下需要进一步学习、理解和贯彻SFDA发布的《医疗器械生产质量管理规范》，对CMD采取的在贯标认证中融入“规范”要求一系列措施，认为是非常及时的，也是非常必要的。会议讨论了继续强化贯标认证中融入法规要求的措施和意见。会议认为，今后应及时了解SFDA和省市FDA在QMS检查、产品抽验中发现的问题，研究、分析企业存在的问题，从而提高CMD医疗器械认证审核的针对性和有效性。会议研究了提升市场服务质量的问题，还讨论了培训工作，包括制定培训计划、确定培训教师、编写培训教材，进一步加强对企业“规范”的培训服务工作，满足认证组织的要求。会议还通报了CCAA有关行业自律和认证组织转换机构的文件要求。

下半年市场工作的主要意见是：（1）继续加强市场任务的目标管理。（2）搞好省市办公室组织建设和市场服务网络建设，筹办CMD沈阳办公室，适当时机建立CMD深圳办公室。关注上海、广州办公室市场后备人员的培养、聘用。（3）各省市办公室做好各地区审核员的管理工作，继续大力发展兼职审核员队伍。（4）提升CMD市场服务水平，提高认证服务链的服务质量（认证审核前服务、认证审核中服务和认证审核后的服务及认证信息反馈）。（5）按照CMD管理要求加强省市办公室的文件管理，加强信息反馈，执行好省市办公室月报表制度。（6）拓宽市场服务领域，推动CMD医疗机构认证、产品认证及医疗器械CE认证。加强国际交流，推动与DNV、AGSM等机构的合作。（7）改进培训服务，下半年开设融入医疗器械生产质量管理规范要求的内审班以及无菌和植入企业质量管理规范实施细则研讨班等，适时增加认证企业新版ISO9004标准等培训项目。

最后，CMD总经理陈志刚做了总结发言。围绕CMD上半年工作进展、法规变化形势下的机遇和挑战、认证组织的需求、CMD下阶段市场服务、培训、认证审核质量等问题谈了看法和意见，并要求努力完成和实现2010年的目标和任务。

会议期间，CMD与DNV的有关领导和代表进行了座谈。会议讨论了医疗器械产品CE认证、CMD审核人员参与CE认证审核、联合培训、进一步加强CMD和DNV双方合作等问题，取得了较好的效果。

CMD市场服务部

2010年7月15日

CMD培训信息

2010年第二季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485：2003标准内审员培训班18期，风险管理培训班2期，GB/T19001-2008内审员转换培训班6期，无菌检化验员培训班1期。

其中内审员培训班：北京1期、河北省药监局1期、安徽省药监局1期、大连市药监局1期、无锡市药监局1期、沈阳医疗器械行业协会3期、深圳医疗器械行业协会1期、CMD济南办公室3期、CMD苏州办公室2期、CMD南京办公室1期、CMD广州办公室1期、CMD杭州办公室1期、CMD重庆办公室1期。

风险管理培训班：北京1期、CMD杭州办公室1期。

GB/T19001-2008内审员转换培训班：北京3期、CMD上海办公室2期、CMD武汉办公室1期。

另外赴企业培训12次，培训的课程包括：内审、风险管理、GB/T19001-2008标准换版、微生物基本知识等。

GB/T19001-2008已经发布并于2009年3月1日开始实施， 2009年4月份开始内审员培训加入2008版标准的内容，考试合格颁发2008版标准的内审员证书，同时，已取得证书的内审员换版工作也陆续进行。

2009年下半年开始CMD举办了无菌（植入）医疗器械检化验员培训班，以后将继续举办。

2010年8月开始进行《医疗器械生产质量管理规范（试行）》的培训，欢迎各企业参加。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办各种培训班，并欢迎各企业提出培训要求，到企业现场进行培训，更好地为企业服务。

CMD市场服务部

2010.06

认证公告

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第五十号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

广东

初次

深圳深超换能器有限公司

体系注册编号：04710Q10099R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：超声换能器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

体系注册编号：04710Q10000095

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：超声换能器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

广州市实联医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10161R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用管型痔吻合器、一次性使用直线型

吻(缝)合器、一次性使用直线型切割吻合器及切割组件、一次性使用弧型切割吻合器、一

次性使用荷包钳、一次性使用皮肤吻(缝)合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000154

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用管型痔吻合器、一次性使用直线型

吻(缝)合器、一次性使用直线型切割吻合器及切割组件、一次性使用弧型切割吻合器、一

次性使用荷包钳、一次性使用皮肤吻(缝)合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

深圳市安健科技有限公司

体系注册编号：04710Q10089R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用胶片扫描仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10000086

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用胶片扫描仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

鸟取三洋电机（广州）有限公司

体系注册编号：04710Q10079R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：高压蒸汽灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

体系注册编号：04710Q10000076

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高压蒸汽灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

再认证

深圳市盛力康实业发展有限公司

体系注册编号：04710Q10128R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：脉搏波速度检测仪(商品名:动脉硬化检测仪)、数字式心电图机的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000124

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：脉搏波速度检测仪(商品名:动脉硬化检测仪)、数字式心电图机的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

深圳市纽泰克电子有限公司

体系注册编号：04710Q10115R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：掌式脉搏血氧仪、台式脉搏血氧仪、多参数监护仪、生命体征监护仪、中央监

护系统、24小时动态血压监护系统、无线体温探头的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000111

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：掌式脉搏血氧仪、台式脉搏血氧仪、多参数监护仪、生命体征监护仪、中央监

护系统、24小时动态血压监护系统、无线体温探头的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

佛山市顺康达医疗科技有限公司(原佛山市顺德区顺康达塑料五金制品有限公司

体系注册编号：04710Q10124R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：手动轮椅车、助行车、助行架、卫生用椅、普通腋杖的设计开发、生产和服务

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000120

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：手动轮椅车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

深圳市中微泽电子有限公司

体系注册编号：04710Q10193R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：胎儿/孕妇监护仪(商品名：母胎监护仪)、多参数监护仪、数字脉搏血氧仪、臭

氧妇科治疗仪、低频电子脉冲治疗仪(商品名称：产后康复治疗仪)的设计开发、生产和服

有 效 期：	2010年7月13日至2013年7月12日

体系注册编号：04710Q10000186

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：胎儿/孕妇监护仪(商品名：母胎监护仪)、多参数监护仪、数字脉搏血氧仪、臭

氧妇科治疗仪、低频电子脉冲治疗仪(商品名称：产后康复治疗仪)的设计开发、生产和服

有 效 期：	2010年7月13日至2013年7月12日

珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司

体系注册编号：04710Q100163R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用分子筛制氧系统、一体化医用制氧机的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000157

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用分子筛制氧系统、一体化医用制氧机的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

深圳市科曼医疗设备有限公司

体系注册编号：04710Q10191R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿/病人多参数监护仪、心电图机、六道和十二道心电

图机、中央监护系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月9日至2013年7月8日

体系注册编号：04710Q10000184

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：多参数监护仪、母亲/胎儿/病人多参数监护仪、心电图机、六道和十二道心电

图机、中央监护系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月9日至2013年7月8日

江苏

初次

徐州市广科新技术发展有限公司

体系注册编号：04710Q10137R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：RX-1200系列红外乳腺诊断仪、GK-3000系列医学影像工作站、GK-8000系列电子

阴道镜、GK-9900系列精子质量检测分析仪、GK-2200乳腺病治疗仪的设计开发、生产和服

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000133

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：RX-1200系列红外乳腺诊断仪、GK-3000系列医学影像工作站、GK-8000系列电子

阴道镜、GK-9900系列精子质量检测分析仪、GK-2200乳腺病治疗仪的设计开发、生产和服

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

徐州亿康电子科技有限公司

体系注册编号：04710Q10125R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：影像工作站、红外乳腺检查仪、数码电子阴道镜、乳腺病治疗仪、心电工作站

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000121

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：影像工作站、红外乳腺检查仪、数码电子阴道镜、乳腺病治疗仪、心电工作站

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

苏州艾迪尔医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10084R0M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：捆绑丝、椎体融合器、脊柱固定器、钛网、金属交锁髓内钉、金属骨针、金属

接骨螺钉、中空接骨螺钉、解剖型接骨板、金属接骨板、金属支持接骨板、加压和保护性

接骨板、脊柱前路钉板系统、四肢骨折安装器械包、股骨交锁髓内钉安装器械包、胸腰椎

内固定安装器械包、7.3空心钉安装器械包、4.5空心钉安装器械包、颈椎内固定安装器械

包、伽玛交锁髓内钉安装器械包、胫骨交锁髓内钉安装器械包、肱骨交锁髓内钉安装器械

包、脊柱内固定安装器械包、椎体融合器安装器械包、鹅头钉安装器械包、锁定钢板安装

器械包、重建钢板安装器械包、跟骨钢板安装器械包、手指骨折内固定安装器械包、颅骨

钛网安装器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10000083

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：捆绑丝、椎体融合器、脊柱固定器、钛网、金属交锁髓内钉、金属骨针、金属

接骨螺钉、中空接骨螺钉、解剖型接骨板、金属接骨板、金属支持接骨板、加压和保护性

接骨板、脊柱前路钉板系统、四肢骨折安装器械包、股骨交锁髓内钉安装器械包、胸腰椎

内固定安装器械包、7.3空心钉安装器械包、4.5空心钉安装器械包、颈椎内固定安装器械

包、伽玛交锁髓内钉安装器械包、胫骨交锁髓内钉安装器械包、肱骨交锁髓内钉安装器械

包、脊柱内固定安装器械包、椎体融合器安装器械包、鹅头钉安装器械包、锁定钢板安装

器械包、重建钢板安装器械包、跟骨钢板安装器械包、手指骨折内固定安装器械包、颅骨

钛网安装器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

苏州新区明基高分子医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10185R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用护理包、一次性使用负压吸引球、一次性使用引流管、一次性使用

吸引管、一次性使用吸痰包、一次性使用冲洗器、一次性使用冲洗袋、一次性使用食道胃

吸引管、一次性使用备皮包、一次性使用导尿包、一次性使用导尿管、负压引流装置、一

次性使用引流袋、一次性使用鼻氧管、一次性使用胸腔引流装置、一次性使用输氧面罩、

一次性宫腔组织吸引管、套装式一次性宫腔组织吸引管、一次性使用胃管包的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

体系注册编号：04710Q10000181

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用护理包、一次性使用负压吸引球、一次性使用引流管、一次性使用

吸引管、一次性使用吸痰包、一次性使用冲洗器、一次性使用冲洗袋、一次性使用食道胃

吸引管、一次性使用备皮包、一次性使用导尿包、一次性使用导尿管、负压引流装置、一

次性使用引流袋、一次性使用鼻氧管、一次性使用胸腔引流装置、一次性使用输氧面罩、

一次性宫腔组织吸引管、套装式一次性宫腔组织吸引管、一次性使用胃管包的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

连云港长寿医院

体系注册编号：04710Q10098R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：连云港长寿医院的医疗服务 (I级综合医院)的提供。

有 效 期：	2010年3月26日至2013年3月25日

江苏金鹿集团医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10000087

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属接骨板、金属直型接骨板、颈椎前路钢板、金属接骨螺钉、加压鹅头钉、

胫、股骨带锁髓内钉、G系列金属股骨颈固定钉、脊柱固定器、JZ系列脊柱固定器、髓内针

、扎丝、椎板咬骨钳、髓核钳、骨折外固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月26日至2013年3月25日

体系注册编号：04710Q10090R0M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：金属接骨板、金属直型接骨板、颈椎前路钢板、金属接骨螺钉、加压鹅头钉、

胫、股骨带锁髓内钉、G系列金属股骨颈固定钉、脊柱固定器、JZ系列脊柱固定器、髓内针

、扎丝、椎板咬骨钳、髓核钳、骨折外固定器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月26日至2013年3月25日

再认证

苏州海欧斯医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10131R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：骨牵引针、金属直型接骨板、金属接骨螺钉、金属解剖型接骨板、金属套筒接

骨板、金属脊柱接骨板、空心螺钉、脊柱矫形器、绞锁式髓内钉、空心螺钉安装成套手术

器械、动力髋（髁）螺钉成套手术器械、脊柱矫形器安装成套手术器械、接骨板安装成套

手术器械、绞锁式髓内钉安装成套手术器械包、骨水泥填充器、外固定支架的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000127

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：骨牵引针、金属直型接骨板、金属接骨螺钉、金属解剖型接骨板、金属套筒接

骨板、金属脊柱接骨板、空心螺钉、脊柱矫形器、绞锁式髓内钉、空心螺钉安装成套手术

器械、动力髋（髁）螺钉成套手术器械、脊柱矫形器安装成套手术器械、接骨板安装成套

手术器械、绞锁式髓内钉安装成套手术器械包、骨水泥填充器、外固定支架的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

徐州市彭康电子设备有限公司

体系注册编号：04710Q10133R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：PK-310系列红外乳腺诊断仪、PK-200系列脑电地形图仪、PK-300系列妇科光谱

治疗仪、PK-66系列

医学影像处理系统、PK-320系列耳鼻喉综合检查台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000129

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：PK-310系列红外乳腺诊断仪、PK-200系列脑电地形图仪、PK-300系列妇科光谱

治疗仪、PK-66系列

医学影像处理系统、PK-320系列耳鼻喉综合检查台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

江苏康友医用器械有限公司

体系注册编号：04710Q10000092

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用输血器、一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器

带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌阴道扩张器、一

次性使用精密过滤输液器

带针、一次性使用无菌溶药注射器(带针)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10095R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用输血器、一次性使用输液器 带针、一次性使用无菌注射器

带针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射针、一次性使用无菌阴道扩张器、一

次性使用精密过滤输液器

带针、一次性使用无菌溶药注射器(带针)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

常州市延陵电子设备有限公司

体系注册编号：04710Q10183R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：高频手术器、一次性使用高频电刀笔、上肢关节康复器、下肢关节康复器、随

弃式导电粘胶极板、自动气压止血带、一次性使用滴水双极电凝镊、一次性水冷不沾电凝

镊、电刀清洁片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

体系注册编号：04710Q10000176

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频手术器、一次性使用高频电刀笔、上肢关节康复器、下肢关节康复器、随

弃式导电粘胶极板、自动气压止血带、一次性使用滴水双极电凝镊、一次性水冷不沾电凝

镊、电刀清洁片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

江苏阳生生物工程有限公司

体系注册编号：04710Q10184R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：皮肤创面无机诱导活性敷料(商品名：德莫林)、口腔粘膜溃疡无机诱导活性敷

料(商品名：奥罗星Ulceloocin)、防水型创口敷贴(商品名：德莫林防水创口贴)、皮肤创

面无机诱导活性敷贴(商品名：德莫林敷贴)、愈创型创口贴(商品名：德莫林愈创贴)的设

计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

体系注册编号：04710Q10000177

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：皮肤创面无机诱导活性敷料(商品名：德莫林)、口腔粘膜溃疡无机诱导活性敷

料(商品名：奥罗星Ulceloocin)、防水型创口敷贴(商品名：德莫林防水创口贴)、皮肤创

面无机诱导活性敷贴(商品名：德莫林敷贴)、愈创型创口贴(商品名：德莫林愈创贴)的设

计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

南京普朗医用设备有限公司

体系注册编号：04710Q10000148

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：XF型血红蛋白仪

、PL2000血气酸碱分析仪及应用试剂、PL1000系列电解质分析仪及试剂包、XF9030系列自

动血液细胞分析仪、XFA6000系列全自动血液细胞分析仪以及体外诊断试剂（具体产品见附

件）的设计开发、生产和服务。

1. HB型稀释液

2. HB型无氰溶血剂

3.	HBA稀释液

4.	HBA无氰溶血剂

5.	HBP稀释液

6.	HBP无氰溶血剂

7.	PLH无氰血红蛋白校准液

8.	ME型电解质试剂包

9.	HBA-5D稀释液

10.	HBA-5D血红蛋白溶血剂

11.	HBA-5D嗜碱溶血剂

12.	HBA-5D嗜酸染色剂

13.	HBM稀释液

14.	HBM无氰溶血剂

15.	HBN无氰溶血剂

16.	HBN稀释液

17.	HMS稀释液

18.	HBS无氰溶血剂

19.	麦康凯平板培养基

20.	伊红—美兰平板培养基

21.	巧克力平板培养基

22.	沙门、志贺菌属平板培养基

23.	血平板培养基

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

体系注册编号：04710Q10153R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：XF型血红蛋白仪

、PL2000血气酸碱分析仪及应用试剂、PL1000系列电解质分析仪及试剂包、XF9030系列自

动血液细胞分析仪、XFA6000系列全自动血液细胞分析仪以及体外诊断试剂（具体产品见附

件）的设计开发、生产和服务。

1. HB型稀释液

2. HB型无氰溶血剂

3.	HBA稀释液

4.	HBA无氰溶血剂

5.	HBP稀释液

6.	HBP无氰溶血剂

7.	PLH无氰血红蛋白校准液

8.	ME型电解质试剂包

9.	HBA-5D稀释液

10.	HBA-5D血红蛋白溶血剂

11.	HBA-5D嗜碱溶血剂

12.	HBA-5D嗜酸染色剂

13.	HBM稀释液

14.	HBM无氰溶血剂

15.	HBN无氰溶血剂

16.	HBN稀释液

17.	HMS稀释液

18.	HBS无氰溶血剂

19.	麦康凯平板培养基

20.	伊红—美兰平板培养基

21.	巧克力平板培养基

22.	沙门、志贺菌属平板培养基

23.	血平板培养基

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

南通市伊士生物技术有限责任公司

体系注册编号：04710Q10151R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：妊娠诊断检测试剂盒(胶体金法)、促黄体激素诊断试剂盒(胶体金法)、胆碱酯

酶活性测定试纸(干化学法)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

体系注册编号：04710Q10000146

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：妊娠诊断检测试剂盒(胶体金法)、促黄体激素诊断试剂盒(胶体金法)、胆碱酯

酶活性测定试纸(干化学法)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

南通医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10136R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：眼科手术台、电动产床、牵引床、电动护理床、多功能头架、头部操纵式综合

手术台、普通手术台、骨科牵引床、妇科诊察床、婴儿床、病床、万能骨科牵引架(台)、

担架车、侧面操纵式综合手术台、机械颈、腰椎牵引床、电动手术台、综合产床、坐卧分

娩台、普通产床、脊柱手术托架、检查床、手术无影灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月14日至2013年5月13日

体系注册编号：04710Q10000132

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：眼科手术台、电动产床、牵引床、电动护理床、多功能头架、头部操纵式综合

手术台、普通手术台、骨科牵引床、妇科诊察床、婴儿床、病床、万能骨科牵引架(台)、

担架车、侧面操纵式综合手术台、机械颈、腰椎牵引床、电动手术台、综合产床、坐卧分

娩台、普通产床、脊柱手术托架、检查床、手术无影灯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月14日至2013年5月13日

浙江

初次

浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司

体系注册编号：04710Q10000117

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：无菌敷贴、手术切口无菌保护膜、无菌电刀清洁片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10121R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：无菌敷贴、手术切口无菌保护膜、无菌电刀清洁片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

杭州三源医疗设备有限公司

体系注册编号：04710Q10108R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：过氧化氢低温等离子体灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

体系注册编号：04710Q10000104

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：过氧化氢低温等离子体灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

富阳市精锐医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10147R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用活体取样钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000143

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用活体取样钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

宁波普瑞柏生物技术有限公司

体系注册编号：04710Q10135R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(连续监测法)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST

)测定试剂盒(连续监测法)、总胆红素(TBIL)测定试剂盒(化学氧化法)、直接胆红素(DBIL)

测定试剂盒(化学氧化法)、总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(酶循环法)(具体产品见附件)的设计

开发、生产和服务。

1、5’-核苷酸酶测定试剂盒(比色法)

2、α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(连续监测法)

3、β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳比浊法)

4、β-羟丁酸测定试剂盒(酶法)

5、γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺底物/连续监测法)

6、白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿/终点法)

7、超敏C反应蛋白测定试剂盒(胶乳比浊法)

8、胆固醇测定试剂盒(胆固醇氧化酶-过氧化物酶偶联/终点法)

9、胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物/连续监测法)

10、钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法)

11、二氧化碳测定试剂盒(酶法)

12、淀粉酶测定试剂盒(4,6-亚乙基-4-硝基酚-麦芽庚糖苷(EPS)底物/连续监测法)

13、低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

14、类风湿因子测定试剂盒(胶乳比浊法)

15、抗链球菌溶血素O测定试剂盒(胶乳比浊法)

16、碱性磷酸酶测定试剂盒(2-氨基-2-甲基-1-丙醇缓冲液/连续监测法)

17、肌酸激酶MB型同工酶测定试剂盒(免疫抑制/连续监测法)

18、肌酸激酶测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸激活/连续监测法)

19、肌红蛋白测定试剂盒(胶乳比浊法)

20、肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶偶联/终点法)

21、胱抑素C测定试剂盒(胶乳比浊法)

22、高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

23、甘油三酯测定试剂盒(甘油磷酸氧化酶-过氧化物酶偶联/终点法)

24、无机磷测定试剂盒(紫外法)

25、同型半胱氨酸测定试剂盒(循环酶法)

26、天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒(酶抑制法)

27、糖化血清蛋白测定试剂盒(四氮唑盐还原法)

28、乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物/连续监测法)

29、前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

30、葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)

31、尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶偶联/终点法)

32、尿素测定试剂盒(酶偶联/连续监测法)

33、镁离子测定试剂盒(酶法)

34、总蛋白测定试剂盒(双缩脲/终点法)

35、脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳比浊法)

36、载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)

37、载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法)

38、腺苷脱氨酶测定试剂盒(比色法)

有 效 期：	2010年5月14日至2013年5月13日

体系注册编号：04710Q10000131

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：丙氨酸氨基转移酶(ALT)测定试剂盒(连续监测法)、天门冬氨酸氨基转移酶(AST

)测定试剂盒(连续监测法)、总胆红素(TBIL)测定试剂盒(化学氧化法)、直接胆红素(DBIL)

测定试剂盒(化学氧化法)、总胆汁酸(TBA)测定试剂盒(酶循环法)(具体产品见附件)的设计

开发、生产和服务。

1、5’-核苷酸酶测定试剂盒(比色法)

2、α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(连续监测法)

3、β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳比浊法)

4、β-羟丁酸测定试剂盒(酶法)

5、γ-谷氨酰转移酶测定试剂盒(L-γ-谷氨酰-3-羧基-4-硝基苯胺底物/连续监测法)

6、白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿/终点法)

7、超敏C反应蛋白测定试剂盒(胶乳比浊法)

8、胆固醇测定试剂盒(胆固醇氧化酶-过氧化物酶偶联/终点法)

9、胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物/连续监测法)

10、钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ法)

11、二氧化碳测定试剂盒(酶法)

12、淀粉酶测定试剂盒(4,6-亚乙基-4-硝基酚-麦芽庚糖苷(EPS)底物/连续监测法)

13、低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

14、类风湿因子测定试剂盒(胶乳比浊法)

15、抗链球菌溶血素O测定试剂盒(胶乳比浊法)

16、碱性磷酸酶测定试剂盒(2-氨基-2-甲基-1-丙醇缓冲液/连续监测法)

17、肌酸激酶MB型同工酶测定试剂盒(免疫抑制/连续监测法)

18、肌酸激酶测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸激活/连续监测法)

19、肌红蛋白测定试剂盒(胶乳比浊法)

20、肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶偶联/终点法)

21、胱抑素C测定试剂盒(胶乳比浊法)

22、高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

23、甘油三酯测定试剂盒(甘油磷酸氧化酶-过氧化物酶偶联/终点法)

24、无机磷测定试剂盒(紫外法)

25、同型半胱氨酸测定试剂盒(循环酶法)

26、天门冬氨酸氨基转移酶线粒体同工酶测定试剂盒(酶抑制法)

27、糖化血清蛋白测定试剂盒(四氮唑盐还原法)

28、乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物/连续监测法)

29、前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

30、葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)

31、尿酸测定试剂盒(尿酸酶-过氧化物酶偶联/终点法)

32、尿素测定试剂盒(酶偶联/连续监测法)

33、镁离子测定试剂盒(酶法)

34、总蛋白测定试剂盒(双缩脲/终点法)

35、脂蛋白(a)测定试剂盒(胶乳比浊法)

36、载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)

37、载脂蛋白A1测定试剂盒(免疫比浊法)

38、腺苷脱氨酶测定试剂盒(比色法)

有 效 期：	2010年5月14日至2013年5月13日

宁波博泰生物技术有限公司

体系注册编号：04710Q10101R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿染料结合法)	20	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

2	碱性磷酸酶测定试剂盒(对硝基苯磷酸二钠法)	21	乳酸脱氢酶测定试剂盒(连续监测法L→P)

3	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	22	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

4	淀粉酶测定试剂盒(亚乙基-庚糖-PNP法)	23	镁测定试剂盒(雪立特蓝法)

5	载脂蛋白AI测定试剂盒(免疫比浊法)	24	磷测定试剂盒(磷钼酸紫外比色法)

6	载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)	25	总胆汁酸测定试剂盒(酶比色法)

7	门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	26	总胆红素测定试剂盒(二氯苯重氮盐法)

8	钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ络合比色法)	27	甘油三酯测定试剂盒(酶比色法)

9	胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法)	28	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)

10	总胆固醇测定试剂盒(胆固醇氧化酶法)	29	尿酸测定试剂盒(酶比色法)

11	肌酸激酶测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法)	30	尿素测定试剂盒(脲酶连续监测法)

12	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法)	31	总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)

13	肌酐测定试剂盒(苦味酸法)	32	肌酐测定试剂盒(酶比色法)

14	直接胆红素测定试剂盒(重氮法)	33	前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

15	果糖胺测定试剂盒(四氮唑盐还原法)	34	微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

16	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	35	高敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫透

射比浊法)

17	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)	36	脂肪酶测定试剂盒（比色测定法）

18	葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)	37	C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法）

19	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(德国临床化学学会推荐法)	38	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒

（CNPF连续监测法）

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

体系注册编号：04710Q10000097

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂盒（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

1	白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿染料结合法)	20	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

2	碱性磷酸酶测定试剂盒(对硝基苯磷酸二钠法)	21	乳酸脱氢酶测定试剂盒(连续监测法L→P)

3	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	22	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒(匀相酶法)

4	淀粉酶测定试剂盒(亚乙基-庚糖-PNP法)	23	镁测定试剂盒(雪立特蓝法)

5	载脂蛋白AI测定试剂盒(免疫比浊法)	24	磷测定试剂盒(磷钼酸紫外比色法)

6	载脂蛋白B测定试剂盒(免疫比浊法)	25	总胆汁酸测定试剂盒(酶比色法)

7	门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	26	总胆红素测定试剂盒(二氯苯重氮盐法)

8	钙测定试剂盒(偶氮胂Ⅲ络合比色法)	27	甘油三酯测定试剂盒(酶比色法)

9	胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱法)	28	总蛋白测定试剂盒(双缩脲法)

10	总胆固醇测定试剂盒(胆固醇氧化酶法)	29	尿酸测定试剂盒(酶比色法)

11	肌酸激酶测定试剂盒(N-乙酰半胱氨酸法)	30	尿素测定试剂盒(脲酶连续监测法)

12	肌酸激酶同工酶测定试剂盒(免疫抑制法)	31	总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)

13	肌酐测定试剂盒(苦味酸法)	32	肌酐测定试剂盒(酶比色法)

14	直接胆红素测定试剂盒(重氮法)	33	前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

15	果糖胺测定试剂盒(四氮唑盐还原法)	34	微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)

16	γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(连续监测法)	35	高敏C-反应蛋白测定试剂盒(胶乳免疫透

射比浊法)

17	葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法)	36	脂肪酶测定试剂盒（比色测定法）

18	葡萄糖测定试剂盒(葡萄糖氧化酶法)	37	C-反应蛋白测定试剂盒（胶乳免疫透射比浊法）

19	α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(德国临床化学学会推荐法)	38	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒

（CNPF连续监测法）

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

杭州万洁水处理设备有限公司

体系注册编号：04710Q10192R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：血液透析用制水设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月9日至2013年7月8日

体系注册编号：04710Q10000185

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：血液透析用制水设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月9日至2013年7月8日

金华树安医疗用品有限公司

体系注册编号：04710Q10166R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

体系注册编号：04710Q10000160

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

再认证

海宁市绿健医疗用品有限公司

体系注册编号：04710Q10174R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用气管插管包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

体系注册编号：04710Q10000168

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用气管插管包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

宁波赛克生物技术有限公司

体系注册编号：04710Q10000166

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

1	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）

2	α－羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法）

3	直接胆红素测定试剂盒（重氮法）

4	门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法）

5	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（比色法）

6	肌酸激酶测定试剂盒（N－乙酰半胱氨酸法）

7	胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法）

8	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿染料结合法）

9	尿酸测定试剂盒（酶比色法）

10	总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）

11	淀粉酶测定试剂盒（碘比色法）

12	总胆汁酸测定试剂盒（酶比色法）

13	γ－谷氨酰基转移酶测定试剂盒（连续监测法）

14	总胆固醇测定试剂盒（胆固醇氧化酶法）

15	磷测定试剂盒（磷钼酸紫外比色法）

16	总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）

17	葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法）

18	载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫浊度法）

19	载脂蛋白B测定试剂盒（免疫浊度法）

20	总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）

21	葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）

22	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法）

23	直接胆红素测定试剂盒（化学氧化法）

24	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性水解法）

25	尿素测定试剂盒（脲酶连续监测法）

26	碱性磷酸酶测定试剂盒（对硝基苯磷酸二钠法）

27	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性抑制法）

28	脂蛋白（a）测定试剂盒（免疫浊度法）

29	乳酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法L→P）

30	镁测定试剂盒（Calmagite络合比色法）

31	淀粉酶测定试剂盒（连续监测法）

32	肌酐测定试剂盒（苦味酸法）

33	载脂蛋白E测定试剂盒（免疫浊度法）

34	总胆红素测定试剂盒（重氮法）

35	前白蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

36	钙测定试剂盒（偶氮胂III络合比色法）

37	果糖胺测定试剂盒（连续监测法）

38	甘油三酯测定试剂盒（酶比色法）

39	补体（C4）测定试剂盒（免疫浊度法）

40	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（连续监测法）

41	α1 微球蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

42	肌红蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

43	免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫浊度法）

44	超敏C反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

45	免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫浊度法）

46	C反应蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

47	β2微球蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

48	抗链球菌溶血素O测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

49	转铁蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

50	甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（连续监测法）

51	补体C3测定试剂盒（免疫浊度法）

52	微白蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

53	类风湿因子测定试剂盒（免疫浊度法）

54	免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫浊度法）

55	血红蛋白测定试剂盒（HiCN法）

56	腺苷脱氨酶测定试剂盒（连续监测法）

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

体系注册编号：04710Q10172R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

1	肌酸激酶同工酶测定试剂盒（免疫抑制法）

2	α－羟丁酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法）

3	直接胆红素测定试剂盒（重氮法）

4	门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法）

5	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（比色法）

6	肌酸激酶测定试剂盒（N－乙酰半胱氨酸法）

7	胆碱酯酶测定试剂盒（丁酰硫代胆碱法）

8	白蛋白测定试剂盒（溴甲酚绿染料结合法）

9	尿酸测定试剂盒（酶比色法）

10	总胆汁酸测定试剂盒（酶循环法）

11	淀粉酶测定试剂盒（碘比色法）

12	总胆汁酸测定试剂盒（酶比色法）

13	γ－谷氨酰基转移酶测定试剂盒（连续监测法）

14	总胆固醇测定试剂盒（胆固醇氧化酶法）

15	磷测定试剂盒（磷钼酸紫外比色法）

16	总蛋白测定试剂盒（双缩脲法）

17	葡萄糖测定试剂盒（已糖激酶法）

18	载脂蛋白AI测定试剂盒（免疫浊度法）

19	载脂蛋白B测定试剂盒（免疫浊度法）

20	总胆红素测定试剂盒（化学氧化法）

21	葡萄糖测定试剂盒（葡萄糖氧化酶法）

22	丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒（连续监测法）

23	直接胆红素测定试剂盒（化学氧化法）

24	低密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性水解法）

25	尿素测定试剂盒（脲酶连续监测法）

26	碱性磷酸酶测定试剂盒（对硝基苯磷酸二钠法）

27	高密度脂蛋白胆固醇测定试剂盒（选择性抑制法）

28	脂蛋白（a）测定试剂盒（免疫浊度法）

29	乳酸脱氢酶测定试剂盒（连续监测法L→P）

30	镁测定试剂盒（Calmagite络合比色法）

31	淀粉酶测定试剂盒（连续监测法）

32	肌酐测定试剂盒（苦味酸法）

33	载脂蛋白E测定试剂盒（免疫浊度法）

34	总胆红素测定试剂盒（重氮法）

35	前白蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

36	钙测定试剂盒（偶氮胂III络合比色法）

37	果糖胺测定试剂盒（连续监测法）

38	甘油三酯测定试剂盒（酶比色法）

39	补体（C4）测定试剂盒（免疫浊度法）

40	α-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒（连续监测法）

41	α1 微球蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

42	肌红蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

43	免疫球蛋白M测定试剂盒（免疫浊度法）

44	超敏C反应蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

45	免疫球蛋白A测定试剂盒（免疫浊度法）

46	C反应蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

47	β2微球蛋白测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

48	抗链球菌溶血素O测定试剂盒（乳胶增强免疫浊度法）

49	转铁蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

50	甘氨酰脯氨酸二肽氨基肽酶测定试剂盒（连续监测法）

51	补体C3测定试剂盒（免疫浊度法）

52	微白蛋白测定试剂盒（免疫浊度法）

53	类风湿因子测定试剂盒（免疫浊度法）

54	免疫球蛋白G测定试剂盒（免疫浊度法）

55	血红蛋白测定试剂盒（HiCN法）

56	腺苷脱氨酶测定试剂盒（连续监测法）

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

杭州桐庐尖端内窥镜有限公司

体系注册编号：04710Q10159R3M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：腹腔镜及其附件、喉内窥镜、子宫腔内窥镜、腹腔镜手术器械、鼻腔手术器械

、电动子宫切割器、直肠、乙状结肠镜、内窥镜图像显示仪、尿道切开镜、医用内窥镜冷

光源(卤钨灯、氙灯)、喉科综合手术器械、椎间盘镜、胸腔镜、胸腔镜手术器械(商品名：

胸腔镜手术器械)、椎间盘镜手术器械、泌尿外科手术器械、关节手术器械、膨宫加压器、

电切镜、医用钛夹、脑室镜、输尿管肾镜、关节镜、食道镜、小儿支气管镜、耳内窥镜、

鼻窦镜、尿道膀胱镜、膀胱碎石镜、鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、支撑喉镜、

耳科手术器械、微动力手术电钻、自动冲洗吸引泵、鼻科综合手术器械；腹腔综合手术器

械；胸腔综合手术器械；一次性使用管型消化道吻合器；一次性使用管型痔吻合器、一次

性使用直线型缝合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000152

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：腹腔镜及其附件、喉内窥镜、子宫腔内窥镜、腹腔镜手术器械、鼻腔手术器械

、电动子宫切割器、直肠、乙状结肠镜、内窥镜图像显示仪、尿道切开镜、医用内窥镜冷

光源(卤钨灯、氙灯)、喉科综合手术器械、椎间盘镜、胸腔镜、胸腔镜手术器械(商品名：

胸腔镜手术器械)、椎间盘镜手术器械、泌尿外科手术器械、关节手术器械、膨宫加压器、

电切镜、医用钛夹、脑室镜、输尿管肾镜、关节镜、食道镜、小儿支气管镜、耳内窥镜、

鼻窦镜、尿道膀胱镜、膀胱碎石镜、鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、支撑喉镜、

耳科手术器械、微动力手术电钻、自动冲洗吸引泵、鼻科综合手术器械；腹腔综合手术器

械；胸腔综合手术器械；一次性使用管型消化道吻合器；一次性使用管型痔吻合器、一次

性使用直线型缝合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

眼力健（杭州）制药有限公司

体系注册编号：04710Q10000156

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：隐形眼镜多功能护理液(全能○R倍舒)、隐形眼镜护理液(商品名:齐能)、双氧

水隐形眼镜消毒液(商品名:爱视洁)、隐形眼镜护理盐溶液(商品名:OcuPure)、隐形眼镜护

理润眼液(商品名:百利泠)、隐形眼镜多功能护理液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

宁波江北华盛医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10134R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：HSV台式压力蒸汽灭菌器、联体式牙科综合治疗设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000130

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：HSV台式压力蒸汽灭菌器、联体式牙科综合治疗设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

浙江科惠医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10093R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：金属直型接骨板、金属角度型接骨板、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉的设

计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10000090

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：金属直型接骨板、金属角度型接骨板、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉的设

计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

北京

初次

北京盛世临科技有限公司

体系注册编号：04710Q10194R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：盛世临红外保健系列贴-I型（商品名称：化糖贴）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

体系注册编号：04710Q10000187

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：盛世临红外保健系列贴-I型（商品名称：化糖贴）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

北京航天中兴医疗系统有限公司

体系注册编号：04710Q10181R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：LDR系列数字化低剂量医用诊断X射线机、数字化低剂量医用诊断X射线机、ZM-2

00mA高频数控X线专用摄影机、ZM-200mA系列高频摄影专用X射线机的设计开发、生产和服

务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

体系注册编号：04710Q10000173

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：LDR系列数字化低剂量医用诊断X射线机、数字化低剂量医用诊断X射线机、ZM-2

00mA高频数控X线专用摄影机、ZM-200mA系列高频摄影专用X射线机的设计开发、生产和服

务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

北京凯润机电设备制造有限责任公司

体系注册编号：04710Q10176R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：电动病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

北京理贝尔生物工程研究所有限公司

体系注册编号：04710Q10180R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：直型接骨板(不锈钢、纯钛)、空心螺钉(不锈钢、钛合金、纯钛)、接骨螺钉(不

锈钢、钛合金)、带锁髓内钉(不锈钢、钛合金)、通用外固定架(AOD型)、通用脊柱内固定

器(钛合金)、解剖形接骨板(不锈钢、纯钛、钛合金)、角度形接骨板系统(不锈钢、钛合金

、纯钛)、脊柱前路骨板系统(钛合金、纯钛)、刀、锥类骨科手术器械(LD1～LD5)、剪类骨

科手术器械、凿、锯类骨科手术器械、钳类骨科手术器械、钩、针类骨科手术器械、刮匙

类骨科手术器械、辅助类骨科手术器械、锁定接骨板(不锈钢、钛合金、纯钛)、锁定螺钉(

不锈钢、钛合金)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

北京国联诚辉医药技术有限公司

体系注册编号：04710Q10177R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：酒精棉球、洋甘菊女性抗菌洗液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月18日至2013年6月17日

体系注册编号：04710Q10000171

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：酒精棉球的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月18日至2013年6月17日

北京市房山区黎明橡胶制品厂

体系注册编号：04710Q10160R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：LM系列医用供氧器、系列急救保健箱、LM系列医用褥疮气垫、系列波纹医用硅

胶管的设计开发、生产和服务的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000153

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：LM系列医用供氧器、系列急救保健箱、LM系列医用褥疮气垫、系列波纹医用硅

胶管的设计开发、生产和服务的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

北京市海龙达义齿研究所

体系注册编号：04710Q10167R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：定制式固定义齿（铸造贱金属冠、铸造贱金属桥、铸造贵金属冠、铸造贵金属

桥；烤瓷熔附贱金属全冠固定义齿、烤瓷熔附贱金属桥固定义齿、烤瓷熔附贵金属全冠固

定义齿、烤瓷熔附贵金属桥固定义齿；全瓷冠、全瓷桥；金属嵌体、全瓷嵌体；金属桩核

、全瓷桩核；全瓷贴面）、定制式活动义齿（弯制支架可摘局部义齿，铸造支架可摘局部

义齿，树脂基托总义齿，铸造基托总义齿）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

北京优美高电子科技有限公司

体系注册编号：04710Q10149R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：射频刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

体系注册编号：04710Q10000145

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：射频刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

北京科迪信生物技术开发中心

体系注册编号：04710Q10122R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：光热治疗仪、医用冲洗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000118

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：光热治疗仪、医用冲洗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

再认证

北京冠舟科技有限公司

体系注册编号：04710Q10186R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：B380+型强脉冲光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

体系注册编号：04710Q10000178

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B380+型强脉冲光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

北京松上技术有限公司

产品注册编号：04710P10013R1S

认证单元：半自动生化分析仪

有 效 期：	2010年6月18日至2014年6月17日

北京博晖创新光电技术股份有限公司

体系注册编号：04710Q10165R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：BH系列原子吸收光谱仪, BH100博晖荧光免疫分析仪,

全血七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)校准溶液,

血清七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)质控品,

血清七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)校准溶液,

全血七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)质控品, 全血铅镉元素校准溶液,

全血铅镉元素质控品,原子吸收光谱仪人体元素专用检测试剂(原子吸收法),

铜、锌、钙、镁元素检测稀释液, 铅、镉检测通用稀释液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000159

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：BH系列原子吸收光谱仪, BH100博晖荧光免疫分析仪,

全血七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)校准溶液,

血清七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)质控品,

血清七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)校准溶液,

全血七元素(铜、锌、钙、镁、铁、钾和钠)质控品, 全血铅镉元素校准溶液,

全血铅镉元素质控品,原子吸收光谱仪人体元素专用检测试剂(原子吸收法),

铜、锌、钙、镁元素检测稀释液, 铅、镉检测通用稀释液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

北京福爱乐科技发展有限公司

体系注册编号：04710Q10157R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：福爱乐医用胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000151

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：福爱乐医用胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

北京金恒威科技发展有限公司

体系注册编号：04710Q10169R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000163

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

北京万东鼎立医疗设备有限公司

体系注册编号：04710Q10152R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机、移动式C形臂X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月1日至2013年5月31日

体系注册编号：04710Q10000147

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机、移动式C形臂X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月1日至2013年5月31日

北京福基阳光科技有限公司

体系注册编号：04710Q10119R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：阳光N系列支架(食道、气道、胆道)支架、冠脉支架及输送器(商品名:SUN)、PT

CA球囊扩张导管(商品名:Sleek)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000115

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：阳光N系列支架(食道、气道、胆道)支架、冠脉支架及输送器(商品名:SUN)、PT

CA球囊扩张导管(商品名:Sleek)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

北京拓殖智业科技有限公司

体系注册编号：04710Q10120R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：围产期保健仪、低频脉冲综合治疗仪(商品名称:

产后康复综合治疗仪)、低频/红外综合治疗仪(商品名称:

妇科综合治疗仪)、便携式婴幼儿体重秤、TZ-CPH系列社区公共卫生服务仪、TZ-SCP系列社

区卫生服务测评仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000116

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：围产期保健仪、低频脉冲综合治疗仪(商品名称:

产后康复综合治疗仪)、低频/红外综合治疗仪(商品名称:

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

北京伟业前程科技有限公司

体系注册编号：04710Q10110R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：伟盛医学影像存档传输系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

体系注册编号：04710Q10000106

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：伟盛医学影像存档传输系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

北京洲际资源环保科技有限公司

体系注册编号：04710Q10097R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：GRDJ型氧化电位水生成器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10000094

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：GRDJ型氧化电位水生成器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

北京京东科技有限公司

体系注册编号：04710Q10091R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：戊二醛熏蒸消毒灭菌柜、观片灯、病人担架推车、医用床的设计开发、生产和

服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

体系注册编号：04710Q10000088

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：戊二醛熏蒸消毒灭菌柜、观片灯、病人担架推车、医用床的设计开发、生产和

服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

北京市富乐科技开发有限公司

体系注册编号：04710Q10081R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：FG型单侧多功能外固定架、FZ系列骨针、FBQ型半月板缝合器械、FK型膝关节康

复器、脊柱后路内固定系统、WEF系列外固定架、FQ型外固定器、脊柱后路钉棒系统、脊柱

前路钉棒系统、颈椎后路钉板系统、脊柱前路钉板系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

体系注册编号：04710Q10000078

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：FG型单侧多功能外固定架、FZ系列骨针、FBQ型半月板缝合器械、FK型膝关节康

复器、脊柱后路内固定系统、WEF系列外固定架、FQ型外固定器、脊柱后路钉棒系统、脊柱

前路钉棒系统、颈椎后路钉板系统、脊柱前路钉板系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

上海

初次

上海玉华医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10100R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：胸骨牵开器的设计开发、生产和服务。

承接下列产品金属部件机械加工：

1、	椎体成形工具包

2、	经皮穿刺针

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

体系注册编号：04710Q10000096

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：胸骨牵开器的设计开发、生产和服务。

承接下列产品金属部件机械加工：

1、	椎体成形工具包

2、	经皮穿刺针

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

再认证

上海贝特医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10000172

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用吸痰管、麻醉机用呼吸管路、呼吸机用呼吸管路、一次性使用连接

管、医用三通阀、一次性使用气管导管包、一次性使用胃管、一次性使用供氧管、一次性

使用输注泵(商品名:止痛泵)、一次性使用灌注器、一次性使用气管切开导管、一次性使用

气管导管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

体系注册编号：04710Q10179R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用吸痰管、麻醉机用呼吸管路、呼吸机用呼吸管路、一次性使用连接

管、医用三通阀、一次性使用气管导管包、一次性使用胃管、一次性使用供氧管、一次性

使用输注泵(商品名:止痛泵)、一次性使用灌注器、一次性使用气管切开导管、一次性使用

气管导管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

上海跃进医用光学器械厂

体系注册编号：04710Q10178R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：五官检查器、直接检眼镜、检耳镜、眼科检查器、红外热辐射理疗灯的设计开

发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

体系注册编号：04710Q10000174

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：五官检查器、直接检眼镜、检耳镜、眼科检查器、红外热辐射理疗灯的设计开

发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月25日至2013年6月24日

上海祁鑫医疗器械厂（原上海医疗器械工业(集团)公司医用吸引器厂）

产品注册编号：04710P10015R3M

认证单元：电动吸引器系列

有 效 期：	2010年6月18日至2014年6月17日

产品注册编号：04710P10014R3M

认证单元：电动洗胃机

有 效 期：	2010年6月18日至2014年6月17日

上海建华精细生物制品有限公司

体系注册编号：04710Q10168R3S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

体系注册编号：04710Q10000161

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

上海科华实验系统有限公司

体系注册编号：04710Q10139R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：酶标仪、洗板机、半自动生化分析仪、单道可调移液器、全自动生化分析仪的

设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000135

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：酶标仪、洗板机、半自动生化分析仪、全自动生化分析仪的设计开发、生产和

服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

上海曹杨医药用品厂

体系注册编号：04710Q10117R3M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用静脉营养输液袋、一次性使用引流袋、一次性使用负压引流器、一

次性使用补液袋、一次性使用医用冲洗袋、鼻胃肠管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000113

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用静脉营养输液袋、一次性使用引流袋、一次性使用负压引流器、一

次性使用补液袋、一次性使用医用冲洗袋、鼻胃肠管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

上海昊海生物科技有限公司（原上海华源生命科学研究开发有限公司）

体系注册编号：04710Q10000107

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

体系注册编号：04710Q10111R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

天津

初次

天津捷希医疗设备有限公司

体系注册编号：04710Q10187R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：高频电刀(商品名:高频电刀)、一次性使用单极手控电刀笔、一次性使用中性电

极、智能手术烟雾清除系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

体系注册编号：04710Q10000179

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频电刀(商品名:高频电刀)、一次性使用单极手控电刀笔、一次性使用中性电

极的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

再认证

天津市新中医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10175R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：颈椎内固定器、矫形空心螺钉、金属骨针、组合式外固定架的设计开发、生产

和服务。

有 效 期：	2010年6月18日至2013年6月17日

体系注册编号：04710Q10000169

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：颈椎内固定器、矫形空心螺钉、金属骨针、组合式外固定架的设计开发、生产

和服务。

有 效 期：	2010年6月18日至2013年6月17日

天津博朗科技发展有限公司

体系注册编号：04710Q10144R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：尿道膀胱镜诊疗器械、膝关节镜、胸腔镜、腹腔镜、喉镜诊疗器械、鼻窦镜诊

疗器械、支撑喉镜诊疗器械、耳镜诊疗器械、医用内窥镜冷光源、内镜图像显示仪的设计

开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000140

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：尿道膀胱镜诊疗器械、膝关节镜、胸腔镜、腹腔镜、喉镜诊疗器械、鼻窦镜诊

疗器械、支撑喉镜诊疗器械、耳镜诊疗器械、医用内窥镜冷光源、内镜图像显示仪的设计

开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

天津康丽医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10142R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：病床、医用柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000138

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

天津晶明新技术开发有限公司

体系注册编号：04710Q10132R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：眼用羟丙基甲基纤维素、荧光素钠眼科检测试纸、泪液检测滤纸条、眼用全氟

丙烷气体、医用透明质酸纳凝胶、眼内冲洗灌注液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000128

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：眼用羟丙基甲基纤维素、荧光素钠眼科检测试纸、泪液检测滤纸条、眼用全氟

丙烷气体、医用透明质酸纳凝胶、眼内冲洗灌注液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

天津市山佳医药科技有限公司

体系注册编号：04710Q10116R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：直贴式温热理疗贴、降温贴、冷敷贴的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000112

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：直贴式温热理疗贴、降温贴、冷敷贴的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

天津市长静康复器具有限公司

体系注册编号：04710Q10107R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：手动轮椅车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

体系注册编号：04710Q10000103

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：手动轮椅车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月2日至2013年4月1日

天津市兰德医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10092R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：微波治疗仪、医用高频电刀、微波热疗机、妇科阴道数字观察系统的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

体系注册编号：04710Q10000089

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：微波治疗仪、医用高频电刀、微波热疗机、妇科阴道数字观察系统的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

山东

初次

山东福瑞达医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10123R0M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用体外引流容器；脑室外引流器；一次性超滑导尿管；医用硅橡胶系

列导管—胃管、泪道引流管、导尿管；XRL型旋动式人工流产器；一次性使用导尿包；一次

性使用食道支架推送器；鼻泪道阻塞引流包；鼻泪管支架；一次性旋流环的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2010年4月30日至2013年4月29日

体系注册编号：04710Q10000119

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用体外引流容器；脑室外引流器；一次性超滑导尿管；医用硅橡胶系

列导管—胃管、泪道引流管、导尿管；XRL型旋动式人工流产器；一次性使用导尿包；一次

性使用食道支架推送器；鼻泪道阻塞引流包；鼻泪管支架；一次性旋流环的设计开发、生

产和服务。

有 效 期：	2010年4月30日至2013年4月29日

青岛耐丝克医材有限公司

体系注册编号：04710Q10170R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：非吸收性外科手术缝合线、可吸收性外科缝线、医用缝合针（非无菌）的设计

开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月18日至2013年6月17日

体系注册编号：04710Q10000164

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：非吸收性外科手术缝合线、可吸收性外科缝线、医用缝合针（非无菌）的设计

开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月18日至2013年6月17日

曲阜市力文科贸有限公司

体系注册编号：04710Q10154R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：整体反射手术无影灯、电动液压综合手术台和手动液压综合手术台的设计开发

、生产安装和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000149

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：整体反射手术无影灯、电动液压综合手术台和手动液压综合手术台的设计开发

、生产安装和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

再认证

烟台计生药械有限公司

体系注册编号：04710Q10190R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：元宫型宫内节育器、一次性使用计划生育手术包、医用制氧机、宫内节育器的

设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

体系注册编号：04710Q10000183

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：元宫型宫内节育器、一次性使用计划生育手术包、医用制氧机、宫内节育器的

设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年7月2日至2013年7月1日

山东侨牌集团有限公司

产品注册编号：04710P10012R2M

认证单元：一次性使用无菌注射器（带针）

有 效 期：	2010年5月21日至2014年5月20日

烟台亚利朗医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10138R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：ALL型远红外线温热治疗器、ALL远红外线温热治疗床、远红外线负电位温热治

疗垫、温热振动循环理疗床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000134

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：ALL型远红外线温热治疗器、ALL远红外线温热治疗床、远红外线负电位温热治

疗垫、温热振动循环理疗床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

淄博兴华医用器材有限公司

体系注册编号：04710Q10106R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用绷带、一次性使用口腔诊疗盒、一次性使用无菌敷料包(介入手术包、眼科

敷料包、备皮包、手术包、产包、流产包、结扎包(具体产品见附件))的设计开发、生产和

服务。

附件：

介入手术包由塑料盆、塑料碗、塑料杯、塑料腰盘、塑料镊、纱布方、无纺布套、塑料兜

、双眼洞巾、洞巾、手术衣、口罩、手术帽、床单、包巾、被罩、褥罩、乳胶手套组成。

眼科敷料包由牛皮纸袋、中单、洞巾、水刺无纺布方、手术衣、手术帽、口罩组成。

备皮包由PE手套、塑料托盘、药水棉球、塑料镊、一次性备皮刀、包巾、脱脂棉球、纱布

方、海绵擦、滑石粉组成。

手术包由手术衣、手术帽、口罩、方巾、中单、CT单、纱布垫、担架套、包巾、洞巾组成。

产包由手术衣、手术帽、口罩、方巾、中单、尿垫、棉签、乳胶手套、脐带卷、脐带线、

纱布方、尿片、包巾组成。

流产包由手术衣、手术帽、口罩、中单、洞巾、三角裤、包巾组成。

结扎包由手术衣、手术帽、口罩、中单、纱布方、包巾组成。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

体系注册编号：04710Q10000102

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用绷带、一次性使用口腔诊疗盒、一次性使用无菌敷料包(介入手术包、眼科

敷料包、备皮包、手术包、产包、流产包、结扎包(具体产品见附件))的设计开发、生产和

服务。

附件：

介入手术包由塑料盆、塑料碗、塑料杯、塑料腰盘、塑料镊、纱布方、无纺布套、塑料兜

、双眼洞巾、洞巾、手术衣、口罩、手术帽、床单、包巾、被罩、褥罩、乳胶手套组成。

眼科敷料包由牛皮纸袋、中单、洞巾、水刺无纺布方、手术衣、手术帽、口罩组成。

备皮包由PE手套、塑料托盘、药水棉球、塑料镊、一次性备皮刀、包巾、脱脂棉球、纱布

方、海绵擦、滑石粉组成。

手术包由手术衣、手术帽、口罩、方巾、中单、CT单、纱布垫、担架套、包巾、洞巾组成。

产包由手术衣、手术帽、口罩、方巾、中单、尿垫、棉签、乳胶手套、脐带卷、脐带线、

纱布方、尿片、包巾组成。

流产包由手术衣、手术帽、口罩、中单、洞巾、三角裤、包巾组成。

结扎包由手术衣、手术帽、口罩、中单、纱布方、包巾组成。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

安徽

初次

安徽泓瑞医用设备工程有限公司

体系注册编号：04710Q10088R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用中心吸引系统、医用中心供氧系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10000085

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用中心吸引系统、医用中心供氧系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

合肥凯利光电科技有限公司

体系注册编号：04710Q10000165

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：消化道动力检测仪、食管动力检测仪、胃肠电图仪、胃动力治疗仪的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

体系注册编号：04710Q10171R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：消化道动力检测仪、食管动力检测仪、胃肠电图仪、胃动力治疗仪的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

合肥凯蒙新材料有限公司

体系注册编号：04710Q10155R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：加成型硅橡胶印模材料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

体系注册编号：04710Q10000150

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：加成型硅橡胶印模材料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

安徽同舟电子科技有限公司

体系注册编号：04710Q10145R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：低频推拿理疗仪（商品名：推拿大师）和中风康复治疗仪的设计开发、生产和

服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000141

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：低频推拿理疗仪（商品名：推拿大师）和中风康复治疗仪的设计开发、生产和

服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

合肥广安科技开发有限责任公司

体系注册编号：04710Q10118R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：光子脱毛嫩肤机和Q开关YAG激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000114

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：光子脱毛嫩肤机和Q开关YAG激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

合肥力源科技发展有限责任公司

体系注册编号：04710Q10000082

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：生物电子平衡治疗仪、三维多功能牵引床、熏蒸治疗仪的设计开发、生产和服

务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10086R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：生物电子平衡治疗仪、三维多功能牵引床、熏蒸治疗仪的设计开发、生产和服

务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

再认证

合肥健桥医疗电子有限责任公司

体系注册编号：04710Q10143R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：妊高征监测系统、显微智能影像分析系统、心血管功能测试诊断仪的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000139

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：妊高征监测系统、显微智能影像分析系统、心血管功能测试诊断仪的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

安徽英特电子有限公司

体系注册编号：04710Q10103R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月13日至2013年4月12日

体系注册编号：04710Q10000099

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：高频电刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月13日至2013年4月12日

四川

初次

奥泰医疗系统有限责任公司

体系注册编号：04710Q10000125

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10129R0M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

再认证

四川旭康医疗电器有限公司

体系注册编号：04710Q10173R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：B型超声诊断仪、医学影像工作站、电脑红外光综合治疗仪、全数字超声诊断仪

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

体系注册编号：04710Q10000167

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：B型超声诊断仪、医学影像工作站、电脑红外光综合治疗仪、全数字超声诊断仪

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月11日至2013年6月10日

四川康宁医用器材有限公司

体系注册编号：04710Q10148R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器

带针、一次性使用袋式输液器

带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌溶药器

带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000144

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用输液器

带针、一次性使用袋式输液器

带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌溶药器

带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

中国核动力研究设计院设备制造厂

体系注册编号：04710Q10000101

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：钴-60远距离治疗机、放射治疗模拟机、钴-60后装治疗机、铱-192后装治疗机

的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

体系注册编号：04710Q10105R3M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：钴-60远距离治疗机、放射治疗模拟机、钴-60后装治疗机、铱-192后装治疗机

的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

辽宁

初次

沈阳友好肾病中医院

体系注册编号：04710Q10158R0M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：沈阳友好肾病中医院的医疗服务(I级(专科)中医医院)的提供。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

丹东市科大仪器厂

体系注册编号：04710Q10127R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：X射线摄影机械装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

体系注册编号：04710Q10000123

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：X射线摄影机械装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

再认证

辽宁爱母医疗科技有限公司

体系注册编号：04710Q10141R3M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：Mcu功能性宫内节育器、MCuII功能性宫内节育器、MYCu宫内节育器的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000137

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：Mcu功能性宫内节育器、MCuII功能性宫内节育器、MYCu宫内节育器的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

沈阳新圳医用电子仪器公司

体系注册编号：04710Q10113R3M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：电脑康复治疗机、超频叠加前列腺治疗机、声频共振耳聋治疗机的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000109

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：电脑康复治疗机、超频叠加前列腺治疗机、声频共振耳聋治疗机的设计开发、

生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

丹东边境经济合作区三和医疗设备有限公司

体系注册编号：04710Q10000108

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：全自动生化分析仪、SH稀释液、半自动生化分析仪、全自动电解质分析仪、全

自动血细胞分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10112R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：全自动生化分析仪、SH稀释液、半自动生化分析仪、全自动电解质分析仪、全

自动血细胞分析仪、化学清洗液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

重庆

再认证

重庆华伦医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10094R2M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：自热式柔性TDP灸疗贴(多克自热炎痛贴)、特定电磁波(TDP)治疗器、高频医用

诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月26日至2013年3月25日

体系注册编号：04710Q10000091

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：自热式柔性TDP灸疗贴(多克自热炎痛贴)、特定电磁波(TDP)治疗器、高频医用

诊断X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月26日至2013年3月25日

河北

初次

石家庄高新区钧实科技有限公司

体系注册编号：04710Q10156R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：测力式半环骨科外固定支架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

河北永安医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10000142

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10146R0M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

再认证

廊坊市爱尔血液净化器材厂

体系注册编号：04710Q10080R3S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用血液灌流器(商品名:一次性使用炭肾)、一次性使用阴离子树脂血浆

吸附柱的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

体系注册编号：04710Q10000077

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用血液灌流器(商品名:一次性使用炭肾)、一次性使用阴离子树脂血浆

吸附柱的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

产品注册编号：04710P10007R1S

认证单元：一次性使用血液灌流器

有 效 期：	2010年3月12日至2014年3月11日

湖北

初次

武汉塞力斯生物科技有限公司

体系注册编号：04710Q100164R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂、凝血酶原时间测定试剂、凝血酶(TT)

时间测定试剂、纤维蛋白原(FIB)测定试剂、氯化钙试剂、白陶土试剂、咪唑缓冲液、血细

胞分析仪应用试剂—稀释液、血细胞分析仪应用试剂—溶血剂的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000158

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂、凝血酶原时间测定试剂、凝血酶(TT)

时间测定试剂、纤维蛋白原(FIB)测定试剂、氯化钙试剂、白陶土试剂、咪唑缓冲液、血细

胞分析仪应用试剂—稀释液、血细胞分析仪应用试剂—溶血剂的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

再认证

武汉中旗电子有限责任公司

体系注册编号：04710Q10000126

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：ZQ-12系列数字式心电图机、ZQ-108系列旋磁光子热疗仪、全数字超声诊断系统

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10130R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：ZQ-12系列数字式心电图机、ZQ-108系列旋磁光子热疗仪、全数字超声诊断系统

的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

贵州

初次

贵州风雷航空军械有限责任公司

体系注册编号：04710Q10104R0M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用空气加压氧舱(商品名:

FLY系列氧舱)、医用氧气加压舱的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

体系注册编号：04710Q10000100

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：医用空气加压氧舱(商品名:

FLY系列氧舱)、医用氧气加压舱的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

再认证

天水市飞鸿医疗电器有限公司

体系注册编号：04710Q10114R3M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：玄极治疗仪、场效应治疗仪、前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

体系注册编号：04710Q10000110

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：玄极治疗仪、场效应治疗仪、前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月23日至2013年4月22日

天水庆华电子科技有限公司

体系注册编号：04710Q10102R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：场效应治疗仪、多功能治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

体系注册编号：04710Q10000098

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：场效应治疗仪、多功能治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月9日至2013年4月8日

河南

初次

河南省盛昌医疗器械有限公司

体系注册编号：04710Q10162R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：熏蒸治疗机、多功能牵引床、颈椎牵引椅、多功能关节康复器、一次性使用无

菌手术衣、一次性使用无菌口罩、一次性使用无菌帽、医用纱布块、医用脱脂纱布包、一

次性使用无菌换药包、一次性使用手术包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

体系注册编号：04710Q10000155

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：熏蒸治疗机、多功能牵引床、颈椎牵引椅、多功能关节康复器、一次性使用无

菌手术衣、一次性使用无菌口罩、一次性使用无菌帽、医用纱布块、医用脱脂纱布包、一

次性使用无菌换药包、一次性使用手术包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年6月4日至2013年6月3日

山西

再认证

山西奥瑞生物材料有限公司

体系注册编号：04710Q10140R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：同种骨植入材料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

体系注册编号：04710Q10000136

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：同种骨植入材料的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月21日至2013年5月20日

云南

再认证

云南德华生物药业有限公司

体系注册编号：04710Q10150R2S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：医用即溶止血纱布的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月28日至2013年5月27日

广西

再认证

南宁市三科医疗器械有限责任公司

体系注册编号：04710Q10126R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：整体反射式冷光手术无影灯、冷光孔式手术无影灯、冷光单孔手术照明灯、视

力表灯箱、X射线胶片观察灯、超声波雾化器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

体系注册编号：04710Q10000122

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：整体反射式冷光手术无影灯、冷光孔式手术无影灯、冷光单孔手术照明灯、视

力表灯箱、X射线胶片观察灯、超声波雾化器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年5月7日至2013年5月6日

江西

再认证

江西三鑫医疗器械集团有限公司

产品注册编号：04710P10009R3L

认证单元：一次性使用无菌注射器

有 效 期：	2010年4月9日至2014年4月8日

产品注册编号：04710P10008R3L

认证单元：一次性使用输液器 带针

有 效 期：	2010年4月9日至2014年4月8日

江西省容和实业有限责任公司

体系注册编号：04710Q10096R1S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：真空采血试管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10000093

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：真空采血试管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

内蒙古

初次

呼和浩特市欣龙卫生保健用品厂

体系注册编号：04710Q10000105

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用医用防护服、一次性使用无菌医用口罩、帽、垫单、一次性使用产

包、一次性使用手术包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

体系注册编号：04710Q10109R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用医用防护服、一次性使用无菌医用口罩、帽、垫单、一次性使用产

包、一次性使用手术包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年4月16日至2013年4月15日

湖南

再认证

湖南省浏阳市医用仪具厂

体系注册编号：04710Q10085R1M

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用人体静脉血样采集容器、一次性使用静脉采血针的设计开发、生产

和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

体系注册编号：04710Q10000081

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：一次性使用人体静脉血样采集容器、一次性使用静脉采血针的设计开发、生产

和服务。

有 效 期：	2010年3月19日至2013年3月18日

吉林

初次

延吉华阳医疗器械有限公司

产品注册编号：04710P10005R0S

认证单元：温热磁疗仪

有 效 期：	2010年3月12日至2014年3月11日

体系注册编号：04710Q10078R0S

认证标准：GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008

覆盖范围：温热磁疗仪、温热电位磁疗仪、电热褥垫、电热垫的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

体系注册编号：04710Q10000075

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：温热磁疗仪、温热电位磁疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2010年3月12日至2013年3月11日

产品注册编号：04710P10006R0S

认证单元：温热电位磁疗仪

有 效 期：	2010年3月12日至2014年3月11日

北京国医械华光认证有限公司

注销/撤销认证证书公告

（2010年07月）

北京市新风机电技术公司

体系注册编号：04709Q10056R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：板式酶标仪、发光分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2009年2月20日至2012年2月19日

体系注册编号：04709Q10000056

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：板式酶标仪、发光分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2009年2月20日至2012年2月19日

上海爱灵卫生材料有限公司

体系注册编号：04708Q10284R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：可溶性止血膜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年10月31日至2011年10月30日

体系注册编号：04708Q10000275

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：可溶性止血膜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年10月31日至2011年10月30日

宁波市北仑恒达医用敷料厂

体系注册编号：04708Q10179R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：止血纱布片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

体系注册编号：04708Q10000174

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：止血纱布片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年7月18日至2011年7月17日

上海交大南洋医疗器械有限公司

产品注册编号：04708P10020R0S

认证单元：泌尿数字影像系统（医用诊断X射线机）

有 效 期：	2008年5月9日至2012年5月8日

北京清源伟业生物组织工程科技有限公司

体系注册编号：04708Q10052R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：脱细胞异体真皮基质医用组织补片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10000049

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：脱细胞异体真皮基质医用组织补片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

南京科进实业有限公司

产品注册编号：04708P10013R0S

认证单元：超声经颅多普勒血流分析仪

有 效 期：	2008年2月22日至2012年2月21日

上海交大南洋医疗器械有限公司

体系注册编号：04708Q10000062

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外冲击波碎石机、泌尿数字影像系统、高频电刀、多功能尿流计的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

体系注册编号：04708Q10066R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外冲击波碎石机、泌尿数字影像系统、高频电刀、多功能尿流计的设计开发

、生产和服务。

有 效 期：	2008年2月22日至2011年2月21日

天津冠裕医疗器械科技有限公司

产品注册编号：04708P10005R0S

认证单元：电化学前列腺增生治疗仪

有 效 期：	2008年1月25日至2012年1月24日

宁波亚太生物技术有限责任公司

体系注册编号：04708Q10000009

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

体系注册编号：04708Q10011R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2008年1月4日至2011年1月3日

山东省文登市整骨科技开发有限公司

体系注册编号：04707Q10319R1S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：螺纹式笼状椎体间融合器、钛质接骨螺钉、弧轨互锁弓根矫形固定器的设计开

发、生产和服务。

有 效 期：	2007年12月7日至2010年12月6日

体系注册编号：04707Q10000316

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：螺纹式笼状椎体间融合器、钛质接骨螺钉、弧轨互锁弓根矫形固定器的设计开

发、生产和服务。

有 效 期：	2007年12月7日至2010年12月6日

天津冠裕医疗器械科技有限公司

体系注册编号：04707Q10296R0S

认证标准：GB/T 19001;2000 idt ISO9001:2000

覆盖范围：电化学前列腺增生治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年12月7日至2010年12月6日

体系注册编号：04707Q10000294

认证标准：YY/T0287-2003 Idt ISO13485-2003

覆盖范围：电化学前列腺增生治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：	2007年12月7日至2010年12月6日

0080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以上认证注册资格注销/撤销的企业应及时按通知要求交回认证证书。