| 季 刊 总第62期 2013年07月出版 《CMD认证通讯》编辑部 地址：北京市东城区安定门外大街甲88号中联大厦五层 邮编：100011 市场服务部：010-62358380审核管理部：010-62379330 质量部：010-62368716 综合部：010-62013856 传 真：010-62013872 网 址： http：//www.cmdc.com.cn | 目 录 实施风险管理是确保医疗器械安全的必由之路 ——贯彻YY/T0316标准的一点思考 企业贯标认证经验交流 浅谈医疗器械风险管理的实践活动 从临床反馈的不良事件分析评价产品上市后的风险及其控制 标准实施与研讨 内部审核部分常见问题的处理 谈谈对YY/T0287-2003标准中8.2.3条款的理解 医疗器械企业供应链的专项审核 法规要求 国家食品药品监督管理总局关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准的通知 国家食品药品监督管理总局关于部分医疗器械变更审批和质量管理体系检查职责调整有关事宜的通知 2013年第2季度医疗器械不良事件监测年度报告发布 2013年第2季度国家发布的与医疗器械相关的法规、标准及规范信息 警钟常鸣 2013 年第二季度CMD 审核不合格项分析 CMD动态 2013年CMD第二次市场工作会议召开 CMD近期推出《管理者代表高级研修班》 CMD培训信息 认证公告 | （2） （9） （12） （20） （24） （27） （35） （37） （40） （41） （44） （46） （46） （47） （49） |
| --- | --- | --- |

实施风险管理是确保医疗器械安全的必由之路

——贯彻YY/T0316标准的一点思考（续上期）

CMD  陈志刚

二、贯彻YY/T0316标准实施风险管理基本思路和目标

企业贯彻YY/T0316标准实施医疗器械风险管理的基本思路是遵循风险管理的理念，以YY/T0316标准要求为核心，以YY/T0287标准或《医疗器械生产质量管理规范》的质量管理体系为基础，以相应特定的医疗器械产品安全标准和技术规范要求为关键，全面融入相关的法规要求，将YY/T0316标准要求整合进入YY/T0287标准或《医疗器械生产质量管理规范》的质量管理体系，全面贯彻实施YY/T0316标准风险管理过程的要求，使用适宜的风险管理技术，在医疗器械全生命周期实施持续动态的系统性风险管理，实现医疗器械风险管理的完整性和有效性。

任何一个医疗器械企业客观上都有一个质量管理体系，我国医疗器械监管部门对企业的质量管理体系一贯高度重视，YY/T0287/ISO13485 标准发布以来在医疗器械监管部门和市场的推动下，我国医疗器械行业掀起了学习贯彻高潮，企业纷纷按照该标准要求建立医疗器械质量管理体系,不少企业通过了YY/T0287标准质量管理体系认证。SFDA2009年出台了包含YY/T 0287标准大部分内容的《医疗器械生产质量管理规范》，进一步推动企业建立和保持规范的质量管理体系，这对于企业实施风险管理打下了良好的基础。YY/T0316标准指出“风险管理可以是质量管理体系的一个组成部分”。标准的该要求是非常重要并有实际的指导意义。企业若将风险管理单独建立一个系统，脱离企业已经运行的质量管理体系另搞一套，势必重复的投入人力、物力、财力等资源，形成职能交叉重叠、部门接口繁琐，企业的质量管理体系运行和风险管理运行还会产生许多不必要的矛盾和问题。因此全球医疗器械产业界普遍认为风险管理过程整合融入质量管理体系并成为医疗器械质量管理体系的组成部分是实施风险管理的有效途径。实际上国内外的医疗器械企业在贯彻YY/T0316标准时基本上都将风险管理要求融入整合到YY/T0287标准或法规规定的质量管理体系之中，这样一举两得，既优化和节约资源，又提高了质量管理体系和风险管理运行的效率，达到了事半功倍的效果。风险管理成为企业质量管理体系的组成部分，企业就要将标准的风险管理要求整合融入到质量管理中形成一体化的质量管理体系。为鼓励企业将风险管理要求整合融入质量管理体系，YY/T0316标准在标准编排结构的设计上是和YY/T0287标准的结构相互呼应，有利于企业比较方便容易的将风险管理要求和质量管理体系整合形成一个体系。为指导企业实施风险管理，全球医疗器械协调组织(GHTF)发布了《风险管理原则和活动在质量管理体系活动中的实施》的文件，其中对于企业将风险管理如何整合融入质量管理体系和实施风险管理提供了有实用价值的途径和方法，对于企业实施风险管理有着重要的指导作用。

企业实施风险管理要YY/T0316标准要求为核心，就是要全面贯彻YY/T0316标准的要求，一是要实施标准中规定的和质量管理体系要求紧密相关的内容，如管理职责、人员资格、风险管理计划、风险管理文档文件化等一系列的要求；二是要牢牢把握YY/T0316标准规定的风险管理过程。风险管理过程要求是标准的重中之重，要弄懂风险管理每个过程、每个步骤和每项活动的要求，扎实推进落实到位。

在实施特定医疗器械的风险管理时，特定的医疗器械产品安全性标准和相关标准及技术规范是关键。医疗器械产品安全标准是人类长期医疗器械实践的总结，是医疗器械各相关方智慧的结晶。医疗器械产品各项安全性的定量和定性指标及要求，是医疗器械质量经验和事故教训的集成，标准的很多要求是人类用惨痛的鲜血和生命的代价换来的宝贵财富，是确保医疗器械安全有效的重要途径和方法，要格外珍惜这个成果。医疗器械产品安全性标准规定了产品的安全性要求，阐述了医疗器械产品固有安全性、防护措施和安全性信息。例如GB9706.1规定了有源医疗器械通用安全性要求，GB/T16886规定了医疗器械生物相容性通用要求。企业在实施风险管理时，首先要将医疗器械产品安全标准所提出的安全性要求作为风险管理的输入，这是最有效的捷径，避免了不必要的重复劳动，还将加快风险管理的进程，提升风险管理的效率。当然由于医疗器械产品安全标准的局限性，产品安全性标准可能没有阐述所有和医疗器械相关的风险,为此要在医疗器械产品安全性标准已阐明的风险基础上，要继续全面关注医疗器械随机失效的风险，以实现风险管理的完整性。总之,医疗器械产品安全性标准及其技术规范贯彻实施,促进了医疗器械的有效性和完整性。医疗器械风险管理的实施有助于全面贯彻医疗器械标准。ISO、IEC等国际标准化组织提出在制修订医疗器械安全性标准时要以风险管理为框架的思路，即在YY/T0316标准的风险管理框架内应用医疗器械产品安全性标准，通过医疗器械产品安全性标准促进YYT0316标准贯彻实施，进一步明确了医疗器械安全性标准和风险管理的关系。ISO/TC 210正在制定ISO /TR 24971《ISO 14971 应用指南》技术报告，为我们实施YY/T0316标准提供了指南。技术报告草案中强调在实施风险管理时要充分利用有效的医疗器械产品安全性标准并提出了具体方法，具有指导作用。该技术报告正式发布后,我们可学习贯彻以有助于贯彻YY/T0316标准。

YY/T0316标准反复指出风险管理适用于医疗器械全生命周期，正如前述医疗器械风险不仅仅产生于设计开发和制造阶段，而在医疗器械生命周期的每个阶段都有可能引入风险。如医疗器械在运输储存过程中，未对环境和运输条件采取风险控制措施，可致使医疗器械损坏或变质，又如医疗器械使用期间未采取保养维护等风险控制措施，可能对患者或使用者造成生命安全健康的损害，还有最终停用或报废处置的医疗器械措施不当可能引发对环境的污染和对公众健康损害的群发事件。还有医疗器械全生命周期各个阶段是相互联系相互作用的，设计开发阶段的风险可以在生命周期的其他阶段采取措施予以管理，如隐形眼镜在设计开发时，使用者佩戴时间过长将会引起眼角膜感染或损伤，因此在使用阶段采取措施要求使用者应定期摘下镜片清洗，不要连续佩戴，以控制眼睛角膜感染或损伤的风险。医疗器械生命周期各个阶段涉及多个相关方，因此医疗器械企业要加强这些相关方的沟通交流和合作，要了解各相关方及其对应的工作过程，要有的放矢的和这些相关方共同实施风险管理，这也反映了风险管理的复杂性和工作的艰巨性。但是为了控制医疗器械风险，医疗器械企业必须坚持在医疗器械全生命周期实施风险管理的要求。

标准提出医疗器械企业在实施风险管理时要使用适宜的风险管理技术，要求运用系统方法开展风险分析。风险管理技术实际上就是指统计技术，标准列出几项统计技术作为风险管理技术。为此标准提供了附录G《风险管理技术资料》，该附录为风险分析提供了一些可用的风险管理技术。风险管理技术仅是风险管理的工具，企业可以选择一个或几个风险管理技术开展风险分析。有些企业可能对统计技术有畏难情绪，但要说明不是对统计技术本身进行研究而只是统计技术的应用，就如同应用计算机不是对计算机结构原理进行研究，而是将计算机作为工具，主要是掌握和使用计算机。因此通过学习培训是不难掌握风险管理技术的。

企业全面贯彻YY/T0316标准实施风险管理的目标是按照YY/T0316标准要求管理医疗器械的每一个风险，促使医疗机构、经销服务单位等相关方在医疗器械生命周期的相关阶段按标准要求实施风险管理。将特定的医疗器械生命周期的所有风险控制在可接受水平，保持风险管理的持续完整性和有效性,确保医疗器械的安全有效，有助于我国医疗器械风险管理和国际接轨，促进企业持续成功，促进医疗器械产业健康发展。

第三方医疗器械质量认证机构应对全面贯彻YY/T0316标准的企业提供合格评定的认证服务，通过认证服务，促进企业贯彻YY/T0316标准符合性和有效性，不断提升企业医疗器械风险管理水平。

第三方医疗器械质量认证机构的YY/T0316标准风险管理的合格评定工作，应积极服务于医疗器械监管，企业全面贯彻YY/T0316标准实施风险管理有助于医疗器械监管部门进一步明确医疗器械监管思路，突出监管的重点；进一步发挥第三方医疗器械质量认证机构实施医疗器械风险管理合格评定服务于监管的技术支撑作用，缓解监管任务和监管资源的矛盾；进一步降低监管的风险，提升监管的有效性。

近年来，ISO、IEC国际标准化组织发布的部分医疗器械产品标准增加了风险管理要求，而且有进一步扩大的趋势，由此医疗器械检测机构在实施医疗器械产品检测的同时，也要按YY/T0316标准检查企业实施风险管理符合性和有效性，为此医疗器械检测机构可考虑充分利用第三方医疗器械质量认证机构对企业实施YY/T0316标准风险管理合格评定的结果，加强双方的合作。既有效利用了资源，又提高了医疗器械产品标准的检测检查的有效性和效率，构建双赢的局面，共同为保障医疗器械安全有效贡献力量。

企业是贯彻YY/T0316标准实施风险管理的主体，是医疗器械质量安全的第一责任人。医疗器械生命周期各个阶段的相关方如医疗机构、营销单位、售后服务单位也承担着相应的风险管理责任。医疗器械风险管理的利益相关方监管部门、检测单位、认证机构以及患者、医护人员、操作维护人员及公众度都有密切关系和相应的责任义务，因此，只有医疗器械企业和各相关方齐心协力，营造贯彻YY/T0316标准的良好的政策环境和市场环境。大力推动医疗器械行业贯彻YY/T0316标准才能实现风险管理的目标，造福于公众的生命安全健康和生活质量。

三、积极实践提高贯彻YY/T0316标准的水平

YY/T0316标准指出“本标准专门为用于建立风险管理原则的医疗器械/系统的制造商而制订”。这表明了医疗器械制造商是实施风险管理的主体，承担风险管理的职责，是和企业是医疗器械质量安全第一责任人的法规要求是一致的。企业贯彻YY/T0316标准实施风险管理正是落实企业是医疗器械质量安全第一责任人的最重要的具体体现。YY/T0316标准是一个严谨的逻辑性系统性很强的标准，标准的各项要求和规定的过程是缺一不可的，企业应全面贯彻落实。但目前我国大部分企业在实施风险管理时，只是部分地贯彻标准的要求。出现这种情况是有客观原因的，YY/T0287标准虽然提出实施风险管理要求，但仅要求在产品实现过程中实施风险管理，而没有要求在医疗器械全生命周期实施风险管理。在医疗器械市场准入和日常监管中虽也要求企业实施风险管理，但也未明确要求全面贯彻YY/T0316标准。虽然考虑贯彻YY/T0316标准的复杂性和艰巨性，采取先易后难逐步贯彻YY/T0316标准的做法有一定的合理性，但也产生了新问题。由于YY/T0316标准作为实施风险管理的指南，于是企业按各自对标准的理解选择标准的部分要求实施风险管理，从而导致标准贯彻不到位的局面。这种各自为政式的风险管理势必容易偏离标准的要求，形式主义的风险管理也不易得到有效的遏制。在医疗器械监管部门的日常监管和第三方认证审核中也缺少强制的明确统一的要求，从而缺乏一致性和重复性。总之企业贯彻YY/T 0316标准总体水平不尽人意，既有企业动力不足的主观因素，也有外部推动不力的客观原因。要改变这种现状就要努力学习贯彻YY/T0316标准。企业最高管理者要带头学习YY/T0316标准，组织风险管理标准明白人队伍，组织员工学习标准。克服标准语言难不好懂，标准概念多不好理解，标准专业技术性高不好掌握等畏难情绪，把YY/T0316标准的学习引向深入。我们可以回顾上世纪启动学习YY/T0287标准的情景，当时有些企业反映标准写的像天书看不懂，感到十分困难，但是经过反复的宣贯学习，YY/T0287标准在医疗器械产业家喻户晓，逐步深入人心，得到广泛应用。不少企业将标准和企业实际相结合，创造性的运用标准取得优秀的绩效，有些企业在贯彻YY/T0287标准取得成绩的基础上，又向卓越绩效模式迈进，以创造新的辉煌。历史的经验告诉我们，只要迎难而上、持之以恒，扫除种种拦路虎，要切实改变当前有些企业存在的风险管理口号喊得多、实际行动少、应付审查多、真抓实干少的不良倾向。勇于实践积极实践，YY/T0316标准一定会在医疗器械产业生根、开花、结果。

企业在贯彻YY/T0316标准的实践中需要关注的几个问题：

首先是关于风险管理策划，实施风险管理策划。风险管理策划一要确定风险管理职责权限，需要包括最高管理者和与医疗器械风险有关的所有部门机构和人员的职责权限,要明确风险管理的主管部门或人员，确保责任落实到位。二要制定风险管理方针和目标。三要抓好风险管理过程的策划，企业应按照标准规定的五个风险管理过程及其步骤和活动要求进行策划，确保每一个风险管理过程能得到正确实施。四要保障资源。要按标准提出的条件建立风险管理有资格人员即明白人的队伍，还要保障风险管理必要的硬件和软件资源。企业在实施风险管理策划时还要关注：第一风险管理策划要覆盖医疗器械全生命周期，也就是要在医疗器械全生命周期的各个阶段和过程实施风险管理、开展风险管理活动；第二要突出重点，医疗器械设计开发的风险管理策划是重点，要予以高度重视，风险管理的五大过程是和医疗器械设计开发各个阶段紧密相连不可或缺的，也是预防在先理念的具体体现；第三在风险管理策划时要关注过程的迭代特性,主要指医疗器械生命周期的各个阶段，特别是医疗器械设计开发过程的各个阶段及活动、医疗器械风险管理的各个过程及步骤，需要反复频繁地循环进行。一个过程或步骤的结果，不仅输出给下一个过程或步骤，而且往往需要反馈给前面的过程或步骤。过程或步骤之间经常不间断进行反复频繁交互的迭代特性是系统工程的属性。企业在实施风险管理策划是应予以考虑；第四对于有些特定的医疗器械（如医疗器械软件）在风险管理策划时要关注ISO、IEC已发布的有关应用特定风险管理方法要求的标准。

其次关于风险管理文件化。文件化是实施风险管理的必要前提和基本要求，企业应高度重视将YY/T0316标准要求转化为企业的风险管理文件。在认证审核中发现不少企业的风险管理文件缺失，造成风险管理偏离了YY/T0316标准要求。因此强调企业应全面贯彻标准中规定的文件、记录、清单及风险管理文档等文件化要求。当然要关注文件的适用性即文件的数量和复杂程度与医疗器械的风险及企业的实际需求相关。但企业在开始实施风险管理时,一定要按标准要求建立风险管理文件。虽然企业的风险管理范围可能仅仅是医疗器械产品实现过程而非医疗器械全生命周期，即使YY/T 0316标准仍然作为指南，但企业只有按标准要求建立风险管理文件，才能保证企业部分范围的风险管理的规范性。当然前面已叙述企业在建立风险管理文件时仍然要和质量管理体系文件整合，以实现质量管理体系和风险管理的有效性。

继之关于风险管理计划。风险管理计划也属于上述风险管理文件的一部分，有一些特殊性和重要性必须要以高度关注。标准指出“对于所考虑特定的医疗器械,制造商应按照风险管理过程，建立一项风险管理计划并形成文件”。因此企业要对特定的医疗器械制定风险管理计划。例如企业生产B型超声诊断仪、麻醉机、监护仪等，就需要对每一类型的医疗器械产品制定风险管理计划。企业可根据自身的实际情况，将特定医疗器械风险管理计划编制成一个独立的文件，也可以整合进企业的质量管理体系文件中。企业特定医疗器械风险管理计划无论采取哪种文件形式，都应满足标准规定的关于风险管理计划的基本要求。风险管理计划的重要性在于能为风险管理提供路线图，是企业按照标准要求一步一步的实施风险管理过程的具体行动计划，以能保障特定医疗器械风险管理的完整性。标准详细阐述风险管理计划的要求并规定了具体内容，具有可操作性。YY/T0316标准还提供了附录F《风险管理计划》指导企业编制规范的风险管理计划。

再之关于医疗器械数据信息。企业在实施特定医疗器械风险管理时要有相关的数据信息。需要掌握相同或类似医疗器械的经验、本企业和其他企业的经验、特定医疗器械临床使用的数据信息、监管信息、医疗器械不良事件数据库、科学文献出版物等等相关的数据信息。这既是标准的重要要求,也是不少企业面临的挑战。如果缺少特定医疗器械的数据信息，开展风险管理将是困难的甚至是不可能的。标准还具体提出了可获得资料和数据信息的七个渠道，有助于企业获得所需的资料和数据信息。另一方面数据信息的应用也是极其重要的，例如风险分析是第一个风险管理过程，标准对风险分析规定了“系统运用可获得资料，判定危害并估计风险”的要求。标准强调了系统应用，因此如何系统应用获得的数据信息，如何系统判定危害，包括危害处境及损害的各种事件序列，就成为风险分析成败的关键。在企业实施风险分析过程的第一步骤“预期用途和与安全性有关特征判定”时，标准提供的附录C《用于判定医疗器械安全性有关问题》中提出了企业需要回答的34个问题，从而为企业实施这一步骤提出了系统应用数据信息和系统判定危害与危害处境的要求：一是要从医疗器械制造、预期使用者、预期用途、合理可预见的误用和最终处置提出一系列的问题。二是要从医疗器械所涉及的人员如使用者、操作维修人员、患者以及利益相关方的观点提出问题。三是不但要从企业人员角度而且要从其他相关人员角度考虑每一个问题。四是不但要考虑每一个问题本身，还要考虑每一个问题之间的相互关系。在认证审核中发现有些企业风险分析过程的系统运用可获得资料和系统判断危害和危害处境还是相当薄弱的，企业需要全面实施有关系统应用资料数据信息和系统判定危害与危害处境的标准要求，才有可能系统地判定危害与危害处境，否则企业就不易找到可能危害的完整概貌，就会引发后续风险管理过程的返工或者风险管理不完整的后果。总之企业要高度重视医疗器械数据信息的收集、分析和利用，这既是实施风险管理的前提和重要条件，也是企业质量管理体系有效运行必不可少的内容。

企业医疗器械安全管理在向风险管理转型过程中必然面临许多复杂的问题和严峻的挑战。为此要树立风险管理理念,加强相关方的合作交流，集思广益，边实践、边学习、边摸索、边解决问题，努力实现风险管理完整性和有效性。医疗器械安全管理向风险管理转型不仅是企业的任务，也向医疗器械利益相关方即医疗器械使用单位和人员、监管部门、认证检测机构、行业协会、患者、公众和社会各方等提出了新要求。企业应和各医疗器械利益相关方共同凝聚力量，推动各个层面上贯彻YY/T0316标准，提升风险管理水平。为推动企业贯彻YY/T0316标准向风险管理转型， CMD今年将启动YY/T0316标准医疗器械风险管理评价服务项目，其宗旨是CMD以YY/T0316标准、YY/T0287标准、医疗器械法规、相关医疗器械产品安全标准及相关要求为准则，公正客观地对申请企业特定医疗器械的风险管理实施符合性和有效性的审核评定，帮促企业全面领会YY/T0316标准要求、系统规范地实施风险管理并与国际接轨、不断提升医疗器械风险管理水平，将医疗器械风险控制在可接受水平，保障医疗器械的安全有效，提升企业的核心竞争力。CMD将为通过风险管理审核评价的企业颁发符合YY/T0316标准的风险管理评价证书，传递医疗器械风险管理信任，服务医疗器械企业持续发展。

CMD将和企业紧密合作，积极争取医疗器械各相关方的支持和指导，不断总结经验，努力提升医疗器械风险管理评价服务质量，发挥医疗器械风险管理评价服务项目的作用，将贯彻YY/T0316标准实施风险管理推向新阶段。

企业贯彻YY/T0316标准从传统医疗器械安全管理向风险管理转型，是医疗器械安全管理的突破和创新，是确保医疗器械安全性有效性的必由之路，是企业医疗器械安全管理的新里程碑。为此需要勇于实践、积极实践，实践、认识、再实践、再认识，不断提高贯彻YY/T0316标准水平，提高风险管理有效性，为确保医疗器械安全有效，促进医疗器械企业持续成功和医疗器械产业的健康发展而努力奋斗！

企业贯标认证经验交流

浅谈医疗器械风险管理的实践活动

- 贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

编者按：

贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司提供的本文是一篇外企开展医疗器械产品上市后风险管理活动的实践经验之谈。尽管文章短小精悍，但内容具体、思路清晰、可操作强。对国内不少医疗器械制造商所进行的风险管理活动仍处于起步阶段来说，如何开展医疗器械风险管理具有一定的参考价值。

我公司是一家以生产血球试剂和生化试剂为主的医疗器械产品制造厂家，为美国贝克曼库尔特公司的独资企业。目前生产的试剂都是从国外引进的成熟产品，采用全球相同的原料标准、生产工艺和产品质量标准。由于上述原因，我公司目前对产品进开展的风险管理活动，基本处于是对上市后产品的风险管理。

为了能确保风险管理活动的实施符合YY/T0316-2008 / ISO14971:2007的要求，我公司将风险管理的要求整合到了公司的质量管理体系，体现在相应的质量程序中，如不合格品程序、不良反应报告程序和变更控制程序等。如下图所示：

公司设有专门的质量程序管理质量事件，搜集和筛选需要进行风险管理的质量事件，这些质量事件包括：

- 已销售成品：如顾客投诉、不良事件报告和纠正或召回等。

- 设计和开发：如设计变更、设计评审和验证确认等。

- 生产运作：如不合格品、质量偏差、设备校验和供应商管理等。

- 质量体系：如审核发现项/观察项、CAPA和管理评审等。

当质量事件涉及到产品质量失败/缺陷或设计变更时，当需要进行必要的风险管理。下面着重谈谈我公司是如何进行风险管理的：

- 产品质量失败/缺陷的风险管理：

需进行风险管理的产品质量失败或缺陷的事件，主要有以下情形：

- 影响产品的安全性和有效性的事件（如功能性指标不通过）。

- 引起产生错误的测试结果（如结果不准导致误诊）。

- 引起临床显著的测试结果报告的延迟（如延迟的结果导致手术延误）。

- 使使用者或服务人员面临损害（如产品漏液引起使用者身体受伤）。

- 使财产、设备或环境遭受破坏（如引起仪器损坏、火灾或环境污染）。

- 改变产品目前的风险控制措施效果（如产生新的失效模式，降低现有风险控制措施的有效性等）。

相关的风险管理活动如下图：

公司会对上述质量事件进行风险评估，识别可能引起的损害，并根据每个损害的严重度和发生概率确定风险大小：

- 区域I---可接受区：风险低因而不需要采取进一步措施。

- 区域II--低至合理可行的可接受风险（ALARP）区：调查降低风险的可行性，应采取控制风险的措施，否则需提供理由。

- 区域III--不可接受区：风险不可接受，除非进行风险/收益分析并经管理层批准。

- 设计变更的风险管理：

设计变更包括主要变更和次要变理：

- 主要变更：将对产品或过程的特性造成较大影响。包括关键设备、原料标准、关键工艺、检测方法的重大改变、法规要求变化等变更。

- 次要变更：可能/不可能会对产品或过程的特性产生可见影响。包括非关键性设备的改变、包材和容器的变更、非关键性生产工艺改变等变更。

相关的风险管理活动如下图：

以上是笔者对所在公司进行产品风险管理活动的概括介绍，希望能起到抛砖引玉的作用，与大家一起为提升国内医疗器械的风险管理水平而努力！

从临床反馈的不良事件

分析评价产品上市后的风险及其控制

杭州富阳医用缝合针线厂  陈之阳/陈锡阗

编者按：

国家药品不良反应监测中心统计2002年至2010年共收到医用缝合线可疑不良事件报告939份，其危害表现的主要原因除部分质量不符合要求外，大部分都是因使用过程中缝合线种类、型号、缝合方式选择不当以及无菌操作不符合要求等因素造成。杭州富阳医用缝合针线厂在2011年就遇到了类似情况。但他们没有措手不及，而是通过多年实施YY/T0287质量管理体系积累的经验和掌握的YY/T0316-2008标准要求，通过对产品实现过程的风险分析和评价，完善了纠正预防措施，更加有效控制了再上市产品风险。

【一、原由】本厂于2011年7月11日向缝合线主料供方采购2-0/T丝线原料67.1kg,原料批号为2011002。本厂制线车间将该批原料制成批号为110904、111102、111201等6批非吸收性外科缝线产品，上述产品经检验合格后由本厂销售科陆续向客户供货。但供货以后，本厂销售科在2011年11月至2012年5月期间先后接到5家客户投诉，一致反应在手术中缝线发生断线现象。鉴于：①该批产品投诉的客户较多；②投诉客户反映的问题相同；③经重新检测退回产品抗张强度全部符合标准要求；④本厂以往从无发生过此类不约而同的“群诉”事件等原因，本厂质管部门认为该事件非常值得关注，遂将该批原料范围的丝线产品所发生的断线事件，列为疑似医疗器械不良事件，展开追溯性调查，并进行分析评价。

表一： 使用2-0/T丝线的某三甲医院等用户名录

| 序号 | 投诉单位 | 投诉日期 | 产品批号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华东某市一医院 | 2012-5-30 | 110904 |
| 2 | 东北某医械公司 | 2012-5-30 | 111102 |
| 3 | 华东某医械公司 | 2012-4-23 | 111102 |
| 4 | 华东某地区医院 | 2012-4-23 | 111201 |
| 5 | 某省肿瘤医院 | 2011-12-14 | 110904 |

【二、处置】本厂质管办接到以上质量投诉后，采取了以下处置过程：

1．要求投诉单位将问题产品全部退回，并予以换成其它批号的产品或换成其它规格的产品。

2．对退回产品重新检测，检测结果全部合格（见表二）。

3．通知本厂生技科，暂停生产2-0/T加捻丝线。

4．要求本厂销售科与相关客户沟通，建议停止使用2-0/T加捻丝线，改用2-0加捻丝线或改用2-0编织丝线。

5．将上述疑似不良事件通知原料缝合线主料供方，要求供方配合本厂质管办查找原因。

6．向本地区食品药品监督管理局提交《可疑医疗器械不良事件报告表》五份（附后），如实报告上述疑似医疗器械不良事件。

表二：退回2-0/T丝线检测结果

| 退货单位 | 批号 | 检样件数 | 标准要求 | 实测强度 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 华东某市一医院 | 110904 | 5 | ≥13.0N | 19.6N | 合格 |
| 东北某医械公司 | 111102 | 6 | ≥13.0N | 17.8N | 合格 |
| 华东某医械公司 | 111102 | 7 | ≥13.0N | 17.8N | 合格 |
| 华东某地区医院 | 111201 | 6 | ≥13.0N | 19.4N | 合格 |
| 某省肿瘤医院 | 110904 | 5 | ≥13.0N | 19.8N | 合格 |

【三、定性】《医疗器械不良事件监测和再评价管理办法（试行）》第三十五条定义了医疗器械不良事件：医疗器械不良事件，是指获准上市的质量合格的医疗器械在正常使用情况下发生的，导致或者可能导致人体伤害的各种有害事件。本厂问题产品在临床中发生的实际情况与上述定义相对照，下述四点内容比较符合不良事件的定义：

- 该产品是本厂获准上市的产品，注册证号是浙食药监械（准）字2012第2650048号。

- 客户投诉内容是缝线强度偏低，实测缝线平均强度约高于标准5.7N，故问题产品的质量是合格的。

- 如果顾客投诉“手术中断线”的问题确实存在，则可能会导致手术创口不能及时止血、加大感染机会、生理循环不能及时恢复……，使患者受到意外伤害。

- 互不沟通的用户，投诉同一问题，且该问题属于无先例的非常见范围内问题，因此可以认为问题基本属实。

本厂质管部门根据上述四点分析判定，本厂原料批号为2011002规格为2-0/T丝线在手术中的表现应属于不良事件的范畴，将相关客户的质量投诉列为不良事件展开分析评价具有实际意义。

【四、分析】本厂质管办会同销售科、质检科、生技科、物供科对上述2-0/T丝线断线现象引起的不良事件进行了较深入的调查研究，调研过程包括走访供方、咨询专家、查阅文献等。通过调研获知，引发手术时断线的可能原因主要有规格失配、方法不当、材质因素等几种。各种原因简释如下：

1．规格失配。针对某一特定的手术创口，使用何种规格的缝线，主要应根据创口部位的张力大小而决定，张力大的部位要选择抗张强度较大的缝线，张力小的部位可选择抗张强度较小的缝线。同一部位的张力由于人群不同会有一定差异，如体型差异、性别差异等引起的相同部位的张力差异。因此，有经验的医生会根据临床实际选择使用合适规格的缝线，在选择过程中应以安全性为首要依据。如果某医生缺少经验，在张力较大的创口部位选用了抗张强度较小的缝线，则手术中难免断线，这种情况属规格失配所致。

2．方法不当。在手术时，缝线的有效抗张强度决定于以下三个因素：①是否打结——缝线打结的强度比不打结要小，故打结缝线容易断线；②打何种结——缝线打缠绕较多的外科结时比打平结时容易断线；③怎样打结——缝线在深部用器械形成夹角打结比表层用两手其作用点与结扎点形成直线打结时要容易断线。因此，有经验的医生能根据部位深浅、血管粗细、张力大小等实情选打何种结头，确保结头牢固又避免断线。如果某医生在张力较小部位选用了较匹配的抗张强度较小的缝线，而另一方面为保险起见又选打较复杂的结头，使丝线往返折拗次数过多，则手术中难免断线，这种情况属方法不当所致。

3．材质因素。医用丝线是由蚕丝制成的，蚕丝可分为桑蚕丝和柞蚕丝、春蚕丝和秋蚕丝、晴季丝和雨季丝……。由于蚕的饲料不同及生长环境不同，会导致蚕丝产生构造差异，如每根纤维中包含微纤维的多寡、纤维排列的规整性、纤维间空隙的大小等产生差异，进而影响到蚕丝的性能指标。纺织业将蚕丝从优→劣分为6A、5A、4A、3A、2A、A、B、C、D……十多个品级，医用丝线宜采用4A级以上的蚕丝制造，如用低级蚕丝制造会使质量指标的离散性过大、抗张强度等指标的冗余量减小。如果某医生使用了此类缝线，而打结时又骤然加力或加力方向偏转，则手术中难免断线，这种情况属于材质因素所致。

本厂质管办在分析本起疑似不良事件过程中，从供方处获悉，原料批号为2011002的2-0/T丝线所用的白厂丝由雨季蚕生产。根据这一线索，本厂质检科采用非匀速加力的方法定性测试该批丝线的抗张强度，在骤然加力的条件下作拉伸试验，结果发现该批丝线的韧性比平常的丝线稍弱，剧裂断线现象频率较高。由此判断：本次不良事件的主要原因，在于蚕长时间食用营养较差的湿桑叶，导致其生产的纤丝结构不够坚实显得比较脆弱，使终端产品非吸收性外科缝线的冗余抗张强度减小，尤其当手术打结方法不够正确时，就易发生非预期的断线现象。

【五、评价】

一、缝线的分类。医用缝合线属于《医疗器械分类规则》中6865类“医用缝合材料及粘合剂”， 常见的用于外科手术的缝合线约有10种左右，它们的分类情况如下：

1．按材质来源可分为天然纤维和合成纤维两大类：天然纤维如蚕丝线、羊肠线等，合成纤维如丙纶线（聚丙烯）、聚乙醇酸（俗称PGA）等。

2．按缝线在人体组织内的降解性能可分为非吸收线和可吸收线两大类：非吸收线如蚕丝线、丙纶线、涤纶线（聚对苯二甲酸乙二酯）等，可吸收线如羊肠线、聚乙醇酸、聚乙交酯丙交酯（俗称PGLA或910）等。

3．按缝线的结构可分为单丝线（单股）和复丝线（多股）两大类：单丝线如锦纶线（聚酰胺6）、金属线（00Cr18Ni14Mo3）、纶线等，复丝线如蚕丝线、涤纶线、聚乙醇酸等。

4．蚕丝线是由天然纤维制成的非吸收性的复丝线，该缝线根据制造工艺又可分为加捻丝线和编织丝线两种。相同规格的编织丝线其抗张强度比加捻丝线要高20%左右。

5．我国控制医用缝合线的质量行业标准分为YY0167《非吸收性外科缝线》和YY1116《可吸收性外科缝线》两个标准。

二、蚕丝线的优点。我国早在夏朝以前，蚕丝线就被用于制作精美的纺织品，这是利用了它的柔软性、透气性、低导性、牢固性等优点。蚕丝用作手术缝线始于18世纪末期，起初用石炭酸（苯酚）作消毒剂。1939年，德国拜耳分司研制出医用锦纶线并用于外科手术，在某些领域替代了蚕丝线的用途。20世纪60年代后，英美国家某些公司以及中国上海合成纤维研究所等又相继研制出医用丙纶线、涤纶线等，又在某些领域替代了蚕丝线的用途。但由于蚕丝线的独特优点，尽管各种性能优良的非吸收线相继问世，但目前蚕丝线仍作为重要缝合线被广泛用于普外科。蚕丝线的最大优点是它的柔软性，有经验的操作者都有如下认知：将相同规格的蚕丝线和丙纶线用在同一部位，蚕丝线打两个平结已很可靠，而丙纶线打三个平结似乎还不够结实。另外，蚕丝的价格低廉、消毒较方便等特点也比较明显。

三、蚕丝线的缺陷。根据上海合成纤维研究所提供的历史资料显示，在抗张强度、稳定性、耐血栓性等性能方面，蚕丝线的排序是比较靠后的（见表三）。

表三：非吸收线的性能排序

| 比较项目 | 性 能 排 序 |
| --- | --- |
| 柔软性 | 蚕丝线>锦纶线>涤纶线>丙纶线>金属线 |
| 抗张强度 | 涤纶线>锦纶线>丙纶线>金属线>蚕丝线 |
| 稳定性 | 丙纶线>涤纶线>锦纶线>蚕丝线>金属线 |
| 耐血栓性 | 丙纶线>涤纶线>锦纶线>蚕丝线>金属线 |
| 注：上述排序针对1990前后使用的材质而言。 |  |

四、使用蚕丝线的概念模糊。本厂业务员在接触临床医生时，发现操作者易混淆以下概念：

1．将丝线视同于涤纶线等。涤纶线等合成线的抗张强度常比蚕丝线高20%左右甚至更高，如果一位用惯了涤纶线等合成线的操作者，后改用蚕丝线，由于惯性作用使手法过于粗鲁，难免会拉断蚕丝线。

2．将加捻丝线视同于编织丝线。加捻丝线实质上是农副产品：一是取材于农村家蚕丝，二是采取农村捻鞋线法制成。因加捻丝线经济实惠，现仍有较多用户。上世纪末，美国强生公司的慕丝线进入我国市场。慕丝线即编织丝线，它具有条干挺、强度高等优点，但它的生产成本较高。本世纪初，我国也陆续制造出质量优良的‘慕丝线’，故在医疗机构混用加捻丝线和编织丝线的现况比较普遍。混用两种丝线难免出现以下后果：经验不足的医生往往不问青红皂白，让价格低廉的加捻丝线去完成编织丝线的任务，结果加捻丝线力不能及造成断线。

3．将2-0/T丝线视同于2-0丝线。2-0/T读作‘两杠零特’，它的由来是YY0167标准在与美国标准统一时，因美标中没有与其对应的规格，故YY0167标准就增设了2-0/T的特殊规格。YY0167标准对丝线抗张强度的要求是2-0/T≥13.0N,2-0≥14.1N，可见2-0丝线的要求高于2-0/T丝线。经验不足的操作者，往往不能清晰区分两个规格的差别，甚至误识2-0/T丝线高于2-0丝线，结果以小担重造成断线。

【六、控制】蚕丝线用于外科手术已有100多年，临床病例数以亿计，其安全性已得到充分证明。但是，随着外部环境的变化，难免会产生新的安全性问题。通过本次不良事件的分析评价，本厂认为对2-0/T丝线应采取以下控制措施：

1．减少使用2-0/T的丝线。因为2-0/T丝线的线径范围是0.250mm～0.299mm，抗张强度是≥13.0N，2-0丝线的线径范围是0.300mm～0.349mm,抗张强度是≥14.1N。从上述数据可知：两种缝线线径最小允差率是：（0.300-0.299）÷0.299×100%=0.33%，而抗张强度增大率是：（14.1-13.0）÷13.0×100%=8.5%。换言之：将2-0/T改用2-0，由于线径增大产生的利损是0.33%，而由于强度增大获得的利益是8.5%，收益约为风险的26倍（8.5÷0.33）。标准内容属于科学范畴，因规律性变化的不可或缺性必须保持某些数据的连续性，如YY0167标准中2-0/T规格的象征意义要大于实际意义，生产商应根据实际情况作出合理取舍。

2．减少使用加捻丝线。加捻丝线用于医学已有100多年，它曾在外科手术中发挥了重要作用。编织丝线与加捻丝线的预期用途完全相同，随着我国生活水平的不断提高以及人们价值观的不断提高，医疗机构使用编织丝线的范围日益扩大。编织丝线虽然价格较高，但它极大地降低了诸如断线之类的使用风险，给患者带来了可观的利益。因此，生产商与用户应作有效沟通，在普外手术中尽量改用编织丝线。

3．减少2-0/T与2-0及捻与编的混淆。为了避免2-0/T与2-0的规格混淆和加捻丝线与编织丝的型号混淆，应采取以下警示性措施：①加捻丝线与编织丝线的初包装或中盒的颜色应明显区分；②初包装袋或中盒正面醒目位置应用较大的字体标识规格型号；③使用说明书中应说明不同规格型号丝线的区别；④企业人员应向医务人员提醒相关信息，……，确保临床使用的安全性。

4．要求供方使用4A级以上白厂丝制造丝线，进厂验收时对丝线抗张强度应测试其打结强度，或测试其打双结后的强度，用过载方法控制丝线的冗余强度，确保预期作用的有效性。

【七、启示】本案所涉的不良事件作为个案虽已作了适当处置，在临床中亦并未对患者造成严重损害，但该事件对我们的警醒比较强烈，使我们对以下认识有了更深刻的理解：

1．风险存在的普遍性。由于科学的迅速发展，大量新技术、新材料被广泛应用于医械行业，在惠及群众的同时无疑也伴生了可能的新增风险。不仅如此，即如临床应用已达数十年的丝线，由于社会价值观的提升或使用习惯的改变，老产品也会产生新风险。

制造商们如能深化这种认识，就能提高在重新注册等时机对产品重新评价改进设计的自觉性，进而不断提高产品的安全性。就本案而言，如制造商有足够的风险意识，在重新评价改进设计时，根据YY/T0316-2008标准附录E提供的框架，是不难获得下表的设计输出，然后再将这组输出输入到制造过程中，那么质量保证就能得到切实提高。

2-0/T丝线潜在危害、可预见的事件序列、危害处境、损害等分析

| 危害 | 可预见的事件序列 | 危害处境 | 损害 | 改进方案 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 功能性 危害 | ①丝线、涤纶线均属非吸收线，手术时把拉力较弱的丝线视同拉力较强的涤纶线使用。 ②手术时用较大手劲打结，甚至用暴发力打结。 | 拉断缝线，缝合失败，须重新缝合，使创口长时间暴露在空气中。 | 手术时间过长，创口被感染或失血过多引起昏厥。 | 加强警示的充分性，如增大标识字号、增加标识显示频次等，必要时给医务人员进行培训。 |
| 功能性 危害 | ①使用者不懂捻丝线和编丝线的区别，把2-0捻丝线当作2-0编丝线使用。 ②手术时把2-0编丝线可承受的力加载于拉力较弱的2-0捻丝线上。 | 手术过程中断线，采用备线接着缝合，手术时间过长。 | 创口长时间暴露，造成感染发生炎症，或使失血过多而昏厥。 | 将捻丝线和编丝线的产品说明书分开撰写。或在经济条件较好的地区，停止制售价廉质次的捻丝线。 |

2．安全风险的隐蔽性。产品风险常可分为质量风险、安全风险等种类。质量风险是性能不达标的违法风险，较易排除。不良事件属于安全性风险，此类风险具有很强的隐蔽性，不易被发现。因此，从某种角度讲，安全风险更具危害性。安全风险更具危害性首先由其合法性所致，以本案为例：自该产品上市以来，技术权威机构依据YY0167标准要求，对产品主料进行了四次生物学评价，而在历次评价中从无发现任何生物不相容现象；并且在本案接到投诉后，本厂复检了相关指标均符合标准要求，可以证实产品的身份是合法的。在通常情况下，产品的合法性会弱化制造商发现安全风险的能力，尤其在医患矛盾比较尖锐的当前，制造商为了维护自身利益，往往没有足够勇气去怀疑类似本案的安全风险的存在，从而导致此类风险难以及时排除。对于医用耗材而言，安全风险更具危害性还在于原料供应链的复杂性所致。以本案为例：本厂产品的主料是丝线，由具备医疗器械生产许可证及医疗器械产品注册证的供方提供；供方制丝线的主料是白厂丝，由一般的缫丝户提供；而缫丝户的上家还有养蚕户……。显而易见，供应链上游是文化素质偏低的人群，这个群体缺乏足够的专业知识及排除临床风险的责任心——因为对他们而言，把蚕茧最终制成非吸收性外科缝线，只不过是整个产业链上很小的一个分流产品。在医械行业类似情况十分普遍，譬如医用敷料、医用注射器、甚至于药包材……。由于供应链的复杂性导致了安全风险的隐蔽性，进而导致制造商即使有较强的风险意识，但在实战中却往往难以找到靶标。譬如本案，最终发现引发不良事件的风险源是养蚕户的湿桑叶，“原罪”是在供方的供方的供方。

综上分析，可知“风险管理全程化”是一项十分艰巨的任务。本厂认为，制造商意欲较好完成这项任务，一是要有“想办事”的诚心，二是要有“会办事”的能力，这样才能“办成事”。随着监管要求的不断提高，目前本厂正在努力提高风险控制的水平。譬如本案的成功破案，得益于本厂质管部门同事本着对用户负责的精神，对诸多“假性投诉”进行了数据分析，最后发现了该起不良事件并及时采取措施，避免了事态的进一步扩大。再譬如涉及本案的2-0/T丝线，本厂早在案发前就根据YY/T0287标准7.4.1条“对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购产品对随后的产品实现或最终产品的影响”的要求，将其列为A类产品进行重点控制，并将控制范围延伸到供方的供方——譬如到500公里以外的现场飞行抽检白厂丝，譬如由本厂直接采购4A级白厂丝（买贵）再交由供方加工。本案虽发生了不良事件但并未造成严重后果，这与本厂事前对关键原料的严格控制不无关联，否则后果或许更加严重。

标准实施与研讨

内部审核的部分常见问题处理

- CMD  翟晓青

内审是企业自查质量管理体系运行符合性的主要手段，同时也能够证明体系运行自我识别、自我诊断、自我完善其符合性的能力。认证企业内审员能够准确理解、熟练掌握内审的方法是CMD所希望看到的。笔者根据几年来的审核经历和内审员授课中的经验，汇总归纳了一些容易产生疑问的问题，在此与读者共享。需要强调的是：由于时间关系，罗列的问题不够全面，给出答案仅属个人见解，欢迎看到此文的企业内审员提出意见并参与讨论。

1．如果一年进行一次内审，内审计划的编制应该注意什么问题？

- 计划包括的条款和条款的分配：从体系标准4.1——8.5.3全部条款均应得到安排，条款分配的依据是公司质量手册中的职能分配表（也可以根据质量手册中部门职责的规定）；

- 审核范围：审核范围应覆盖公司所有承担质量职责的部门，覆盖体系范围内的所有产品及现场；

- 审核时间:根据每个部门负责质量职责的多少及复杂程度安排审核时间的长短；

- 审核员:审核员应该选择既懂得产品又懂得管理的人员，同时对质量管理体系文件又较为熟悉；比较大的企业最好能安排2个审核员同时审核1个部门（以其中1人为主），在安排对领导层审核时，以安排全体审核组成员参加可能会取得较好的效果；

- 审核条款：依据公司质量手册的职能分配表，安排该部门归口质量职责的相关条款，还要考虑到职责的接口（即配合职责）；

- 通用条款：各部门均应审核到的通用条款一般包括5.5.1（部门职责）、4.2.3和4.2.4（识别部门使用的体系文件/质量记录）、5.4.1（部门质量目标统计）。

2．审核计划未安排的条款，也不是这个部门归口职责，发现不合格是否开具不合格报告

不合格报告的开具一般是在哪个部门发现就在哪个部门开出，对于造成不合格的原因需要具体分析，属于哪个部门的原因则应由哪个部门进行原因分析。

3．审核检查表中的检查项目，如何做到不遗漏标准内容

首先对标准要做到全面与完整的理解，将标准中的要求，转化为要审核的项目逐一列出。通常情况下标准中提出“应……”的语句就是我们审核的对象和审核内容。

以标准YY/T0287-2003中8.4 “数据分析”条款为例：“组织应建立形成文件的程序，确定、收集和分析适当的数据……”。

“数据分析应提供以下方面的信息：a)顾客满意；b)与产品要求的符合性；c)过程和产品的特性及趋势，包括采取预防措施的机会；d)供方；”

写审核检查项目时要查是否分别“确定”、“收集”和“分析”了a)/b) / c)/d)四个方面的信息。从审核对象提供的材料中查验这四个方面的信息是否均有确定、有收集、有分析，从而形成审核发现。

4．内审不合格判定中需要列出不符合公司体系文件的名称吗？

审核准则是内审依据，准则中一般有：体系标准、法律法规、体系文件、产品技术标准。公司体系文件当然属于判定依据之一。

比较好的做法是在不合格报告中写入该不合格项与体系标准的哪个条款不一致，同时再注明不符合本公司体系文件的哪个条款，这样更便于受审核部门的理解和实施改进。

5．内审中如何开展对领导层审核？

体系标准中有一些条款是公司领导层应当负责的工作，所以内审也应该包含对领导层的审核。内审中对领导层的审核不同于外审，外审是站在第三方的角度审核领导层的工作，而内审是企业内部的一种自我检查，我们比较好把握的是“上对下”的检查，内审员对领导层审核这种“下对上”的检查就有一定难度。一般不易采用外审的发问式审核。

如何做好对领导层的审核首先取决于公司领导层对审核工作的重视程度，取决于能否配合审核组的审核工作；再次，作为内审员在审核方法上既是“审核”，更是“了解”和“沟通”的过程。了解领导层在体系建立和运行方面开展工作的情况，与领导层讨论体系标准要求及体系运行情况。必要时，审核员应当阐述体系对领导层的要求，并听取领导层对体系运行的希望与要求，由此，促进领导层特别是最高领导对体系要求的了解，对体系运行中的问题征得领导层的支持和帮助。

事实证明，内审员认真开展了对领导层的审核，领导层也会认真对待体系运行要求和尊重内审员的工作。

6．针对内审中的不合格，多数措施仅仅采取培训。怎样才能使措施有效？杜绝问题重复发生？

内审中提出的不合格项如果都是采取培训的措施予以纠正，至少存在原因分析没有查找到根本的原因。建议在原因分析时多问几个为什么，直到问不出来为什么的时候，才是最后的根本原因。可以采取一些分析工具，比如采取“5W”的根源分析法、因果图法等多种工具查找根本原因。只有找到根本原因，才可能对症下药，制定的措施才能从根本上解决问题，防止类似问题的重复发生。更不能为了敷衍了事，仅仅做一个培训。

7．内部审核需要借鉴外审方法，对不合格项判定为“严重”和“一般”吗？

外审判定不合格严重程度分为“严重不合格项”与“一般不合格项”，严重不合格项的多少是与审核挂钩的。而内部审核不存在通过与否的问题，它的目的是审核体系符合性与有效性，结论就应该从这两个方面做出评价，不论严重与否都应当及时纠正或采取纠正措施。

建议对内审不合格进行定性判定：可以对文件规定的不合理的判定为“体系性不合格”；对文件规定了没有做到的判断为“实施性不合格”；对已经按照规定做了，但没有做到位的判定为“效果性不合格”。这种定性式的判定有助于受审核部门制定出更有针对性的纠正措施。

8．内审记录应该怎样做？

审核记录应能证明审核结论，符合与不符合均应提供证据。请记住两句话：合格的简单记，不合格的详细记。简单记录简单到通过你的记录可以再查到你合格结论的来源；详细记录要详细到该不合格具体的对象、时间、产品等相关情景信息的描述。防止出现只有“合格”或“不合格”这样不能追溯的记录。记录应该体现内审员看到什么了，而不仅仅是给出合格与否的结论。

9．内审报告主要应该写入哪些内容？

内部审核完成后，应由审核组长编写审核报告。审核报告除了应写入本次审核目的、范围、审核准则、审核组成员、审核时间段等基本信息以外，主要应写入对本次审核的总结与评价。总结体系运行的整体情况，从“符合性”方面，总结各部门及各项质量职责落实情况，总结与体系要求的符合性；从“有效性”方面总结各部门质量职责实施的效果，以此做出符合性与有效性整体的评价。有一些企业审核报告中仅对开出的不合格进行了描述之后就给出了符合与有效的结论，这种结论评价显然不够充分。

10．经过培训合格，并取得内审员证书后，就可以从事内审了吗？

经过授权机构的培训，取得内审员证书以后，还不能独立开展内审活动，参考GB/T19011-2012标准规定“在相同领域的审核员监督之下获得的审核经历，并对审核员的知识、技能和职业素养评价合格后”才能独立审核。可见，标准要求还有一个“见习”的过程，还要经过“评价”合格才能成为一位合格的内审员。

11．由于专业所限，内审员如何才能给不同专业的部门提出建议，从而提升审核有效性？如何才能快速融入被审核环境，准确定位审核发现？

审核员在审核前需要熟悉审核部门的流程和业务核心，比如可以通过文件熟悉并了解，需要掌握业务流程的关键点控制要求，提前做好审核内容的策划；在审核中通过适当的审核方法引导受审核人员正确表述对应的控制要求和操作过程，快速融入审核环境并调整审核重点，调整审核抽样、以决定审核的走向；根据审核的走向和脉络决定抽样重点，合理抽样，客观而非主观的做出判断。

12．公司每年有新内审员加入，如何提升新内审员能力？

作为新内审员，首先应充分熟悉体系标准内容，熟悉本公司体系文件的内容，在标准要求与实际实施结合方面要有一个比较清晰的概念；仔细调查并了解受审核部门的职责/分工/活动/过程等核心内容，做好审核前的策划；要善于总结审核过程成功点和审核不足的方面，以便自我改进；要争取多参加审核实践，多总结锻炼，积累审核经验；要提高自己的逻辑思维能力、系统看待事物能力、沟通能力、学习能力等，并注意学习其他审核员的经验；能否成为好的审核员也取决于对审核员工作的执着和热爱。

新老内审员可以考虑传、帮、带等方式，实行交叉安排，专业互补，定期轮换审核区域/过程/活动等方式，接受多方面知识和业务要求的挑战，促进自我学习和提升，快速适应新的审核对象带来的影响，这种持续性的锻炼会帮助内审员逐步、稳健的成长，提高内审员的审核功底和能力。

13．企业体系已经运行多年，每年都开展内审，如何才能使内审更有效果？

体系运行到一定的阶段会出现平台期或停滞期，即符合性审核的影响力受到挑战，这个时期的内审员队伍容易出现审核不出问题或审核出来的问题经常是重复性问题，或者短期难以解决的老问题；建议内审员在此阶段从有效性、适宜性及效率方面作为审核的切入点，更多关注流程的有效性和效率，才可能提升内审发现问题的价值。

另外，此阶段的审核抽样，应关注公司近期变化，如新产品、机构变化、人员调整、工作目标完成、新法规实施以及顾客抱怨的改进等，可以从企业运营的内部和外部环境变化的适应程度来进行内审策划。

14．许多公司内部审核一年进行一次，什么情况下需要增加内审？

内审的最低频次是全年全覆盖，一年开展一次集中的、全面审核是多数公司的做法。如果是每年安排一次集中的审核，应当说符合标准要求，但有的情况下需要增加内审次数，或者增加对部分活动、过程的审核。

比如以下情况需要增加审核：

1）近期公司组织机构有调整，可能会带来职责调整，或者流程调整，需要检查各部门对新的职责和新的流程落实情况，通常变革的时间也是混乱的时间，可以加强文件执行力的审核；

2）有新产品投产，需要审核该产品过程的符合性，需要增加内审；

3）政府监管部门、第三方机构或用户要求增加内审；

4）在发现产品或体系有严重问题时更需要增加内部审核。

总之，在制定年度审核方案时，应做出上述的策划。一年集中式审核及滚动式审核，即在计划一年开展一次集中内审的情况下，在不同的时间阶段分别以滚动方式开展部分过程的单项审核，这也是笔者推荐的一种较好的审核安排。

谈谈对YY/T0287-2003标准中8.2.3条款的理解

- CMD  刘树凤

YY/T0287-2003标准（以下简称标准）8.2.3条款“过程的监视和测量”规定：“组织应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量。这些方法应证实过程实现所策划的结果的能力。当未能达到所策划的结果时，应采取适当的纠正和纠正措施，以确保产品的符合性。”

一、对8.2.3条款的理解

1．理解8.2.3条款所监视和测量的对象

从标准8.2.3条款的原文中我们不难识别：监测和测量的对象就是质量管理体系运行的过程。质量管理体系所有过程包括与管理职责（包括战略策划、制订方针和目标、内部和外部的沟通、确保获得所需资源以及管理评审等过程提供预期输出的所有过程）、资源提供（包括为管理组织、实现和测量过程提供所需资源的所有过程）、产品实现（提供预期输出的所有过程）和测量（为业绩分析和有效性及效率改进所需的监视、测量和收集数据以及审核和采取纠正、纠正措施或预防措施的过程）有关的过程。所以，“过程的监视和测量” 不是产品的过程检验（产品的过程检验属于标准8.2.4条的要求），也不是仅仅对生产和服务提供过程进行监视和测量就够了，而是要包含质量管理体系的所有过程。在这一条款的审核交流中，发现企业往往与标准8.2.4条款“产品的监视和测量”或7.5.1 e)条款中对生产和服务的提供过程“实施监视和测量”相混同。因此审核8.2.3条款时，大多数企业提供的仅仅是生产过程的检验和监视活动的要求文件以及对生产过程的检验和监视的实施证实，如半成品检验或上下工序检验规定及记录；或关键、特殊工序生产过程的监视，如：对设备及生产过程具体工艺参数的监视等。这种理解是非常片面的，未能完全理解标准的意图，具有一定的局限性。

2 . 与8.2.4和7.5.1 e条款的区别

1）与8.2.4条款的区别

标准8.2.4条款要求“组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足”这就需要对产品本身进行查、比、判的符合性检查，这包括采购产品的进货检验、中间产品的过程检验和最终产品的出厂检验，通过这些检验活动以验证产品的符合性。可见，8.2.4条款所监视和测量的对象是产品的特性，是过程的结果，而不是过程的本身。

2）与7.5.1 e)条款的区别

上面已提到8.2.3条款“过程的监视和测量”包含着生产和服务提供过程的监视和测量，但不仅限于此过程。标准中7.5.1 e)条款作为生产和服务提供过程的受控条件之一，也提出对生产和服务提供过程“实施监视和测量”。那么，标准8.2.3条要求的对生产和服务提供过程的监视和测量与标准7.5.1条e)款要求的对生产和服务提供过程的监视和测量有什么不同哪？

标准7.5.1 e)条款 “监视和测量”的是在生产和服务提供过程中对产品特性和过程参数进行的监视和测量，使这些特性和过程参数控制在规定允许的范围内，与其他控制条件共同排除造成产品质量波动的因素，使生产和服务提供过程处于受控状态。而标准8.2.3条的要求对生产和服务提供过程的能力进行监视和测量。它们的区别在于一个监视和测量的是“特性”，而另一个监视和测量的是“能力”。

是否可以这样认为，标准7.5.1 e) 条款 “监视和测量”的是标准8.2.3条款中“对生产和服务过程的监视和测量”的基础。这是因为只有生产和服务过程处于受控状态，才具备对生产和服务过程能力进行测量的条件；如果生产和服务过程尚处于失控状态，则对生产和服务过程能力的测量将无从谈起。

举例如下：假设说标准7.5.1e)条款要求监视和测量的过程是时间、温度、压力等工艺参数，以确保这些工艺参数始终处于稳定受控状态，那么标准8.2.3要求的是监视和测量工艺参数始终处于受控状态情况下的工序能力，如测算CPK值，或工作进度等。

二、对过程进行监视和测量的意义和目的

对过程实施监视和测量，目的是为了“证实过程实现所策划的结果的能力”。从对标准的理解中，我们能够清晰认识到8.2.3条款监视的对象是过程，更确切的说是过程的能力，可见过程和能力是8.2.3的关键词。采用过程方法管理组织，是质量管理方法的基础。GB/T19000术语将过程定义为“将一组输入转化为输出的相互关联或相互作用的一组活动”， 每一个过程都具备了一定的前提条件，即过程的输入，每一个过程都获得了最终结果，我们称之为输出。过程运行需要一定的程序，为了保证过程的质量，获得预期的输出，还必须为过程提供资源，对过程进行监视和测量。从输入到输出，过程应该是增值的，一个过程若对顾客或组织没有任何价值，这个过程就没有存在的必要。组织所有涉及到产品质量的活动，如：营销、设计、采购、生产、检验、安装、产品交付……,都可以看成是过程；另外，岗位人员能力、设备维修及验证、无菌环境检测、工艺用水制作、产品操作使用的培训、产品售后维修和服务、客户投诉的统计分析等也都可视为不同的过程。衡量过程的质量有三个主要的尺度，即效果、效率和适应性。所谓的效果，是指过程输出满足顾客需要或达到预期目标的程度；所谓的效率，是指过程达到的结果与所使用的资源之间的关系；适应性是指随着时间的流失，过程面对各种变化仍能保持效果和效率的程度。而过程质量的稳定和符合策划的结果是质量体系运行有效以及实现预期目标的必要条件。影响过程结果关键的因素是能力，因为过程能力预示着过程的结果，（如首件检验，实际上是检验加工合格的能力）而系统的整体能力决定了组织输出的最终结果和经营绩效。可见，对质量管理体系过程能力的监视和测量具有十分重要的意义。

三、对过程监视和测量的方法

标准要求：“组织应采取适宜的方法对质量管理体系过程进行监视，并在适用时进行测量” 。质量管理体系的所有过程都会直接或间接地对产品及服务质量、质量体系的符合性和有效性产生不同程度的影响。一般来说，对质量管理体系的所有过程都应该进行监视，而只有适当时才对部分过程进行测量。

在确定方法时，建议组织根据不同的过程情况，采用不同的监视和测量方法。从每个过程对产品要求的符合性和质量管理体系符合性、有效性的影响来考虑监视和测量的类型和程度，采用调查、检查、评审、统计分析等方法。无论采取什么方法，确定这种方法是否适宜的原则是：该方法是否能够发现过程运作的问题，是否具备达到策划结果的能力。对过程监视和测量方法可采用程序、指导书、图表、规范等形式加以规定。因为影响过程能力的因素是人、机、料、法、环、测等，我们可通过关注这些因素的能力，根据其对过程的影响程度分别加以监视和测量。此外服务提供过程的结果形不成具体产品，无法对其进行测量，所以服务过程的监视显得更加重要。如出现较多的产品现场安装，外出修理服务等活动，可采用服务现场评价、事后电话调查、过程专项审核、工作质量检查、工程进度跟踪、顾客抱怨或投诉统计等形式对进行监视。

实施该条款可能会利用到内审（标准8.2.2）的结果、管理评审（标准5.6）的跟踪、产品检验（标准8.2.4）的结果、对顾客反馈（标准8.2.1）分析的结果，以及对组织质量方针、目标实施结果、关键绩效指标考核的结果等，但不能用内审、管理评审、产品检验或顾客调查的结果来代替。

四、过程监视和测量结果的使用

对过程进行监视和测量的目的是通过监视和测量活动来检查现有的过程的能力，评价现有过程能力与策划结果之间的差距，寻找改进机会。所以对过程的监视和测量结果的利用具有重要的意义。企业的管理人员可以针对一段时间内对某过程特性监视和（或）测量的结果，运用统计技术进行分析，以便发现过程及质量管理方面的不符合或潜在不符合，从根本上分析产生的原因，并有针对性地采取纠正措施或预防措施，消除产生不符合或潜在不符合的原因，以确保质量管理体系过程始终能够具备实现预期结果的能力，保证过程的结果持续符合策划的结果要求。

医疗器械企业供应链的专项审核

- CMD 卫志刚

在ISO 9001：2008和ISO 13485：2003标准中有以下两处提及了组织与供方的关系，一是7.4条款“……对供方及采购的产品控制的类型和程度应取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。组织应根据供方按组织的要求提供产品的能力评价和选择供方，应制订选择、评价和重新评价的准则……”。该条款描述了组织应对供方实施控制以满足组织的要求。另一处是质量管理体系的八项原则之一“与供方互利的关系”，它准确地阐明了组织与供方的关系不仅仅是控制，还应互利合作，“组织与供方是相互依存的，互利的关系，可增强双方创造价值的能力”。在GB/T19004-2011标准中，6.4条款更进一步谈到“供方和合作伙伴”的关系。“组织与其合作伙伴相互依存，这种互利的关系可增强双方创造价值的能力。组织应将合作伙伴关系作为与供方关系的一种特殊形式，通过这种关系，供方可以在组织活动领域内投资，并分享收益或共担损失……。”由此可见，正确认识供方在质量管理体系中的作用，保持对供方的控制的同时与之建立互利的关系，对组织质量管理体系的适宜性、充分性和有效性至关重要。

在进入21世纪的今天，由于科学技术不断进步和经济的快速发展、全球化信息网络和全球化市场形成及技术变革的加速，围绕新产品的市场竞争也日趋激烈。随着市场竞争的加剧和顾客需求的多样化，许多组织意识到寻找志同道合的供应商和制造商的重要性，努力做到和顾客成本的共同降低才是降低企业成本和提升竞争力的最大出路。从上游供应商到下游顾客、制造商、分销商、最终使用者组成了一条功能网链，能更好地控制信息流、物流、资金流和商业流，这种企业与供方形成的合作型功能网链结构就构成了供应链。笔者就医疗器械企业如何做好供应链管理以及如何采用供应链专项审核提高供应链管理水平谈点看法。

一、医疗器械生产企业开展供应链管理的目的

供应链管理(supply chain management)是用于有效集成供应商、制造商、仓库的一系列的管理方法，通过在供应链中从供应商到最终用户运用计划和调控等手段，使生产出来的商品能以准确的数量、合格的品质、在正确的地点、以恰当的时间、最佳的成本进行生产和销售，从而实现在满足顾客要求的同时达到系统的成本最小化。从某一角度看，企业通过统筹改善和促进整条供应链关系，整合和优化供应链中的信息流、物流、资金流，以获得企业的竞争优势。供应链管理整合并优化了供应商、制造商、最终用户的业务效率。

请诸位想想苹果为什么成功？汉王为什么陷入了困境？

直接的答案是iPhone、iPad卖得好，而且大家都认为苹果的未来也是一片光明。如果说苹果很成功，笔者认为不是因为它的运营和供应链管理做得有多高明，而是产品设计得好，供应链执行得好。苹果的产品非常简单，界面设计简洁，品种也非常少。例如iPad 系列，只有两种颜色可供选择：黑色和白色；接下来容量：16G\32G\64G......非常简单，不用费神比较就可以轻松选择。

再看看汉王科技。汉王科技是中国目前为数不多的拥有自主知识产权的企业之一，技术上非常优秀。到它的网站一看，一个简单的电子书，整整37种，分为商用系列、学生系列、时尚系列、通信系列等等.。作为一个熟悉电子产品的人，尚且要花了很长时间比较选择。一家企业陷入困境的原因很多，其中之一很可能就是因为产品的复杂程度太高了。对于当下繁忙的消费者来说，选择本身就是个很麻烦的事。

1997年，乔布斯重回苹果的那一年，苹果亏损近十亿美元，处于破产的边缘。当时的产品还具有竞争力，但产品线泛滥、供应链布局繁杂、运作低效，成本居高不下……。乔布斯在精简产品生产线、开发新产品的同时，从康柏公司挖来运营专家提姆·库克，委以供应链运营的重任。后来的故事大家都熟悉：乔布斯推出一代又一代的新产品，库克把质量做上去、把成本做下来，成就了当今全球市值第一的苹果。

只要被称为公司就需要向供应商采购，但公司不一定都有供应商管理，听上去有点匪夷所思，但如果你探究以下几个问题的答案就会有所感悟：

1．公司有没有清楚的供应商管理流程，从供应商分类、选择、签约到供应商绩效管理和集成？

2．公司有没有统一的、职责清晰的供应商管理组织？

3．公司有没有统一的供应商管理KPI体系(Key Performance Indication，即关键业绩指标)和信息系统？

当下大部分医疗器械企业没有统一的供应商管理流程，供应商的评估、选择、签约和后续绩效管理主要取决于员工的个人能力，无法得到系统的保证。这些公司没有统一的供应商管理组织。采购虽然是供应商的管理部门，但行使供应商管理职责一般缺少设计、运营、生产等部门的参与，这些部门之间协调困难，总部和众多分公司之间缺乏沟通，结果是很难形成公司层面的合力，削弱了公司的成本控制能力，采购的规模效益也体现不出来。至于供应商的绩效KPI，很多公司有多个信息系统，但缺乏统一的物料和供应商编码，系统集成困难，KPI统计难以客观、及时进行，既不能系统指导供应商层面的改进，也不能有效地指导新业务的开展，形不成闭环（PDCA）管理。供应链管理和公司的整体战略、各个部门都应参与。医疗器械生产型企业的供应链是由产品设计驱动的，如果产品设计得规格型号过于复杂、甚至简单模仿多渠道的设计，供应链既不能简单实用，其成本也很难得到系统控制。这也就是为什么多数跨国公司要成立由采购经理、采购工程师、设计师等多人组成"跨职能团队"的原因，仅靠采购经理一张嘴，只能与供应商做"零和游戏"来降价，其效果可想而知。只有在设计时就进行价值工程分析、评估（VAVE），才能真正使成本得到优化。

二、医疗器械企业开展供应链专项审核的意义

目前供应链管理被称为企业“第三利润”的来源，而供应链的“专项审核”正处于供应链管理的源头，也是组织与供方建立“共赢”关系的起点，是供应链管理中一个重要工具，这个工具的应用必然会为企业带来“明示的或隐含的”利益。下面分为三个方面诠释如下：

（一）供应链专项审核有利于识别和控制供应链管理的风险

1．供应链管理存在风险

医疗器械企业运行中存在许多的不确定，比如信息不对称、供应商不稳定等，而且供应链网络上的企业是相互依赖的，任何企业出问题都有可能波及和影响其他企业，影响整个供应链的正常运行，甚至导致供应链的断裂和失效，供应链风险由这些不确定因素产生。供应链风险是一种潜在的影响，它会因为供应链系统的脆弱性对其造成破坏，给上下游企业以及整个供应链带来损失或损害。供应链风险管理是通过识别、评价供应链风险，并在这个基础上有效控制风险，通过用最经济合理的办法来控制风险的；对风险的管理是建立在反馈机制上的、是系统的、科学的管理方法。其管理目标是避免或减少损失和损害的发生，或者及时调整到损失前的状态，这就建立了供应链风险管理的目标。

2．供应链风险的识别

风险识别是风险管理的首要环节，进行风险识别是有效进行供应链风险管理的首要阶段，风险识别是预计、估计、总结发现潜在风险，通过分析供应链的每个环节、所有参与主体和所处在的内部和外部环境，找出可能影响供应链的风险因素，分析供应链的风险特征，确定风险来源及其相互关系的过程。

供应链风险主要表现在以下方面：

1）供应链系统的信息传输错误。这是由于人为或其他客观因素导致的风险，如IT技术的缺陷、网络传输速度、服务器的稳定性和运行速度、软件设计中的缺陷以及信息传递方面的问题。随着信息技术的日益成熟，互联网规模逐步扩大，建立医疗器械供应链已成为广大企业的运作模式，而不再是少数大企业的专利。供应链规模越大，结构越复杂，供应链上发生的信息错误的几率也就会越多。

2）供应链成员的利益分配的不确定性。医疗器械供应链系统作为一个巨大的利益共同体，每个成员企业都有独特的背景与各自要求的利益，都有追求自身利益最大化的本能。各企业在技术水平、管理水平、人员素质等方面或多或少存在差异。这些差异在不同程度上决定着各个企业能够获利多少，其中的平衡影响着供应链的稳定与否。只有各成员相互协调才能建立理想的供应链，体现与供方互利的关系的原则。但由于各个企业的优势是独立的，他们没有从属关系，有的企业不得不依赖某个或某些独特的企业，因此实际运行并不会如此简单，企业在运作中都会尽力保持自己利益的最大化，因此这种脆弱的合作关系会出现不稳定。供应链整体利润是以各企业利润为基础的。一个水平弱、获利水平低的企业要么拒绝合作、要么消极合作，影响供应链的高效运行。

3）供应链企业文化差异存在不确定性。医疗器械企业供应链是一个动态的战略整体联盟，其往往区别于某个单个的企业文化，但是其又受到单个企业独特的文化影响，因此这就导致了整个医疗器械供应链上企业的文化有迟滞性。各企业的管理理念、价值观、企业目标、员工素质等各有特点，这些不利因素都不利于供应链整体目标的实现，是潜在风险之一。

4）信息的不对称性。在医疗器械企业供应链中从上游到下游企业数量多，要使供应链能够担负起对最终用户需求的快速反应，前提条件是供应链必须建立起一条贯穿所有企业的信息高速公路。实际上供应链的企业往往从自身利益出发，将相关信息当作商业秘密封闭，结果导致整个医疗器械企业供应链的信息不能顺畅流通，信息阻塞与信息不对称就会存在，信息风险就会产生。

为了保证医疗器械企业供应链稳定和正常运行，企业可以委托CMD等认证机构开展供应链专项审核，针对医疗器械企业供应链的环境、成员之间的合作关系等分析和找出可能存在的风险，并对各种风险及其特征及时进行分析，采取不同的防范措施，保证供应链运行状况时刻处于被监控的有效状态，防止风险的发生。针对潜在的风险制订措施，一旦有风险发生，尽量将损失控制在最小范围之内。

为加强供应链日常风险管理，减少风险的发生，医疗器械企业开展供应链专项审核，有利于在日常业务中加强对风险防范，建立供应链运行的风险预防体系，建立预警评价体系，能够在风险发生之前及时和可靠地发出预警信号。医疗器械企业还可以更好地运用外包策略分散风险，采用外包的方式可以降低委托方的经营风险。

（二）供应链专项审核能够为供货链运行的质量和时间提供保证

质量是供应链运行的最基本的要素，医疗器械企业要求自己的产品质量要满足客户的需求，所以就要保证医疗器械产品的供应商提供的元器件能满足企业的品质要求。很多医疗器械企业为了解决问题通常配备了质量工程师，希望其能解决这些问题。其实，我们很多企业把ISO9000标准中的第二方审核遗忘了。国际标准化组织已经提出了对供应链管理环境下的采购管理中供应商的过程审核，以改善供方质量和供应时间的问题。为避免供应商资源配置的不合理，通过第二方供应链专项审核，可以对供应商实施以下审核内容：

1. 供应商质量管理体系的运行是否适应市场竞争；

2. 供应商是否建立了与配套厂进行有效沟通的信息管理系统；

3. 供应商是否按配套厂质量要求确定经营目标，并进行分解和考核；

4. 供应商是否将配套厂新产品开发对新材料、新部件作为自己的开发任务：

5. 供应商是否建立确保经营目标有效实现的管理办法；

6. 供应商是否确立持续改进的管理体制等内容。

（三）供应链专项审核能够为供应链降低成本提供支持

面对当前医疗器械市场发展趋势而言，企业降低成本、稳定供应质量是根本问题。新版修订的体系标准中已经增加了成本和效益的内容。事实证明，通过结合“采购管理的策划”和“价值工程分析”等管理工具，第二方审核可以在降低成本、提高应质量都能提供帮助。供应链专项审核可以采用经济指标分析的方法对供应商的用户开展顾客调查、围绕采购风险、采购成本（如：交易风险成本、产品开发成本、质量成本、价格成本、商务运作成本、售后服务成本）、成本和利润开展综合评价，使供应商的资源通过综合评价实现最佳的组合。比如：

1. 应根据配套厂的产品特点，建立产品经济分析的核算体系。配套厂可以将供应商有关产品质量损失成本通过核算嫁接到供应商财务核算框架，并对产品成本用经济数据进行统计。

2. 建立配套厂每个产品成本的分析体系。通过对不同产品成本项目费用的分析，谋求供应商质量和成本的统一。

3. 第二方审核报告的综合评价能够为管理层的决策提供依据和支撑。

（四）供应链专项审核能够为生产企业选择优质的供应商

供应链专项审核有助于医疗器械企业选择合适的供应商或合作伙伴；证实供应商或合作伙伴满足规定要求的能力；促进供应商或合作伙伴改进管理体系。

供应链专项审核使委托方将传统的供货质量由进货后验证延伸到对供应商产品形成全过程的考核评价，从事后把关转变为对产品生产预期的管理，最大限度地减少供应商产品质量问题，保证产品质量，减少了质量损失，节约了成本。用认证机构的专业和人才的资源优势，构建医疗器械企业对供应商质量保证能力的准入资格进行定期间检查、评价、动态管理的长效机制。供应链专项审核提升了医疗器械企业对供应商质量控制的标准和对其管理的专业水平。审核结果报告将作为医疗器械企业对供应商进行筛选的重要依据，也是医疗器械企业了解和控制供货风险的重要方法。供应链专项审核可以有效帮助医疗器械企业找出供应链中的系统问题，深挖流程中的关键薄弱点，预警供应商的质量风险， 降低可能对医疗器械企业造成的负面影响，最大程度保护客户方的社会形象，解决客户方对供应商管理的后顾之忧。

目前，国内医疗器械企业普遍起步较晚、规模较小、技术水平含量不高、供方单一存在等诸多因素。正因为如此，更需要医疗器械企业与供方共同协作，寻求发展，不断借鉴先进国家、先进行业成熟的管理经验和经营理念，促使医疗器械行业走到良性循环的轨道上来，共同推动整个医疗行业的发展。医疗器械企业专项审核有利于贯彻ISO国际标准八项管理原则，是对YY/T0287 idt ISO13485和GB/T19001 idt ISO9001的发展。专项审核运用了供应链管理的思想，通过与供方进行的互利双赢合作，帮助供方不断改进绩效，显著改善了组织采购产品的质量与供方保持了充分的了解、沟通，提高了竞争能力，对企业、供方生存和发展有着不可估量的社会效益。

三、供应链管理专项审核（即第二方审核）介绍

（一）CMD供应链第二方专项审核

第二方专项审核是由企业委托认证机构对其选择的对象开展的审核，供应链第二方专项审核是其中之一。CMD作为国内医疗器械行业知名认证机构，为了给国内医疗器械龙头企业提供增值服务，拟开展此项业务。供应链管理专项审核可作为生产企业对供应链的管理工具之一，通过审核来提高供应链整体管理的能力。供应链专项审核是CMD在充分了解医疗器械企业产品工程技术需求和管理要求的基础上，以管理体系标准和生产企业特殊要求为依据，选派经验丰富的审核员评估供应商是否具有稳定、有效的管理，同时对供应商提供的产品质量、提供的服务、可持续发展的能力进行分析和评价。

GB/T19004-2011标准6.4.2条款提出：“组织应基于对供方和合作伙伴绩效的定期评价和反馈，与其共同追求对他们所提供产品的质量、价格、交付以及管理体系有效性的持续改进”；“组织应不断的评审和加强与供方和合作伙伴的关系，同时也要考虑其短期和长期目标的平衡”。结合GB/T19004-2011标准要求，供应链审核还将考虑生产企业是否定期开展了对供应链的评价和反馈信息；是否开进行了对供应链绩效管理；同时还关注企业与供方的短期和长期利益平衡关系、可能的风险。

（二）供应链专项审核涉及的主要内容

医疗器械企业供应链专项审核涉及的主要内容：企业生产计划制定的准确性、合理性、有效性；采购部门物料需求计划是否合理、科学，与实际的生产计划是否保持一致，是否存在偏离实际的情况；对采购数量、采购时间、运输、使用、质量是否有保证措施；采购内部控制程序和业务流程是否健全，是否满足实际业务需要；供应商选择是否做到公平、公正、合理、透明；采购合同的合法性、完整性和有效性；物料的验收入库和质量控制制度是否有效；计量执行情况；仓储保管是否安全、妥善、合理；付款支付申请是否正确、合理。

医疗器械企业供应链专项审核还涉及供应链（但不局限于）以下内容：

1．核心企业质量管理体系的建立和运行。

2．供应链企业质量管理体系运行策划和实施程度的评价(从采购、物流、生产计划、生产实施、检验、包装仓储到出货的全过程审核)。

3．在核心企业质量管理体系运行中融入YY/T0316风险管理标准，对供应链的风险识别和分析；对存在的风险实施控制。

4．供方选择那些评价标准，是否满足核心企业的需求；供应商的生产线工序能力，包括关键工艺参数、设备、工装能力是否持续满足要求。

5．供应商的合作意向，是否体现互利原则。

6．非核心业务一般应采取外包的方式分散给业务伙伴，外包过程评价。

7．借助信息技术，对供应链物流、信息流、资金流、工作流和组织流各个过程的优化进行评价。

8．顾客满意度信息收集与反馈。

9．法律法规的符合性。

医疗器械企业供应链审核还关注控制的有效性（财务凭单、文件签阅、仓库单据）；通过比较阶段数据（采购价格、物料消耗、运输费用、周转天数、供应商变化、生产过程中的收发存等）来发现问题，如呆料、废料、消耗定额、价格等。医疗器械企业供应链专项审核体现了从以产品质量为重点的“实物化”审核向提倡创造力的“价值化”审核的提升。企业供应链通过审核可为供应商发展提供质量决策，为质量改进和质量创新提供依据。

以上所述主要谈了医疗器械企业如何做好供应链管理以及供应链第二立审核的积极作用，个人理解偏颇难免，欢迎读者斧正。

法规要求

国家食品药品监督管理总局

关于印发体外诊断试剂（医疗器械）经营企业

验收标准的通知

食药监〔2013〕18号

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）：

为加强体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的监督管理，规范相关产品的经营行为，根据《医疗器械监督管理条例》和《医疗器械经营企业许可证管理办法》（国家食品药品监督管理局令第15号），对第二类、第三类体外诊断试剂（医疗器械）的经营许可，国家食品药品监督管理总局制定了《体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准》。现印发给你们，请遵照执行。

体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的开办申请程序，按《医疗器械经营企业许可证管理办法》的有关规定执行。

原国家食品药品监督管理局发布的关于体外诊断试剂（医疗器械）经营监管工作的文件与本通知不一致的，以本通知为准。

附件：体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准

国家食品药品监督管理总局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年5月16日

附件

体外诊断试剂（医疗器械）经营企业验收标准

第一章　机构与人员

第一条　体外诊断试剂（医疗器械）经营企业的法定代表人或企业负责人、质量管理人员无《医疗器械监督管理条例》第四十条规定的情形。

企业负责人应具有大专以上学历，熟悉国家有关体外诊断试剂管理的法律、法规、规章和所经营体外诊断试剂的知识。

第二条　应有与经营规模相适应的质量管理人员，质量管理人员应行使质量管理职能，对诊断试剂质量具有裁决权。其中1人为主管检验师，或具有检验学相关专业大学以上学历并从事检验相关工作3年以上工作经历。

质量管理人员应在职在岗，不得兼职。

第三条　验收、售后服务人员应具有检验学中专以上学历；企业保管、销售等工作人员，应具有高中或中专以上文化程度。

第四条　质量管理、验收、保管、销售等工作岗位的人员，应接受上岗培训，考试合格，方可上岗。

第二章　制度与管理

第五条　应根据医疗器械管理的法律法规和相关文件制定符合企业实际的质量管理文件，包括质量管理制度、职责、工作程序。

（一）质量管理制度应包括：质量管理文件的管理，内部评审的规定，质量否决的规定，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务的管理，诊断试剂有效期的管理，不合格诊断试剂的管理，退货诊断试剂的管理，设施设备的管理，人员培训的管理，人员健康状况的管理，计算机信息化管理。

（二）质量管理职责应包括：质量管理、购进、验收、储存、销售、运输、售后服务、信息技术等岗位的职责。

（三）工作程序应包括：质量管理文件管理的程序，诊断试剂购进、验收、储存、销售、出库、运输、售后服务等程序，诊断试剂销后退回的程序，不合格诊断试剂的确认及处理程序。

第六条　应建立购进、验收、销售、出库、运输等内容的质量管理记录。

第三章　设施与设备

第七条　应有明亮整洁的办公、营业场所，其面积应与经营规模相适应，但不得少于100平方米。

第八条　应设置符合诊断试剂储存要求的仓库，其面积应与经营规模相适应，但不得少于60平方米，且库区环境整洁，无污染源；诊断试剂储存作业区应与经营、办公等其他区域有效隔离；库房内墙、顶和地面应光洁、平整，门窗结构严密。

第九条　住宅用房不得用作仓库。

第十条　应设置储存诊断试剂的冷库，其容积应与经营规模相适应，但不得小于20立方米。冷库应配有自动监测、调控、显示、记录温度状况和自动报警的设备，备用发电机组或安装双路电路，备用制冷机组。

第十一条　储存诊断试剂的仓库应有以下设施和设备：

（一）诊断试剂与地面之间有效隔离的设备；

（二）通风及避免阳光直射的设备；

（三）有效调控、检测温湿度的设备；

（四）符合储存作业要求的照明设备；

（五）不合格诊断试剂、退货诊断试剂专用存放区域或设施设备；

（六）包装物料的储存场所和设备；

（七）诊断试剂的质量状态应实行色标管理，待确定诊断试剂为黄色，合格诊断试剂为绿色，不合格诊断试剂为红色。

第十二条　应有与经营规模和经营品种相适应，符合诊断试剂储存温度等特性要求的运输设施设备。

第十三条　应有计算机管理信息系统，能满足诊断试剂经营管理全过程及质量控制的有关要求，并有可以实现接受当地食品药品监督管理部门监管的条件。

第十四条　应对所用设施和设备的检查、保养、校准、维修、清洁建立档案。

国家食品药品监督管理总局

关于部分医疗器械变更审批和质量管理体系检查职责

调整有关事宜的通知

食药监械管 〔2013〕 28号

各省、自治区、直辖市食品药品监督管理局（药品监督管理局）：

为贯彻落实《国务院机构改革和职能转变方案》，进一步深化医疗器械行政审批制度改革，依据《国务院办公厅关于印发国家食品药品监督管理总局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（国办发〔2013〕24号）要求，经研究，决定将部分由国家食品药品监督管理总局承担的有关职责调整至省级食品药品监督管理部门。现就有关事项通知如下：

一、职责调整范围

（一）自2013年10月1日起，将国家食品药品监督管理总局依据《医疗器械注册管理办法》（国家食品药品监督管理局令第16号，以下简称第16号令）第三十八条规定开展的，下述境内第三类医疗器械注册证书变更审批事项调整至省级食品药品监督管理部门实施：

1.生产企业实体不变，企业名称改变；

2.生产企业注册地址改变；

3.生产地址的文字性改变。

（二）自2013年10月1日起，将国家食品药品监督管理总局依据《体外诊断试剂注册管理办法（试行）》（国食药监械〔2007〕229号）第六十三条开展的，下述境内第三类体外诊断试剂登记事项变更审批调整至省级食品药品监督管理部门实施：

1.变更生产企业名称；

2.变更生产企业注册地址。

对境内第三类体外诊断试剂生产地址文字性变更的审批，参照变更生产企业注册地址方式，一并调整至省级食品药品监督管理部门实施。

（三）自2013年7月1日起，将原国家食品药品监督管理局药品认证管理中心（以下简称认证管理中心）组织开展的下述医疗器械和第三类体外诊断试剂质量管理体系检查（考核）工作调整至省级食品药品监督管理部门实施：

1.部分医疗器械：心脏起搏器、人工心脏瓣膜、血管内支架及导管、一次性使用塑料血袋、动物源医疗器械和同种异体医疗器械。

2.部分第三类体外诊断试剂：与致病性病原体抗原、抗体以及核酸等检测相关的试剂；与血型、组织配型相关的试剂；与变态反应（过敏原）相关的试剂。

二、医疗器械变更审批职责调整有关工作要求

（一）第16号令第三十八条中“生产企业实体不变，企业名称改变”系指生产企业因收购、重组、股份转让等原因需改变企业名称，但产品生产地址、标准、生产工艺、工序等没有发生改变的情形。

（二）自2013年10月1日起，生产企业申请有关事项变更的，应向生产企业所在地省级食品药品监督管理部门递交申请。

境内第三类医疗器械注册证书有关变更申请，生产企业应依据第16号令附件10和省级食品药品监督管理部门有关医疗器械注册证书变更规定递交申请材料。其中，生产企业名称变更应提交原注册批准时的产品标准复印件和标准修改单各两份。

境内第三类体外诊断试剂有关登记事项变更和生产地址的文字性变更申请，生产企业应依据国食药监械〔2007〕229号文件附件2和省级食品药品监督管理部门有关体外诊断试剂登记事项变更规定递交有关材料。生产地址的文字性变更参照附件2中变更生产企业注册地址的要求提交申请材料。

同时，生产企业还须提交申请材料真实性自我保证声明，保证有关申请材料与原注册申请和审查批准的材料相同。必要时，省级食品药品监管部门可对申报材料真实性进行核查。

（三）各省级食品药品监督管理部门应按照第16号令第三十九和四十条要求、国食药监械〔2007〕229号文件第六十九条以及本省境内第二类医疗器械注册证书变更、体外诊断试剂登记事项变更工作程序和时限开展有关审查工作。

（四）境内第三类医疗器械注册证书变更，经审查符合规定予以变更的，应发给变更后的医疗器械注册证书。证书格式采用原国家食品药品监督管理局医疗器械注册证书格式，变更后的医疗器械注册证书用原编号，编号末尾加带括号的“更”字。同时应在注册登记表备注栏中注明变更次数和本次变更内容。

境内第三类体外诊断试剂登记事项变更和生产地址的文字性变更，经审查符合规定予以变更的，应发给《医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）》（格式见附件）。

经审查不符合规定的，省级食品药品监督管理部门应作出不予变更的书面决定，并说明理由，同时告知申请人享有依法申请行政复议或提起行政诉讼的权利。

（五）各省级食品药品监督管理部门应根据信息公开有关规定，对相关审批过程和审批结果予以公示，同时应每半个月将变更后医疗器械注册证书或医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）复印件及电子信息汇总后，按照境内第一、二类医疗器械注册数据信息报送要求报送至国家食品药品监督管理总局，相关信息将通过国家食品药品监督管理总局网站对外发布。

各省级食品药品监督管理部门应按照本省档案管理要求做好相关资料存档工作，存档资料应长期或永久保管，期限不得低于16年。

（六）2013年9月30日前，国家食品药品监督管理总局已受理的有关医疗器械注册证书变更、体外诊断试剂登记事项变更申请，继续按程序审查审批。

三、质量管理体系检查职责调整有关工作要求

（一）各省级食品药品监督管理部门要对有关品种的质量管理体系检查（考核）下放后的工作应尽快做出安排、做好衔接。要完善开展质量管理体系检查（考核）工作的制度，明确检查（考核）工作程序和要求，并及时告知管理相对人，确保自2013年7月1日起，所有品种的质量管理体系检查（考核）工作能够顺利开展。

（二）各省级食品药品监督管理部门要加强对本辖区内检查员队伍的培训和管理，重点要加强对下放品种质量管理体系检查（考核）技术要求的培训，做到质量管理体系检查（考核）标准要求不降低，监管力度不放松，确保医疗器械生产企业建立与产品相适应的质量管理体系并有效运行。需要认证管理中心协助的，可向认证管理中心提出，认证管理中心应做好相关支持工作。

（三）部分医疗器械质量管理体系检查（考核）工作下放后，各省级食品药品监督管理部门要按照《关于印发医疗器械生产质量管理规范（试行）的通知》（国食药监械〔2009〕833号）和《关于印发〈体外诊断试剂质量管理体系考核实施规定（试行）〉〈体外诊断试剂生产实施细则（试行）〉和〈体外诊断试剂生产企业质量管理体系考核评定标准（试行）〉的通知》（国食药监械〔2007〕239号）及相关配套文件的要求，对下放的部分医疗器械生产企业进行检查，对下放的部分第三类体外诊断试剂医疗器械生产企业进行考核。认证管理中心负责对部分医疗器械质量管理体系检查（考核）工作下放后的技术指导。

（四）2013年6月30日（含6月30日）前，各省级食品药品监督管理部门对已受理的部分医疗器械和部分第三类体外诊断试剂质量管理体系检查（考核）申请，应在5个工作日内转寄认证管理中心。认证管理中心应按现有工作程序和要求及时完成相关工作。
各省级食品药品监管部门要高度重视有关职责调整工作，充分做好准备，完成信息系统调整，严格受理标准，规范审查要求，加强各级食品药品监督管理部门沟通，保证有关工作的落实。

附件：医疗器械变更申请批件（体外诊断试剂）

国家食品药品监督管理总局
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2013年6月21日

医疗器械不良事件信息通报

- 2013年6月21日国家食品药品监督管理总局提醒关注接骨板的使用风险

不良事件报告主要表现为钢板断裂、弯曲、松动，排异反应、异常疼痛、骨折不愈合、感染等。为减少接骨板不良事件重复发生造成伤害的风险，提醒生产企业：重视产品的不良事件监测，主动收集数据，开展分析和再评价，进一步提高产品性能，加强质量控制，并对临床医务人员提供必要的技术支持和培训。提醒临床医务人员：①严格掌握手术适应症及禁忌症，选择适当规格型号的产品；②加强业务培训与管理，严格按照说明书和手术规范的要求进行操作；③规范术前术后对病人的管理，科学指导患者术后功能锻炼。

- 2013年6月21日国家食品药品监督管理总局提醒关注人工髋关节的使用风险

不良事件报告主要表现为假体松动、断裂、周围感染，关节脱位，术后疼痛，假体骨水泥植入综合征等。为减少人工髋关节不良事件重复发生造成伤害的风险，提醒生产企业：①主动收集不良事件数据，开展分析和再评价，改进产品设计，进一步提高产品性能；②及时提升技术水平，提高生产工艺，选择生物相容性好、耐磨损、刚度适宜的材料，加强质量控制；③提供详尽的标签及使用说明书，并对临床医务人员提供必要的技术支持和培训。提醒临床医务人员：①严格掌握关节置换的适应症及禁忌症；②加强业务培训，严格按照说明书和手术规范的要求进行操作；③规范术后护理，科学指导术后功能锻炼，详尽提示患者注意事项；④医疗机构要加强人工关节置换准入制度的管理，加强验收、储存、使用控制，做好术后随访工作，建立详细的使用记录。

2013年第2季度国家发布的

与医疗器械相关的法规及标准、规范信息

1. 2013年4月23日国家质检总局、食品药品监管总局、国家认监委联合发布《关于对部分医疗器械产品不再实施强制性产品认证管理的公告》，对8种医疗器械产品不再实施强制性产品认证管理，并纳入医疗器械注册管理。8种医疗器械包括医用X射线诊断设备、血液透析装置、空心纤维透析器、血液净化装置的体外循环血路、人工心肺机、心电图设备、植入式心脏起搏器、橡胶避孕套。

2. 2013年4月8日 国家食品药品监督管理总局办公厅发布《国家食品药品监督管理总局办公厅关于加强医用防护口罩、医用防护服等流感防控医疗器械监管工作的通知》（食药监办〔2013〕5号）。

3. 2013年4月22日国家食品药品监督管理总局发布《关于公布2013年第1期违法药品医疗器械保健食品广告汇总情况的通知》（食药监〔2013〕5号），曝光了“聚能离子穴位贴(广告中标示名称：霍一手灵儿贴)”、清凉膜(广告中标示名称：姜老太鼻康膜)”、“白马寺痛消贴”的违法广告，产品广告宣传的产品适用范围超出了食品药品监督管理部门批准的内容，含有利用患者形象和名义作证明、不科学地表示功效的断言和保证等内容，严重欺骗和误导消费者。

4.2013年5月3日国家食品药品监督管理总局曝光了骨痛消贴（广告中标示名称：仙草骨痛贴）、高效单体银前列腺炎抗菌凝胶（广告中标示名称：安列高效单体银）、“便携式腰椎支撑牵引理疗康复器（广告中标示名称：‘益身轻’腰椎间盘突出症治疗器）、“魏氏磁疗骨痛贴（广告中标示名称：魏氏骨痛贴）”、远红外穴位贴(商品名：前列贴)的违法广告，产品广告宣传的适用范围超出了食品药品监督管理部门批准的内容，含有不科学表示产品功效的断言和保证等内容，严重欺骗和误导消费者。

5.2013年5月17日国家食品药品监督管理总局发布《国家食品药品监督管理总局关于发布乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸定量检测试剂注册技术审查等4项指导原则的通告（2013第3号）》，其中包括乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸定量检测试剂、病原体特异性M型免疫球蛋白定性检测试剂、人类免疫缺陷病毒检测试剂的注册技术审查指导原则。

6.2013年5月22日国家食品药品监督管理总局器械注册司发布《关于征求《豁免提交临床试验资料的第二类医疗器械目录（第二批）》（征求意见稿）意见的通知》（食药监械管便函〔2013〕2号）。

7.2013年4月24日国家食品药品监督管理总局办公厅发布《关于可降解泪道栓子等53个产品分类界定的通知》（食药监办〔2013〕11号），其中包括7个划为Ⅲ类医疗器械管理的产品、17个划为Ⅱ类医疗器械管理的产品、4个划为Ⅰ类医疗器械管理的产品和25个不作为医疗器械管理的产品。

8.2013年5月22日国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《关于医疗器械注册审评补充资料有关事宜的公告》（2013年第1号），对境内第三类和境外医疗器械注册审评补充资料的有关事宜进行公告。

9.2013年4月23日国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《关于<药物滥用检测试剂技术审查指导原则>（征求意见稿）公开征求意见的通知》.

10.2013年5月13日国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《关于<植入式心脏电极导线注册申报指导原则>（征求意见稿）征求意见的通知》和《关于<人工耳蜗植入系统临床试验指导原则>（征求意见稿）征求意见的通知》；

11.2013年6月7日国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《关于<肿瘤个体化用药相关基因突变检测试剂技术审查指导原则>（征求意见稿）公开征求意见的通知》；

12.2013年6月17日国家食品药品监督管理局医疗器械技术审评中心发布《关于<弓形虫、风疹病毒、巨细胞病毒、单纯疱疹病毒2型抗体及IgG抗体亲合力检测试剂注册申报资料技术指导原则>（征求意见稿）公开征求意见的通知》。

13.2013年5月2日国家食品药品监督管理局信息办发布《关于征求<软件开发过程规范>等四项信息化标准意见的函》（食药信息办〔2013〕87号），包括：《软件开发过程规范（征求意见稿）》、《应用支撑平台通用技术规范（征求意见稿）》、《数据共享与交换接口标准（征求意见稿）》和《数据库设计规范（征求意见稿）》.

14.2013年4月24日北京市药品监督管理局发布《关于发布肌酸激酶测定试剂(盒)产品技术审评规范(2013版)的通知》和《关于征求心肌肌钙蛋白I/肌红蛋白/肌酸激酶同工酶定性检测试剂盒（胶体金免疫层析法）产品技术审评规范的通知》。

15.2013年3月7日上海市食品药品监督管理局发布《关于印发<上海市医疗器械生产企业管理者代表管理暂行办法>的通知》。.

警钟长鸣

2013 年第二季度CMD 审核不合格项分析

2013年第二季度CMD 共审核企业339家，统计了219家企业，共开具不合格403项，平均每家企业有1.84项不合格，不合格项主要集中的前6个条款占近75%，约项，不合格的集中度基本与上季度持平，下表是2013年第一季度不合格项比较集中的几个条款及数量分布情况：

| 序号 | 相关标准条款、名称 | 不合格项数量 | 百分比 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8.2.4产品的监视和测量 | 107 | 26.55% |
| 2 | 7.5.1 生产和服务提供的控制 | 66 | 16.38% |
| 3 | 7.3 设计和开发 | 41 | 10.17% |
| 4 | 7.5.3、7.5.5 标识和可追溯性、产品防护 | 31 | 7.69% |
| 5 | 4.2.3 文件控制 | 30 | 7.44% |
| 6 | 7.4 采购 | 25 | 6.20% |
| 合计 |  | 300 | 74.44％ |

从不合格项分布情况以及所占比例看，企业在体系运行中的问题仍主要集中在以下三个条款：8.2.4 产品的监视和测量、7.5.1 生产和服务提供的控制、7.3设计和开发，此三项占到了不合格总数的53%，集中度较上个季度有所上升，下面就以上三个条款的不合格逐一进行分析。

一、8.2.4 产品的监视和测量

YY/ T0287-2003体系标准要求：组织应对产品的特性进行监视和测量，以验证产品要求已得到满足。这种监视和测量应依据所策划的安排和形成文件的程序，在产品实现过程的适当阶段进行，应保持符合接收准则的证据。

从不合格信息看，问题原因主要是两种：检验规范不合理、检验活动未按照规范实施。

例如：

1、XX产品的床体为外协加工，不能提供外协加工后的验收要求和验收记录；

2、查XX产品的出厂检验报告中缺少注册标准YZB/粤XXXX-2010要求“患者漏电流d.c.值及患者辅助电流”等项目的检测。

二、7.5.1 生产和服务提供的控制

YY/ T0287-2003体系标准要求：组织应策划并在受控条件下进行生产和服务提供。适用时，受控条件应包括：

a)获得表述产品特性的信息；

b)必要时，获得形成文件的程序、形成文件的要求、作业指导书以及引用资料和引用的测量程序；

c)使用适宜的设备；

d)获得和使用监视和测量装置；

e)实施监视和测量；

f)放行、交付和交付后活动的实施；

g)规定的标签和包装操作的实施。

组织应建立并保持每一批医疗器械的记录，以提供7.5.3规定的可追溯性的范围和程度的记录，并标明生产数量和批准销售的数量。每批的记录应加以验证和批准。

从不合格统计信息看，此条款出现的问题原因也基本与上个条款类似：不能获得有效的指导性文件、未按照规定的文件实施生产过程控制。

例如：

1、技术开发部设计的XX产品生产工艺流程图与生产部在用的生产工艺流程图不一致，对关键工序没有相关控制要求；

2、查XX产品注塑现场，生产流程卡号为M-50G002CS03，任务号为work011159的一批产品正在生产作业，不能提供正在生产产品的《注塑作业指导书》。提供的《注塑机操作记录》，压力参数与工艺文件的参数规定不一致。

三、7.3设计和开发

YY/ T0287-2003体系标准要求：组织要对产品设计开发的整个过程进行控制，包括设计和开发策划、设计和开发输入、设计和开发输出、设计和开发评审、设计和开发验证、设计和开发确认、设计和开发更改等，所有过程控制的记录应予以保留。

从不合格信息来看，此项不合格原因主要有以下几种：设计开发过程记录缺失或不完整、设计更改未按照要求进行有效控制、设计输出文档不完整。

例如：

1、查《XX产品》的设计开发资料，设计输入清单中的法规、标准与该产品特性不符（如：GB4793.1、YY0468），未输入与此产品相关的标准（如：GB9706.1、GB7247.1等）；

2、2012年公司对XX产品的工艺进行了更改，其中有部分产品增加了“阳极氧化”工序，但是不能提供对此设计更改进行有效控制的证实，现场查看该产品的工艺文件，尚未进行变更；

3、查XX产品技术文档，原材料定额清单未列入对适配器、电池等物资，技术文件中对这些物资的采购技术要求也未明确。

（CMD  审核管理部）

CMD动态

2013年CMD第二次市场工作会议召开

2013年7月4日-6日，CMD2013年第二次市场工作会议在重庆召开。会议由刘靖专副总主持，市场部张昭斌经理在会上汇报了上半年市场服务部质量目标的完成情况，李朝晖总经理做总结发言。

2013年上半年，CMD市场服务工作继续整体推进。杭州办公室、济南办公室、广州办公室、深圳办公室、天津地区较好的完成了上半年的工作任务，北京地区已经完成了全年的工作任务。刘靖专副总提出：市场服务工作要充分体现CMD为医疗器械行业服务、为医疗器械监管服务、为医疗器械企业服务的宗旨，逐步完善区域服务网络，加强各地的办公室建设，招聘具备较强服务意识和工作能力的办公室工作人员。建立与各地医疗器械监管部门、大型医疗器械生产企业的互动机制，开发各区域的大客户，为大客户供应链管理提供第二方审核服务。南京办公室提出CMD如何与行业协会进行良好对接的问题，并介绍了FDA审核与CMD审核的差异和关注的不同点；杭州办公室提出如何为医疗器械产业园区服务的想法和要点；四川办公室和重庆办公室就如何加强CMD认证证书在医疗器械产品招投标方面的作用提出了建设性建议。

李朝晖总经理分析了当前市场工作存在的问题，指出了下一步CMD的工作重点。CMD在今后五年要实现全面翻番的工作任务，市场服务部要做好五年的市场发展策划，建立以认证、培训和延伸服务并重的业务发展计划，尤其在新的认证项目、培训项目上不断努力。CMD目前开展的医疗器械产品风险管理评价试点项目已有条不紊的开展起来，待项目总结后将逐步在行业内推广，为CMD的长远发展和医疗器械产品质量能力的提升奠定良好的基础。

(CMD  市场服务部)

CMD近期推出《管理者代表高级研修班》

管理者代表在企业是主管质量管理体系的主要领导者，是质量管理体系中的一个特定岗位。医疗器械质量管理体系法规包括“规范”和“细则”都对这个岗位规定了专门的职责要求。为了提高企业管理者代表的质量管理体系的能力和管理水平，CMD于2013年7月计划在京举办《管理者代表高级研修班》，前期于2013年4月在苏州进行了试点。

授课内容是CMD根据医疗器械行业企业的现实情况和医疗器械法律法规以及QMS标准的要求重点讲解医疗器械企业管理者代表的职责、权限、地位；讲解在企业中如何协调好各方面的关系能有效的提升管理者代表的权威；讲解质量管理体系的理论、建立、运行和应用；质量管理体系要求与产品要求的不同点；如何对待顾客的投诉以及解决投诉的技巧；如何制定和实施质量方针和质量目标；如何提高管理评审的效果；管代如何更好的运用GB/T19001与YY/T0287标准使体系有效运行并逐步走向成熟；医疗器械企业获得认证证书以后的持续改进及涉及相关问题的解决方案。

这次培训得到了全国有关省市医疗器械企业领导的重视，他们委派了企业质量负责人、高级管理人员以及管理者代表来参加学习,如江苏德丰医疗设备有限公司、北京汉佰潮医疗器械有限公司、北京固圣生物科技有限公司、宁波科艺医疗器械有限公司、北京华科泰生物技术有限公司、江苏三维技术有限公司、博奥生物有限公司、北京华益精点生物技术有限公司、厦门百美特生物材料科技有限公司、北京美康生物技术研究中心有限责任公司、北京市春立正达医疗器械股份有限公司、微创（北京）生命医学科技有限公司、北京市大维同创医疗设备有限公司、北京普润医疗器械有限公司等。

我机构将和大家一起共同探讨医疗器械企业质量管理体系需要具备的特征以及在企业发展中的重要性，使医疗器械生产企业提高企业是产品质量第一责任人的质量意识，充分发挥质量管理体系和管理者代表的作用，进一步提高医疗器械企业高管人员和管代的运行质量管理体系的能力，为企业持续提供满足顾客需求的安全、有效医疗器械产品创造条件。

（CMD  市场服务部）

CMD培训信息

2013年第一季度CMD与各省市医疗器械监管部门共同举办了YY/T0287－2003 idt ISO13485：2003标准内审员培训班23期，风险管理培训班3期，无菌、植入医疗器械检（化）验员培训班1期。

其中内审员培训班：CMD总部3期、CMD济南办公室3期、CMD南京办公室2期、CMD苏州办公室2期、CMD重庆办公室2期；沈阳医疗器械行业协会2期、CMD杭州办公室1期、CMD广州办公室1期、CMD深圳办公室1期、CMD四川办公室1期、CMD安徽联络处1期、陕西医疗器械行业协会1期、南京医疗器械行业协会1期、大连医疗器械行业协会1期。

风险管理培训班：CMD沈阳办公室1期、CMD苏州办公室1期、CMD上海办公室1期  。

无菌、植入医疗器械检（化）验员培训班： CMD苏州办公室1期。

高管培训班：CMD苏州办公室1期。

另外，赴企业培训12次，培训的课程包括内审、风险管理、《医疗器械生产质量管理规范（试行）》和《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》。

CMD目前与苏州大学合作举办了无菌（植入）医疗器械化验员培训班，每两个月一次，很受无菌、植入类医疗器械企业的欢迎。

2010年8月开始进行《医疗器械生产质量管理规范（试行）》的培训，2012年12月开始进行《体外诊断试剂生产实施细则（试行）》的培训，2012年7月将在北京开展《管理者代表高级研修班》的培训和在深圳开展《电磁兼容》的培训，欢迎各企业参加。

今后CMD将继续与各机构合作，共同举办各种培训班，并欢迎各企业提出培训要求，到企业现场进行培训，更好地为企业服务。

（CMD  市场服务部）

认证公告

北京国医械华光认证有限公司

认证公告

（第六十二号）

获证企业名录（以下按照获证企业数量排序）：

获证企业名录

北京市

初次

北京脑泰科技发展有限公司

体系注册编号：04713Q10046R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：磁刺激仪（MT10）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年04月07日至2014年04月06日

北京鸿鹄高翔科技开发有限公司

体系注册编号：04713Q10000189

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用颅骨钻头和一次性使用铣刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

体系注册编号：04713Q10086R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用不粘双极电凝镊(HSDN-195D、HSDN-200D、HSDN-200S、HSDN-220D、HSDN-220S)的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月28日至2014年06月27日

体系注册编号：04713Q10211R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用颅骨钻头和一次性使用铣刀的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

北京赛尔福知心科技有限公司

体系注册编号：04713Q10056R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：心电记录仪（ZX-Ⅰ）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年05月10日至2014年05月09日

北京紫光古汉健身器材有限公司

体系注册编号：04713Q10000177

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：磁红外治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

北京康伟兴业设备安装工程有限公司

体系注册编号：04713Q10000185

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10207R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

北京科电微波电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000130

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：红光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10054R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：二氧化碳激光治疗机（KD-Ⅲ-A、KD-Ⅲ-B; KD-P15、KD-P20）、半导体激光治疗仪（KDL-300型）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年04月26日至2014年04月25日

体系注册编号：04713Q10142R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：红光治疗仪、LED产品的设计开发、生产和服务（删减条款：7.5.2, 7.5.4）。 电真空器件、电气组装的生产和服务(删减条款：7.3, 7.5.2)。 代理货物进出口的服务的提供(删减条款：7.3, 7.5.2)。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

北京源诚科仪生物技术有限公司

体系注册编号：04713Q10060R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：Y系列半自动化学发光免疫分析仪（Y-LC、Y-LT、Y-LT plus）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年05月10日至2014年05月09日

北京蓬阳丰业医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10077R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：MedSun－V系列动态心电记录分析系统（MedSun-V12、MedSun-V18）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月14日至2014年06月13日

爱博诺德（北京）医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000188

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：可折叠一件式人工晶状体（仅供出口）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

体系注册编号：04713Q10085R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：可折叠一件式人工晶状体（A1-UV）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月28日至2014年06月27日

体系注册编号：04713Q10210R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：可折叠一件式人工晶状体（仅供出口）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

北京鑫德恒瑞科技发展有限公司

体系注册编号：04713Q10080R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：多参数监护仪(XDH-21L7、XDH-21L8、XDH-21L10、XDH-21L12、XDH-21P4)的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月21日至2014年06月20日

北京康泰健瑞牙科技术有限公司

体系注册编号：04713Q10071R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：定制式固定义齿（镍铬合金烤瓷桥、镍铬合金桩核、镍铬合金嵌体、镍铬合金铸造桥；钴铬合金烤瓷桥、钴铬合金铸造桥、钴铬合金桩核、钴铬合金嵌体；贵金属烤瓷桥、贵金属嵌体、贵金属桩核、贵金属铸造桥；二氧化锆桥（CAD-CAM））；定制式活动义齿（胶连全口义齿；铸造支架可摘局部义齿（钴铬合金））的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月07日至2014年06月06日

再认证

北京福基阳光科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000106

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：冠脉支架及输送器(商品名:SUN)、PTCA球囊扩张导管(商品名:Sleek)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10121R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：冠脉支架及输送器(商品名:SUN)、PTCA球囊扩张导管(商品名:Sleek)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

北京京东科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000103

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电动翻身床、医用床、病人担架推车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10116R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电动翻身床、医用床、病人担架推车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

北京拓殖智业科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000127

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：便携式低频脉冲治疗仪(商品名称：便携式产后康复综合治疗仪)、超声多普勒围产期管理系统(商品名称：围产期保健仪)、低频脉冲综合治疗仪(商品名称: 产后康复综合治疗仪)、低频/红外综合治疗仪(商品名称: 妇科综合治疗仪)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10123R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：便携式低频脉冲治疗仪(商品名称：便携式产后康复综合治疗仪)、超声多普勒围产期管理系统(商品名称：围产期保健仪)、低频脉冲综合治疗仪(商品名称: 产后康复综合治疗仪)、低频/红外综合治疗仪(商品名称: 妇科综合治疗仪)、便携式婴幼儿体重秤、TZ-CPH系列社区公共卫生服务仪、TZ-SCP系列社区卫生服务测评仪、TZ-SQT智能自助健康体检一体机、社区公卫绩效考核满意度测评仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

北京万东鼎立医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000142

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机、移动式C形臂X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10156R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：移动式高频医用诊断X射线机、移动式C形臂X射线机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

北京昌航精铸技术有限公司

体系注册编号：04713Q10204R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：钴基合金人工关节毛坯、高温合金精密铸件、不锈钢精密铸件的生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

北京博晖创新光电技术股份有限公司

体系注册编号：04713Q10000149

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：附件中产品的的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

体系注册编号：04713Q10165R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：附件中产品的的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

北京市房山区黎明橡胶制品厂

体系注册编号：04713Q10000159

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：LM系列医用供氧器、系列急救保健箱、LM医用褥疮气垫(LM-02型)、系列波纹医用硅胶管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

体系注册编号：04713Q10178R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：LM系列医用供氧器、系列急救保健箱、LM医用褥疮气垫(LM-02型)、系列波纹医用硅胶管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

北京爱特普医学技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000150

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：红外生物效应治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

体系注册编号：04713Q10168R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：红外生物效应治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

北京凯润机电设备制造有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000063

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电动病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10073R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电动病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

嘉和美康（北京）科技股份有限公司

体系注册编号：04713Q10000158

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：J系列血氧饱和度传感器、小儿CPAP系列持续正压通气系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

体系注册编号：04713Q10176R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：J系列血氧饱和度传感器、小儿CPAP系列持续正压通气系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

北京优美高电子科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000170

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：射频刀、高频电刀(商品名；高频电刀)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10193R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：射频刀、高频电刀(商品名；高频电刀)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

浙江省

初次

宁波骏马医用器械有限公司(原宁波骏马医用器械厂)

体系注册编号：04713Q10000131

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用手术薄膜、一次性使用消化道吻合器、一次性使用肛肠吻合器、一次性使用直线型缝合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10143R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包、一次性使用手术薄膜、一次性使用消化道吻合器、一次性使用肛肠吻合器、一次性使用直线型缝合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

湖州美科沃华医疗技术有限公司

体系注册编号：04713Q10076R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：视觉电生理检测仪(MKWH-2012AMD)的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月14日至2014年06月13日

宁波吉丽医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000160

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用分子筛制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10180R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用分子筛制氧机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

杭州科腾生物制品有限公司

体系注册编号：04713Q10000165

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：外科整形用交联透明质酸钠凝胶（18mg/ml～26mg/ml）(仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

体系注册编号：04713Q10185R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：外科整形用交联透明质酸钠凝胶（18mg/ml～26mg/ml）(仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

宁波市科技园区明天医网科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000163

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医学影像存档和传输系统软件（PACS系统）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

体系注册编号：04713Q10182R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医学影像存档和传输系统软件（PACS系统）、医疗卫生行业计算机信息系统软件（临床信息集成融合服务平台软件、病理信息系统、心电信息系统、放射信息管理系统）的设计开发、生产和服务。 注：2013-5-（二阶段）企业要求把临床信息集成融合服务平台软件、病理信息系统、心电信息系统、放射信息管理系统用统一的名称：医疗卫生行业计算机信息系统软件

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

再认证

浙江康康医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000129

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用无菌自毁式注射器 带针、导光压舌板、导光宫颈片、一次性使用精密过滤输液器带针、一次性使用输液连接管、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用真空采血管、一次性使用无菌配药针、一次性使用配药用注射器、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用输液器带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用自毁式无菌注射器 带针、一次性使用真空采血针、一次性使用过滤配药器(带针)、一次性使用灌肠器、一次性使用体外引流袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10027R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用无菌自毁式注射器 带针、导光压舌板、导光宫颈片、一次性使用精密过滤输液器带针、一次性使用输液连接管、一次性使用无菌注射器 带针、一次性使用真空采血管、一次性使用无菌配药针、一次性使用配药用注射器、一次性使用无菌阴道扩张器、一次性使用输液器带针、一次性使用输血器 带针、一次性使用无菌注射针、一次性使用静脉输液针、一次性使用自毁式无菌注射器 带针、一次性使用真空采血针、一次性使用过滤配药器(带针)、一次性使用灌肠器、一次性使用体外引流袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

海宁市绿健医疗用品有限公司

体系注册编号：04713Q10000167

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包(商品名：一次性使用麻醉穿刺包)、一次性使用气管插管包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

体系注册编号：04713Q10188R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用麻醉穿刺包(商品名：一次性使用麻醉穿刺包)、一次性使用气管插管包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

浙江东瓯诊断产品有限公司

体系注册编号：04713Q10000161

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

体系注册编号：04713Q10177R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

浙江省仙居县一洋医业有限公司

体系注册编号：04713Q10000080

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用心电电极的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10091R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用心电电极的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

浙江天松医疗器械股份有限公司（原杭州桐庐尖端内窥镜有限公司）

体系注册编号：04713Q10000147

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：腹腔镜及其附件、喉内窥镜(HJ型)、子宫腔内窥镜、腹腔镜手术器械、鼻腔手术器械、电动子宫切除器、直肠、乙状结肠镜、内窥镜图像显示仪、尿道切开镜及附件、医用内窥镜冷光源、喉科综合手术器械、椎间盘镜、胸腔镜、胸腔镜手术器械(商品名：胸腔镜手术器械)、椎间盘镜配套手术器械、关节手术器械、膨宫加压器、电切镜、医用钛夹、脑室镜、输尿管肾镜、关节镜、食道镜、小儿支气管镜、耳内窥镜、鼻窦镜(BDJ型)、尿道膀胱镜、膀胱碎石镜、BD型鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、支撑喉镜、耳科手术器械、微动力手术电钻、自动冲洗吸引泵、鼻科综合手术器械；腹腔镜配套手术器械；胸腔镜配套手术器械；一次性使用管型消化道吻合器；一次性使用管型痔吻合器、一次性使用直线型缝合器、一次性使用直线型切割缝合器及切割组件、冲吸器、光学钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10161R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：腹腔镜及其附件、喉内窥镜(HJ型)、子宫腔内窥镜、腹腔镜手术器械、鼻腔手术器械、电动子宫切除器、直肠、乙状结肠镜、内窥镜图像显示仪、尿道切开镜及附件、医用内窥镜冷光源、喉科综合手术器械、椎间盘镜、胸腔镜、胸腔镜手术器械(商品名：胸腔镜手术器械)、椎间盘镜配套手术器械、关节手术器械、膨宫加压器、电切镜、医用钛夹、脑室镜、输尿管肾镜、关节镜、食道镜、小儿支气管镜、耳内窥镜、鼻窦镜(BDJ型)、尿道膀胱镜、膀胱碎石镜、BD型鼻窦电动手术刀、异物钳、内窥镜软钳、支撑喉镜、耳科手术器械、微动力手术电钻、自动冲洗吸引泵、鼻科综合手术器械；腹腔镜配套手术器械；胸腔镜配套手术器械；一次性使用管型消化道吻合器；一次性使用管型痔吻合器、一次性使用直线型缝合器、一次性使用直线型切割缝合器及切割组件、冲吸器、光学钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

富阳市精锐医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000148

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用细胞刷、一次性使用活体取样钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10167R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用细胞刷、一次性使用活体取样钳的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

杭州三源医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000135

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：过氧化氢低温等离子体灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10148R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：过氧化氢低温等离子体灭菌器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

杭州盛大高科技机电有限公司

体系注册编号：04713Q10000126

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用空气压缩机组、医用中心吸引系统、医用中心供氧系统、医用制氧机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10140R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用空气压缩机组、医用中心吸引系统、医用中心供氧系统、盛大牌空气消毒器(SPD-L、SPD-G)、变压吸附制氮机、医用制氧机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

浙江省淳安县人和医疗用品工贸有限公司

体系注册编号：04713Q10000136

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用瓶口贴、无菌敷贴、手术切口无菌保护膜、无菌电刀清洁片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10136R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用瓶口贴、无菌敷贴、手术切口无菌保护膜、无菌电刀清洁片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

宁波普瑞柏生物技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000119

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10132R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：体外诊断试剂(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

杭州万洁水处理设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000156

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：血液透析用制水设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

体系注册编号：04713Q10173R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：血液透析用制水设备的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

产品认证

浙江龙飞实业股份有限公司

产品注册编号：04713P10006R3M

认证标准：产品认证

覆盖范围：医用制氧机(LFY－I-(3A-00、3A-10、3A-11、3A-01、3C、4A-00、4A-01、5A-00、5A-01、5C、3F-10、3F-11、5F-10、5F-11、3G-00)、VIGO-PSA-3000) HA系列医用分子筛制氧机(HA-1010、HA-1000) 分体式医用制氧机(LFY-F-3A、LFY-F-5A、LFY-F-3B、LFY-F-5B) LF系列制氧机(LF-H-10A、LF-M-10A、LF-L-10A)

有 效 期：2013年06月21日至2017年06月20日

产品注册编号：04713P10007R3M

认证标准：产品认证

覆盖范围：LYF系列医用分子筛制氧设备（LFY-2.5A、LFY-5A、LFY-10A、LFY-15A、LFY-20A、LFY-30A）

有 效 期：2013年06月21日至2017年06月20日

江苏省

初次

徐州市彭康电子设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000173

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：PK-300系列妇科光谱治疗仪、PK-66系列医学影像处理系统、PK-320系列耳鼻喉综合检查台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

体系注册编号：04713Q10075R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：PK-67系列医用椅（PK-6701、PK-6702）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月28日至2014年06月27日

体系注册编号：04713Q10194R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：PK-300系列妇科光谱治疗仪、PK-66系列医学影像处理系统、PK-320系列耳鼻喉综合检查台的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

江苏佳华电子设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000097

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：JH-6000系列影像工作站、JH-7000系列红外乳腺诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10039R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：JH-3000系列全数字超声诊断仪（JH-3202、JH-3200、JH-3210、JH-3212、JH-3300、JH-3302）、JH-5000系列数码电子阴道镜（JH-5001、JH-5002、JH-5003、JH-5004）、JH-200系列多功能臭氧治疗仪（JH-200、JH-203、JH-205、JH-210）、JH-900系列超声彩色多普勒诊断仪（JH-910、JH-930、JH-950、JH-970）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年05月17日至2014年05月16日

体系注册编号：04713Q10110R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：JH-6000系列影像工作站、JH-7000系列红外乳腺诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

常州亨杰医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000100

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：金属带锁髓内钉、金属接骨螺钉、金属直型接骨板、金属支持型接骨板产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

体系注册编号：04713Q10044R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：脊柱内固定器—胸腰椎后路钉棒系统（HSS01、HSS02、HSS03、HSS04、HSS05）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年05月03日至2014年05月02日

体系注册编号：04713Q10114R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：金属带锁髓内钉、金属接骨螺钉、金属直型接骨板、金属支持型接骨板产品的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

南京优源医疗设备有限公司

体系注册编号：04713Q10000146

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：URO系列尿液化学分析仪、UY系列尿液分析试纸条（干化学法）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10163R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：URO系列尿液化学分析仪、UY系列尿液分析试纸条（干化学法）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

再认证

徐州市广科新技术发展有限公司

体系注册编号：04713Q10000116

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：RX-1200系列红外乳腺诊断仪、GK-3000系列医学影像工作站、GK-8000系列电子阴道镜、GK-9900系列精子质量检测分析仪、GK-2200乳腺病治疗仪、GK-6000系列半自动凝血分析仪、GK-5000系列产后康复治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10130R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：RX-1200系列红外乳腺诊断仪、GK-3000系列医学影像工作站、GK-8000系列电子阴道镜、GK-9900系列精子质量检测分析仪、GK-2200乳腺病治疗仪、GK-6000系列半自动凝血分析仪、GK-5000系列产后康复治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

深圳晨伟电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000175

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：麻醉系统、呼吸机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

体系注册编号：04713Q10196R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：麻醉系统、呼吸机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

江苏艾迪尔医疗科技股份有限公司

体系注册编号：04713Q10000101

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：金属角度接骨板、上肢骨折安装器械包、下肢骨折安装器械包、颈椎后路椎板成形器械包、断钉取出器器械包、PFNA安装器械包、钻头、骨牵引针、捆绑丝、椎体融合器、脊柱固定器、钛网、金属交锁髓内钉、金属骨针、金属接骨螺钉、中空接骨螺钉、解剖型接骨板、金属接骨板、金属支持接骨板、加压和保护性接骨板、脊柱前路钉板系统、股骨交锁髓内钉安装器械包、胸腰椎内固定安装器械包、7.3空心钉安装器械包、4.5空心钉安装器械包、颈椎内固定安装器械包、伽玛交锁髓内钉安装器械包、胫骨交锁髓内钉安装器械包、肱骨交锁髓内钉安装器械包、脊柱内固定安装器械包、椎体融合器安装器械包、鹅头钉安装器械包、锁定钢板安装器械包、重建钢板安装器械包、跟骨钢板安装器械包、手指骨折内固定安装器械包、颅骨钛网安装器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10103R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：金属角度接骨板、上肢骨折安装器械包、下肢骨折安装器械包、颈椎后路椎板成形器械包、断钉取出器器械包、PFNA安装器械包、钻头、骨牵引针、捆绑丝、椎体融合器、脊柱固定器、钛网、金属交锁髓内钉、金属骨针、金属接骨螺钉、中空接骨螺钉、解剖型接骨板、金属接骨板、金属支持接骨板、加压和保护性接骨板、脊柱前路钉板系统、股骨交锁髓内钉安装器械包、胸腰椎内固定安装器械包、7.3空心钉安装器械包、4.5空心钉安装器械包、颈椎内固定安装器械包、伽玛交锁髓内钉安装器械包、胫骨交锁髓内钉安装器械包、肱骨交锁髓内钉安装器械包、脊柱内固定安装器械包、椎体融合器安装器械包、鹅头钉安装器械包、锁定钢板安装器械包、重建钢板安装器械包、跟骨钢板安装器械包、手指骨折内固定安装器械包、颅骨钛网安装器械包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

扬州鸿都电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000139

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：HD-9000系列心脏除颤监护仪(仅供出口)、HD-8000系列心脏除颤监护仪(仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10152R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：HD-9000系列心脏除颤监护仪(仅供出口)、HD-8000系列心脏除颤监护仪(仅供出口)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

南通医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000143

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：眼科手术台、电动产床、牵引床、电动护理床、多功能头架、头部操纵式综合手术台、普通手术台、骨科牵引床、妇科诊察床、婴儿床、病床、万能骨科牵引架(台)、担架车、侧面操纵式综合手术台、机械颈、腰椎牵引床、电动手术台、综合产床、坐卧分娩台、普通产床、脊柱手术托架、检查床、手术无影灯、电动产病床、机械颈椎牵引椅、JHBC系列B型超声诊断仪、JHDR-2000型数字化医用X射线摄影系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10157R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：眼科手术台、电动产床、牵引床、电动护理床、多功能头架、头部操纵式综合手术台、普通手术台、骨科牵引床、妇科诊察床、婴儿床、病床、万能骨科牵引架(台)、担架车、侧面操纵式综合手术台、机械颈、腰椎牵引床、电动手术台、综合产床、坐卧分娩台、普通产床、脊柱手术托架、检查床、手术无影灯、电动产病床、机械颈椎牵引椅、JHBC系列B型超声诊断仪、JHDR-2000型数字化医用X射线摄影系统、医用吊塔的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

苏州海欧斯医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000151

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：骨牵引针、金属直型接骨板、金属接骨螺钉(商品名: 自攻型接骨螺钉)、金属解剖型接骨板、金属套筒接骨板、金属脊柱固定板、空心螺钉、脊柱内固定系统、颌面接骨板、带锁髓内钉、空心螺钉安装成套手术器械、动力髋（髁）螺钉安装成套手术器械、脊柱矫形器安装成套手术器械、接骨板安装成套手术器械、绞锁式髓内钉安装成套手术器械包、骨水泥填充器、外固定支架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

体系注册编号：04713Q10160R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：骨牵引针、金属直型接骨板、金属接骨螺钉(商品名: 自攻型接骨螺钉)、金属解剖型接骨板、金属套筒接骨板、金属脊柱固定板、空心螺钉、脊柱内固定系统、颌面接骨板、带锁髓内钉、空心螺钉安装成套手术器械、动力髋（髁）螺钉安装成套手术器械、脊柱矫形器安装成套手术器械、接骨板安装成套手术器械、绞锁式髓内钉安装成套手术器械包、骨水泥填充器、外固定支架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

波音特生物科技（南京）有限公司

体系注册编号：04713Q10000128

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10141R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：体外诊断试剂（具体产品见附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

连云港长寿医院

体系注册编号：04713Q10022R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：连云港长寿医院的医疗服务(I级综合医院)的提供。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

江苏治宇医疗器材有限公司

体系注册编号：04713Q10000088

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针(商品名:注射器)、一次性使用输液器带针(商品名:输液器)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

体系注册编号：04713Q10098R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用无菌注射器 带针(商品名:注射器)、一次性使用输液器带针(商品名:输液器)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

张家港市腾达机械制造有限公司

体系注册编号：04713Q10000095

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：救护推车、抢救病床、折叠担架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10108R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：救护推车、抢救病床、折叠担架的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

苏州安科医疗系统有限公司

体系注册编号：04713Q10000105

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10119R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

广东省

初次

佛山施泰宝外科植入物有限公司

体系注册编号：04713Q10000187

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：脊椎接骨板（钛合金）（非无菌提供）、脊柱内固定螺钉（钛合金）（非无菌提供）、脊柱内固定器（钛合金）（仅供出口）、颈椎内固定器（钛合金）（仅供出口）、钛网融合器（纯钛）（仅供出口）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10209R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：脊椎接骨板（钛合金）（非无菌提供）、脊柱内固定螺钉（钛合金）（非无菌提供）、脊柱内固定器（钛合金）（仅供出口）、颈椎内固定器（钛合金）（仅供出口）、钛网融合器（纯钛）（仅供出口）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

深圳市施博瑞科技实业有限公司

体系注册编号：04713Q10000138

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：心电图机、多参数监护仪、全自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10150R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：心电图机、多参数监护仪、全自动生化分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

深圳市联特实业发展有限公司

体系注册编号：04713Q10000162

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全电脑多功能汽疗机、全电脑多功能低频脉冲治疗机(商品名：联特电熏仪)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

体系注册编号：04713Q10181R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全电脑多功能汽疗机、全电脑多功能低频脉冲治疗机(商品名：联特电熏仪)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

佛山市仁得安医疗用品有限公司

体系注册编号：04713Q10000155

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用绷带、医用夹板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月31日至2016年05月30日

体系注册编号：04713Q10172R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用绷带、医用夹板的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月31日至2016年05月30日

再认证

广东龙心医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000099

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用气管切开插管(带囊、无囊)、一次性使用吸痰管、一次性使用尿袋、一次性使用引流袋、常用型气管插管（商品名：一次性使用气管插管）、一次性使用无菌溶药注射器(带针)、一次性使用输血器、一次性使用输液器 带针、一次性使用输液器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射器带针(直插式、螺旋式)、一次性使用输液连接管(输液加长连接管、输液双腔连接管、输液容器连接管、输液多腔连接管、输液穿刺连接管、输液加药连接管)、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用无菌注射针、一次性使用采血器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月31日至2016年05月30日

体系注册编号：04713Q10104R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用气管切开插管(带囊、无囊)、一次性使用吸痰管、一次性使用尿袋、一次性使用引流袋、常用型气管插管（商品名：一次性使用气管插管）、一次性使用无菌溶药注射器(带针)、一次性使用输血器、一次性使用输液器 带针、一次性使用输液器、一次性使用静脉输液针、一次性使用无菌注射器带针(直插式、螺旋式)、一次性使用输液连接管(输液加长连接管、输液双腔连接管、输液容器连接管、输液多腔连接管、输液穿刺连接管、输液加药连接管)、一次性使用滴定管式输液器、一次性使用无菌注射针、一次性使用采血器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月31日至2016年05月30日

佛山市顺康达医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000089

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电动轮椅车、手动轮椅车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

体系注册编号：04713Q10099R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电动轮椅车、手动轮椅车、助行车、助行架、卫生用椅、普通腋杖的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

珠海保税区和佳泰基医疗设备工程有限公司

体系注册编号：04713Q10000141

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用分子筛制氧系统、一体化医用制氧机、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

体系注册编号：04713Q100155R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用分子筛制氧系统、一体化医用制氧机、医用中心供氧系统、医用中心吸引系统、净化工程系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

深圳市纽泰克电子有限公司

体系注册编号：04713Q10000124

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：多参数监护仪、生命体征监护仪、中央监护系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月20日至2016年06月19日

体系注册编号：04713Q10138R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：多参数监护仪、生命体征监护仪、中央监护系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月20日至2016年06月19日

深圳市中核海得威生物科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000181

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：幽门螺杆菌（Hp）测试仪、呼气氢测试仪、呼气试验测试仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

体系注册编号：04713Q10202R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：幽门螺杆菌（Hp）测试仪、呼气氢测试仪、呼气试验测试仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

广东实联医疗器械有限公司（原广州市实联医疗器械有限公司）

体系注册编号：04713Q10000169

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用管型痔吻合器、一次性使用直线型吻(缝)合器、一次性使用直线型切割吻合器及切割组件、一次性使用弧型切割吻合器、一次性使用荷包钳、一次性使用皮肤吻(缝)合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

体系注册编号：04713Q10190R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用管型消化道吻合器、一次性使用管型痔吻合器、一次性使用直线型吻(缝)合器、一次性使用直线型切割吻合器及切割组件、一次性使用弧型切割吻合器、一次性使用荷包钳、一次性使用皮肤吻(缝)合器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

产品认证

汕头市超声仪器研究所有限公司（原汕头超声仪器研究所）

产品注册编号：04713P10003R1M

认证标准：产品认证

覆盖范围：B型超声诊断设备【全数字彩色多普勒超声诊断系统(Apogee 2700/Apogee 2800/Apogee 2900/Apogee 3100/Apogee 3300/Apogee 3500; Apogee 3800/Apogee 5300/Apogee 5500/Apogee 5800; Apogee 1000/Apogee 1100/Apogee 1200)、 全数字超声显像诊断仪 (CTS-4000/CTS-4000Plus/CTS-6000/CTS-6000B; CTS-5000/CTS-5000A/CTS-5000B/CTS-5000C; CTS-5500/CTS-6600/CTS-7700/CTS-8800; CTS-2600/CTS-2700/CTS-2800/CTS-2900)、笔记本式全数字超声显像诊断仪(CTS-900/ CTS-900A)】

有 效 期：2013年04月19日至2017年04月18日

珠海仁威医疗科技有限公司

产品注册编号：04713P10005R0S

认证标准：产品认证

覆盖范围：全数字超声诊断仪（RW-80X、RW-80、RW-801、RW-802、RW-803、RW-804）

有 效 期：2013年05月03日至2017年05月02日

天津市

初次

天津灏雅齿科技术有限公司

体系注册编号：04713Q10066R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：定制式固定义齿、定制式活动义齿的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月07日至2014年06月06日

再认证

天津市人立骨科器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000107

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：金属接骨板、金属带锁髓内钉、髋关节假体、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、金属髓内针、金属矫形用钉(棒)、不锈钢丝、骨科手术器械(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10120R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：金属接骨板、金属带锁髓内钉、髋关节假体、金属接骨螺钉、金属股骨颈固定钉、金属髓内针、金属矫形用钉(棒)、不锈钢丝、骨科手术器械(具体产品见附件)的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

天津晶明新技术开发有限公司

体系注册编号：04713Q10000120

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：荧光素钠眼科检测试纸、泪液检测滤纸条、眼用羟丙基甲基纤维素、医用透明质酸钠凝胶、眼用全氟丙烷气体、眼内冲洗灌注液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10050R3S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：混合型眼表染色检测试纸（1条/袋，10袋/盒）、泪液检测酚红棉线（2根/袋，10袋/盒，50袋/盒）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年04月19日至2014年04月18日

体系注册编号：04713Q10133R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：荧光素钠眼科检测试纸、泪液检测滤纸条、眼用羟丙基甲基纤维素、医用透明质酸钠凝胶、眼用全氟丙烷气体、眼内冲洗灌注液的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

天津市赛盟医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000183

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：微波治疗仪、微波电刀两用治疗仪、医用高频电刀、射频综合治疗仪、妇科阴道数字观察系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10205R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：微波治疗仪、微波电刀两用治疗仪、医用高频电刀、射频综合治疗仪、妇科阴道数字观察系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

天津博朗科技发展有限公司

体系注册编号：04713Q10000121

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：尿道膀胱镜诊疗器械、膝关节镜(仅供出口)、胸腔镜(仅供出口)、腹腔镜(仅供出口)、喉镜及诊疗器械、鼻窦镜及诊疗器械、支撑喉镜及诊疗器械、耳镜及诊疗器械、医用内窥镜冷光源、内镜图像显示仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10134R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：尿道膀胱镜诊疗器械、膝关节镜(仅供出口)、胸腔镜(仅供出口)、腹腔镜(仅供出口)、喉镜及诊疗器械、鼻窦镜及诊疗器械、支撑喉镜及诊疗器械、耳镜及诊疗器械、医用内窥镜冷光源、内镜图像显示仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

天津市托福医用原子能科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000102

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：辐照生物敷料（商品名：托敷馨-生物皮）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10112R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：辐照生物敷料（商品名：托敷馨-生物皮）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

天津康丽医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000137

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：病床的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10149R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：病床、医用柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

天津市长静康复器具有限公司

体系注册编号：04713Q10000098

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：手动轮椅车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10111R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：手动轮椅车的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

上海市

初次

上海跃进医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000178

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：生化培养箱、二氧化碳细胞培养箱、霉菌培养箱、厌氧培养箱的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10081R0M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：血液冷藏箱（XYL-150、XYL-200、XYL-250）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月21日至2014年06月20日

体系注册编号：04713Q10198R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：生化培养箱、二氧化碳细胞培养箱、霉菌培养箱、厌氧培养箱、电热恒温培养箱、隔水式电热恒温培养箱、电热恒温干燥箱、THZ台式恒温振荡器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

再认证

上海建华精细生物制品有限公司

体系注册编号：04713Q10000114

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

体系注册编号：04713Q10128R4S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

上海昊海生物科技股份有限公司(上海昊海生物科技有限公司（原上海华源生命科学研究开发有限公司）

体系注册编号：04713Q10000115

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

体系注册编号：04713Q10129R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用透明质酸钠凝胶的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

上海科华实验系统有限公司

体系注册编号：04713Q10000123

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：干式化学分析仪、酶标仪、洗板机、半自动生化分析仪、全自动生化分析仪、实时荧光定量PCR仪、电解质分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10137R3M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：干式化学分析仪、酶标仪、洗板机、半自动生化分析仪、单道可调移液器、全自动生化分析仪、实时荧光定量PCR仪、电解质分析仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

上海跃进医用光学器械厂

体系注册编号：04713Q10000190

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：五官检查器、检耳镜、红外热辐射理疗灯、麻醉咽喉镜、医用X射线胶片观察灯、对数视力灯箱、咽喉镜、CQ系列超声波清洗机、头灯、平型病床、不锈钢担架车、二折、三折病床、婴儿护理床、妇产科检查床、升降式床、口镜头、X射线摄影暗盒、紫外线消毒车、医用推车、医用橱柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

体系注册编号：04713Q10162R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：五官检查器、检耳镜、红外热辐射理疗灯、麻醉咽喉镜、医用X射线胶片观察灯、对数视力灯箱、咽喉镜、CQ系列超声波清洗机、头灯、平型病床、不锈钢担架车、二折、三折病床、婴儿护理床、妇产科检查床、升降式床、口镜头、X射线摄影暗盒、紫外线消毒车、医用推车、医用橱柜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月28日至2016年06月27日

上海贝特医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000182

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用吸痰管、麻醉机用呼吸管路、呼吸机用呼吸管路、一次性使用连接管、医用三通阀、一次性使用气管导管包、一次性使用胃管、一次性使用输注泵(商品名:止痛泵)、一次性使用气管切开导管、一次性使用气管导管、一次性使用高压造影注射器及附件（商品名：高压造影注射器及附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10204R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用吸痰管、麻醉机用呼吸管路、呼吸机用呼吸管路、一次性使用连接管、医用三通阀、一次性使用气管导管包、一次性使用胃管、一次性使用输注泵(商品名:止痛泵)、一次性使用气管切开导管、一次性使用气管导管、一次性使用高压造影注射器及附件（商品名：高压造影注射器及附件）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

上海宝佳医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000166

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：手提式吸引器、便携式吸引器、低负压电动吸引器、电动吸引器、手提式吸痰器、电动流产吸引器、电动洗胃机、脚踏吸引器、医疗喷气气床垫、终端吸引装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

体系注册编号：04713Q10072R1S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电动吸引器（膜式）（YX932M）、小儿吸痰器（RX-1A）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月07日至2014年06月06日

体系注册编号：04713Q10186R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：手提式吸引器、便携式吸引器、低负压电动吸引器、电动吸引器、手提式吸痰器、电动流产吸引器、电动洗胃机、脚踏吸引器、医疗喷气气床垫、终端吸引装置的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月07日至2016年06月06日

上海金始医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000180

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用电动石膏切割器、电池式医用电动钻锯、微型医用电动钻锯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10200R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用电动石膏切割器、电池式医用电动钻锯、微型医用电动钻锯的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

山东省

初次

烟台汇通佳仁医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10049R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：生命体征探测器（HTJR-Ⅰ）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年04月19日至2014年04月18日

山东佳田医学影像科技有限公司

体系注册编号：04713Q10063R0S-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：多参数监护仪（KD6381、KD6307、KD6264、KD6213、KD6178）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年05月21日至2014年05月20日

再认证

淄博兴华医用器材有限公司

体系注册编号：04713Q10000110

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用绷带、一次性使用口腔诊疗盒、一次性使用无菌敷料包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10124R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用绷带、一次性使用口腔诊疗盒、一次性使用无菌敷料包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

曲阜市力文科贸有限公司

体系注册编号：04713Q10000157

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：LED手术无影灯、手术无影灯、电动液压综合手术台、手动液压综合手术台的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年05月31日至2016年05月30日

体系注册编号：04713Q10065R1M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电动妇产综合手术台（LDF-100、LDF-200、LDF-300、LDF-600A、LDF-600B、LDF-800A、LDF-800B）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年05月31日至2014年05月30日

体系注册编号：04713Q10174R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：LED手术无影灯、手术无影灯、电动液压综合手术台、手动液压综合手术台、ICU医用吊塔、ICU医用吊桥的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年05月31日至2016年05月30日

青岛耐丝克医材有限公司

体系注册编号：04713Q10000164

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：非吸收性外科手术缝合线、可吸收性外科缝线(商品名：蒙迪丝)、可吸收性外科缝线(商品名：奥派丝)、医用缝合针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

体系注册编号：04713Q10183R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：非吸收性外科手术缝合线、可吸收性外科缝线(商品名：蒙迪丝)、可吸收性外科缝线(商品名：奥派丝)、医用缝合针的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

安徽省

再认证

合肥健桥医疗电子有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000132

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：妊高征监测系统、显微智能影像分析系统、心血管功能测试诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

体系注册编号：04713Q10145R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：妊高征监测系统、显微智能影像分析系统、心血管功能测试诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

合肥力源科技发展有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000061

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：三维多功能牵引床、熏蒸治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

体系注册编号：04713Q10071R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：三维多功能牵引床、熏蒸治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

合肥广安科技开发有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000113

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：光子脱毛嫩肤机和Q开关YAG激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10127R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：光子脱毛嫩肤机和Q开关YAG激光治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

安徽泰阳医疗技术服务有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000111

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用分子筛中心制氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10125R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用分子筛中心制氧系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

辽宁省

初次

大连七颗星医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000104

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：颅脑立体定位尺、定向颅钻、颅骨凹颅钻、颅骨锁孔器、颅骨锁孔校正器、颅骨探棒尺、颅脑导引杆、手摇定向钻颅、一次性使用颅脑引流袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10118R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：颅脑立体定位尺、定向颅钻、颅骨凹颅钻、颅骨锁孔器、颅骨锁孔校正器、颅骨探棒尺、颅脑导引杆、手摇定向钻颅、一次性使用颅脑引流袋的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

再认证

沈阳新圳医用电子仪器公司

体系注册编号：04713Q10000094

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：电脑康复治疗机、超频叠加前列腺治疗机、声频共振耳聋治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10107R4S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：电脑康复治疗机、超频叠加前列腺治疗机、声频共振耳聋治疗机的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

辽宁爱母医疗科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000108

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：MCu功能性宫内节育器、MCuII功能性宫内节育器、MYCu宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

体系注册编号：04713Q10122R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：MCu功能性宫内节育器、MCuII功能性宫内节育器、MYCu宫内节育器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月26日至2016年04月25日

湖北省

再认证

武汉非凡科技有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000176

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：TRM多功能前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10197R3S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：TRM多功能前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

武汉中旗电子有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000122

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全数字彩色多普勒超声诊断系统、ZQ-12系列数字式心电图机、ZQ-108系列旋磁光子热疗仪、全数字超声诊断系统、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10135R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全数字彩色多普勒超声诊断系统、ZQ-12系列数字式心电图机、ZQ-108系列旋磁光子热疗仪、全数字超声诊断系统、多参数监护仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

武汉塞力斯生物技术有限公司

体系注册编号：04713Q10000145

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：D-二聚体测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）、抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法）、活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂、凝血酶原时间测定试剂、凝血酶时间(TT)测定试剂、纤维蛋白原(FIB)测定试剂、氯化钙试剂、白陶土试剂、咪唑缓冲液、血细胞分析仪应用试剂—稀释液、血细胞分析仪应用试剂—溶血剂的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

体系注册编号：04713Q100159R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：D-二聚体测定试剂盒（乳胶增强免疫比浊法）、抗凝血酶III测定试剂盒（发色底物法）、活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂、凝血酶原时间测定试剂、凝血酶时间(TT)测定试剂、纤维蛋白原(FIB)测定试剂、氯化钙试剂、白陶土试剂、咪唑缓冲液、血细胞分析仪应用试剂—稀释液、血细胞分析仪应用试剂—溶血剂的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月24日至2016年05月23日

甘肃省

再认证

天水市飞鸿医疗电器有限公司

体系注册编号：04713Q10000118

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：玄极治疗仪、场效应治疗仪、前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10131R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：玄极治疗仪、场效应治疗仪、前列腺治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

天水庆华电子科技有限公司

体系注册编号：04713Q10000133

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：场效应治疗仪、多功能治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

体系注册编号：04713Q10146R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：场效应治疗仪、多功能治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

产品认证

天水市飞鸿医疗电器有限公司

产品注册编号：04713P10004R0M

认证标准：产品认证

覆盖范围：场效应治疗仪（T03-I、T03-II、T03-III、T03-IV、T03-V型） 玄极治疗仪（XJJ-I、XJJ-II型、XJC-I型） 前列腺治疗仪（QLX-I型）

有 效 期：2013年04月19日至2017年04月18日

内蒙古自治区

初次

包头市稀宝博为医疗系统有限公司

体系注册编号：04713Q10000168

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

体系注册编号：04713Q10074R0M-Y

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：磁共振成像系统（Brivo MR235、Elixbo PM335）的设计开发和生产。

有 效 期：2013年06月21日至2014年06月20日

体系注册编号：04713Q10189R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2013年06月21日至2016年06月20日

再认证

呼和浩特市欣龙康医疗器械有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000002

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用一次性防护服、一次性使用无菌医用口罩、帽、垫单、一次性使用产包、一次性使用手术包、脱脂纱布口罩的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

体系注册编号：04713Q10002R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用一次性防护服、一次性使用无菌医用口罩、帽、垫单、一次性使用产包、一次性使用手术包、脱脂纱布口罩的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月07日至2016年04月06日

福建省

再认证

福州长庚医疗器械有限公司

体系注册编号：04713Q10000134

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用人体静脉血样采集容器（商品名：一次性使用采血管）（非无菌提供）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

体系注册编号：04713Q10147R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用人体静脉血样采集容器（商品名：一次性使用采血管）（非无菌提供）的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月03日至2016年05月02日

江西省

再认证

江西精致科技有限公司（江西精致医疗器材有限公司）

体系注册编号：04713Q10000117

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

体系注册编号：04713Q10106R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月19日至2016年04月18日

河南省

再认证

安阳市翔宇医疗设备有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000172

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：立体动态干扰电治疗仪(商品名：智能三维立体干涉波治疗机)、经皮神经电刺激仪(商品名：脉冲电整体辩证治疗机)、减重步态康复平台、电脑骨创伤治疗仪(商品名：低频电磁脉冲治疗仪)、多体位治疗床(商品名：手法治疗床)、磁振热治疗仪(商品名：软组织伤痛治疗仪)、神经损伤治疗仪、神经损伤治疗仪(商品名：神经肌肉电刺激治疗仪)、痉挛肌治疗仪(商品名：多通道低频脉冲电疗机)、空气波压力治疗仪(商品名：偏瘫综合治疗机)、智能下肢反馈康复训练系统(商品名：智能下肢康复机器人)、经颅磁脑病生理治疗仪(商品名：脑循环系统治疗仪)、生物陶瓷热敷袋、体外冲击波治疗仪(商品名：体外冲击波骨科治疗机)、温热电针综合治疗仪(商品名：多功能艾灸治疗机)、电脑中频治疗仪(商品名：电脑仿生治疗仪)、电针治疗仪、熏蒸治疗机、颈椎牵引机、颈腰椎治疗多功能牵引床、多功能牵引床(商品名：多功能椎间盘复位机)、远红外按摩理疗床、极超短波治疗机、智能关节康复器、智能疼痛治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

体系注册编号：04713Q10184R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：立体动态干扰电治疗仪(商品名：智能三维立体干涉波治疗机)、经皮神经电刺激仪(商品名：脉冲电整体辩证治疗机)、减重步态康复平台、电脑骨创伤治疗仪(商品名：低频电磁脉冲治疗仪)、多体位治疗床(商品名：手法治疗床)、磁振热治疗仪(商品名：软组织伤痛治疗仪)、神经损伤治疗仪、神经损伤治疗仪(商品名：神经肌肉电刺激治疗仪)、痉挛肌治疗仪(商品名：多通道低频脉冲电疗机)、空气波压力治疗仪(商品名：偏瘫综合治疗机)、智能下肢反馈康复训练系统(商品名：智能下肢康复机器人)、经颅磁脑病生理治疗仪(商品名：脑循环系统治疗仪)、生物陶瓷热敷袋、体外冲击波治疗仪(商品名：体外冲击波骨科治疗机)、温热电针综合治疗仪(商品名：多功能艾灸治疗机)、电脑中频治疗仪(商品名：电脑仿生治疗仪)、电针治疗仪、熏蒸治疗机、颈椎牵引机、颈腰椎治疗多功能牵引床、多功能牵引床(商品名：多功能椎间盘复位机)、远红外按摩理疗床、极超短波治疗机、智能关节康复器、智能疼痛治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年06月14日至2016年06月13日

广西壮族自治区

再认证

南宁市三科医疗器械有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000144

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：整体反射式冷光手术无影灯、冷光孔式手术无影灯、冷光单孔手术照明灯、视力表灯箱、X射线胶片观察灯、超声波雾化器、特定电磁波治疗器的设计开发、生产和服务

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

体系注册编号：04713Q10158R2M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：整体反射式冷光手术无影灯、冷光孔式手术无影灯、冷光单孔手术照明灯、视力表灯箱、X射线胶片观察灯、超声波雾化器、特定电磁波治疗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年05月17日至2016年05月16日

四川省

再认证

奥泰医疗系统有限责任公司

体系注册编号：04713Q10000140

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

体系注册编号：04713Q10154R1M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：磁共振成像系统的设计开发、生产、安装和服务。

有 效 期：2013年05月10日至2016年05月09日

重庆市

初次

重庆光电仪器有限公司

体系注册编号：04713Q10000112

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：生物显微镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

体系注册编号：04713Q10126R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：生物显微镜的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2013年04月12日至2016年04月11日

北京国医械华光认证有限公司

注销/撤销认证证书公告

（2013年07月）

0080000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000依据《中华人民共和国认证认可条例》规定，以下认证注册资格注销/撤销的企业应及时按通知要求交回认证证书。

北京市

北京米道斯医疗器械有限公司

体系注册编号：04711Q10000045

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：体外循环管道(商品名:体外循环管道)、动脉管路血液过滤器(商品名：动脉过滤器)、血液停跳液灌注装置、一次性使用吸引管、一次性使用灌注管、Stable系列心脏固定器、膜式氧合器(商品名:膜式氧合器)、一次性使用动脉插管、一次性使用静脉插管(商品名:心脏插管-静脉插管)、内窥镜血管采集系统、一次性使用压力传感器系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2011年02月18日至2014年02月17日

体系注册编号：04711Q10036R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：体外循环管道(商品名:体外循环管道)、动脉管路血液过滤器(商品名：动脉过滤器)、血液停跳液灌注装置、一次性使用吸引管、一次性使用灌注管、Stable系列心脏固定器、膜式氧合器(商品名:膜式氧合器)、一次性使用动脉插管、一次性使用静脉插管(商品名:心脏插管-静脉插管)、内窥镜血管采集系统、一次性使用压力传感器系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2011年02月18日至2014年02月17日

北京中勤世帝科学仪器有限公司

体系注册编号：04712Q10000093

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：动态血沉/压积测试仪、血液粘度仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年04月28日至2015年04月27日

体系注册编号：04712Q10102R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：动态血沉/压积测试仪、血液粘度仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年04月28日至2015年04月27日

江苏省

徐州雷奥医疗设备有限公司

体系注册编号：04712Q10000058

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：LEO-21系列数字电子阴道镜、LEO-6100型光电离子治疗仪、LEO-12系列乳腺诊断仪、微波治疗仪、高频红外光治疗仪、LEO-21系列内窥镜诊疗系统、LEO-26系列精子质量分析系统、LEO-8100型荧光斑点检测仪、LEO-16系列输卵管通液诊断治疗仪、LEO-3000系列全数字超声诊断仪、LEO-5000系列酶标生化分析仪、超声治疗仪、LEO-80系列医学影像工作站的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年03月02日至2015年03月01日

体系注册编号：04712Q10065R4M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：LEO-21系列数字电子阴道镜、LEO-6100型光电离子治疗仪、LEO-12系列乳腺诊断仪、微波治疗仪、高频红外光治疗仪、LEO-21系列内窥镜诊疗系统、LEO-26系列精子质量分析系统、LEO-8100型荧光斑点检测仪、LEO-16系列输卵管通液诊断治疗仪、LEO-3000系列全数字超声诊断仪、LEO-5000系列酶标生化分析仪、超声治疗仪、LEO-80系列医学影像工作站、LEO-21系列生殖健康技术服务信息化系统的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年03月02日至2015年03月01日

苏州长光华医生物医学工程有限公司

体系注册编号：04712Q10000252

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：EVERESYS A1800系列化学发光测定仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年08月24日至2015年08月23日

体系注册编号：04712Q10101R0M-1

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：LHOTSYS系列全自动生化分析仪（LHOTSYS A400I、LHOTSYS N300I、LHOTSYS N240I、LHOTSYS N200I）、SA-2000系列全自动血型分析仪（SA-2000 I型、SA-2000 II型、SA-2000 III型、SA-2000 IV型）的设计开发和生产。

有 效 期：2012年08月24日至2013年08月23日

体系注册编号：04712Q10264R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：EVERESYS A1800系列化学发光测定仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年08月24日至2015年08月23日

山东省

山东贝诺医药生物科技有限公司

体系注册编号：04710Q10000343

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用皮肤注输消毒器、一次性使用医用冷敷理疗袋、甲壳胺生物活性医用敷料、医用输液瓶口贴、产后康医用弹力绷带、水凝胶敷贴、一次性使用医用碘伏棉片、医用超声耦合剂、一次性使用消毒棉棒、医用皮肤保护凝胶、医用束腹带、一次性使用消毒棉片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年12月03日至2013年12月02日

体系注册编号：04710Q10355R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用皮肤注输消毒器、一次性使用医用冷敷理疗袋、甲壳胺生物活性医用敷料、医用输液瓶口贴、产后康医用弹力绷带、水凝胶敷贴、一次性使用医用碘伏棉片、医用超声耦合剂、一次性使用消毒棉棒、医用皮肤保护凝胶、医用束腹带、一次性使用消毒棉片的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年12月03日至2013年12月02日

济南汇医融工科技有限公司

体系注册编号：04712Q10000160

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：心血管系统状态监测仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年06月08日至2015年06月07日

体系注册编号：04712Q10169R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：心血管系统状态监测仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年06月08日至2015年06月07日

湖北省

武汉市五湖医疗器械有限公司（原武汉市五湖医疗器械厂）

体系注册编号：04711Q10000024

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：医用透气胶带、医用滴注敷贴、医用换药套具、医用无菌敷料、医用纱布块、粘贴型医用手术薄膜、退热贴(商品名:冷敷灵)、碘液棉棒、医用酒精消毒棉、医用输液瓶口贴、一次性使用医用垫单、一次性使用导尿包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2011年01月07日至2014年01月06日

体系注册编号：04711Q10025R1S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：医用透气胶带、医用滴注敷贴、医用换药套具、医用无菌敷料、医用纱布块、粘贴型医用手术薄膜、退热贴(商品名:冷敷灵)、碘液棉棒、医用酒精消毒棉、医用输液瓶口贴、一次性使用医用垫单、一次性使用导尿包的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2011年01月07日至2014年01月06日

武汉时代阳光科技发展有限公司

体系注册编号：04710Q10000283

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：红光治疗仪、臭氧妇科治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年09月17日至2013年09月16日

体系注册编号：04710Q10296R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：红光治疗仪、臭氧妇科治疗仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年09月17日至2013年09月16日

广东省

深圳市倍轻松科技股份有限公司（原深圳市轻松科技开发有限公司）

体系注册编号：04712Q10000238

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：眼部磁疗治疗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年06月15日至2015年06月14日

体系注册编号：04712Q10250R0M

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：眼部磁疗治疗器的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2012年08月24日至2015年06月14日

佛山市精华光电有限公司

体系注册编号：04712Q10000146

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：低剂量牙科X射线机、低剂量手提式X射线机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2012年06月08日至2015年06月07日

体系注册编号：04712Q10155R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：低剂量牙科X射线机、低剂量手提式X射线机的设计开发、生产安装和服务。

有 效 期：2012年06月08日至2015年06月07日

四川省

成都伟格科技有限公司(原成都伟格电子有限公司)

体系注册编号：04710Q10000384

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：全数字B型超声诊断仪、B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年12月31日至2013年12月30日

体系注册编号：04710Q10398R2S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：全数字B型超声诊断仪、B型超声诊断仪的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年12月31日至2013年12月30日

浙江省

金华树安医疗用品有限公司

体系注册编号：04710Q10000160

认证标准：YY/T0287-2003

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年06月11日至2013年06月10日

体系注册编号：04710Q10166R0S

认证标准：ISO9001:2008

覆盖范围：一次性使用真空采血管的设计开发、生产和服务。

有 效 期：2010年06月11日至2013年06月10日

警 示 函

各认证组织：

近期我单位不断接到认证企业电话询问，反映接到假借北京国医械华光认证有限公司名义发出监督审核和换版审核“通知”进行行骗，骗取审核收费和换版“教材费”，现将有关情况再次严正声明如下：

1、诸如“北京阳光名阁文化交流中心”、“北京智博鸿鹄文化发展有限公司”、“北京怀谷文化交流中心”等盗用我单位名义和公章传真“通知”，骗取认证组织审核费、培训费，请大家引起足够警惕和重视。请认证组织注意识别我公司的文件，特别注意收款单位的开户名称和开户行，一定要确认是“北京国医械华光认证有限公司”的户名、开户行，汇款前应与《质量管理体系认证合同》核对，也可与 CMD电话确认，谨防受骗上当，造成经济损失。

2、我公司的现场审核会以审核计划形式通知认证企业。CMD具体联系方式详见 CMD 网站，有关审核安排事宜，可与审核管理部联系，电话：010-62379330。有关培训工作，可与市场服务部联系，联系电话：010-62354068。请各认证组织务必提高警惕，防止上当受骗。我们将与公安、工商等有关部门联系，以法律手段打击各种不法行为。

特此声明

北京国医械华光认证有限公司

2013年 7 月 1 日

CMD 认证服务满意程度调查表

| 序号 | 调查项目 | 很满意 | 满意 | 一般 | 不满意 |  | 很不满意 | 备注 （针对每项的意见和建议） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 认证信息提供 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 认证受理及时性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 认证审核及时性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 认证程序方便性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 认证工作人员的服务态度（受理、调度、文审、证书发放、收费等） |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 认证审核组服务态度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 认证审核组工作效率 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 认证审核组审核能力（标准理解、专业能力、 审核方法、技巧） |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 认证审核组职业道德 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 认证决定评定及时性 |  |  |  |  |  |  |  |
| 意见和要求（包括认证对企业管理及业绩的影响）： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 日期： 电话： |  |  |  |  |  | 负责人： 日 期： |  |  |

单位（公 章）：

注： 1、对于“不满意”“很不满意”请在“意见和要求”栏内填写具体内容，以便改进。

2、请填好表盖章后邮回CMD。为方便邮寄，可将下联CMD通讯地址剪下贴在信封上。

3、尚未进行现场审核的企业，请填写第1、2、4、5调查项目。

北京东城区安定门外大街甲88号中联大厦五层       邮编：100011

北京国医械华光认证有限公司   质量部收

电 话：   010-62013856